银精矿化学分析方法

第16部分：氟量和氯量的测定

离子色谱法

编制说明

（预审稿）

连云港海关

2019.06

离子色谱法测定银精矿中氟和氯

1 任务来源

根据《银精矿化学分析方法》行业标准制修订任务落实要求，我单位负责起草银精矿化学分析方法第16部分：氟量和氯量的测定- 离子色谱法。江西汉氏贵金属有限公司为一验，福建紫金矿冶测试技术有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、防城港海关、 北京矿冶研究总院为二验。

2　标准编写原则和编写格式

本标准是根据GB/T1.1－2009《标准化工作导则　第一部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则　第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。

3 标准编写的目的和意义

在贸易结算方面，氯、氟等元素作为生产过程中的有害元素，已经列为进厂原料中的罚款元素而逐步受到贸易双方的重视；在选矿冶金工艺方面，氟离子、氯离子等阴离子分析是钢铁冶金过程分析的常规项目，选冶过程对以上阴离子的监控，直接影响到后续产品的纯度；在冶炼过程中，氟和氯容易产生氟化氢和氯化氢等酸性气体，对管道设备有严重的腐蚀，影响生产设备的寿命；在国门安全把关方面，检验检疫工作对涉及“安全、卫生、环保”的监测指标愈加重视，也不断扩展有毒有害元素的研究范围。因此，开展银精矿等有色矿产品中氟、氯等有害元素的研究十分必要。

4　国内外有关工作情况

4.1　国内外标准情况

目前国内测定氟和氯含量的标准有：

GB/T 3884.12-2012 《铜精矿化学分析方法　第12部分 氟和氯含量的测定 离子色谱法》、GB/T 6730.69-2010《铁矿石 氟和氯含量的测定 离子色谱法》，国外未见银精矿中定氟和氯含量的分析方法标准。

4.2国内外标准的适用性

未发现知识产权方面的问题

5　标准适用范围

本标准适用于银精矿中氟和氯含量的测定。测定范围：氟（0.020%～1.0%）和氯（0.020%～0.50%）。实验报告见附件1。

6　精密度实验

  - 样品的准备

由连云港海关提供了5个不同水平梯度的银精矿样品用于精密度试验，每个样品均通过150目筛网。

  - 精密度试验

在精密度试验方面，共有6个实验室（见表1）对5个水平的银精矿样品中氟和氯含量的测定进行了精密度试验，依据GB/T6379.2-2004测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）对精密度试验数据进行了处理，得出重复性限见表2，得出再现性限见表3.

各单位验证统计结果见附件2。

表1　参加协同试验的实验室

| 编号 | 实验室 |
| --- | --- |
| 1 | 连云港海关 |
| 2 | 江西汉氏贵金属有限公司（一验） |
| 3 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 |
| 4 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
| 5 | 防城港海关 |
| 6 | 北京矿冶研究总院 |

7 重复性限和再现性限

见附件2

8 意见和建议处理

见附件三：标准意见处理表

实验报告

银精矿中氟和氯含量的测定

离子色谱法

1 前言

试样先经过碳酸钠碱熔，再经硫酸蒸馏分解，其中的氟和氯随水蒸气逸出与样品分离，经吸收液吸收，用离子色谱法测定。我们主要研究了：样品预处理方法、色谱分析条件、方法线性范围、定量限、精密度和回收率等。该方法有较好的重现性和精密度，能实现氟、氯的同时测定。方法测定范围：氟（0.020%～1.0%）和氯（0.020%～0.50%）

2试验部分

2.1 仪器与试剂

883型离子色谱仪（瑞士万通）,配有Metrosep A Supp 5型阴离子分离柱（4.0 mm×150 mm）和Metrosep A Supp 4/5 Guard型保护柱（4.0 mm ×10mm）,化学抑制器,电导检测器；Milli-Q超纯水仪（美国密理博公司）；水蒸气蒸馏装置,实验室组装；高温炉。

氟、氯离子标准溶液,质量浓度均为 1000 mg/L（国家标准物质研究中心）,碳酸钠、碳酸氢钠、氢氧化钠、硫酸（优级纯、上海国药集团化学试剂有限公司）；超纯水,电阻率大于18.25μS/cm。

2.2 色谱分析条件

柱温箱温度：30 ℃；淋洗液：3.2 mmol/L碳酸钠和1.0 mmol/L碳酸氢钠混合溶液；淋洗液流速：0.7 mL/min；定量环体积：20 µL。

2.3 测试方法

2.3.1将试料放置于预先铺有3g碳酸钠的30mL 镍坩埚中，再覆盖2g碳酸钠，置于650℃的高温炉中熔融30min，取出冷却，备用。取400mL水于水蒸气蒸馏装置中的500 mL蒸馏瓶中，并放入数粒玻璃珠，加热使水沸腾，备用。移取20mL NaOH溶液（3.1.8）于250 mL接收瓶中作为接收液，备用。

2.3.2  将镍坩埚中的试料转移至预先放入数粒玻璃珠的250 mL三口圆底烧瓶中，加入60 mL硫酸溶液，连接水蒸气蒸馏装置进行蒸馏。加热使三口圆底烧瓶中溶液温度迅速上升至160℃～180℃。打开实验装置中止水阀，调节水蒸气流量和加热功率，将温度控制稳定在160℃～180℃，待接收瓶内液体体积至125 mL左右时，取下接收瓶，从打开止水阀到蒸馏完毕，整个蒸馏过程约30 min左右。

2.3.3 将接收瓶内的溶液转移至250 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，过0.22 μm滤膜。用10 mL注射器吸取上述溶液于自动进样器的样品瓶中，依次注入离子色谱仪中，记录色谱图。从标准工作曲线上查得试液中待测物的浓度。试液中待测物浓度的响应值应在标准曲线线性范围内，如果超出线性范围，则应进行适当稀释。

2.3.4 工作曲线绘制

分别准确移取0.00 mL、2.00 mL、5.00 mL混合标准溶液B（1 mL含10 μg氟、10 μg氯）和1.00 mL、5.00 mL、10.00 mL混合标准溶液A（1 mL含100 μg氟、100 μg氯）置于一组100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，用离子色谱仪测定。以氟和氯的浓度（µg/mL）为横坐标，离子色谱峰面积为纵坐标，绘制标准曲线，并计算线性回归方程。

### 3 结果与讨论

3.1 熔样方式的选择

考虑借鉴GB/T3884.12-2010 铜精矿中氟和氯含量测定标准，先采用直接硫酸分解样品后蒸馏的方法，氟、氯以氟化氢和氯化氢的形式随着水蒸气逸出与样品分离，通过氢氧化钠吸收后，再离子色谱测定，即“直接采用酸溶解样品+水蒸气蒸馏”。在蒸馏过程中，一方面有大量的硫析出并伴有臭鸡蛋气味的硫化氢气体，另一方面圆底烧瓶明显残留矿样黑渣，溶解不够完全。由于以上原因，考虑在“酸溶+水蒸气蒸馏”之前采取 “碱熔”方式，以更彻底的分解样品。选取（1）过氧化钠、（2）氢氧化钠、（3）碳酸钠三种不同熔剂先熔解样品，再水蒸气蒸馏，在蒸馏过程中，以上三种方式均没有臭鸡蛋气味的硫化氢，并且硫的析出不明显，主要因为在高温碱熔过程中样品中大部分的硫已被氧化，但采用（1）和（2）方式，测定结果均不平行，主要原因是采用过氧化钠或氢氧化钠熔融后样品粘坩锅较严重，造成样品损失，且粘附情况有差别，测定结果的平行性较差；而采用碳酸钠碱熔后的样品，不粘锅，在转移至烧瓶的过程中几乎无损失，再进行硫酸蒸馏，圆底烧瓶内溶液呈清亮。综合以上现象，本标准采用碳酸钠熔融，在称量样品前在镍坩锅底部铺一层约3 g碳酸钠，称量0.5g样品后，再平铺约2g碳酸钠，确保样品表面被碳酸钠覆盖。

注：

1  每次使用镍坩埚以前，要用数克氢氧化钠在650℃熔融10min，用热水浸取后，后用水冲洗 3 次～ 5 次，晾干备用。

2 所有玻璃器皿使用前均需用2 mol/L NaOH溶液和水分别浸泡4 h，然后用水冲洗4次，晾干备用。

3.2 碱熔融温度的选择

选取一批银精矿进行氟和氯含量的测定，试验最佳碱熔温度。

表1 不同碱熔融温度下银精矿中氟、氯含量测定结果

| 样品名称 | 温度（℃） | F% | Cl% |
| --- | --- | --- | --- |
| 银精矿J | 500 | 0.211 | 0.0726 |
|  | 600 | 0.258 | 0.0837 |
|  | 650 | 0.335 | 0.0938 |
|  | 700 | 0.332 | 0.0940 |
|  | 800 | 0.339 | 0.0923 |

随着碱熔融温度上升，银精矿中的氟和氯的含量不断升高，当温度达到650 ℃时，氟和氯测定值达到最大，当温度继续升高时，银精矿中的氟和氯含量趋于稳定。故碱熔融温度选择为650 ℃。

3.3碱熔融时间的选择

选取一批银精矿进行氟和氯含量的测定，试验最佳碱熔时间。

表2 不同碱熔融时间下银精矿中氟、氯含量测定结果

| 样品名称 | 时间（min） | F% | Cl% |
| --- | --- | --- | --- |
| 银精矿J | 20 | 0.0253 | 0.0782 |
|  | 40 | 0.332 | 0.0941 |
|  | 60 | 0.337 | 0.0932 |
|  | 80 | 0.328 | 0.0943 |

随着碱熔融时间的增加，银精矿中的氟和氯的含量不断升高，当碱熔融时间达到40 min并继续增加，氟和氯的测定值基本不变，因此，碱熔融时间选择在40 min。

3.4 蒸馏温度条件实验

#### 在水蒸气蒸馏法测定矿产品中氟和氯的相关标准和文献中，是利用高沸点的酸置换低沸点酸的原理,用硫酸来置换氟化氢和氯化氢，多用2：1硫酸作为介质进行蒸馏试验。本实验以用2：1硫酸作为介质，研究银精矿样品分别在140℃ 、160℃、180℃、190℃附近的蒸馏温度下,测定样品中氟和氯的含量。蒸馏温度低于160℃时,氟和氯的释放率低,当蒸馏温度超过180 ℃时,硫酸分解会加剧,致使吸收液中SO42-浓度较大,洗脱时间较长, 同时吸收液中较高浓度的SO42-峰对待测离子峰形成压制,不利于峰的积分。而在160~180 ℃内,样品中氟和氯蒸出的量趋于稳定并达到最大值,因此将蒸馏温度选择为160~180 ℃。

表3 不同蒸馏温度下银精矿中氟、氯含量测定结果

| 样品名称 | 温度（℃） | F% | Cl% |
| --- | --- | --- | --- |
| 银精矿J | 140 | 0.287 | 0.0581 |
|  | 160 | 0.333 | 0.0930 |
|  | 180 190 | 0.337 0.338 | 0.0941 0.0928 |

#### 3.5 蒸馏体积条件实验

比较蒸馏体积分别在50 mL 、75 mL、100 mL、125 mL、150 mL时接收液中氟和氯的浓度（见图4）,发现蒸馏体积在125~150 ml范围内,浓度达到最大值并趋于稳定,故选择蒸馏体积为125 mL, 蒸馏时间约30 min左右。

表4 不同蒸馏体积下银精矿中氟、氯含量测定结果

| 样品名称 | 体积（mL） | F% | Cl% |
| --- | --- | --- | --- |
| 银精矿J | 50 | 0.242 | 0.0577 |
|  | 75 | 0.301 | 0.0789 |
|  | 100 125 150 | 0.321 0.332 0.334 | 0.0910 0.0938 0.0930 |

#### 3.6  色谱洗脱时间

从银精矿样品图2中得知，待检测的F-和Cl-在7 min时已经完全从色谱柱中流出, 但银精矿样品溶液中除含有氟离子、氯离子外，还含有硫酸根离子，在银精矿样品色谱图2中，氟离子的保留时间为3.89min,氯离子的保留时间为6.12min，硫酸根为20.08min，当氟离子和氯离子流出色谱柱后，淋洗液还需继续洗脱色谱柱，将硫酸根等其他杂质离子从色谱柱中完全洗脱，避免硫酸根对分析下一个样品造成干扰，故将样品分析时间设置为26 min。氟、氯标准溶液的色谱图见图3，硫酸根标准溶液色色谱图见图4 。

图2   银精矿样品色谱图

图3  氟(10 mg/L)和氯(10 mg/L)标准溶液色谱图

图4 硫酸根(10 mg/L)标准溶液色谱图色谱图

#### 3.7 线性相关系数及方法的检出限、定量限

配制一系列不同质量浓度的混合标准溶液（0.2 mg/L, 0.5 mg/L, 1 mg/L, 5 mg/L,10 mg/L）进行色谱测定,以各组分的峰面积对质量浓度进行线性回归, 氟和氯的相关系数分别为0.9997和0.9997. 在本实验条件下,对10份样品空白吸收液中的氟离子和氯离子测定,样品空白色谱图见图5，结果见表5，以标准偏差3倍作为检出限,算得氟离子的检出限为0.045 mg/L,氯离子的检出限为0.056mg/L；以测得结果标准偏差10倍作为定量限,算得氟离子的定量限为0.166 mg/L,氯离子的定量限为0.185 mg/L。

表5   空白样品测定结果               单位：mg/L

| F | 0.222 | 0.210 | 0.231 | 0.180 | 0.192 | 0.202 | 0.193 | 0.187 | 0.189 | 0.188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CL | 0.210 | 0.203 | 0.224 | 0.185 | 0.208 | 0.195 | 0.199 | 0.245 | 0.190 | 0.187 |

图5  样品空白色谱图

#### 3.8精密度

用本方法测定银精矿样品J中氟和氯,平行测定10个样品，结果如表6所示。F的相对标准偏差为2.75%，氯的相对标准偏差为6.21%。

表6  样品J测定值

| 元素 | 测定结果% | 平均值% | 相对标准偏差% |
| --- | --- | --- | --- |
| F | 0.339 | 0.341 | 0.336 | 0.352 | 0.320 | 0.333 | 0.348 | 0.342 | 0.337 | 0.350 | 0.34 | 2.75 |
| CL | 0.0936 | 0.0892 | 0.0938 | 0.107 | 0.101 | 0.0883 | 0.0978 | 0.0925 | 0.0993 | 0.102 | 0.096 | 6.21 |

#### 3.9 方法的回收率实验

用本方法对银精矿样品进行加标回收试验,测定结果见表7。

表7  氟、氯的回收率

| 元素 | J | C |
| --- | --- | --- |
|  | 称样量 | 测定值 | 加标量 | 测得值 | 回收率 | m | 测定值 | 加标量 | 测得值 | 回收率 |
|  | g | μg | μg | μg | % | g | μg | μg | μg | % |
| F | 0.5000 | 1700 | 1500 | 3129 | 95.3 | 0.5000 | 330 | 300 | 622 | 97.3 |
| Cl |  | 480 | 500 | 946 | 93.2 |  | 120 | 100 | 214 | 94.0 |

四 参考文献

[1]GB/T 3884.5-2012 铜精矿化学分析方法 第5部分: 氟量的测定 离子选择电极法[S].

[2] GB/T 8151.9-2012 锌精矿化学分析方法 第9部分：氟量的测定 离子选择电极法[S]；

[3]SN/T 3014-2011 进出口铬矿石中氟和氯的测定 离子选择电极法[S].

[4]GB/T 3884.12-2010 铜精矿化学分析方法 第12部分: 氟量和氯量的测定 离子色谱法[S].

[5]王敬花，张锦梅，胡加鹏．氧弹燃烧-离子色谱法测定海藻酸钠中氯离子和硫酸根离子[J]. 化学分析计量，2011，20(6)：30-32．

[6]王梅英，王敏捷，李鹏程，等．离子色谱法同时测定天然碱矿中氯离子和硫酸根离子[J]. 岩矿测试，2013，32(4)：586-589．

[7]袁从慧，阮毅，邹学权，等．氧瓶燃烧-离子色谱法测定铜精矿中氟[J]. 冶金分析，2016，36(8)：30-34．

[8]王海蓝，陈引生，陈晶盈. 离子色谱法在食品检测中的研究进展[J].《食品安全质量检测学报》， 2013 4(5) :1437-1444．

[9]窦怀智，陆彩霞，侯 晋. 离子色谱法测定镍矿中氟和氯[J]. 冶金分析，2012，32（8）：59-62；

[10] 刘 玮，刘春峰. 碱熔－水蒸气蒸馏－离子色谱法测定锌精矿中的氟[J]. 中国无机分析化学，2014，4（2）：14-17；

[11]娄 丽，郭雨时，郝陶光，等.离子色谱法同时测定煤炭中的氟及氯含量[J]. 煤炭与化工，2017，40（4）：81-84；

[12] 刘 敏，胡德新，王振坤，等.水蒸气蒸馏－离子色谱法测定硫化精矿中氟和氯[J]. 理化检验-化学分册，2012，48（11）：1321-1323；

附录 2

各家验证数据

一  氟

| 连云港出入境检验检疫局技术中心 |
| --- |
| 测定序号 | 样品编号 |
|  | A | B | C | D | J |
| 1 | 0.0249 | 1.132 | 0.0665 | 0.167 | 0.357 |
| 2 | 0.0232 | 1.110 | 0.0671 | 0.160 | 0.324 |
| 3 | 0.0248 | 1.129 | 0.0673 | 0.156 | 0.366 |
| 4 | 0.0247 | 1.068 | 0.0689 | 0.177 | 0.350 |
| 5 | 0.0246 | 1.072 | 0.0660 | 0.157 | 0.341 |
| 6 | 0.0276 | 1.083 | 0.0673 | 0.163 | 0.336 |
| 7 | 0.0260 | 1.049 | 0.0692 | 0.161 | 0.345 |
| 8 | 0.0249 | 1.076 | 0.0665 | 0.171 | 0.351 |
| 9 | 0.0261 | 1.050 | 0.0667 | 0.162 | 0.360 |
| 10 | 0.0257 | 1.120 | 0.0682 | 0.169 | 0.323 |
| 11 | 0.0233 | 1.005 | 0.0690 | 0.173 | 0.352 |
| 平均值 | 0.025 | 1.08 | 0.068 | 0.17 | 0.35 |
| S | 0.00126 | 0.0391 | 0.00113 | 0.0068 | 0.0139 |
| RSD% | 5.02 | 3.62 | 1.67 | 4.12 | 4.02 |
| Gmax | 2.0079348 | 1.29702 | 1.4914118 | 1.750374 | 1.445087 |
| G min | 1.4878941 | 1.948203 | 1.3463015 | 1.336163 | 1.647791 |
| 恒邦 |
| 测定序号 | 样品编号 |
|  | A | B | C | D | J |
| 1 | 0.0243 | 1.02 | 0.0703 | 0.185 | 0.31 |
| 2 | 0.0244 | 1.06 | 0.0726 | 0.164 | 0.352 |
| 3 | 0.0269 | 1.12 | 0.0696 | 0.172 | 0.345 |
| 4 | 0.0243 | 1.19 | 0.0654 | 0.166 | 0.364 |
| 5 | 0.0251 | 1.1 | 0.0631 | 0.169 | 0.339 |
| 6 | 0.0232 | 1.13 | 0.0731 | 0.183 | 0.353 |
| 7 | 0.0231 | 1.04 | 0.0773 | 0.171 | 0.311 |
| 8 | 0.0268 | 1.02 | 0.0680 | 0.152 | 0.34 |
| 9 | 0.0262 | 1.11 | 0.0715 | 0.164 | 0.36 |
| 10 | 0.0224 | 0.96 | 0.0718 | 0.168 | 0.355 |
| 11 | 0.0219 | 1.06 | 0.0627 | 0.173 | 0.329 |
| 平均值 | 0.024 | 1.07 | 0.070 | 0.17 | 0.34 |
| S | 0.00171 | 0.06407 | 0.00447 | 0.00908 | 0.01836 |
| RSD% | 6.99044 | 5.96793 | 6.41971 | 5.34884 | 5.37545 |
| Gmax | 1.4539594 | 1.816087 | 1.7278418 | 1.682306 | 1.217765 |
| G min | 1.4752629 | 1.773523 | 1.5406081 | 1.952677 | 1.722692 |
| 北京矿冶 |
| 测定序号 | 样品编号 |
|  | A | B | C | D | J |
| 1 | 0.0223 | 1.245 | 0.0731 | 0.184 | 0.329 |
| 2 | 0.0246 | 1.259 | 0.0773 | 0.190 | 0.365 |
| 3 | 0.0229 | 1.275 | 0.0739 | 0.185 | 0.354 |
| 4 | 0.0256 | 1.259 | 0.0691 | 0.186 | 0.334 |
| 5 | 0.0241 | 1.262 | 0.0748 | 0.181 | 0.362 |
| 6 | 0.0246 | 1.255 | 0.0712 | 0.189 | 0.345 |
| 7 | 0.0251 | 1.266 | 0.0755 | 0.180 | 0.351 |
| 平均值 | 0.024 | 1.26 | 0.074 | 0.19 | 0.35 |
| S | 0.00118 | 0.00928 | 0.00274 | 0.00374 | 0.0135 |
| RSD% | 4.89 | 0.74 | 3.73 | 2.02 | 3.87 |
| Gmax | 1.21 | 1.60 | 1.37 | 1.34 | 1.22 |
| G min | 1.58 | 1.63 | 1.63 | 1.34 | 1.45 |
| 紫金 |
| 测定序号 | 样品编号 |
|  | A | B | C | D | J |
| 1 | 0.024 | 1.09 | 0.0680 | 0.16 | 0.36 |
| 2 | 0.024 | 1.07 | 0.0660 | 0.17 | 0.36 |
| 3 | 0.026 | 1.04 | 0.0660 | 0.16 | 0.37 |
| 4 | 0.026 | 1.05 | 0.0670 | 0.15 | 0.38 |
| 5 | 0.024 | 1.08 | 0.0660 | 0.16 | 0.37 |
| 6 | 0.025 | 1.08 | 0.0700 | 0.16 | 0.38 |
| 7 | 0.023 | 1.04 | 0.0650 | 0.16 | 0.37 |
| 8 | 0.024 | 1.02 | 0.0700 | 0.15 | 0.37 |
| 9 | 0.023 | 1.02 | 0.0720 | 0.15 | 0.38 |
| 10 | 0.024 | 0.98 | 0.0680 | 0.15 | 0.38 |
| 11 | 0.021 | 1.05 | 0.0640 | 0.14 | 0.38 |
| 平均值 | 0.024 | 1.05 | 0.067 | 0.16 | 0.37 |
| S | 0.00141 | 0.03259 | 0.00242 | 0.0082 | 0.00786 |
| RSD% | 5.89256 | 3.11147 | 3.5926 | 5.27614 | 2.10944 |
| Gmax | 1.4142136 | 1.311234 | 1.8756742 | 1.773404 | 0.924995 |
| G min | 2.1213203 | 2.064496 | 1.4255124 | 1.884242 | 1.618741 |
| 防城港海关 |
| 测定序号 | 样品编号 |
|  | A | B | C | D | J |
| 1 | 0.0298 | 1.008 | 0.0676 | 0.174 | 0.366 |
| 2 | 0.0265 | 0.957 | 0.0651 | 0.152 | 0.351 |
| 3 | 0.0271 | 1.062 | 0.0644 | 0.157 | 0.332 |
| 4 | 0.0253 | 0.972 | 0.0658 | 0.172 | 0.362 |
| 5 | 0.0262 | 1.041 | 0.0633 | 0.153 | 0.345 |
| 6 | 0.0267 | 0.992 | 0.0626 | 0.15 | 0.328 |
| 7 | 0.0258 | 1.004 | 0.065 | 0.174 | 0.348 |
| 平均值 | 0.027 | 1.01 | 0.065 | 0.16 | 0.35 |
| S | 0.00146 | 0.03678 | 0.00165 | 0.01109 | 0.01409 |
| RSD% | 5.45 | 3.66 | 2.54 | 6.86 | 4.06 |
| Gmax | 2.07 | 1.55 | 1.67 | 1.11 | 1.32 |
| G min | 1.01 | 1.31 | 1.36 | 1.06 | 1.38 |
| 江西汉氏贵金属 |
| 测定序号 | 样品编号 |
|  | A | B | C | D | J |
| 1 | 0.025 | 1.05 | 0.07 | 0.172 | 0.371 |
| 2 | 0.023 | 1.13 | 0.069 | 0.168 | 0.325 |
| 3 | 0.023 | 1.12 | 0.068 | 0.165 | 0.364 |
| 4 | 0.027 | 1.07 | 0.065 | 0.172 | 0.341 |
| 5 | 0.026 | 1.09 | 0.062 | 0.169 | 0.356 |
| 6 | 0.026 | 1.14 | 0.063 | 0.17 | 0.352 |
| 7 | 0.028 | 1.12 | 0.067 | 0.163 | 0.363 |
| 平均值 | 0.025 | 1.10 | 0.066 | 0.17 | 0.35 |
| S | 0.0019 | 0.03352 | 0.00304 | 0.00341 | 0.01572 |
| RSD% | 7.48 | 3.04 | 4.59 | 2.02 | 4.45 |
| Gmax | 1.35 | 1.11 | 1.22 | 1.05 | 1.14 |
| G min | 1.28 | 1.58 | 1.41 | 1.59 | 1.79 |

二  氯

| 连云港出入境检验检疫局技术中心 |
| --- |
| 测定序号 | 样品编号 |
|  | A | B | C | D | J |
| 1 | 0.420 | 0.363 | 0.0267 | 0.0537 | 0.117 |
| 2 | 0.451 | 0.295 | 0.0256 | 0.0508 | 0.099 |
| 3 | 0.471 | 0.381 | 0.0279 | 0.0569 | 0.111 |
| 4 | 0.438 | 0.365 | 0.0265 | 0.0570 | 0.104 |
| 5 | 0.457 | 0.345 | 0.0249 | 0.0527 | 0.098 |
| 6 | 0.427 | 0.333 | 0.0238 | 0.0521 | 0.102 |
| 7 | 0.482 | 0.340 | 0.0261 | 0.0538 | 0.108 |
| 8 | 0.475 | 0.339 | 0.0242 | 0.0542 | 0.101 |
| 9 | 0.453 | 0.356 | 0.0234 | 0.0522 | 0.112 |
| 10 | 0.419 | 0.358 | 0.0249 | 0.0537 | 0.100 |
| 11 | 0.436 | 0.352 | 0.0258 | 0.0546 | 0.112 |
| 平均值 | 0.45 | 0.35 | 0.025 | 0.054 | 0.11 |
| S | 0.022 | 0.0223 | 0.00135 | 0.00191 | 0.00654 |
| RSD% | 4.91 | 6.41 | 5.32 | 3.54 | 6.18 |
| Gmax | 1.541496 | 1.483663 | 1.819907 | 1.683661 | 1.722064 |
| G min | 1.322463 | 2.37329 | 1.504277 | 1.569192 | 1.24634 |
| 恒邦 |
| 测定序号 | 样品编号 |
|  | A | B | C | D | J |
| 1 | 0.478 | 0.336 | 0.027 | 0.0519 | 0.0955 |
| 2 | 0.483 | 0.381 | 0.0282 | 0.0527 | 0.105 |
| 3 | 0.496 | 0.357 | 0.0258 | 0.06 | 0.103 |
| 4 | 0.475 | 0.342 | 0.0249 | 0.0556 | 0.092 |
| 5 | 0.445 | 0.387 | 0.0311 | 0.0524 | 0.0978 |
| 6 | 0.481 | 0.374 | 0.0249 | 0.055 | 0.116 |
| 7 | 0.406 | 0.367 | 0.0259 | 0.0543 | 0.0973 |
| 8 | 0.444 | 0.337 | 0.0268 | 0.0508 | 0.0992 |
| 9 | 0.483 | 0.357 | 0.0271 | 0.0566 | 0.0963 |
| 10 | 0.472 | 0.322 | 0.0265 | 0.0578 | 0.0946 |
| 11 | 0.498 | 0.336 | 0.0286 | 0.0607 | 0.0936 |
| 平均值 | 0.47 | 0.35 | 0.027 | 0.055 | 0.10 |
| S | 0.02721 | 0.02124 | 0.0018 | 0.00328 | 0.0068 |
| RSD% | 5.79859 | 5.99576 | 6.68929 | 5.92908 | 6.85958 |
| Gmax | 1.05926 | 1.54541 | 2.281677 | 1.662184 | 2.482952 |
| G min | 2.322353 | 1.515444 | 1.153431 | 1.359716 | 1.046931 |
| 北京矿冶 |
| 测定序号 | 样品编号 |
|  | A | B | C | D | J |
| 1 | 0.448 | 0.388 | 0.0276 | 0.0587 | 0.126 |
| 2 | 0.462 | 0.365 | 0.0319 | 0.0568 | 0.122 |
| 3 | 0.448 | 0.361 | 0.029 | 0.0597 | 0.132 |
| 4 | 0.47 | 0.382 | 0.0299 | 0.0585 | 0.126 |
| 5 | 0.457 | 0.355 | 0.028 | 0.0581 | 0.135 |
| 6 | 0.466 | 0.362 | 0.0287 | 0.0561 | 0.131 |
| 7 | 0.473 | 0.373 | 0.0292 | 0.0592 | 0.127 |
| 平均值 | 0.46 | 0.37 | 0.029 | 0.058 | 0.13 |
| S | 0.01003 | 0.01204 | 0.00142 | 0.00129 | 0.00443 |
| RSD% | 2.18 | 3.26 | 4.86 | 2.22 | 3.45 |
| Gmax | 1.24 | 1.54 | 1.91 | 1.20 | 1.48 |
| G min | 1.25 | 1.20 | 1.12 | 1.60 | 1.45 |
| 紫金 |
| 测定序号 | 样品编号 |
|  | A | B | C | D | J |
| 1 | 0.49 | 0.35 | 0.024 | 0.055 | 0.11 |
| 2 | 0.5 | 0.34 | 0.024 | 0.056 | 0.11 |
| 3 | 0.5 | 0.34 | 0.026 | 0.054 | 0.11 |
| 4 | 0.48 | 0.34 | 0.024 | 0.053 | 0.11 |
| 5 | 0.5 | 0.32 | 0.026 | 0.056 | 0.11 |
| 6 | 0.48 | 0.35 | 0.027 | 0.055 | 0.1 |
| 7 | 0.49 | 0.36 | 0.028 | 0.056 | 0.11 |
| 8 | 0.49 | 0.32 | 0.027 | 0.049 | 0.11 |
| 9 | 0.48 | 0.34 | 0.028 | 0.055 | 0.11 |
| 10 | 0.49 | 0.32 | 0.027 | 0.053 | 0.11 |
| 11 | 0.5 | 0.35 | 0.028 | 0.0555 | 0.1 |
| 平均值 | 0.49 | 0.34 | 0.026 | 0.054 | 0.11 |
| S | 0.00831 | 0.01375 | 0.00162 | 0.00208 | 0.00405 |
| RSD% | 1.6932 | 4.05526 | 6.15878 | 3.82364 | 3.73926 |
| Gmax | 1.093697 | 1.520547 | 1.067483 | 0.809762 | 0.449467 |
| G min | 1.312436 | 1.388325 | 1.404583 | 2.560598 | 2.0226 |
| 防城港海关 |
| 测定序号 | 样品编号 |
|  | A | B | C | D | J |
| 1 | 0.405 | 0.359 | 0.022 | 0.062 | 0.126 |
| 2 | 0.44 | 0.398 | 0.026 | 0.058 | 0.091 |
| 3 | 0.425 | 0.362 | 0.025 | 0.059 | 0.112 |
| 4 | 0.432 | 0.384 | 0.018 | 0.055 | 0.121 |
| 5 | 0.435 | 0.376 | 0.022 | 0.055 | 0.089 |
| 6 | 0.423 | 0.35 | 0.021 | 0.05 | 0.107 |
| 7 | 0.451 | 0.352 | 0.023 | 0.056 | 0.105 |
| 平均值 | 0.43 | 0.37 | 0.022 | 0.056 | 0.11 |
| S | 0.01454 | 0.01786 | 0.00264 | 0.00378 | 0.01394 |
| RSD% | 3.38 | 4.84 | 11.76 | 6.70 | 12.99 |
| Gmax | 1.43 | 1.64 | 1.35 | 1.47 | 1.34 |
| G min | 1.73 | 1.05 | 1.68 | 1.70 | 1.31 |
| 江西汉氏贵金属 |
| 测定序号 | 样品编号 |
|  | A | B | C | D | J |
| 1 | 0.423 | 0.331 | 0.0251 | 0.054 | 0.098 |
| 2 | 0.445 | 0.352 | 0.0271 | 0.062 | 0.102 |
| 3 | 0.471 | 0.341 | 0.0263 | 0.058 | 0.119 |
| 4 | 0.432 | 0.348 | 0.0241 | 0.064 | 0.112 |
| 5 | 0.473 | 0.368 | 0.0229 | 0.065 | 0.104 |
| 6 | 0.452 | 0.339 | 0.0234 | 0.055 | 0.1 |
| 7 | 0.468 | 0.367 | 0.0256 | 0.057 | 0.115 |
| 平均值 | 0.45 | 0.35 | 0.025 | 0.059 | 0.11 |
| S | 0.01978 | 0.01403 | 0.00154 | 0.00439 | 0.00813 |
| RSD% | 4.38 | 4.02 | 6.17 | 7.40 | 7.59 |
| Gmax | 1.06 | 1.32 | 1.41 | 1.30 | 1.46 |
| G min | 1.47 | 1.31 | 1.32 | 1.21 | 1.12 |

根据GB/T 4883-2008数据处理方法，对于n=11,格拉布斯检验1%临界值为2.485,格拉布斯检验5%临界值为2.234，发现紫金验证方D样品的氯：0.049是离群值，删除后，再次格拉布斯，对于n=10,格拉布斯检验1%临界值为2.410,格拉布斯检验5%临界值为2.176，再次检验合格。

对于氟 ：

单元平均值

| 实验室i | 水平j |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0.025 | 1.08 | 0.068 | 0.17 | 0.35 |
| 2 | 0.024 | 1.07 | 0.070 | 0.17 | 0.34 |
| 3 | 0.024 | 1.26 | 0.074 | 0.19 | 0.35 |
| 4 | 0.024 | 1.05 | 0.067 | 0.16 | 0.37 |
| 5 | 0.027 | 1.01 | 0.065 | 0.16 | 0.35 |
| 6 | 0.025 | 1.10 | 0.066 | 0.17 | 0.35 |

| 单元内标准差Sij |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室i | 水平j |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0.0013 | 0.0391 | 0.0011 | 0.0068 | 0.0139 |
| 2 | 0.0017 | 0.0641 | 0.0045 | 0.0091 | 0.0184 |
| 3 | 0.0012 | 0.0093 | 0.0027 | 0.0037 | 0.0135 |
| 4 | 0.0014 | 0.0326 | 0.0024 | 0.0082 | 0.0079 |
| 5 | 0.0015 | 0.0368 | 0.0016 | 0.0097 | 0.0141 |
| 6 | 0.0019 | 0.0335 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0157 |

对于氯 ：

| 单元平均值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室i | 水平j |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0.45 | 0.35 | 0.025 | 0.054 | 0.11 |
| 2 | 0.47 | 0.35 | 0.027 | 0.055 | 0.10 |
| 3 | 0.46 | 0.37 | 0.029 | 0.058 | 0.13 |
| 4 | 0.49 | 0.34 | 0.026 | 0.054 | 0.11 |
| 5 | 0.43 | 0.37 | 0.022 | 0.056 | 0.11 |
| 6 | 0.45 | 0.35 | 0.025 | 0.059 | 0.10 |

| 单元内标准差Sij |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室i | 水平j |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0.0220 | 0.0223 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0065 |
| 2 | 0.0272 | 0.0212 | 0.0018 | 0.0033 | 0.0068 |
| 3 | 0.0100 | 0.0120 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0044 |
| 4 | 0.0083 | 0.0138 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0040 |
| 5 | 0.0145 | 0.0179 | 0.0026 | 0.0038 | 0.0139 |
| 6 | 0.0198 | 0.0140 | 0.0015 | 0.0044 | 0.0081 |

最后求得：

| F% | 0.0250 | 0.0682 | 0.168 | 0.352 | 1.095 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r | 0.0042 | 0.0080 | 0.021 | 0.040 | 0.117 |
| R | 0.0048 | 0.0108 | 0.033 | 0.051 | 0.167 |

| Cl% | 0.0259 | 0.0562 | 0.109 | 0.355 | 0.458 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r | 0.0049 | 0.0081 | 0.021 | 0.045 | 0.053 |
| R | 0.0061 | 0.0096 | 0.025 | 0.058 | 0.062 |

### 附件3 意见汇总

| 序号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作环境应在无氯离子条件下进行， 防止空气和水质中的氯的污染 | 紫金 | 采纳 |
| 2 | 蒸馏装置放入玻璃珠经常会有水冲出安全管， 可以考虑选用碗型瓷珠代替玻璃珠 | 紫金 | 不采纳，可以控制加热元件的温度来控制 |
| 3 | 用适量2:1硫酸洗镍坩埚后，转移至蒸馏烧瓶 | 紫金 | 采纳 |
| 4 | 为防止蒸馏后溶液PH值不当导致离子色谱的色谱柱受损，应严格按照试验条件要求的时间与体积进行蒸馏，最终PH值控制比较好，在PH=7-8范围内，同时对仪器影响较小 | 恒邦 | 不采纳，因为各家色谱柱不同，耐酸碱的性能不一致 |
| 5 | 由于环境容易发生变化，所以每天的分析都应该做空白试验 | 恒邦 | 采纳 |

# Text boxes

1——三口圆底烧瓶（250 mL）；2——双口圆底烧瓶（500 mL）；3——安全管；4——玻璃导管；

5——温度计（300 ℃）；6——蒸馏头；7——直形冷凝管；8——尾接管；9——锥形接收瓶(250 mL) ；

10——止水阀 ；11——加热套。

图1  水蒸气蒸馏装置示意图