国家标准《硅片表面金属元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》

（审定稿）编制说明

- 工作简况

- 立项目的和意义

集成电路和光伏产业是信息技术产业的核心，是国家重要的基础性、先导性和战略性产业，是推动国民经济和信息化发展最主要的高新技术。近10年来，我国的集成电路和光伏产业发展迅猛，核心工艺技术水平和世界先进水平的差距不断缩小。

硅片是信息技术产业中半导体制造业的基础材料，硅片在制作使用过程中的金属杂质控制与检测是关乎产品性能的重要手段与指标。在制造工艺生产过程中硅片表面极其少量金属污染的存在都有可能导致器件功能失效或可靠性变差，有统计表明，在电力电子元器件和光伏产品制造业中50%产品良率的降低都是由于污染造成的，因此在制造生产过程中对硅片表面杂质污染的控制极为重要，检测规范非常严格。随着ICP-MS（电感耦合等离子体质谱分析法）技术的不断革新，以及其杰出的超痕量级检测性能和多元素同时快速分析能力，现已成为硅片表面污染测试监控中必不可少的手段。硅片表面污染测试既是硅片制造过程中必不可少的监控手段，也是提升后道器件性能的重要方法与依据。电感耦合等离子体质谱分析法通过不断革新，已具备出的超痕量级检测性能和多元素同时快速分析能力，已被成熟使用多年，亟需制定相关产品标准。

本标准的制定填补了国内半导体材料测试技术领域的标准空白，满足我国当前的半导体硅材料的现状，有利于规范和统一国内硅片表面金属杂质测试操作流程，有助于提升国内半导体硅材料的产品质量，提高国内半导体硅材料在国内和国际市场的竞争力和影响力，促进我国半导体行业与国际标准接轨。

- 任务来源

根据《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》(国标委综合[2017]128号)的要求，半材标委[2018]1号转发2018年第一批半导体材料国家标准制(修)订项目计划，通知由南京国盛电子有限公司负责牵头编制，北京有研股份有限公司等公司参与，计划号：20141871-T-469，计划于2019年完成

- 项目承担单位概况

南京国盛电子有限公司，是中国电子科技集团公司第五十五研究所全资子公司,专业从事半导体硅外延材料以及第三代半导体外延材料的研发与生产近30年。公司拥有世界一流的半导体外延工艺平台，其中硅外延片、碳化硅外延片、氮化镓外延片的销售与产能能力，连续多年国内第一。公司技术力量雄厚，测试分析手段丰富，拥有多台套、国际先进、全系列的半导体外延材料测试设备。2013年引进的安捷伦7700S电感耦合等离子体质谱仪，长期被用于4”~8”硅外延片产品、外延炉炉况、硅外延片清洗等重要工艺生产过程的质量监控，以及各个厂家硅抛光单晶片表面金属杂质的来料抽检，具有丰富的使用技术与经验。并且公司于2012年成立了江苏省半导体硅外延材料工程技术研究中心，致力于半导体外延材料的测试分析与工艺技术创新研发。因此，南京国盛电子有限公司具备该标准起草、制定和相关试验条件与分析能力。

- 主要工作过程

2018年初《硅片表面金属元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》国家标准正式下达计划。由南京国盛电子有限公司主导，北京有研半导体材料有限公司、浙江金瑞泓科技有限公司、上海合晶科技股份有限公司参与，组建标准起草工作组。编制组收集整理了相关的测试设备、用户要求、标准应用等方面的专业资料；同时参考与本标准相关的JJF 1159、SEMI C1、SEMI F63等标准、论文、专著等文献资料，特别是对SEMI M85-1114（硅片表面金属元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法）进行了深入的分析，结合近年来国内外用户对硅片表面金属杂质的要求和测试技术发展，完成了本标准讨论稿。

2018年4月，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会主持在北京召开了《硅片表面金属元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》标准的第一次会议（讨论会），中国计量科学研究院、有研半导体材料有限公司等#个单位#位专家参加了本次会议。与会专家对标准的讨论稿认真地进行了逐字逐句的讨论，对该标准的技术要点内容和文本质量进行了充分的讨论，会议对本标准的范围、规范性引用文件、引用术语、干扰因素、试剂材料、测量步骤等提出了相应修改意见。根据北京会议的要求，编制组对讨论稿进行了修改及相关内容的补充和完善，于2018年8月完成了预审征求意见稿，编制组广泛发函征求意见（详见意见汇总表）对本标准进行修改，形成了预审稿。同时，开始组织巡回测试工作。

2018年9月，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会主持在新疆召开了《硅片表面金属元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》标准的第二次会议（预审会），中国计量科学研究院、有研半导体材料有限公司、浙江金瑞泓科技有限公司等#个单位#位专家参加了本次会议。与会专家对本标准的标准技术内容和文本质量等方面进行了充分的讨论，形成了修改建议。根据预审会的意见，编制组对标准稿进行修改。

2019年5月，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会主持在南京召开了《硅片表面金属元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》标准的第三次会议（标准内容及测试结果专题讨论会）。参与本标准首轮巡回测试的有研半导体材料有限公司、浙江金瑞泓科技有限公司、上海合晶科技股份有限公司、无锡华瑛微电子技术有限公司等4家公司，受邀参会的申和热磁电子有限公司和青海黄河水电新能源分公司。参会的11位专家对本标准的各项内容进行了逐字逐句的确认，提出了修改意见与建议。同时，与会专家对首轮巡回测试结果进行了深入分析，对第二轮巡回测试方案给予了详细和中肯的建议。编制组根据参会专家的意见与建议，在总结分析第一轮、第二轮的测试结果的基础上，完成了送审稿。

2019年7月，由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分会主持在西宁召开了《硅片表面金属元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》标准的第四次会议（审定会）。。。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的论据

- 编制原则

本标准起草单位接受起草任务后，成立了标准编制组负责收集统计、检验数据、市场需求及客户要求等信息，初步确定了《硅片表面金属元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》标准起草所遵循的基本原则和编制依据：

- 按照GB/T 1.1的要求进行格式和结构编写；

- 查阅相关标准和国内外客户的相关技术要求；

- 根据国内硅片表面金属元素含量测试（电感耦合等离子体质谱法）的具体测试技术情况，力求做到标准的合理性和实用性；

- 组织了两轮三组巡回实验，做本标准涉及到的相关数据支持。

- 确定标准主要内容的论据

本标准根据行业内硅片表面金属元素含量测试（电感耦合等离子体质谱仪）的实际测试情况，结合我国半导体行业的发展现状制定而成。详细描述了半导体级硅片表面痕量金属的测量过程，包括硅片表面的金属杂质收集方法、扫描溶液的组成、采集过程等，确定了测试范围、所用试剂与设备，测试环境，以及数据处理与分析评价等技术内容。

具体涉及到的内容如下：

  - 范围

本标准规定了电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）测定半导体级硅片表面痕量金属杂质含量的方法。

本标准参考SEMI-1114中的硅片表面金属测试类别，同时统计了国内4家ICP-MS测试厂商的常规检测金属元素（见下表），规定硅单晶抛光片和硅外延片表面痕量金属杂质包含锂、钠、镁、铝、钾、钙、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅含量的测定，测量面密度范围109~1015 atoms/cm2。如果供需双方达成协议，检测其他金属元素，也可以参照本标准执行。

经过编制组讨论，确认本标准同时也适用于退火片、扩散片等无图形片，以及有图形片的背面的痕量金属杂质含量测定。

  - 规范性引用文件

根据实际引用情况，对本标准中直接引用到的标准，列入到了第2章 规范性引用文件中，分别为GB/T 14264、GB/T 19921、GB/T 25915.1、JJF 1159、SEMI C1、SEMI F63（详见第2章）

  - 术语和定义

GB/T 14264及JJF 1159界定的术语和定义适用于本文件。除此之外，定义了与本标准有关相关名词，包括直接酸滴分解法、气相分解法、扫描溶液、回收率、碰撞池/反应池、冷等离子体。（具体注解详见第3章）

  - 原理

ICP－MS一种将ICP技术和质谱结合在一起的分析仪器。ICP技术利用在电感线圈上施加的强大功率的高频射频信号在线圈内部形成高温等离子体，并通过气体的推动，保证等离子体的平衡和持续电离，在ICP－MS中，ICP起到离子源的作用，高温的等离子体使大多数样品中的元素都电离出一个电子而形成了一价正离子。质谱是一个质量筛选和分析器，通过选择不同质核比（m/z）的离子通过来检测到某个离子的强度，进而分析计算出某种元素的强度。

采用DADD法或VPD法，收集硅片表面的痕量金属杂质到扫描溶液，利用电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）测定扫描溶液中待分析金属元素的含量。扫描溶液通过离子源离子化，形成离子流，通过接口进入真空系统，在离子镜中，负离子、中性粒子以及光子被拦截，而正离子正常通过，并且达到聚焦的效果。在分析器中，仪器通过改变分析器参数的设置，仅使需要进行测试的核质比的元素离子顺利通过并且进入检测器，在检测器中对进入的离子个数进行计数，得到了最终的元素的含量。

  - 干扰因素

从人、机、料、法、环5个方面，总结了本标准的干扰因素，具体如下：

    - 检测人员的洁净检测能力会影响样品检测的结果，检测人员应经过严格的痕量分析培训并具备一定洁净室工作经验，检测人员对于实验过程中各环节可能存在的沾污具备控制技术。

    - 由于硅材料表面金属杂质分布不均匀，样品的选择会影响产品表面金属杂质含量的评价结果，因此所取样品应具有代表性。如果样品硅片杂质含量高，仪器会被污染，影响仪器的检出限和准确度。

    - 测试前应确认超纯水、氢氟酸、过氧化氢、硝酸等化学试剂的杂质含量是否符合要求，使用器皿及工具的洁净程度是否符合要求。

    - 提取液、用于系列校准的混合溶液，应遵循当天配置原则，不宜长期储存。

    - 每个样品测试之前，应确认进样管洁净，避免交叉污染。

    - 待检测金属在提取液中的溶解性，以及颗粒污染物会影响提取效率。提取液在硅片表面的扫描时间、扫描次数影响提取效果。

    - 由于盐酸对单质金属污染的提取效率较高，但是盐酸溶液会产生谱线干扰，影响V（51）、Cr（52、53）、Fe（54）、Cu（63、65）、Zn(64、66)等的检测，盐酸的使用应慎重。

    - 测量仪器的调谐，如气压设定、稳定性、零点漂移、灵敏度等均会影响测试结果。

    - 元素间的干扰，如双原子离子、多原子离子、背景噪音的干扰会影响测试结果，可通过冷等离子体法，碰撞/反应池，或双聚焦扇区场ICP-MS(高分辨率ICP-MS)有效抑制。

    - 超纯水和提取液中的微量杂质、扫描溶液基体的效应，均对校准曲线有影响，建议制备第2套标准系列工作溶液，用以核对校准曲线是否准确。

    - 检测环境直接影响检测限和测量结果应严格控制。应长期保持检测环境的洁净度符合要求，制样和试剂放置区域建议加装硼磷过滤系统，消除环境污染。

    - 设备和方法检出限严重影响到测试结果的可靠性，当单个实验室的重复性很好时，并不能表示该设备的测试数据是准确可靠的，因此电感耦合等离子体质谱仪应定期参照JJF 1159进行校准，并使用加标回收率进行测试可靠性的确认，加标回收率要求控制在75%～125%。

    - 相对于自动化程度较高的设备，人工操作容易增加测试误差。

  - 试剂与材料

符合半导体硅片表面金属元素含量测试条件要求的试剂与材料如下：

    - 超纯水：电阻率大于18.0MΩ•cm，每种金属杂质含量小于1 ng/L。

    - 硝酸：质量分数65.0%～68.0%，每种金属杂质含量均低于10 ng/L。

    - 氢氟酸：质量分数30.0%～50.0%，每种金属杂质含量均低于10 ng/L。

    - 过氧化氢：质量分数30.0%～35.0%，每种金属杂质含量均低于10 ng/L。

    - 混合元素标准溶液：常规锂、钠、镁、铝、钾、钙、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅等元素浓度在10mg/L到100mg/L之间，采用可以量值溯源的有证标准物质，如供需双方商定检测额外的金属元素，混合元素标准溶液中应同样包含这部分金属元素。

    - 提取液：氢氟酸、超纯水的混合液，或者氢氟酸、过氧化氢、超纯水的混合液，或者氢氟酸、过氧化氢、硝酸、超纯水的混合液，其中，氢氟酸的体积分数控制在1%-10%之间，具体提取液的组成由待测金属杂质的溶解性和化学性质来决定。

    - 调谐液（Li、Y、Ce、Tl、Co）：10μg/L

    - 氢气、氦气、氩气：纯度(>99.999％)。

    - VPD工艺中使用的氢氟酸：VPD工艺中使用的氢氟酸蒸汽经过汽化处理后，每种金属杂质浓度均应降低到100 ng/L以下。

  - 仪器和设备

半导体硅片表面金属元素含量测试对仪器与设备的要求如下：

    - 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）。

    - 防护用具：符合相应洁净间要求的防酸衣，防酸手套，护目镜。

    - 用于吸附硅片的非金属镊子或真空吸笔。

    - 分析天平：感量0.1mg。

    - 微移液器。

    - 容量瓶、样品管：用于储存及收集溶液，由聚四氟乙烯（PTFE）或全氟烷氧基树脂（PFA）等耐氢氟酸腐蚀并可清洗且对分析结果无影响的材料制成。

    - VPD处理盒：用来做硅片表面氧化层去除的一种防酸腐蚀的密闭容器。

    - 自动制样机。

  - 环境

如2.5.11所述，测试环境对硅片表面金属元素含量测试的检出限有较大的影响，对ICP-MS的测试环境要求较高。参照GB/T 25915的相关内容，统计了编制组内各参与单位ICP-MS所在位置的测试环境（详见测试报告中各参与单位的温湿度与洁净度统计），规定了温湿度与洁净度的控制范围。其中：

温度： 22℃±2℃、相对湿度：45±5%；

测试区域应优于GB/T 25915.1-2010或ISO 14644 -1: 2015中定义的ISO 3级要求；

制样和试剂放置区域应加装局部净化系统，优于测试区域。

  - 扫描溶液制备

本标准规定了两种收集硅片金属杂质的方法：直接酸液分解法（DADD法）和气象分解法（VPD法）。

直接酸液分解法，顾名思义就是直接将提取液滴到硅片表面，所形成的扫描溶液中含有被分解的硅氧化物和痕量金属。一般手动方式是，将提取液均匀滴在硅片表面中心区域，目视在硅片表面中央形成直径～5cm的液面区域后，用真空吸笔吸住硅片背面，进行均匀晃动，使溶液全面均匀地浸润整个硅片表面。当硅片表面呈现疏水性时，说明硅片表面氧化层已完全分解，用微移液器将已含有金属杂质的扫描溶液收集到样品管中等待测试，或者直接收集扫描溶液，就可以进行测试了。

气象分解法，硅片表面氧化层被氢氟酸蒸汽完全分解后，所形成的扫描溶液中仅含有待测的痕量金属。

上述两种方法都有手动操作和自动扫描设备两种形式可以完成,自动设备减少很多人工操作可能引起的沾污，相对手动操作测试误差会小很多，但是自动设备对测试系统的洁净度、调谐性能要求较高，设备测试前的系统确认、调谐显得尤为重要。

  - 测试步骤

ICP-MS测试设备开机后，按设备操作说明初步设定仪器工作条件，启动性能调谐任务调谐液调整仪器，在测量元素的离子计数的同时，对仪器工作条件进行优化、调谐，以达到最佳灵敏度的测试条件，启动任务结束后可生产性能报告，确认仪器状态良好，不存在沾污、测试用超纯水洁净不存在沾污，同时选择扫描溶液中待测金属元素质量数。

本标准编制的过程中，收集了国内5家ICP-MS设备使用厂商选择的金属元素质量数，除YY和HY厂家选择Ni58以外，其余待测金属元素的质量数一致（详见下表），编制组讨论决定将Ni60做为本标准的选择参考：

在设备做准备工作的同时，根据待测金属元素的浓度值，配制不同浓度的标准系列工作溶液，准备做校准曲线，所配制的标准系列工作溶液浓度值应尽量接近样品溶液中待测元素的浓度值。例如,扫描液中待测金属元素含量预计在0.5μg/L，可分别量取0µL、50µL、100µL、200µL、500µL、1000µL混合元素标准溶液（见6.5），用超纯水定容至100ml，使得本标准系列溶液中各元素的浓度分别为0μg/L、0.05μg/L、0.10μg/L、0.20μg/L、0.50μg/L、1.00μg/L。

包含所有待测金属元素的不同浓度的标准系列工作溶液配制好后，依次在ICP-MS上进行测试，溶液中元素的浓度绘制在横轴上，测量出的离子计数绘制在纵轴上，线性相关系数要求优于0.999或0.9995。国内ICP-MS使用厂商目前的测试水平均能够达到该要求。（详见巡回测试报告）

配制好的提取液进行空白测试，确认测试环境或者VPD设备等是否有洁净、不存在沾污。

最后，ICP-MS对扫描溶液进行测试，系统自动计算出待测金属元素的实际含量。

  - 结果计算

    - 计算方法

按式（1）计算试样中待测金属元素的原子面密度：

（1）

- 式中：

- N ---原子面密度，单位为atoms/cm2；

w ---样品溶液中待测元素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

v ---样品溶液体积，单位为毫升mL；

M ---待测元素的摩尔质量，单位为（g/mol）；

NA ---阿伏伽德罗常数，单位为个每摩尔（/mol）；

S ---硅片表面的测量面积,单位为cm2。

    - 检测限

按式（2）计算检出限：

（2）

式中：

DL:检出限；

SD:10次以上的空白溶液检测相对标准偏差；

s：校准曲线的斜率；

K：相关系数，通常情况下K=3或者3.29或供需双方协商的其他值。

  - 精密度

选择了检测限在统一数量级的五个实验室，采用了两个硅单晶片生产厂家的硅片，做了两轮测试实验。每轮的测试片保证同一个硅单晶片厂家、同一个单晶号、加工流程相同、同时清洗、表面颗粒状态一致、相同包装出货规格。

由于是破坏性测试，单个实验室的重复性是用同一样品的n个平行样的结果来体现的，单个实验室的空白样品的RSD在6-18%，根据不同浓度样品检测RSD在8-20%。多个实验室的重复性是在同一批单晶号的不同样品上进行的，由于每个实验室设备规格有差异，检出限也有一定差异，实验室间差异很大。

具体参见相关试验报告

  - 试验报告

    - 试验报告应包括下列内容：

- 试样信息；送样单位、送样日期、样品名称、规格、编号

- 仪器型号；

- 测试环境；

- 试样处理方法（VPD或DADD）及时间；

- 试样收集方法（手动或自动）及区域；

- 试样分析结果；目标金属值、各目标金属的检出限

- 试样分析日期；

- 本次测试标准编号。

    - 报告的特殊要求由供需双方协商决定

- 标准水平分析

《硅片表面金属元素含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》目前尚无相应的国家标准和行业标准。

本标准是新制定的国家标准，主要目的是规范和统一半导体级硅片痕量金属的测量过程，细化包括硅片表面金属杂质的收集方法、扫描溶液的采集过程及其优化方法等，确保测量数据的可靠性与可重复性，有利于半导体级硅片的质量控制与品质提升。本标准达到国际先进水平。

- 与我国有关的现行法律、法规和相关强制性标准的关系。

本标准与国家现行法律、法规和相关强制性标准不存在相违背和抵触的地方。

- 重大分歧意见的处理经过和依据。

无。

- 标准作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议本标准作为推荐性国家标准发布实施。

- 代替或废止现行有关标准的建议

无。

- 其他需要说明的事项

本标准根据目前国内半导体级硅片表面痕量金属的常用测试技术制定，如果以后该项测试技术和测试设备有较大更新，可在下一版中进行补充修订。

- 预期效果

本标准是首次制定，实施本标准与现有的其他标准没有冲突之处。本标准的制定和推广，有利于规范行业的发展，有利国内半导体材料、特别是大尺寸半导体硅片的质量监控与品质提升，有利于提高国内半导体硅片的国内与国际市场竞争能力，实现高端半导体材料的民族自主可控。