前    言

YS/T 《二氧化碲化学分析方法》分为1个部分：

——第1部分： 铜、银、镁、镍、锌、钙、铁、铋、硒、铅、钠、锑和砷量的测定

本部分按GB/T 1.1给出的规定起草。

本部分为YS/T的第1部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：紫金矿业集团股份有限公司、四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司。

本部分参与起草单位：广东先导稀材股份有限公司、峨眉半导体材料、成都中建材光电材料有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、白银有色集团股份有限公司、昆明冶金院。

本部分主要起草人：XXX......

二氧化碲化学分析方法

第1部分：铜、银、镁、镍、锌、钙、铁、铋、硒、铅、钠、锑和砷量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1	范围

本部分规定了二氧化碲和粗二氧化碲中铜、银、镁、镍、锌、钙、铁、铋、硒、铅、钠、锑和砷量的测定方法。

本部分适用于二氧化碲和粗二氧化碲中铜、银、镁、镍、锌、钙、铁、铋、硒、铅、钠、锑和砷量的测定，各元素的测定范围见表1。

表1

| 元素 | 测定范围（%） | 元素 | 测定范围（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 0.0005～5.00 | 银 | 0.0005～0.050 |
| 镁 | 0.0005～0.50 | 镍 | 0.0005～0.50 |
| 锌 | 0.0005～0.50 | 钙 | 0.0005～0.50 |
| 铁 | 0.0005～0.50 | 铋 | 0.0005～5.00 |
| 硒 | 0.0010～5.00 | 铅 | 0.0005～5.00 |
| 钠 | 0.0005～0.50 | 锑 | 0.0005～5.00 |
| 砷 | 0.0005～5.00 |  |  |

2  方法提要

试样用混合酸溶解,于电感耦合等离子体发射光谱仪选定的条件下，测定试液中各元素的光谱强度，按标准曲线法计算铜、银、镁、镍、锌、钙、铁、铋、硒、铅、钠、锑和砷量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中均使用分析纯的试剂和去离子水或蒸馏水或相当纯度的水。

3.1硝酸（ρ1.42 g/mL），优级纯。

3.2盐酸（ρ1.19 g/mL），优级纯。

3.3混合酸：1份硝酸（3.1）和9份盐酸（3.2）混匀。

3.4 盐酸（1+1）。

3.5酒石酸溶液（300 g/L）：称取300g酒石酸溶于1000 mL水中，混匀,存于己洗净的带盖塑料瓶中。

3.6 铜标准贮存溶液：称取0.1000 g金属铜（ω≧99.99%）于100 mL聚四氟乙烯烧杯加入2 mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，移入100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含有1mg铜。

3.7 银标准贮存溶液：称取0.1000 g金属银（质量分数≧99.99%）于100 mL聚四氟乙烯烧杯中加入2 mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，移入100 mL容量瓶中，加入70 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含有1 mg银。

3.8 镁标准贮存溶液：称取0.1658g预先经780℃灼烧1 h的氧化镁（质量分数≧99.99%）至于100 mL 聚四氟乙烯烧杯中加入 3 mL盐酸（3.2），低温加热溶解，移入100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含有1 mg镁。

3.9 镍标准贮存溶液：称取0.1000 g金属镍（质量分数≧99.99%）于100 mL聚四氟乙烯烧杯中加入3 mL盐酸（3.2），1mL 硝酸（3.1），低温加热溶解完全，取下冷却移入100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含有1 mg镍。

3.10 锌标准贮存溶液：称取0.1000 g金属锌（质量分数≧99.99%）于100 mL聚四氟乙烯烧杯中加入3 mL盐酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含有1 mg锌。

3.11 钙标准贮存溶液：称取0.2497 g于105℃～110℃干燥至恒重的基准碳酸钙(CaCO3)于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入3 mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，移入100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含有1 mg钙。

3.12 铁标准贮存溶液：称取0.1000 g金属铁（质量分数≧99.99%）于100 mL聚四氟乙烯烧杯中加入3 mL盐酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含有1 mg铁。

3.13 铋标准贮存溶液：称取0.1000 g金属铋（质量分数≧99.99%）于100 mL聚四氟乙烯烧杯中加入2 mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，用盐酸（3.4）移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含有1 mg铋。

3.14 硒标准贮存溶液：称取0.1000 g金属硒（质量分数≧99.99%）于100 mL聚四氟乙烯烧杯中加入2 mL盐酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含有1mg硒。

3.15 铅标准贮存溶液：称取0.1000 g金属铅（质量分数≧99.99%）于100 mL聚四氟乙烯烧杯中加入3 mL硝酸（3.1），低温加热溶解完全，用盐酸（3.4）移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含有1 mg铅。

3.16 钠标准贮存溶液：称取预先在400℃～500℃灼烧至恒重无爆裂声冷却至室温后的0.2542 g基准氯化钠（质量分数≧99.99%）于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，溶于少量水，移入100mL容量瓶，加入10 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含有1 mg钠。

3.17 锑标准贮存溶液：称取0.1000 g金属锑（质量分数≧99.99%）于100 mL聚四氟乙烯烧杯中加入3 mL混合酸（3.3），低温加热溶解完全，移入100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含有1 mg锑。

3.18 砷标准贮存溶液：称取0.1320 g经105 ℃干燥2 h的基准试剂三氧化二砷于100 mL聚四氟乙烯烧杯中3 mL混合酸（3.3），低温加热溶解完全，移入100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1 mg砷。

3.19 混合标准溶液A：分别移取5.00 mL标准贮存溶液（3.6至3.18）于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含50 μg 铜、银、镁、镍、锌、钙、铁、铋、硒、铅、钠、锑和砷。

3.20混合标准溶液B：分别移取10.00 mL混合标准溶液A（3.19）于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含5 μg 铜、银、镁、镍、锌、钙、铁、铋、硒、铅、钠、锑和砷。

3.21 碲粉（质量分数≥99.995 %）。

3.22高纯氩气（Ar≥99.99 %）。

4  仪器

4.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

4.1.1 仪器工作条件及推荐谱线参见附录A。

4.1.2 在仪器最佳工作条件下凡是能达到下列指示者均可使用：

—— 光源：氩等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.3 kW。

—— 分辨率：200 nm时光学分辨率不大于0.010 nm；400 nm时光学分辨率不大于0.020 nm。

—— 仪器稳定性：仪器1 h内漂移不大于2.0%。

—— 仪器检出限：各测定元素仪器的检出限应不大于0.03 μg/mL。

5  试样

5.1 样品粒度应不大于0.096 mm。

5.2 样品应在100 ℃～105 ℃烘干1 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

6  分析步骤

6.1  试料

按表2称取试样，精确至0.0001g。

表2

| 质量分数/% | 称样量 / g | 盐酸加入量/mL | 酒石酸加入量/mL | 定容体积 /mL | 分取试液体积 / mL | 分取后定容体积/ mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0005～0.025 | 1.00 | 5 | 1 | 50 | -- | -- |
| >0.025～1.00 | 0.10 | 10 | 2 | 100 | -- | -- |
| >1.00～5.00 | 0.10 | 10 | 2 | 100 | 10 | 50 |

6.2  测定次数

独立进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  试样分解

将试料（6.1）置于150 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10 mL混合酸（3.3），低温加热使样品溶解完全后，继续加热浓缩溶液体积至1 mL，取下稍冷，按表2加入盐酸（3.2）于电热板上加热至微沸后，加入酒石酸溶液（3.5）,取下冷却，将试液全部转移入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。静置澄清或干过滤。

6.5  试液分取

根据样品含量按表2分取试液置于容量瓶中，补加5 mL盐酸（3.2）、1 mL酒石酸溶液（3.5），用水稀释至刻度，混匀。

6.6  工作曲线的绘制

6.6.1系列一标准工作溶液配制

称取6份1.5590 g碲粉（3.21）加入10 mL混合酸（3.4），加热至试料完全溶解，加入2 mL酒石酸溶液（3.5），用10 mL盐酸（3.2）移入一组100 mL容量瓶中，依次加入0 mL、2 mL、5 mL、10 mL标准混合溶液B（3.20）和2 mL、10 mL标准混合溶液A（3.19）配制成同时含有铜、银、镁、镍、锌、钙、铁、铋、硒、铅、钠、锑和砷的系列标准工作溶液，含量见表3。此标准工作溶液用于目标元素质量分数≤0.025%的分析。

表3

| 元素 | 系列一标准工作溶液浓度 |
| --- | --- |
|  | 标准溶液1 μg/mL | 标准溶液2 μg/mL | 标准溶液3 μg/mL | 标准溶液4 μg/mL | 标准溶液5 μg/mL | 标准溶液6 μg/mL |
| Cu | 0 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |
| Ag | 0 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |
| Mg | 0 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |
| Ni | 0 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |
| Zn | 0 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |
| Ca | 0 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |
| Fe | 0 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |
| Bi | 0 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |
| Se | 0 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |
| Pb | 0 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |
| Na | 0 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |
| Sb | 0 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |
| As | 0 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |

6.6.2系列二标准工作溶液配制

在另一组己加入10 mLHCl（3.2）和2 mL酒石酸（3.5）的100 mL容量瓶中，依次加入0 mL、5.00 mL、10.00 mL标准混合溶液B（3.21）和2.00 mL、10.00 mL、 20.00 mL标准混合溶液A（3.20）配制成同时含有铜、银、镁、镍、锌、钙、铁、铋、硒、铅、钠、锑和砷的系列标准工作溶液，含量见表4。此标准工作溶液用于目标元素质量分数＞0.025%的分析。

表4

| 元素 | 系列二标准工作溶液浓度 |
| --- | --- |
|  | 标准溶液1 μg/mL | 标准溶液2 μg/mL | 标准溶液3 μg/mL | 标准溶液4 μg/mL | 标准溶液5 μg/mL | 标准溶液6 μg/mL |
| Cu | 0 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| Ag | 0 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| Mg | 0 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| Ni | 0 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| Zn | 0 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| Ca | 0 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| Fe | 0 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| Bi | 0 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| Se | 0 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| Pb | 0 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| Na | 0 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| Sb | 0 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |
| As | 0 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 10.00 |

6.7  测定

用电感耦合等离子体原子发射光谱仪，在各元素选定的谱线处，测量各元素工作曲线（6.6）的光谱强度，当工作曲线相关系数大于或等于0.999时，进行试料溶液（6.4）或（6.5）的测定，检查各测定元素谱线的背景并在适当的位置进行背景校正，由计算机自动给出各测定元素的质量浓度。

7  分析结果的计算

按公式(1)计算铜、银、镁、镍、锌、钙、铁、铋、硒、铅、钠、锑和砷的质量分数ω(B),以 % 表示：

………………………………………(1)

式中：

—— 自工作曲线上查得试液中铜、银、镁、镍、锌、钙、铁、铋、硒、铅、钠、锑和砷的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

—— 自工作曲线上查得空白试液中铜、银、镁、镍、锌、钙、铁、铋、硒、铅、钠、锑和砷的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V  —— 试液的体积，单位为毫升（mL）；

V1  —— 试液的分取体积，单位为毫升（mL）；

V2 —— 试液分取后定容体积，单位为毫升（mL）；

m —— 试料的质量，单位为克（g）；

计算结果表示至小数点后两位；当0.01%≤ω(B)＜0.10%时，表示至小数点后三位；当当0.001%≤ω(B)＜0.01%时，表示至小数点后四位；当ω(B)＜0.001%时，表示至小数点后五位。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表5数据采用线性内插法求得：

表5 重复性限

| ωCu/% | 0.00062 | 0.0026 | 0.012 | 0.052 | 0.11 | 0.48 | 2.13 | 4.66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.00005 | 0.0003 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.12 |
| ωAg/% | 0.00044 | 0.0023 | 0.011 | 0.036 | 0.046 |  |  |  |
| r/% | 0.00003 | 0.0002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 |  |  |  |
| ωMg/% | 0.00064 | 0.0024 | 0.011 | 0.048 | 0.095 | 0.44 |  |  |
| r/% | 0.00004 | 0.0002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.02 |  |  |
| ωNi/% | 0.00057 | 0.0025 | 0.013 | 0.054 | 0.11 | 0.54 |  |  |
| r/% | 0.00007 | 0.0003 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| ωZn/% | 0.00059 | 0.0023 | 0.011 | 0.053 | 0.11 | 0.49 |  |  |
| r/% | 0.00003 | 0.0002 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.02 |  |  |
| ωCa/% | 0.00046 | 0.0014 | 0.0034 | 0.014 | 0.051 | 0.11 | 0.52 |  |
| r/% | 0.00006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.03 |  |
| ωFe/% | 0.00021 | 0.0013 | 0.0031 | 0.013 | 0.049 | 0.10 | 0.47 |  |
| r/% | 0.00003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.000 | 0.004 | 0.01 | 0.02 |  |
| ωBi/% | 0.00058 | 0.0025 | 0.012 | 0.051 | 0.11 | 0.51 | 1.02 | 5.31 |
| r/% | 0.00010 | 0.0002 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.22 |
| ωSe/% | 0.0020 | 0.010 | 0.047 | 0.10 | 0.48 | 1.42 | 4.77 |  |
| r/% | 0.0002 | 0.001 | 0.004 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.11 |  |
| ωPb/% | 0.00072 | 0.0023 | 0.011 | 0.050 | 0.10 | 0.48 | 2.54 | 4.85 |
| r/% | 0.00008 | 0.0003 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.02 | 0.08 | 0.10 |
| ωNa/% | 0.00034 | 0.0010 | 0.0045 | 0.018 | 0.066 | 0.13 | 0.59 |  |
| r/% | 0.00006 | 0.0002 | 0.0005 | 0.002 | 0.006 | 0.01 | 0.04 |  |
| ωSb/% | 0.00066 | 0.0026 | 0.012 | 0.054 | 0.11 | 0.51 | 1.22 | 5.12 |
| r/% | 0.00006 | 0.0003 | 0.001 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| ωAs/% | 0.00054 | 0.0022 | 0.012 | 0.049 | 0.10 | 0.49 | 1.05 | 5.02 |
| r/% | 0.00007 | 0.0001 | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |

8.2	再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性（R）的情况不超过5%，再现性（R）按表6数据采用线性内插法求得：

表6 再现性限

| ωCu/% | 0.00062 | 0.0026 | 0.012 | 0.052 | 0.11 | 0.48 | 2.13 | 4.66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.00012 | 0.0004 | 0.002 | 0.007 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.35 |
| ωAg/% | 0.00044 | 0.0023 | 0.011 | 0.036 | 0.046 |  |  |  |
| R/% | 0.00028 | 0.0004 | 0.002 | 0.005 | 0.007 |  |  |  |
| ωMg/% | 0.00064 | 0.0024 | 0.011 | 0.048 | 0.095 | 0.44 |  |  |
| R/% | 0.00012 | 0.0005 | 0.002 | 0.006 | 0.009 | 0.03 |  |  |
| ωNi/% | 0.00057 | 0.0025 | 0.013 | 0.054 | 0.11 | 0.54 |  |  |
| R/% | 0.00025 | 0.0008 | 0.003 | 0.004 | 0.02 | 0.08 |  |  |
| ωZn/% | 0.00059 | 0.0023 | 0.011 | 0.053 | 0.11 | 0.49 |  |  |
| R/% | 0.00033 | 0.0005 | 0.002 | 0.007 | 0.01 | 0.07 |  |  |
| ωCa/% | 0.00046 | 0.0014 | 0.0034 | 0.014 | 0.051 | 0.11 | 0.52 |  |
| R/% | 0.00021 | 0.0005 | 0.0010 | 0.002 | 0.008 | 0.02 | 0.05 |  |
| ωFe/% | 0.00021 | 0.0013 | 0.0031 | 0.013 | 0.049 | 0.10 | 0.47 |  |
| R/% | 0.00008 | 0.0007 | 0.0004 | 0.001 | 0.011 | 0.02 | 0.05 |  |
| ωBi/% | 0.00058 | 0.0025 | 0.012 | 0.051 | 0.11 | 0.51 | 1.02 | 5.31 |
| R/% | 0.00021 | 0.0010 | 0.002 | 0.010 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.39 |
| ωSe/% | 0.0020 | 0.010 | 0.047 | 0.10 | 0.48 | 1.42 | 4.77 |  |
| R/% | 0.0005 | 0.002 | 0.013 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.22 |  |
| ωPb/% | 0.00072 | 0.0023 | 0.011 | 0.050 | 0.10 | 0.48 | 2.54 | 4.85 |
| R/% | 0.00026 | 0.0007 | 0.002 | 0.008 | 0.014 | 0.06 | 0.18 | 0.32 |
| ωNa/% | 0.00034 | 0.0010 | 0.0045 | 0.018 | 0.066 | 0.13 | 0.59 |  |
| R/% | 0.00016 | 0.0006 | 0.0008 | 0.008 | 0.019 | 0.04 | 0.07 |  |
| ωSb/% | 0.00066 | 0.0026 | 0.012 | 0.054 | 0.11 | 0.51 | 1.22 | 5.12 |
| R/% | 0.00022 | 0.0011 | 0.006 | 0.016 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.30 |
| ωAs/% | 0.00054 | 0.0022 | 0.012 | 0.049 | 0.10 | 0.49 | 1.05 | 5.02 |
| R/% | 0.00018 | 0.0010 | 0.002 | 0.005 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.35 |

9 质量保证和控制

应采用国家级标准样品或行业标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

10 试验报告

试验报告包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

ICP-AES测定多元素的仪器参数与被测元素推荐谱线

表A.1

| 功率 （W） | 雾化室气流量 （L/min） | 观测高度 （mm） | 泵流量 （L/min） | 等离子体流量 （L/min） | 辅助气体流量 （L/min） | 时间 （s） | 观测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1300 | 0.80 | 15 | 1.50 | 15 | 0.2 | 25 | 轴向 |

表A.2

| 元素 | Cu | Ag | Mg | Ni | Zn | Ca | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐谱线 | 327.393 | 328.068 | 285.213 | 231.604 | 213.857 | 317.933 | 259.939 |
| 元素 | Bi | Se | Pb | Na | Sb | As |  |
| 推荐谱线 | 223.061 | 196.026 | 220.353 | 589.592 | 217.582 | 193.696 |  |

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 13

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

二氧化碲化学分析方法

第1部分：铜、银、镁、镍、锌、钙、铁、铋、硒、铅、钠、锑和砷量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of  tellurium dioxide —

Part 1: Determination of copper,silver,magnesium,nickel, zinc, calcium,iron,bismuth, selenium, lead,sodium,antimony and arsenic contents—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（征求意见稿）

中华人民共和国工业和信息化部　发布

××××-××-××实施

YS/T XXXX.XX - XXXX

××××-××-××发布