铑化合物化学分析方法

砷含量的测定

原子荧光光谱法

编制说明

（送审稿）

贵研铂业股份有限公司

二O一九年七月

铑化合物化学分析方法

砷含量的测定

原子荧光光谱法

一、工作简况

1.1 方法概况

1.1.1 项目的必要性

贵金属化合物铑化合物是用于电镀，制造釉彩/玻璃彩、异相催化剂、电子陶瓷电容器的原料。 近几年，硝酸铑、硫酸铑化合物市场需求量加大，而与外企的合作生产越来越多，在生产过程中准确、精密、快速测定并控制其中有害元素砷含量对生产研制有重要意义，也是提高产品质量的重要技术指标，因此建立铑化合物中砷含量的测定标准刻不容缓。目前，我国尚未见到铑化合物中砷含量的测定标准。

1.1.2 适用范围

本标准适用于硝酸铑溶液、硫酸铑溶液中砷含量的测定。测定范围：0.00005%～0.001%。

1.1.3可行性

我公司大量生产贵金属化合物，在产品交易中越来越多的商家要求砷量作为一个技术指标，而原子荧光法测定贵金属化合物中的砷量灵敏度高、抗干扰能力强、准确度强于ICP-AES法测定，特别在铑基体存在下，ICP-AES法基本不能检测砷量。

贵研铂业股份有限公司，在国内贵金属及有色金属分析领域具有权威地位。标准起草人员多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

1.1.4 要解决的主要问题

我们查阅了国内外相关分析对象的标准分析方法，我国尚未见到铑化合物中砷含量的测定标准，在生产过程中准确、精密、快速测定并控制其中有害元素砷含量对生产研制有重要意义。

1.2 任务来源

贵研铂业股份有限公司于2016年向上级主管部门提出制定 “铑化合物分析方法 砷含量的测定 原子荧光光谱法” 行业标准计划书，于2017年11月获全国有色金属标准化技术委员会批准，项目批准文号为工信厅科[2017]40号,计划编号为2017-0165T-YS，技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会，标准起草单位为贵研铂业股份有限公司。完成年限2019年。

1.3 本标准编制单位、起草人及所做工作

本标准由贵研铂业股份有限公司负责起草，主要起草人为金娅秋 付仕梅 刘桂华 杨辉 朱武勋 曾荷峰，主要负责本标准的方法制定、资料收集、技术参数的确定及标准条款的编写工作。

本部分参与起草单位包括广东省工业分析检测中心、中国桂林矿产地质研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、江西省汉氏贵金属有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公

司、富民薪冶工贸有限公司。参与起草人：刘天平 陈小兰 陈祝炳 钟洁 胡胭脂 雷萍 郁丰善 庄凤珠 林常兰 李艳萍 刘敏，主要负责本标准的验证工作。

1.4 主要工作过程

2016年由贵研铂业股份有限公司提交项目申请书，2017年全国有色金属标准化技术委员会下达了“关于印发8月23日泰安市贵金属标准项目任务落实会会议纪要的通知》（有色标委[2017]62号）及相关会议纪要的文件精神，下达《铑化合物分析方法 砷含量的测定 原子荧光光谱法》任务落实，确定了标准参与验证单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。

2019年4月17日～19日全国有色金属标准化技术委员会在浙江桐乡召开有色金属标准项目论证会暨标准制修订工作会议。会议对本标准讨论稿、试验报告进行分析和讨论，并安排了后续工作。在此会上对本标准无修改意见。各验证单位对本标准的主要修改意见如下：

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 砷含量低的铑化合物溶液，建议加大称样量。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 不采纳 | 当铑化合物中的铑含量较高时，称取大样会有部分铑被还原出来。 |
| 2. |  | 原子荧光光谱法测定砷时，砷的标准曲线的线性很好、线性范围宽，建议只做一条0～25μg/L的标准曲线。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 不采纳 | 砷0μg/L～25μg/L的标准曲线的线性是很好，但砷浓度＜4μg/L时用此曲线，重复性不好。 |
| 3 |  | 建议加入对线性相关系数的描述要求，要求线性相关系数多少以上才可以分析测量。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 采纳 | 讨论会后已补充 |
| 4 |  | 建议对硫脲还原砷的还原时间做一下条件试验。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 采纳 | 讨论会后已补充 |
| 5 |  | 建议增加仪器最佳工作条件的选择。本法测定含量较低 ，对仪器灵敏度，检出限，稳定性应做要求。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 不采纳 | 标准稿中已有对仪器的要求，同时在试验报告3.1中，载气流量及屏蔽气流量进行优化比例试验的目的就是：含砷1.00 ug/L的荧光强度值最大化（强度值均可大于200） |

2019年6月24日～26日全国有色金属标准化技术委员会在山东青岛召开有色金属标准工作会议。会议对本标准预审稿、试验报告进行分析和讨论，并安排了后续工作。在此会上对本标准的主要修改意见如下：

希望增加试验样品的点。处理办法：因样品制备困难,现用预留的硫酸铑B号样进行加标增点做重现性限，而再线性限取2.0倍重现性限值。

二、标准编制原则

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。编制本标准的目的是以能满足铑化合物溶液中砷含量的准确快速测定要求为基础。编制本标准的原则是准确、具有一定的先进性和操作简单性。

三、标准主要内容的确定依据

3.1载气流量及屏蔽气流量的设备条件试验

因需要检测铑化合物中的低含量的砷，且要求荧光强度值保持比较高，所以我们对仪器设备的载气流量与屏蔽气流量进行优化比例的试验。

按照载气流量与屏蔽气流量的比为1:1、1:2、1:3、1.5:2进行砷荧光强度值的比较和砷工作曲线的比较，证实当载气流量与屏蔽气流量的比为1:2时含砷1.00 ug/L的荧光强度值最大且强度值均可大于200，这个强度对要求工作曲线最低点为0.50ug/L是能满足的。

3.2测定介质的选择

根据所要测定的铑化合物样品（硝酸铑、硫酸铑）进行硝酸介质、盐酸介质、硫酸介质的测定对比（载液匹配相应的浓度的酸）。

3.3盐酸酸度试验

在盐酸介质中酸度大于5%测得As的回收率在98%～102%。试验硫酸铑样品时，因加入硫脲，当酸度低时易有沉淀形成。

3.4硫脲溶液的用量实验

因铑基体的存在同时会消耗硫脲，因此铑基体一并进行实验。

表1 硫脲溶液的用量

| 铑量 （mg/mL） | 加入As量 （µg/L） | 加入硫脲溶液量 （mL） | 测得As量 （µg/L） | 回收率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 | 0 | 0 | 0.0023 |  |
|  | 0 | 5.0 | 0.0032 |  |
|  | 0 | 10.0 | 0.0011 |  |
|  | 4.00 | 0 | 0.8484 | 21.21 |
|  |  | 2.0 | 3.2613 | 81.53 |
|  |  | 5.0 | 3.8873 | 97.18 |
|  |  | 10.0 | 4.0123 | 100.31 |
|  |  | 15.0 | 4.0340 | 100.85 |
|  | 8.00 | 0 | 1.0893 | 13.62 |
|  |  | 2.0 | 7.0672 | 88.34 |
|  |  | 5.0 | 7.9567 | 99.46 |
|  |  | 10.0 | 8.0125 | 100.16 |
|  |  | 15.0 | 8.0456 | 100.57 |
|  | 15.00 | 0 | 0.5432 | 3.62 |
|  |  | 2.0 | 8.7893 | 58.60 |
|  |  | 5.0 | 14.9076 | 99.38 |
|  |  | 10.0 | 14.9976 | 99.98 |
|  |  | 15.0 | 15.1097 | 100.73 |

加入5mL～15mL的硫脲溶液，放置约60min后测得砷含量的回收率在97.18%～100.85%，能满足要求。

3.5 样品精密度实验

表2 样品精密度

| 样品名称 | 测得As量（%） | 平均测定As量（%） | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 硝酸铑 | 0.0007653 0.0007814 0.0007445 0.0007746 0.0007600 0.0007599 0.0007511 0.0007916 0.0007610 0.0007465 0.0007505 | 0.000762 | 1.96 |
| 硫酸铑B液 | ＜0.00005 | / | / |
| 硫酸铑C液 | 0.0002227 0.0002324 0.0002329 0.0002167 0.0002284 0.0002283 0.0002219 0.0002203 0.0002210 0.0002239 0.0002238 | 0.000225 | 2.29 |

3.6 合成样品精密度实验

称取25份0.10g硫酸铑B液，配制实验样品，1-11份加入As标准溶液100 ug/L（质量分数为0.0001%）,12-22份加入As标准溶液500 ug/L（质量分数为0.0005%）,23-25份做本底值，按实验方法进行测定，结果见表3。

表3合成样品精密度

| 样品号 | 加入标准As (µg/L) | 测得As量 （%） |  | 平均测定As量 （%） | RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸铑B液-1 | 100 | 0.0001010. 0.0001003. 0.0001100. 0.0000987. 0.0001017. 0.0001006. | 0.0000984. 0.0001001. 0.0001002. 0.0001013. 0.0001022. | 0.000101 | 3.057 |
| 硫酸铑B液-2 | 500 | 0.0005015. 0.0005024. 0.0005084. 0.0004922. 0.0005011. 0.0005012. | 0.0004952. 0.0005043. 0.0005029. 0.0005160. 0.0005081. | 0.000503 | 1.277 |

3.6样品加标回收率

按样品分析方法进行样品加标回收实验，样品加标回收率在91.00%～105.00%之间。

表4样品加标回收率

| 样品名称 | 样重 （g） | 取液 （mL） | 试液含As量（µg/L） | 加入标准As量(ug/L) | 测得As量(µg/L) | 测定标准As量(µg/L) | 回收率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸铑 | 0.8097 | 5.00/100/50 | 6.17 | 4.00 | 10.28 | 4.11 | 102.75 |
|  |  |  |  |  | 10.31 | 4.14 | 103.50 |
|  |  |  |  | 10.00 | 16.07 | 9.90 | 99.00 |
|  |  |  |  |  | 16.00 | 9.83 | 98.30 |
|  |  |  |  | 15.00 | 20.98 | 14.81 | 98.73 |
|  |  |  |  |  | 21.08 | 14.91 | 99.40 |
| 硫酸铑B液 | 0.1280 | /50 | ～0.20 | 1.00 | 1.11 | 0.91 | 91.00 |
|  | 0.1303 |  |  |  | 1.14 | 0.94 | 94.00 |
|  | 0.1523 |  |  | 4.00 | 4.13 | 3.93 | 98.25 |
|  | 0.1140 |  |  |  | 4.07 | 3.87 | 96.75 |
|  | 0.1242 |  |  | 8.00 | 8.09 | 7.89 | 98.62 |
|  | 0.1211 |  |  |  | 8.05 | 7.85 | 98.12 |
| 硫酸铑C液 | 0.0905 | /50 | 4.07 | 5.00 | 9.32 | 5.25 | 105.00 |
|  | 0.0948 |  | 4.27 |  | 9.38 | 5.11 | 102.20 |
|  | 0.0983 |  | 4.42 | 10.00 | 14.16 | 9.74 | 97.40 |
|  | 0.0997 |  | 4.49 |  | 14.27 | 9.78 | 97.80 |
|  | 0.0865 |  | 3.89 | 20.00 | 23.64 | 19.75 | 98.75 |
|  | 0.0984 |  | 4.43 |  | 23.67 | 19.24 | 96.20 |

- 3.7精密度

3.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表5  重复性限

| wP/% | 0.000101 | 0.000232 | 0.000503 | 0.000760 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.000013 | 0.000019 | 0.000027 | 0.000036 |

3.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3 数据采用线性内插法或外延法求得。

表 6  再现性限

| wP/% | 0.000101 | 0.000232 | 0.000503 | 0.000760 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.000026 | 0.000031 | 0.000054 | 0.000081 |

- 标准水平分析

经过资料搜索，我国尚未见到铑化合物中砷含量测定相关的分析标准。本标准是首次制订可操作性强，条理清晰。

五、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套的情况

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

六、标准中涉及到的专利

无

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准可操作性强，条理清晰。建议该标准作为推荐性行业标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行有关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准。

十一、其他应予说明的事项

附录

各单位数据的平均值

| 样品 | 测定元素 |  | 贵研铂业 | 桂林地质 | 富民薪冶 | 江西汉氏 | 紫金矿业 | 广东工业 | 中金岭南 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硝酸铑溶液 | As/% |  | 0.0007624 | 0.0007777 | 0.0007170 | 0.0007715 | 0.0007894 | 0.0007431 | 0.0008727 |
|  |  | RD | 1.958 | 1.083 | 2.579 | 2.109 | 0.680 | 1.547 | 3.235 |
| 硫酸铑溶液（C）液 | As/% |  | 0.000225 | 0.000241 | 0.000223 | 0.000226 | 0.000244 | 0.000230 | 0.000272 |
|  |  | RD | 2.284 | 1.740 | 6.248 | 1.718 | 1.723 | 2.535 | 6.910 |