征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铑化合物化学分析方法 砷含量的测定 原子荧光光谱法

承办人：   金娅秋                                          共 01 页   第 01 页

标准项目负责起草单位：贵研铂业股份有限公司

电  话：0871-68328173     2019年7月5 日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砷含量低的铑化合物溶液，建议加大称样量。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 不采纳 | 当铑化合物中的铑含量较高时，称取大样会有部分铑被还原出来。 |
|  |  | 原子荧光光谱法测定砷时，砷的标准曲线的线性很好、线性范围宽，建议只做一条0～25μg/L的标准曲线。 | 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 不采纳 | 砷0μg/L～25μg/L的标准曲线的线性是很好，但砷浓度＜4μg/L时用此曲线，重复性不好。 |
|  |  | 建议加入对线性相关系数的描述要求，要求线性相关系数多少以上才可以分析测量。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 采纳 | 讨论会后就已经补充 |
|  |  | 建议对硫脲还原砷的还原时间做一下条件试验，看不同还原时间对测定结果的影响，多长时间之间可以满足分析要求。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 采纳 | 讨论会后就已经补充 |
|  |  | 建议增加仪器最佳工作条件的选择。本法测定含量较低 ，对仪器灵敏度，检出限，稳定性应做要求。 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 不采纳 | 标准稿中已有对仪器的要求，同时在试验报告3.1中，载气流量及屏蔽气流量进行优化比例试验的目的就是：含砷1.00 ug/L的荧光强度值最大化（强度值均可大于200） |
|  |  | 回函无意见 | 紫金矿业集团股份有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 江西省汉氏贵金属有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 广东省工业分析检测中心 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 富民薪冶工贸有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 北京有色金属与稀土应用研究所 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 西安汉唐分析检测有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 北矿检测技术有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 中船重工黄冈贵金属有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 国标（北京）检验认证有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 浙江微通催化新材料有限公司 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 徐州浩通新材料 |  |  |
|  |  | 回函无意见 | 国家钨与稀土检测中心 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：14 个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：14个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2个；

（4）没有回函的单位数：0个。