ICS 77.120.99

H 68

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—××××

铑化合物化学分析方法

砷含量的测定

原子荧光光谱法

Method for chemical analysis of rhodium compounds

Determination of arsenic content

Atomic fluorescence Spectrophotometry

（送审稿）

××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出和归口。

本标准起草单位：贵研铂业股份有限公司、广东省工业分析检测中心、中国桂林矿产地质研究院有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂、江西省汉氏贵金属有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、富民薪冶工贸有限公司。

本标准主要起草人：金娅秋、付仕梅、刘桂华、杨辉、朱武勋、曾荷峰、鲁瑞智、刘天平、陈小兰、陈

祝炳、钟洁、胡胭脂、雷萍、郁丰善、庄凤珠、林常兰、李艳萍、刘敏。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

铑化合物化学分析方法

砷含量的测定

原子荧光光谱法

  - 范围

本标准规定了硝酸铑溶液、硫酸铑溶液中砷含量的测定方法。

本标准适用于硝酸铑溶液、硫酸铑溶液中砷含量的测定。测定范围：0.00005%～0.001%。

  - 方法提要

试料在盐酸介质中，用硫脲消除基体铑的干扰，并将五价砷预还原为三价砷，在氢化物发生器中，砷进一步被硼氢化钾还原生成砷的氢化物，由氩气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光谱仪上测量其荧光强度。按标准曲线法计算砷的质量分数。

  - 试剂

- 除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和电阻率不大于18.2MΩ.cm-1的一级水。

    - 盐酸（ρl.19 g/mL）。

    - 盐酸（1+19）。

    - 氢氧化钾溶液：200g/L。

    - 硫脲溶液：50g/L。

    - 硼氢化钾-氢氧化钾溶液：称取5.0g氢氧化钾和20.0g硼氢化钾于聚乙烯烧杯中，用水溶解并稀释至1000mL，贮存于聚乙烯瓶中，该溶液现用现配。

    - 砷标准贮存溶液(100 µg/mL)：称取0.1320g三氧化二砷（预先在110℃～105℃烘1h，置于干燥器中冷却至室温）置于100mL烧杯中，加入5 mL氢氧化钾溶液，低温进入使其溶解，加水50mL，2滴酚酞乙醇溶液（1g/L），用硫酸（1+1）中和至红色刚消失，再过量2mL,移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg。

    - 砷标准溶液(1000 µg/L)：移取1.00mL砷标准贮存溶液（3.6）置于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1L含砷1000ug。

    - 砷标准稀释溶液 (100 µg /L)：移取10.00mL砷标准溶液（3.7）置于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1L含砷100ug，现用现配。

3.12  氩气（Ar≥99.99%）。

  - 仪器设备

原子荧光光谱仪，附砷空心阴极灯及自动进样装置。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用；

——检出限：不大于0.4 ug/L。

——精密度：用25 ug/L的砷标准溶液测量荧光强度10次，其标准偏差应不超过平均荧光强度的3.0%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的荧光强度差值与最低段的荧光强度差值之比，应不小于0.7。

  - 试样

样品为均匀性的液体。

    - 试料

按表1 称取试样，精确至0.0001g。

表1 试料质量

| 质量分数 /% | 试料质量 /g | 工作曲线 |
| --- | --- | --- |
| 0.00005～0.0005 | 0.10～0.15 | 7.2.1条 |
| ≥0.0005～0.001 | 0.08～0.12 | 7.2.2条 |

    - 测定次数

平行称取三份试样，独立地进行测定，取其平均值。

  - 空白试验

- 随同试料做空白试验。

  - 分析步骤

    - 测定

      - 将试料置于50mL容量瓶中，用水冲洗容量瓶口，加入5.0mL盐酸（3.1），用水冲洗容量瓶口，加入10 mL硫脲溶液（3.4），以水稀释至刻度，混匀。放置60min。

      - 将空白试验溶液及试液（7.1.1）和硼氢化钾-氢氧化钾溶液（3.5），以盐酸（3.2）做载液，引入原子荧光光谱仪测量荧光强度值，从工作曲线上查出相应的砷的质量浓度。

7.2 工作曲线的绘制

7.2.1 移取0mL，0.25mL，0.50mL，1.00mL，2.00mL，4.00mL，5.00mL砷标准稀释溶液（3.8）分别置于一组50ml容量瓶中，加入5.0mL盐酸（3.1），用水冲洗容量瓶口，加入10mL硫脲溶液（3.4），以水稀释至刻度，混匀。放置60min。

7.2.2移取0mL， 2.50mL， 5.00mL，7.50mL，10.00mL，12.50mL砷标准稀释溶液（3.8）分别置于一组50ml容量瓶中，加入5.0mL盐酸（3.1），用水冲洗容量瓶口，加入10mL硫脲溶液（3.4），以水稀释至刻度，混匀。放置60min。

7.2.3 将系列标准溶液（7.2.1、7.2.2）和硼氢化钾-氢氧化钾溶液（3.5），以盐酸（3.2）做载液，引入原子荧光光谱仪测量荧光强度值，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的荧光强度值，以砷的质量浓度为横坐标，荧光强度值为纵坐标，绘制工作曲线。

  - 分析结果的表述

按式（1）计算砷的质量分数wAs，数值以%表示：

wAs=(ρ1−ρ0)×V×10−9m0×100………………（1）

式中：

ρ1──自工作曲线上查得的试料溶液中砷的质量浓度，单位为微克每升（µg /L）；

──自工作曲线上查得的随同试料所做空白溶液中砷的质量浓度，单位为微克每升（µg /L）；V ── 试液的总体积，单位为毫升（mL）；

m0── 试料的质量，单位为克（g）。

所得结果应保留两位有效数字。

  - 精密度

9.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  重复性限

| wP/% | 0.000101 | 0.000232 | 0.000503 | 0.000760 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.000013 | 0.000019 | 0.000027 | 0.000036 |

9.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3 数据采用线性内插法或外延法求得。

表 3  再现性限

| wP/% | 0.000101 | 0.000232 | 0.000503 | 0.000760 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.000026 | 0.000031 | 0.000054 | 0.000081 |

10  试验报告

- 本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

- ——试样；

- ——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

- ——分析结果及其表示；

- ——与基本分析步骤的差异；

- ——测定中观察到的异常现象；

- ——试验日期。