GB/T 18115.2-2019 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法

铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

（送审稿）

编制说明

一、工作简况

1.1任务来源

全国稀土标准化技术委员会于2018年1月召开了2018年度第一次稀土标准工作会议，国家标准《稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法   铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 电感耦合等离子体质谱法（方法2）》的修订标准计划正式下达。项目计划号为：20173579-T-469，会议确定由北方稀土（集团）高科技股份有限公司负责标准的修订起草任务，由包头稀土研究院负责研究起草方法2中基体分离部分，完成时间为24个月。

2018年第一次稀土标准工作会议上进行任务落实，任务落实情况见表1：

表1

| 计划号 | 项目名称 | 起草单位 | 第一验证单位 | 第二验证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20173579-T-469 | GBT18115.2-201X 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法：铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 方法2：ICP-MS | 北方稀土（集团）高科技股份有限公司 | 包头稀土研究院 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 |
|  |  |  | 国标（北京）检验认证有限公司 | 江阴加华新材料资源有限公司 |
|  |  | 基体分离部分： 包头稀土研究院 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 |
|  |  |  |  | 湖南稀土金属材料研究院 |

1.2标准项目编制工作组单位简况

1.2.1北方稀土（集团）高科技股份有限公司

北方稀土（集团）高科技股份有限公司中初建 于1961年，是世界最大的稀土生产、科研和贸易基地，是我国稀土行业第一家上市公司。其“白云鄂博”牌商标、“物华”牌商标为国家驰名商标，并在美国、日本等国家完成注册。2012年被评为“内蒙古自治区主席质量奖”。

公司主要生产经营稀土原料产品（稀土盐类、稀土氧化物及稀土金属）、稀土功能材料产品（稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、催化材料）和部分稀土应用产品（镍氢动力电池、稀土永磁磁共振仪、LED灯珠）。经过50多年的发展，北方稀土已拥有近40家包括直属厂（分公司）、全资、控股、参股公司，分布全国10个省（市）自治区，拥有稀土冶炼、功能材料、深加工应用产品的完整产业链，是跨地区、跨所有制、多领域的高科技企业集团。

多年来，北方稀土坚持“做精做细稀土原料，做强做优稀土材料，做大下游终端应用产品”的发展思路，可生产各类稀土产品11个大类、50余种、近千个规格。目前，公司冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年，稀土原料产能位居全球第一；稀土功能材料中磁性材料合金3万吨/年，产能居全球第一；抛光材料产能14000吨/年、贮氢合金3000吨/年，占据国内市场份额半数以上；发光材料1000吨/年。在稀土应用产品领域，已建成年产100台稀土永磁磁共振成像仪生产基地，混合汽车用圆形镍氢动力电池100万只/年能力，LED封装60亿颗/年。

近年来，北方稀土下游产品销售收入占比逐年增加，稀土功能材料及其延伸产品的销售收入占比超过30%，产业结构不断优化，初步构建起由规模速度型粗放增长向质量效益型集约增长转变的企业发展新模式。

1.2.1包头稀土研究院

包头稀土研究院成立于1963年，直属原冶金工业部。1992年进入包钢（集团）公司，是全国最大的综合性稀土科技研发机构。本院是以稀土资源的综合开发、利用为宗旨，以稀土冶金、环境保护、新型稀土功能材料及在高新技术领域的应用、稀土提升传统产业的技术水平、稀土分析检测、稀土情报信息为研究重点的多专业、多学科的综合性研发机构。目前，全院形成规范的母子公司体系，拥有以科技开发和行业服务及生产经营为主的全资、控股、参股公司13家。本院建有国家级“稀土冶金及功能材料国家工程研究中心”、“北方稀土行业生产力促进中心”和“白云鄂博稀土资源研究与综合利用国家重点实验室”；内蒙古自治区级“内蒙古希苑稀土功能材料工程技术研究中心”、“内蒙古自治区稀土生产力促进中心”、“内蒙古自治区稀土高温冶金工程技术研究中心”以及“内蒙古自治区铌冶金工程实验室”。 包头稀土研究院理化检测中心是本院的重要组成部分，拥有中国合格评定国家认可实验室认证（CNAS）、内蒙古技术监督局的计量认证（CMA）、全国分析检测人员能力培训和考核中心（NTC）等资质。主要从事稀土矿石、合金、金属、化合物及稀土新材料的检测工作，同时承接黑色金属、有色金属、选冶、新材料、土壤、铝材和生物样品的分析检测工作，出色地完成了大量国内外委托的检测业务。建院以来承担多项国家/行业标准分析方法的研究和标准样品的研制工作，在国内稀土产品检测领域地位突出。截止目前，理化检测中心完成国家/行业标准分析方法的相关起草工作100多项，曾获七五、八五攻关科研奖，多次获得中国有色金属工业科学技术二、三等奖等荣誉。基于包头稀土研究院长期在稀土湿法冶炼、环境保护、标准起草等方面积累的丰富经验，该项目实施期间，包头稀土研究院借鉴已有科研成果、发挥自身优势保证项目顺利推进。

1.3  主要工作过程

——2018年1月，全国稀土标准化技术委员会召开任务落实会，北方稀土（集团）高科技股份有限公司、包头稀土研究院、北京（国标）检验认证有限公司、江阴加华新材料资源有限公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院7家单位参与起草验证。

——2018年1月至2018年3月，确定参与起草人员、研制统一样品，准备试验和仪器相关材料。

——2018年4月至7月，负责起草单位开始组织人员根据试验方案进行方法试验，完成方法试验报告和方法标准草案稿的编写工作。

——2018年8月31日前，起草单位完成试验报告，将试验样品和试验报告寄发给一验证单位，进行方法的验证试验和修订稿征求意见工作。

——2018年10月15日前，一验证单位提出验证报告，并返回至起草单位。

——2018年10月31日前，将试验样品和试验报告寄发给二验证单位，进行方法的精密度考核，提出精密度数据，并返回至起草单位。

——2019年3月31日前，各相关验证单位完成一验和二验，返回验证报告和意见。完成精密度试验工作和数据统计工作。根据征求意见，修改征求意见稿并形成预审稿及编制说明，发送至全国稀土标准化技术委员会秘书处及有关单位进行意见征集。

——2019年4月10日前，将预审稿、研究报告、验证报告及意见汇总稿发送至稀标委秘书处，挂网公示。

——2019年4月15至17日，在浙江嘉兴市召开预审会议。根据会上讨论内容形成会议纪要，并于4月30日前将会议纪要发送至稀土标委会秘书处。

——2019年5月至2019年7月根据嘉兴会议纪要，完成相关补充试验，准备审定会资料。

——2019年8月14日至16日，在江西赣州市召开审定会。

1.4 参加稀土标委会议情况

1.4.1 第一次工作会议（预审会）

2019年4月15日至17日，在浙江嘉兴市召开了《稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定》的预审会，会议主要内容如下：

1.北方稀土（集团）高科技股份有限公司负责起草部分

（1）增加附录：微柱分离洗脱条件试验；

（2）增加Dy161的补充试验数据；

（3）通过试验确定是否删除Gd160 的校正方程；

（4）修改5.1“ 氧化物试样于950℃灼烧1 h”为“氧化物试样于105℃烘干1 h；

（5）补充试验：对国标（北京）提供的微分离柱进行微柱分离试验，并与原微分离柱进行对比，确定分离条件。

（6）对1#统一样品进行加标试验。

2．包头稀土研究院负责起草部分

（1）修改研究报告3.3、3.5按“准确度”、“精密度”编写研究报告。其中，“准确度”包括加标回收实验和方法比对实验；

（2）将起草单位、验证单位数理统计结果（统一样平均值、标准偏差、相对标准偏差）集中于同一表格，便于专家进行数据分析；

（3）某些数据重复性不好，如2#合成样国标（北京）检验认证有限公司测定Tb4O7结果与其它三家单位比较系统偏低，建议与验证单位进一步沟通，找出偏低原因；

（4）“编制说明”中“标准主要技术内容”部分改为“验证单位意见汇总及处理”。

1.5.2 第二次工作会议（审定会）

二、标准编制原则和主要内容

2.1 编制原则与依据

2.1.1标准的格式严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的规定进行。

2.1.2根据测定元素的不同，最终确定各元素测定方法的允许差。

2.1.3根据目前稀土金属及其氧化物的生产、应用和贸易要求确定分析方法及测定范围。

2.1.4 本标准选择方法的原则主要考虑方法的适用性、准确性和一定的先进性。

2.1.5根据任务落实会议纪要，确定每一方法检测的各要素。

2.2标准技术内容说明

2.2.1主要技术变化

——修改硝酸（1+19）为硝酸（1+49）；

——修改盐酸淋洗液（0.015mol/L）为盐酸淋洗液（0.0075mol/L）；

——修改所有稀土标准样品（>99.99%）,详见3.13~3.27；

——修改试样，将原“氧化物试样于900℃烘干1 h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量”。修改为“氧化物试样于105℃烘干1 h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量”；

——测定范围：氧化镧、氧化镨、氧化钕由“0.0001%~0.030%”调整为“0.00005%~0.030%”；

氧化钆、氧化铽由“0.0001%~0.010%”调整为“0.00005%~0.010%”；

其他由“0.0001%~0.010%”调整为“0.00002%~0.010%”；

——修改试料：“稀土杂质（质量分数）0.0001%~0.0050%,试样量0.25g”修改为“稀土杂质（质量分数）0.00002%~0.0050%,试样量0.25g”；

——修改直接测定用分析试液的制备,将“用水稀释至刻度”，修改为“用硝酸（3.8）稀释至刻度”；

——修改基体分离，将“用洗脱液（3.11）洗脱7min，将富集在分离柱上的钆和铽洗脱出来，分离液收集于10mL比色管中”修改为“用洗脱液（3.11）洗脱20min，将富集在分离柱上的钆和铽洗脱出来，分离液收集于25mL比色管中”；

——测定钆和铽用试液的制备，将“于收集分离液的10mL比色管中，加入0.5mL铯内标溶液（3.12），以水稀释至刻度，混匀。”修改为“于收集分离液的25mL比色管中，加入1.25mL铯内标溶液（3.12），以水稀释至刻度，混匀”；

——增加“基体分离制备钆和铽试液”方法；

——修改了方法2中重复性和允许差；

——增加基体分离方法。

2.2.2方法原理

试样以硝酸或盐酸溶解，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，用质谱法直接测定除钆和铽以外的稀土杂质元素；钆和铽经C272微型柱分离或基体分离铈基体后，进行质谱测定。测定时均以内标法进行校正。

2.2.3测定范围

测定范围见表2。

表2

| 氧化物 | 质量分数/ % | 氧化物 | 质量分数/ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 氧化镨 氧化钕 氧化钐 氧化铕 氧化钆 氧化铽 | 0.00005—0.030 0.00005—0.030 0.00005—0.030 0.00002—0.010 0.00002—0.010 0.00005—0.010 0.00005—0.010 | 氧化镝 氧化钬 氧化铒 氧化铥 氧化镱 氧化镥 氧化钇 | 0.00002—0.010 0.00002—0.010 0.00002—0.010 0.00002—0.010 0.00002—0.010 0.00002—0.010 0.00002—0.010 |

三、主要试验的分析、综述报告

3.1钆和铽以外稀土杂质测定条件试验

3.1.1 质量数的选择与说明

3.1.2 基体浓度的影响实验与内标元素的选择

3.1.3 酸度实验

3.1.4 回收率实验

3.1.5 检出限与测定下限

3.2 钆、铽实验

3.2.1 铈基体浓度对钆、铽量测定的影响

3.2.2 酸度实验

3.2.3 淋洗酸度和淋洗时间的选择

3.2.4 洗脱酸度和采集时间的选择

3.2.5 铈与钆、铽基体分离条件实验

3.2.6 加标回收率

3.2.7 检出限与测定下限

3.3 精密度试验

3.4 统一样品分析及误差统计

3.5 补充试验

3.5.1 1#统一样品加标试验

3.5.2 增加Dy161质量数试验

3.5.3 Gd160校正方程试验

3.5.4 不同分离柱采集时间对比试验

3.6验证单位意见汇总及处理

各验证单位同意试验方法推荐为国家标准，对试验方法提出了修改意见，对各单位提出意见处理情况见表3。

表3

| 序号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理 意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配制盐酸介质的Gd、Tb工作曲线 | 包头院 | 不采纳 | 在硝酸体系里测定Gd、Tb，无影响。 |
| 2 | 实验结束后继续用0.5mol/L盐酸洗脱管路10min，确保管路干净，为下次试验做准备。 | 包头院 | 不采纳 | 采集完毕后，用0.5mol/L盐酸洗脱管路10min，按试验结果，已经确认管路干净。 |
| 3 | 酸度实验，没有试验结论。 | 包头院 | 采纳 | 已增加 |
| 4 | 回收率试验中建议提供试液本底值。测量值应该是本底值和标加值之和，即实际测得值 | 包头院 | 采纳 | 已修改 |
| 5 | 内标元素选择试验中，建议钇用铑内标校准，镧铈镨钕钐铕用铯内标校准，镝钬铒铥镱镥用铼内标校准，且试验结果表明质量数相近时校准效果较好。 | 包头院 | 不采纳 | 铯内标可以满足所有稀土杂质的分析。 |
| 6 | 由于稀土元素质量数跨度较大，是否尝试分段设置内标，比如Y89可以考虑使用Rh103，La139-Gd160使用Cs133，Dy161-Lu175使用Re187。 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 不采纳 | 铯内标可以满足所有稀土杂质的分析。 |
| 7 | 建议增加Dy161线。 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 会上讨论 | 补充试验 |
| 8 | Nd143 存在干扰(Ce142H)，本文采用Nd144。 | 江阴加华新材料资源有限公司 | 采纳 | 已修改 |
| 9 | 统一样的范围未达到最低点范围。 | 江阴加华新材料资源有限公司 | 采纳 | 补充试验 |
| 10 | 4.4.3.1.预分离试液的准备（0.1mg/mL）与微柱分离基体实验报告中“以CeO2质量浓度为5mg/mL，进行淋洗”冲突。 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 采纳 | 已修改 |
| 11 | 检出限与测定下限试验用“空白溶液”进行11次测定，应为对“氧化铈基体空白溶液”进行11次测定”。 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 会上讨论 | 未采纳 |
| 12 | 全文采用0.5mg/mL进样浓度，与4.1称样量冲突。 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 不采纳 | 试验选择最大基体浓度0.5mg/mL进行试验，结果无影响。在基体浓度更小的情况，也是没有影响的。 |
| 13 | 建议方法上明确硅藻土使用方法，细化硅藻土负载方法。 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 采纳 |  |
| 14 | 要求色谱柱内径1cm，如内径并不一定是标准的1cm，有效高度20cm的柱子不一定容量就是20mL，当色谱柱内径不为1cm时反洗液、分离液的体积如何确定？ | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 不采纳 | 明确规定色谱柱内径1cm。 |
| 15 | 装好的柱子流速约0.5mL/min，从平衡分离柱开始直到最终收集到需要的洗脱液，总共约270mL溶液，总共耗时约9h。能否通过减少加入分析液的体积或者是其他的手段来缩短柱子分离时间，使得一个样品的分离时间能够控制在8h以内？ | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 不采纳 | 条件实验选择50mg的基体分离，实际样品的基体小于50mg，可实际情况减少洗脱液体积，保证洗脱基体后铈浓度小于1 µg/mL即可。 |
| 16 | 按照方法给定的实验方法收集反洗液体积，收集20mL盐酸（1%）以后的分离液25mL，实际测定时分别收集了反洗液后的25mL分离液和反洗液后的40mL分离液，当分离液体积达到40mL时加标值的回收率可以达到要求；建议再细致优化反洗液的收集体积。 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 采纳 |  |
| 17 | 由于填装好的分离柱不是成熟的工业产品，每个人填装好后会有一定的差异，建议在文本中增加对合格分离柱的描述。 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 |  |
| 18 | 由于淋洗时间较长，建议增加关于流速和时间的描述。 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 采纳 | 已增加流速的描述。 |
| 19 | 2号统一样品的加入量过少，在柱体中稍微有些残留就会影响回收率。 | 国标（北京）检验认证有限公司 | 不采纳 | 为了覆盖测定范围。 |

3.7 预审会意见

3.7.1 统一样的范围未达到最低点范围

由江阴加华新材料资源有限公司提出，在预审会上，确定补充试验。已经通过1#统一样品加标试验补充数据。

3.7.2 建议增加Dy161线

由国标（北京）检验认证有限公司提出，在预审会上，确定补充试验。北方稀土、包头稀土研究院、江阴加华品三家采用Dy161测定1#、2#、3#统一样品中的Dy，并与Dy163、Dy164测定结果比较，结果表明：测定2#、3#统一样品中Dy，Dy161、Dy163和Dy164测定结果基本一致，测定1#统一样品中Dy，Dy161测定的的结果比Dy163、Dy164的高近3倍，说明Dy161不适合测定低含量的Dy，因此建议不增加Dy161。

3.7.3 删除Gd160校正方程

在预审会上专家提出删除Gd160校正方程，原因是测定Gd时，通过微分离柱，已经将影响因素消除，不需要用校正方程。通过北方稀土和包头研究院对Gd160校正方程试验，采用校正方程和不采用校正方程，测定结果一致。因此采纳专家意见，删除Gd160校正方程。

3.7.4 使用不同微分离柱，确定采集时间

在预审会上，国标（北京）检验认证有限公司提出不同微分离柱确定的采集时间不同，专家要求补充不同微分离柱采集时间对比试验。通过试验，结果表明：不同微分离柱在相同洗脱酸度条件下，采集时间存在差别，而且差别很大。因此采纳专家意见增加附件《微柱分离洗脱条件试验》。使用此方法时，可以根据实际情况，通过《微柱分离洗脱条件试验》确定采集时间。

3.7.5 研究报告撰写及数据汇总问题

在预审会上，国标（北京）检验认证有限公司等单位提出将起草单位、验证单位数理统计结果（统一样平均值、标准偏差、相对标准偏差）集中于同一表格，便于进行数据分析；以及按“准确度”、“精密度”编写研究报告， “准确度”包括加标回收实验和方法比对实验。会后起草单位按专家意见重新整理撰写研究报告。

3.7.6某些数据重复性不好，部分验证结果存在系统偏低问题

在预审会上，国标（北京）检验认证有限公司提出某些数据重复性不好，如2#合成样国标（北京）检验认证有限公司测定Tb4O7结果与其它三家单位比较系统偏低，建议与验证单位进一步沟通，找出偏低原因。会后按照专家建议，尽快联系验证单位，就相关问题深入讨论，查出测定结果系统偏低的原因

四、标准水平分析

本标准属于修订版本，处于国内领先水平和国际先进水平，修定的方法更能满足实际检测工作的需要，适用性更强。对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

五、与现行法规、标准的关系

本标准完全满足现行国家法规的要求，可适用于《稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法：铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定》。其测定范围合理，准确度和精密度完全满足检测要求，具有快速、准确的特点。标准文本内容表述合理，格式规范。

六、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准建议作为推荐性国家标准来制定。

九、贯彻标准的要求和措施建议

标准颁布实施后，需要国家有关部门组织大力宣传和贯彻，主办各种形式的培训班，使相关企业及相关贸易单位能够积极主动地解读标准内容，充分认识和理解制订的标准条款，进而加以应用。