ICS 71.100.10

H 21

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 273.16 -20XX

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  第16部分：锂含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Chemical analysis methods and physical properties of cryolite—

Part 16：Determination of lithium  content —

Flame atomic absorption spectrometric method

(送审稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

- 前 言

YS/T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》分为18部分：

——第1部分:湿存水含量的测定 重量法

——第2部分:灼烧减量的测定 重量法；

——第3部分:氟含量的测定；

——第4部分:铝含量的测定 EDTA容量法；

——第5部分:钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第6部分:二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法；

——第7部分:三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法；

——第8部分:硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法；

——第9部分:五氧化二磷含量测定 钼蓝分光光度法；

——第10部分:游离氧化铝含量的测定 重量法；

——第11部分:钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第12部分:钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第13部分:试样的制备和贮存；

——第14部分:元素含量的测定 X射线荧光光谱法；

——第15部分:镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第16部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第17部分:元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

——第18部分：物相定性分析 X—射线衍射法。

本部分为第16部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、云南云铝润鑫铝业有限公司、贵州省分析测试研究院、多氟多化工股份有限公司。

本部分主要起草人：XXX、XXX、 XXX、XXX。

本部分为首次发布。

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第16部分：锂含量的测定

火焰原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了冰晶石中锂含量的测定方法。

本部分适用于冰晶石中锂含量的测定。测定范围：0.010 %～1.5 %。

2  方法提要

试料用高氯酸赶氟，加热至高氯酸烟冒尽后用盐酸和水溶解，试液于原子吸收光谱仪波长670.8 nm处，以空气—乙炔火焰测定其吸光度。

3  试剂

3.1 高氯酸(ρ约1.67 g/mL)

3.2 盐酸（1+1）。

3.3 冰晶石（光谱纯）。

3.4 锂标准贮存溶液（1.0 mg/mL）：称取5.3228 g碳酸锂（光谱纯）置于500 mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入125 mL硝酸（1+9），加热至溶解完全，煮沸数分钟，冷却至室温。将溶液移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1.0 mg锂。

3.5 锂标准溶液：移取10.00 mL锂标准贮存溶液（3.4）于100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg锂。

4  仪器

4.1 原子吸收光谱仪，附锂空心阴极灯

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

—灵敏度：在与测量试料溶液的基体相一致的溶液中，锂的特征浓度应不大于0.28 μg/mL。

—精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；

用最低浓度的标准溶液（不是零浓度溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标

准溶液平均吸光度的0.5 %。

—标准曲线线性：等差浓度标准溶液中，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应

不小于0.7。

4.2 铂坩埚：100mL。

4.3 烘箱：额定温度不小于200 ℃，控温精度±5 ℃。

4.4干燥器：用硅胶做干燥剂。

5  试样

试料研磨通过74 μm标准筛，置于烘箱（4.3）中于110 ℃±5 ℃干燥2 h，取出，置于干燥器（4.4）中，冷却至室温。

6  分析步骤

6.1 试料

称取0.50 g试样（5），精确至0.0001 g。

6.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

称取与试料等量的冰晶石（3.3），随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1将试料（6.1）置于铂坩埚中，加入少量水、10 mL高氯酸（3.1），加热至冒尽白烟，取下冷至室温，加入10 mL盐酸（3.2）和30 mL水，加热溶解盐类，取下冷至室温，将溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置30 min。

6.4.2 按表1移取相应体积的试液（6.4.1）于容量瓶中，补加10 mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度，混匀。

表1移取试液体积

| 质量分数/% | 分取试液体积/mL | 定容体积/mL | 稀释倍数T |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.010～0.15 | 全量 | 100 | 0 |
| ＞0.15～1.5 | 5.00 | 100 | 20 |

6.4.3在原子吸收光谱仪上，使用空气—乙炔火焰，于670.8 nm波长处，以水调零，测定试液及随同试料空白的吸光度。从工作曲线得到经空白校正后锂的质量分数。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1 称取0.5000 g冰晶石（3.3）于一组铂坩埚中，按6.4.1处理后，移入100 mL容量瓶中，分别加入0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL锂标准溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2 称取0.0250 g冰晶石（3.3）于一组铂坩埚中，按6.4.1处理后，移入100 mL容量瓶中，分别加入0 mL、0.50 mL、1.00 mL、3.00 mL、5.00 mL、10.00 mL锂标准溶液（3.4），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.3 将系列标准溶液在原子吸收光谱仪上使用空气—乙炔火焰以水调零，于波长670.80 nm处，测定锂的吸光度，减去标准系列中“零”质量浓度溶液的吸光度。以锂的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算冰晶石中锂的质量分数：

ω(Li)=(c−c0)⋅V⋅T×10−6m0×100%  …………………………（1）

式中：

C——自工作曲线上查得锂的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

C0——自工作曲线上查得空白试液中锂的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

T——稀释倍数。

计算结果表示至两位有效数字。

8　精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

| 质量分数/% | 0.0278 | 0.123 | 1.295 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r/% | 0.0049 | 0.0091 | 0.025 |

表2 重复性限

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性（R），超过再现性（R）的情况不超过5%。再现性（R）按表3数据采用线性内插法求得。

表3再现性

| 质量分数/% | 0.0278 | 0.123 | 1.295 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再现性限R /% | 0.012 | 0.015 | 0.043 |

9  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

10  实验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。