ICS 71.100.10

H 21

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 273.17 -201X

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第17部分：元素含量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Chemical analysis methods and physical properties of cryolite—

Part 17：Determination of elements content—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry method

(送审稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

- 前  言

YS/T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》分为18部分：

——第1部分:湿存水含量的测定 重量法；

——第2部分:灼烧减量的测定 重量法；

——第3部分:氟含量的测定；

——第4部分:铝含量的测定 EDTA容量法；

——第5部分:钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第6部分:二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法；

——第7部分:三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法；

——第8部分:硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法；

——第9部分:五氧化二磷含量测定 钼蓝分光光度法；

——第10部分:游离氧化铝含量的测定 重量法；

——第11部分:钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第12部分:钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第13部分:试样的制备和贮存；

——第14部分:元素含量的测定 X射线荧光光谱法；

——第15部分:镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第16部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第17部分:元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

——第18部分：物相定性分析 X—射线衍射法。

本部分为第17部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、广东省工业分析检测中心、贵州省分析测试研究院、山东南山铝业股份有限公司 。

本部分主要起草人：XXX、XXX、 XXX、XXX。

本部分为首次发布。

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第17部分：元素含量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

- 1  范围

本部分规定了冰晶石中钙、钠、钾、铁、锂、镁、锰、镍、钛含量的测定方法。

本部分适用于冰晶石中钙、钠、钾、铁、锂、镁、锰、镍、钛元素含量的测定。测定范围见表1：

表1 元素测量范围

| 元素 | 质量分数/% | 元素 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Ca | 0.0010～5.00 | Na | 20.00～35.00 |
| K | 0.010～5.00 | Fe | 0.0010～1.00 |
| Li | 0.0005～5.00 | Mg | 0.0010～1.00 |
| Mn | 0.0005～0.010 | Ni | 0.0010～0.100 |
| Ti | 0.0005～0.010 |  |  |

- 2  方法提要

试料用高氯酸赶氟，加热至高氯酸烟冒尽后用盐酸和水溶解，试液引入电感耦合等离子体光谱仪，以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

- 3　试剂

3.1 高氯酸(ρ约1.67 g/mL)。

3.2 盐酸（1+1）。

3.3 盐酸（1+1），BVⅢ级。

3.4 钙、钠、钾、铁、锂、镁、锰、镍、钛元素标准贮备溶液（1.0 mg/mL），使用有证国家标准溶液。

3.5 标准溶液

3.5.1 多元素标准溶液的配制原则：互有化学干扰、产生沉淀及互有光谱干扰的元素应分组配制。

3.5.2 将标准贮存溶液（3.4）稀释为100 μg/mL，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

3.5.3 将标准贮存溶液（3.4）稀释为10 μg/mL，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

注：各分析元素标准贮存溶液的配制方法见附录A。

- 4  仪器和设备

4.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪

——分光室具有抽真空或驱气功能；

——仪器的分辨率小于0.005 nm（200 nm处）。

4.2  铂坩埚：100 mL。

4.3  烘箱：额定温度不小于200 ℃，控温精度±5 ℃。

4.4  干燥器：用硅胶做干燥剂。

- 5　试样

试料研磨通过74 μm标准筛，置于烘箱（4.3）中于110 ℃±5 ℃干燥2 h，取出，置于干燥器（4.4）中，冷却至室温。

- 6  分析步骤

6.1 试料

称取0.20g试样（5），精确至0.0001g。

6.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料（6.1）做空白试验。

6.4　测定

6.4.1 分析试液的制备

将试料（6.1）置于铂坩埚中，加入10 mL高氯酸（3.1），高温加热至冒尽白烟，取下稍冷，加入10 mL盐酸（3.2）和20 mL水，加热溶解至盐类溶解完全，取下冷至室温，将溶液移入200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 根据试料中元素的含量，按表2移取试液于相应容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表2 移取试液体积

| 质量分数/% | 分取体积/mL | 定容体积/mL | 稀释倍数T |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0005～1.00 | 全量 | 200 | 0 |
| ＞1.00～35.00 | 5.00 | 100 | 20 |

6.4.3 测量

在电感耦合等离子体原子发射光谱仪（4.1）上，于各待测元素波长处测定试液及空白的发射强度。从工作曲线上计算经空白校正的各元素的质量浓度。各元素的推荐分析线见表3。

表3 推荐元素分析线

| 元素 | 波长/nm | 元素 | 波长/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Ca | 393.366 | Na | 589.592 |
| K | 766.491 | Fe | 259.940 |
| Li | 670.784 | Mg | 285.213 |
| Mn | 257.610 | Ni | 231.6 |
| Ti | 334.90 |  |  |

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1于一组100 mL容量瓶中，加入适量的待测元素标准溶液（3.5.2）或（3.5.3），使标准溶液酸度与试液基本一致，用水稀释至刻度，混匀。以不加标准溶液的试液作为空白溶液，待测元素含量应在所做工作曲线范围之内，系列标准溶液的数量由精度要求决定，一般3个～5个。

6.5.2将系列标准溶液（6.5.1）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，选择仪器合适的分析条件，在各元素选定的波长处，测量系列标准溶液中各元素的强度。当工作曲线的线性相关系数≥0.9995时，即可进行分析溶液（6.4.2）的测定，根据光强度和浓度的关系计算机自动给出样品中各元素的质量浓度。

- 7  分析结果的计算

按公式（1）计算冰晶石中元素含量的质量分数：

ω(X)=(c−c0)⋅V⋅T×10−6m0×100%  …………………………（1）

式中：

ω(X)——待测元素的质量分数，单位为百分数（%）；

C——自工作曲线上查得被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

C0——自工作曲线上查得空白试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

T——稀释倍数。

当元素含量＜1 %时，计算结果表示至两位有效数字；当元素含量≥1 %时，计算结果表示至小数点后两位。

- 8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得。

表4 重复性限

| 元素 | 质量分数/% | 重复性限r/% |
| --- | --- | --- |
| Ca | 0.0083 | 0.0018 |
|  | 0.0956 | 0.0057 |
|  | 0.528 | 0.021 |
|  | 3.898 | 0.17 |
| K | 0.0243 | 0.0054 |
|  | 0.308 | 0.023 |
|  | 1.65 | 0.29 |
| Na | 22.42 | 0.99 |
|  | 26.87 | 1.02 |
|  | 32.70 | 1.59 |
| Fe | 0.0041 | 0.0012 |
|  | 0.0256 | 0.0034 |
|  | 0.133 | 0.018 |
| Li | 0.00075 | 0.0003 |
|  | 0.0040 | 0.0006 |
|  | 0.0237 | 0.0020 |
|  | 0.121 | 0.020 |
|  | 1.224 | 0.063 |
| Mg | 0.0020 | 0.0009 |
|  | 0.0717 | 0.0071 |
|  | 0.314 | 0.023 |
| Mn | 0.00060 | 0.0003 |
|  | 0.0021 | 0.0006 |
| Ni | 0.0053 | 0.0020 |
|  | 0.0260 | 0.0040 |
| Ti | 0.00072 | 0.0003 |
|  | 0.0023 | 0.0006 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性（R），超过再现性（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按表5数据采用线性内插法求得。

表5再现性限

| 元素 | 质量分数/% | 再现性限R/% |
| --- | --- | --- |
| Ca | 0.0083 | 0.011 |
|  | 0.0956 | 0.020 |
|  | 0.528 | 0.11 |
|  | 3.898 | 0.21 |
| K | 0.0243 | 0.0080 |
|  | 0.308 | 0.051 |
|  | 1.65 | 0.31 |
| Na | 22.42 | 1.08 |
|  | 26.87 | 1.22 |
|  | 32.70 | 1.62 |
| Fe | 0.0041 | 0.0015 |
|  | 0.0256 | 0.0040 |
|  | 0.133 | 0.019 |
| Li | 0.00075 | 0.0003 |
|  | 0.0040 | 0.0011 |
|  | 0.0237 | 0.0029 |
|  | 0.121 | 0.022 |
|  | 1.224 | 0.063 |
| Mg | 0.0020 | 0.0011 |
|  | 0.0717 | 0.011 |
|  | 0.314 | 0.024 |
| Mn | 0.00060 | 0.0003 |
|  | 0.0021 | 0.0006 |
| Ni | 0.0053 | 0.0020 |
|  | 0.0260 | 0.0040 |
| Ti | 0.00072 | 0.0003 |
|  | 0.0023 | 0.0006 |

9  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

10  实验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。

附录A

（规范性附录）

标准贮存溶液的制备

A.1 钙标准贮存溶液（1.0 mg/mL）：

称取2.4971 g碳酸钙（基准试剂）置于400 mL烧杯中，加入20 mL水，滴加盐酸（1+1）至完全溶解并过量20 mL，煮沸数分钟，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1.0 mg钙。

A.2 钠标准贮存溶液 （1.0 mg/mL）：

称取2.5400 g于500 ℃～600 ℃灼烧至恒重的氯化钠（优级纯），溶于水，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。（贮存于聚乙烯瓶中），此溶液1 mL含1.0 mg钠。

A.3 钾标准贮存溶液 （1.0 mg/mL）：

称取2.5900 g于120 ℃～130 ℃干燥至恒重的硝酸钾（优级纯），溶于水，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。（贮存于聚乙烯瓶中），此溶液1 mL含1.0 mg钾。

A.4铁标准贮存溶液（1.0 mg/mL）：

称取1.0000 g铁（ωFe≥99.99%）置于400 mL烧杯中，盖上表皿，加入40 mL盐酸（1+1），缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1.0 mg铁。

A.5锂标准贮存溶液（1.0 mg/mL）：

称取5.3228 g碳酸锂（光谱纯）置于500 mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入125 mL硝酸（1+9），加热至溶解完全，煮沸数分钟，冷却至室温。将溶液移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1.0 mg锂。

A.6镁标准贮存溶液（1.0 mg/mL）：

称取1.0000 g镁（ωMg≥99.99%）置于400 mL烧杯中，盖上表皿，加入40 mL盐酸（1+1），缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1.0 mg镁。

A.7 锰标准贮存溶液（1.0 mg/mL）：

称取1.0000 g锰（ωMn≥99.99%）置于400 mL烧杯中，盖上表皿，加入20 mL硫酸（1+1）和约80 mL水，溶解完全后，煮沸3 min，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1.0 mg锰。

A.8镍标准贮存溶液（1.0 mg/mL）：

称取1.0000 g镍（ωNi≥99.99%）置于400 mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入40 mL盐酸（1+1），加热至溶解完全，煮沸数分钟，冷却至室温。将溶液移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1 mL含1.0 mg镍。

A.9钛标准贮存溶液（1.0 mg/mL）：

称取1.0000 g钛（ωTi≥99.99%）于铂坩埚中，加入少许水后慢慢滴加氢氟酸使样品溶解，再滴加硝酸将低价钛完全氧化，加入10 mL硫酸（1+4），摇匀，加热蒸发至刚冒硫酸白烟，取下冷却后将溶液移入1000 mL容量瓶中，用硫酸（5 %）稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1.0 mg钛。

注：本标准除另有规定外，所有配置标准溶液的标准物质和试剂的纯度应在优级纯以上。