冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第17部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体

发射光谱法

编制说明

（送审稿）

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司

2019年8月

一、 工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

1.1 任务来源

冰晶石作为电解炼铝用助熔剂其钠铝分子比、杂质含量、含水量等必须达到一定的要求。目前我国已建立了一套铝电解用冰晶石的系列标准，但高分子比冰晶石的标准欠缺，现有传统的化学分析法所用试剂多，操作繁琐，耗时长，无法满足瞬息万变的市场需求。因此制定冰晶石中元素含量的电感耦合等离子体发射光谱法检测标准，进一步完善我国冰晶石分析检测标准体系，以满足我国冰晶石质量控制要求，更好地服务于电解铝工业，对铝工业的发展起到技术支撑作用。

2018年全国有色金属标准化技术委员会公布了第一批有色金属行业标准项目计划，计划号为2018-0538T-YS冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第16部分：锂含量的测定；2018-0539T-YS冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法 第17部分：杂质元素含量的测定  标准由中铝郑州有色金属研究院有限公司负责起草，长沙矿冶研究院有限责任公司分析检测中心、广东省工业分析检测中心（原广州有色金属研究院）、贵州省分析测试研究院、山东南山铝业股份有限公司 等多家单位参加起草。

1.2  起草单位情况

中铝郑州有色金属研究院有限公司（原中国铝业郑州研究院）是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地，基础研究及原创性技术成果的孵化与转化基地。主要研究领域包括铝土矿综合利用、氧化铝、电解铝、铝用炭素以及轻金属材料。建有世界上最大的氧化铝试验基地、具有世界先进水平的国家大型铝电解工业试验基地、世界上唯一的铝土矿综合利用试验基地，拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。建立了基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化和产业化完整的铝工业科技创新体系。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套。2004年通过了中国质量认证中心(CQC)质量、健康安全、环境三大体系认证。依托研究院设立的国家轻金属质量监督检验中心（郑州轻金属研究院检测实验室）主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC5、ISO/TC79/SC12主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。

1.3  主要工作过程和工作内容

2018年在银川召开了标准讨论及任务落实会议，之后起草单位根据国内外查新，及对电解铝工艺的研究，制订了试验方案，形成了征求意见稿。历经半年的工作中，项目组分发了验证样品给参加分析实验室，收集对征求意见稿的反馈信息，汇总、分析意见和建议，与提出建议和意见的实验室充分沟通，完善补充修改征求意见稿。2019年5月标准编制小组含长沙矿冶研究院有限责任公司分析检测中心、广东省工业分析检测中心（原广州有色金属研究院）、贵州省分析测试研究院、山东南山铝业股份有限公司等多家单位对标准进行复验和复核工作，起草项目组汇总上述意见和建议，对征求意见稿进行了修改，形成预审稿。

按照《标准草案》、《试验报告》、《复验报告》、《复核报告》等编制要求，标准编制小组按照标准制修订的要求对本标准分别进行了认真负责的复验、复核，提交了复验、复核报告，对征求意见稿和试验报告提出了中肯的意见和建议。2019年7月，标准编制组结合国家标准委及全国有色金属标准化委员会对标准制修订的最新要求，汇总统计了长沙矿冶研究院有限责任公司分析检测中心、广东省工业分析检测中心（原广州有色金属研究院）、贵州省分析测试研究院、山东南山铝业股份有限公司多家单位的复验、复核结果，以及征求意见并吸纳合理建议的基础上，形成了送审稿和送审稿编制说明。

1.3.1 制定编审原则

1）以满足我国电解铝行业的实际生产和使用的需要为原则，不断提高标准的适用性。

2）应用现代化的仪器提高分析的灵敏度和准确度，分析速度。

3）以人为本充分考虑环保的要求，不使用有毒有害的有机试剂。

4）GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分:试验方法标准》和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写。

1.3.2 编制过程

1）2018年8月召开任务落实会，中铝郑州有色金属研究院有限公司接受起草任务。

2）组建标准起草项目组，确定了标准编审原则，根据标准技术方面的内容，进行了条件试验，根据试验实际情况将标准申请书中所列待测元素及检测范围作了调整。申请书中内容见表1：

表1 元素测定范围

| 元素 | 范围/% | 元素 | 范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Na | 18.0～35.0 | Fe | 0.0001～5.0 |
| K | 0.010～5.0 | Li | 0.0005～5.0 |
| Mg | 0.0001～5.0 | P | 0.010～5.0 |
| Ca | 0.0005～5.0 | Mn | 0.0001～5.0 |

预审稿中内容见表2：

表2 元素测定范围

| 元素 | 范围/% | 元素 | 范围/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Al | 10.0～25.0 | Ca | 0.0010～5.0 |
| Na | 20.0～35.0 | K | 0.010～5.0 |
| Fe | 0.0010～1.0 | Li | 0.0005～5.0 |
| Mg | 0.0010～1.0 | Mn | 0.0005～0.010 |
| Ni | 0.0010～0.10 | Ti | 0.0005～0.010 |

其中增加了元素Al、Ni、Ti；删除了元素P。新增的原因是：I）起初样品处理环节考虑部分Al元素不能完全进入待测溶液即样品溶解不完全影响测试结果，后来多次试验发现标准所用溶样方法完全不影响检测范围内Al元素。II）条件试验元素普查时发现新增Ni、Ti元素在冰晶石样品中含有一定比例且不同样品有所不同，标准中给出一定检测范围的杂质元素以便实际工作操作使用。删除的原因是： 元素P在我单位光谱仪上灵敏度很低，无法实现精密度准确度试验。

另外申请书与标准中各元素的检测范围也有相应的调整，因为试验过程中寻找合适范围的实际样品困难。标准的目的旨在指导实际生产问题，更好地服务于工业需要。所以起初没有深思熟虑的检测范围在实际试验中均作了调整。

3）最后按照有色标准的要求进行整理，形成征求意见稿。

4）广泛进行调研，征求意见等相关工作，由征求意见稿形成了预审稿。

5）预审会中专家提出主元素Al的方法适用性问题，因为在其它家起草单位复验复核时存在样品溶解不完全、样品稀释倍数大影响测定结果的现象，标准编制小组讨论后决定元素Al将不包含在本标准测试方法中。

6）预审会后根据专家意见，由于样品测试最低浓度较低，需将标准曲线最低点由原来的0.5μg/mL调整为0.01μg/mL，调整后发现标准曲线线性依旧可以达到0.9995% ，满足试验要求。

7）根据专家意见新增各元素检测限试验。各单位按照标准制修订的要求对本标准进行了认真负责的复验、复核工作，提交了复验、复核报告，同时提出了中肯的意见和建议，最终形成标准送审稿。

二、 标准的主要内容

见标准文本

三、 试验方法

1、样品的制备

样品经研磨通过74μm标准筛，置于烘箱中，于110℃±5℃干燥2h，取出，置于干燥器中，冷却至室温。称取0.2000g上述试样于100mL铂坩埚中，加入10mL高氯酸，高温加热至冒尽白烟，取下稍冷，加入10mL盐酸（1+1）和20mL水，加热至盐类完全溶解，取下冷却至室温，将溶液移入200mL容量瓶中，用去离子水稀释至刻度，混匀，静置半小时后待测。根据试料中各元素的含量，按表3移取相应体积的试液于容量瓶中，加入10mL盐酸，用水稀释至刻度，混匀待测。

表3 移取试液体积

| 质量分数/% | 分取体积/mL | 定容体积/mL | 稀释倍数T |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0005～1.00 | 全量 | 200 | 0 |
| ＞1.00～35.00 | 5.00 | 100 | 20 |

2、系列标准溶液的配制

准确称取0.1000g 光谱纯冰晶石于100mL铂坩埚中，加入10mL高氯酸，高温加热至冒尽白烟，取下稍冷，加入10mL盐酸（1+1）和20mL水，加热至盐类完全溶解，取下冷却至室温，将溶液移入100mL容量瓶中。

准确移取0.000mL 、0.010mL 、0.10mL 、0.50mL、1.00mL、5.00mL、10.00mL多元素国家标准溶液和0.000mL 、0.010mL、0.050mL、0.10 mL 、0.50mL 、1.0mL 钙和0.000mL 、0.10mL 、0.50mL 、1.0mL、2.0mL钾和钠国家标准溶液到上述100mL容量瓶中，用高纯水稀释至刻度，混匀待用 。此为含有冰晶石基体的系列混合标准溶液。

准确移取0.000mL 、0.010mL 、0.10mL 、0.50mL、1.00mL、5.00mL1、10.00mL多元素国家标准溶液和0.000mL 、0.010mL、0.050mL、0.10mL 、0.50mL 、1.0mL 钙和0.000mL 、0.10mL 、0.50mL 、1.0mL、2.0mL钾和钠国家标准溶液到100mL容量瓶中，用高纯水稀释至刻度，混匀待用 。此为不含有冰晶石基体的系列混合标准溶液。

3、分析结果的计算

按公式（1）计算冰晶石中各元素含量的质量分数：

…………………………（1）

式中：C—自工作曲线上查得被测元素的质量浓度（μg/mL）；

C0—自工作曲线上查得空白试液中被测元素的质量浓度（μg/mL）；

V—测定试液的体积（mL）；

m0—试料的质量（g）；

R—稀释系数。

4、溶样方法的选择

冰晶石主要成分是氟化铝、氟化钠等氟化物，采用盐酸、硝酸、硫酸等常用酸不能将试样完全溶解，而且试样中高含量的氟的存在也不能直接引入玻璃同心雾化器，不能保证元素含量的准确测定。因此本标准选择在铂金坩埚中加入一定量的高氯酸，在高温条件下加热冒烟赶氟后再加入盐酸酸化的方法溶解试样。试验选用冰晶石中氟含量高达49.21%的样品经高氯酸高温加热冒烟赶氟处理后，在硫酸介质中通入水蒸汽蒸馏分离出氟化氢，以茜素磺酸钠-亚甲基蓝为指示剂，用硝酸钍溶液滴定测出氟含量为2.2%。可知经高氯酸高温加热冒烟赶氟后的冰晶石氟含量减少了96%。此方法有效避免了高含量的氟对其他元素测定的影响。

5、标准曲线的选择

分别用含基体和不含基体的两套混合标准溶液对同一冰晶石样品进行定量测试结果见表4。

表4  两套系列混合标准溶液测出的冰晶石样品中元素的含量（%）

| 元素 | 有基体 | 无基体 | 元素 | 有基体 | 无基体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 0.50 | 0.50 | Fe | 0.130 | 0.126 |
| Ni | 0.024 | 0.025 | Mn | 0.0017 | 0.0019 |
| K | 0.320 | 0.315 | Ti | 0.0032 | 0.0037 |
| Li | 1.22 | 1.23 | Mg | 0.32 | 0.32 |

从表4可知冰晶石基体的存在与否不影响样品中Ca 、Fe 、Li 、K、 Mg、Mn、Ni、Ti元素的测定，但由于冰晶石本身含有钠元素，所以基体的引入对样品中钠的测定有一定的影响，为了实现一次进样同时分析多种元素，因此选择无基体标准溶液作曲线进行试样的测定。

6、干扰的排除

6.1非光谱干扰的排除

ICP-AES法存在非光谱和光谱干扰两种。由于ICP光谱分析的试样为溶液状态，因此溶液的粘度、比重及表面张力等均对雾化过程有影响，而粘度又与溶液的组成、酸的浓度和种类等因素相关。本试验在保证电解质充分溶解的前提下，尽量少的引入酸的种类和控制溶样酸度，采用加入10mL高氯酸高温冒烟后加入10mL盐酸酸化的溶样方法来减小非光谱干扰。目前进样系统采用蠕动泵进样对减轻非光谱干扰也起一定的作用。

6.2光谱干扰的排除

基体和共存元素在分析过程中可能产生光谱干扰，在标准曲线的选择试验中，实验室同时做了使标准曲线和分析样品溶液的酸度、大含量可溶盐成分浓度相匹配的基体匹配试验和无基体试验，发现基体对待侧元素的检测没有显著影响。为了进一步说明冰晶石中共存的高含量Al、Na、Ca 对其它待测元素分析结果的影响，实验室分别配制5μg/mL K、Mn、Fe、Li、Mg、Ni、Ti单元素标准溶液，分别将150μg/mL Al、300μg/mL Na、10μg/mL Ca加入到单元素标准溶液中，利用背景校正功能予以扣除谱线重叠产生的光谱干扰，测定加入Al、Na、Ca时各待测元素谱线强度为Ii和未加入Al、Na、Ca时各待测元素谱线强度为I0，以Ii/I0值考察Al、Na、Ca三种元素对其它元素的干扰情况，结果见表5。

表5 共存元素间干扰

| 干扰元素 | Ii/I0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al | Na | K | Mn | Ca | Fe | Li | Mg | Ni | Ti |
| Al |  | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| Na | 0.98 |  | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| Ca | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |

由表5可知，冰晶石中高含量的共存元素Al、Na、Ca之间以及与其它K、Mn、Fe、Li、Mg、Ni、Ti元素之间干扰均较小，对测定结果没有显著影响。

7、 校准曲线和检出限

按照仪器设定的工作条件对系列标准溶液进行测定，将系列标准溶液由低浓度到高浓度依次引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪，于合适的波长处，测定各元素的发射强度。当工作曲线的线性相关系数≥0.9995时即可进行分析溶液的测定。以各元素的质量浓度为横坐标，其净光谱强度为纵坐标，绘制校准曲线。校准曲线的线性范围、回归方程、相关系数见表5。连续测定空白溶液11次，以3倍标准偏差计算方法的检出限，结果也见表6。

表6 各元素的线性方程

| 元素 | 波长 (nm) | 线性范围 (ug/mL) | 线性回归方程 | 相关系数 检出限 (μg/mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 317.9 | 0.10～10.0 | y = 9.1656x - 0.1613 | 0.9995 0.0005 |
| Fe | 259.9 | 0.01～10.0 | y = 6.2529x + 0.0611 | 1.0000 0.0021 |
| Li | 670.7 | 0.01～10.0 | y = 317.91x + 2.6413 | 1.0000 0.0006 |
| Mg | 285.2 | 0.01～10.0 | y = 7.5972x + 0.0133 | 1.0000 0.0015 |
| Mn | 257.6 | 0.01～10.0 | y = 35.246x + 0.0055 | 1.0000 0.0003 |
| Ni | 231.6 | 0.01～10.0 | y = 13.593x + 0.0702 | 1.0000 0.0009 |
| K | 766.4 | 1.0～20.0 | y = 7.2238x + 0.0912 | 1.0000 0.014 |
| Na | 589.5 | 1.0～20.0 | y = 16.549x - 0.6364 | 0.9995 0.24 |
| Ti | 334.9 | 0.01～10.0 | y = 43.998x - 0.5574 | 0.0008 |

8、方法准确性试验

8.1加标回收

样品中待测元素较多，为了验证方法的准确性做了各元素的加标回收实验。称取0.2000g试样于100mL铂坩埚中，加入一定量1000μg/mL、100μg/mL单元素或多元素国家标准溶液，再加入10mL高氯酸，高温加热至冒尽白烟，取下稍冷，加入10mL盐酸（1+1）和20mL水，加热溶解盐类，取下冷却至室温，将溶液移入200mL容量瓶中，用高纯水稀释至刻度，混匀待用。各元素加标量及回收率见表7。

表7 加标回收试验

| 被测元素 | 浓度 | 加标浓度 | 测试值 | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 5.19 | 5 | 10.22 | 100.6 |
| K | 3.33 | 5 | 8.85 | 110.4 |
| Na | 221.2 | 100 | 320.9 | 99.7 |
| Mn | 0.018 | 10 | 10.48 | 104.6 |
| Fe | 0.374 | 0.5 | 0.887 | 102.6 |
| Li | 0.238 | 0.5 | 0.760 | 104.4 |
| Mg | 1.959 | 0.5 | 2.436 | 95.4 |
| Ni | 0.015 | 0.5 | 0.5007 | 97.14 |
| Ti | 0.0083 | 0.5 | 0.5062 | 99.58 |

由表7可知，电感耦合等离子体原子发射光谱法测冰晶石中元素的加标回收率均在95%以上。说明此方法有较好的准确性。

8.2方法精密度试验

根据各元素的检测范围分成合适的若干段，找到适合分段范围的冰晶石样品，将每个样品称取0.2000g±0.0002g 共11份，按照前处理方法进行样品处理。当找不到合适检测范围的样品时，实验室进行了样品模拟试验，取一定量的元素标准溶液加到实际样品中模拟试样。将待测液引入电感耦合等离子体原子发射光谱重复测定11次后进行数据统计。统计结果见表8。

表8 精密度试验

| 被测 元素 | 浓度 （%） | 所用 样品 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准偏差 | 相对标准偏差 RSD （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 0.0010-0.010 0.010-0.100 0.100-1.00 1.00-5.00 | 5# 6# 4# 7# | 0.00827; 0.00825 0.00868; 0.00875; 0.00855; 0.00780; 0.00815；0.00867； 0.00902；0.00873； 0.00846 0.0985;0.0970； 0.0988;0.0984; 0.0969;0.0989; 0.100;0.0985; 0.0980;0.0991; 0.0995 0.539;0.541;0.527 0.541;0.532；0.521；0.525；0.522；0.523； 0.535；0.530 3.856；3.876；4.026； 3.918；3.936；3.920； 3.866；4.040；3.849； 3.862；3.930 | 0.00849 0.0985 0.531 3.916 | 0.00034 0.00095 0.0076 0.065 | 4.00 0.96 1.43 1.66 |
| K | 0.0100-0.100 0.100-1.00 1.00-5.00 | 4# 1# 3# | 0.0238；0.0242；0.0223；0.0282；0.0242；0.0215；0.0223；0.0242；0.0222；0.0217； 0.0226 0.320；0.299；0.308； 0.323；0.315；0.319； 0.317；0.305；0.315；0.312；0.319 1.754；1.780；1.567; 1.781；1.805；1.578 1.552; 1.673; 1.562; 1.730；1.589 | 0.0234 0.314 1.67 | 0.0019 0.0072 0.102 | 8.12 2.29 6.11 |
| Na | 20.00-25.00 25.00-30.00 30.00-35.00 | 3# 6# 3#+20ml（1000μg/mL）Na | 22.67;22.43;22.29; 22.42;23.03;22.50; 22.28;22.36;21.89; 22.65;22.54 27.82;26.52；26.76； 26.46;27.08;27.37; 27.65;27.05;26.82; 27.21；26.94 33.47；32.94；33.40 33.09；32.33；32.51； 32.22；32.57；31.66； 33.10；32.40 | 22.46 27.06 32.70 | 0.285 0.431 0.551 | 1.27 1.59 1.69 |
| Fe | 0.0010-0.010 0.0100-0.1000 0.1000-1.000 | 5# 6# 3# | 0.00392;0.00390; 0.00332；0.00377；0.00385；0.00475; 0.00469; 0.00472; 0.00354；0.00418 0.00441 0.0249; 0.0252; 0.0253；0.0275; 0.0244；0.0250；0.0238；0.0241；0.0253；0.0260； 0.0263 0.131;0.138;0.138; 0.139；0.140; 0.140;0.124;0.123; 0.130;0.129；0.135 | 0.00410 0.0253 0.133 | 0.00049 0.0011 0.0063 | 11.95 4.35 4.74 |
| Li | 0.0005-0.0010 0.0010-0.01 0.0100-0.1000 0.1000-1.000 1.000-5.000 | 6# 5# 1# 2# 3# | 0.00074；0.00076；0.00070；0.00080； 0.00075；0.00077 0.00082；0.00081； 0.00075；0.00085； 0.00089 0.00402；0.00404；0.00395；0.00411；0.00390；0.00380； 0.00380；0.00370； 0.00384；0.00393 0.00406 0.0244；0.0245 0.0242；0.0242；0.0235；0.0242；0.0240；0.0245；0.0239；0.0240；0.0236 0.120；0.116；0.117； 0.118；0.113；0.113； 0.135；0.136；0.123； 0.122；0.122； 1.213；1.187；1.197； 1.244；1.253；1.245； 1.258；1.236；1.196 1.225；1.232 | 0.00079 0.00392 0.0241 0.121 1.226 | 0.00005 0.00013 0.00033 0.0078 0.0245 | 6.33 3.32 1.37 6.45 2.00 |
| Mg | 0.0010-0.0100 0.0100-0.1000 0.1000-1.000 | 5# 6# 3# | 0.00190；0.00220；0.00215；0.00244 0.00241；0.00195； 0.00201；0.00229； 0.00185；0.00182； 0.00173 0.0701；0.0659；0.0777；0.0704； 0.0778；0.0732；0.0750；0.0716； 0.0689；0.0702； 0.0753 0.306；0.314；0.314； 0.306；0.311；0.324； 0.325；0.323；0.319； 0.322；0.307 | 0.00205 0.0724 0.316 | 0.00024 0.0038 0.0074 | 11.71 5.25 2.34 |
| Mn | 0.0005-0.0010 0.0010-0.0100 | 8# 3# | 0.00053；0.00063；0.00065；0.00055；0.00065；0.00056； 0.00063；0.00057； 0.00063；0.00052； 0.00066 0.00186；0.00191；0.00209；0.00221； 0.00223；0.00186；0.00214；0.00230； 0.00189；0.00202；0.00221 | 0.00060 0.00207 | 0.00005 0.00017 | 8.33 8.21 |
| Ni | 0.0010-0.0100 0.0100-0.1000 | 7# 3# | 0.00539；0.00559；0.00638；0.00445； 0.00675；0.00530； 0.00485；0.00552；0.00623；0.00430； 0.00406 0.0266；0.0268； 0.0262；0.0274； 0.0268；0.0277； 0.0256；0.0253； 0.0249；0.0240； 0.0254 | 0.00535 0.0261 | 0.00088 0.00113 | 16.45 4.33 |
| Ti | 0.0005-0.0010 0.0010-0.010 | 6# 3# | 0.00070；0.00068；0.00058；0.00078； 0.00068；0.00068； 0.00067；0.00072 0.00076；0.00068； 0.00070 0.00230；0.00208；0.00243；0.00242； 0.00236；0.00195；0.00253；0.00250； 0.00261；0.00259； 0.00232 | 0.00069 0.00237 | 0.00005 0.00021 | 7.25 8.86 |

由表8可知，电感耦合等离子体原子发射光谱法测定冰晶石中Ca 、K、 Na、Mn、Fe、Li、Mg、Ni、Ti元素的相对标准偏差0.24%≤RSD≤16.45%。说明该方法有较好的精密度。

8.3 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表9数据采用线性内插法求得。

表9 元素重复性限

| 被测元素 | 质量分数（%） | 重复性限（%） |
| --- | --- | --- |
| Ca | 0.00849 0.000985 0.531 3.916 | 0.0010 0.0027 0.021 0.18 |
| K | 0.0234 0.314 1.67 | 0.0054 0.020 0.29 |
| Na | 22.46 27.06 32.70 | 0.99 1.02 1.59 |
| Fe | 0.00410 0.0253 0.133 | 0.0014 0.0031 0.018 |
| Li | 0.00079 0.00392 0.0241 0.121 1.226 | 0.0001 0.0004 0.0010 0.022 0.069 |
| Mg | 0.00205 0.0724 0.316 | 0.0007 0.011 0.021 |
| Mn | 0.00060 0.00207 | 0.0001 0.0005 |
| Ni | 0.00535 0.0261 | 0.0025 0.0032 |
| Ti | 0.00069 0.00237 | 0.0002 0.0006 |

9、结论

通过一系列试验可知：冰晶石中元素含量的电感耦合等离子体原子发射光谱法是可行的。方法避免了基体效应的影响，利用背景校正功能予以扣除高含量的共存元素Al、Na、Ca和其它元素之间产生的光谱干扰使其对元素的测定没有显著影响。在选定的工作条件下，方法具有高选择性、高灵敏度、准确性高、重现性好、易操作等优点，满足工业生产中冰晶石元素含量的测定。

各参加单位提供的分析数据，见附录1。

根据各参加单位提供的分析数据进行统计，见附录2。

四、标准的水平分析

1、标准的水平分析（采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT、MOD或NEQ）、国际、国外同类标准水平的对比分析）

本部分是YS/T273.17-201X制定部分，制定了电解质中九种元素的电感耦和等离子体光谱法的测定范围及方法。该标准涉及内容全面、条款详细，在制定过程中吸纳了国内、外最新相关技术，该标准与其他国家标准、行业标准互为补充、衔接配套，达到国内领先水平。

2、与现有标准及制定中标准协调配套的情况

本标准是YS/T 273《冰晶石化学分析和物理性能测定方法》系列有色标准中的一部分，与GB/T 4291-2017《冰晶石》标准相配套相配合，主要应用于分析冰晶石产品中元素含量。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

1、本标准与现行标准属于协调一致标准，冰晶石中元素含量的检测是满足现有产品标准的发展需求而制定的，是属于为现有标准服务配套标准。

2、本标准不涉及与任何国家法律、法规、规章及强制国家标准冲突问题，标准的制定符合国家相关法律、法规、规章的要求。本标准所引用的规范性文件全部是我国现行有效的国家标准或行业标准，是本标准的一部分，引用这些标准后，使本标准等要求与现行的相关法律、法规、规章及相关标准的关系不矛盾、不冲突，其相互关系协调。

# 六、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及任何专利或知识产权。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、标准作为强制性或推荐性的建议

本标准是YS/T 273《冰晶石化学分析和物理性能测定方法》系列有色标准中的一部分，建议本标准为推荐性有色行业标准。

# 九、贯彻标准的要求和措施建议

# 建议相关部门组织贯彻本标准的实施，采取有效措施向冰晶石产品的设计、生产、应用单位以及有关的检测机构宣贯本标准。建议本标准尽快发布，各相关单位及科研院所尽快开始执行本标准。

# 组织措施：建议由国家标准化管理委员会组织贯彻本标准的相关活动，利用各种条件，如工作组活动、标委会管理及活动、标准化技术期刊刊登、相关官网网上发布等。

# 技术措施：通过专家培训、技术交流等措施进行宣贯执行。

# 过渡办法：无。

十、废止现行有关标准的建议

本标准为新制定行业标准，无废止的现行标准。

十一、其他应予说明的事项

本标准遵守下列基础标准：

GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 20001.4-2015 标准编写规则 第4部分：试验方法标准

GB/T 17433 冶金产品化学分析基础术语 14

GB/T 11792 测试方法的精密度在重现性或再现性条件下所得测试结果可接受的检查和最终测试结果的确定

GB/T 3101 有关量、单位和符合的一般原则

GB/T 3102.8 物理化学和分子物理学的量和单位

GB/T 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

十二、 预期效果

YS/T 273.17-201X《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法  第17部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》将是我国电解质中元素分析检测的基础标准之一。冰晶石作为电解铝生产中主要的原材料，其质量直接关系到电解铝工业中电解效率大小，关乎吨铝能耗高低和电解铝产品质量优劣。控制冰晶石产品中钠、钾、钙、镁、锂等元素的含量使其在一定范围内，是保证产品质量的一个重要手段，所以能够定量准确检测冰晶石中各个元素的含量十分重要。电感耦合等离子体发射光谱法作为标准分析方法速度快，操作简便、准确度高，满足目前我国冰晶石检测和质量控制的要求。本标准将进一步完善我国冰晶石分析检测标准体系，促进铝工业生产质量控制和贸易规范化，对我国铝工业的发展起到技术支撑作用

YS/T 273.17行业标准起草项目组

2019年8月

附录1 参加起草单位的试验数据情况

- 长沙矿冶研究院有限责任公司

独立称取各元素合适测量范围样品各11份，按照样品制备方法进行样品处理。待测液引入电感耦合等离子体发射光谱仪中重复测定11次后进行数据统计。统计结果见表1。

表1样品测定结果

| 被测 元素 | 所用样品 | 测试值（%） | 平均值（%） | 标准偏差 | RSD（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 4# | 0.549,0.550,0.539,0.544,0.531,0.529,0.537,0.535,0.541,0.536,0.545 | O.540 | 0.0069 | 1.28 |
|  | 5# | 0.0086,0.0084,0.0081,0.0079, 0.0089,0.0092,0.0089,0.0082, 0.0081,0.0080,0.0081 | 0.0084 | 0.0004 | 4.76 |
|  | 6# | 0.0985,0.0975,0.0979,0.0991, 0.0993,0.0998,0.0979,0.0972, 0.0988,0.0971,0.0978 | 0.0983 | 0.0008 | 0.81 |
|  | 7# | 3.848,3.860,3.857,3.888,3.879,3.920,3.981,3.895,3.874,3.869,3.877 | 3.886 | 0.037 | 0.95 |
| K | 1# | 0.327,0.329,0.311,0.318,0.315,0.325,0.311,0.317,0.312,0.308,0.302 | 0.316 | 0.0084 | 2.66 |
|  | 4# | 0.0220,0.0231,0.0228,0.0227, 0.0229,0.0231,0.0225,0.0235, 0.0219,0.0223,0.0228 | 0.0227 | 0.0005 | 2.20 |
| Na | 4# | 26.69,26.78,26.76,26.89,26.53,26.43,26.47,26.69,26.85,26.91,26.77 | 26.71 | 0.165 | 0.62 |
| Fe | 5# | 0.0047,0.0042,0.0043,0.0044, 0.0043,0.0041,0.0045,0.0044, 0.0048,0.0041,0.0046, | O.0044 | 0.0002 | 4.55 |
|  | 6# | O.O260,O.O261,O.O259,O.O249, 0.0269,0.0263,0.0258,0.0266, 0.0261,0.0265,0.0260 | 0.0263 | 0.0004 | 1.52 |
| Li | 1# | 0.0248，0.0251，0.0244，0.0249，0.0243，0.0247，0.0233，0.0238，0.0241，0.0244，0.0239， | 0.0243 | 0.0005 | 2.06 |
|  | 5# | 0.0040，0.0045，0.0043，0.0044，0.0040，0.0041，0.0042，0.0043，0.0044，0.0041，0.0042， | 0.0042 | 0.0002 | 4.76 |
|  | 6# | 未检出 | / | / | / |
| Mg | 5# | 0.0020，0.0021，0.0022，0.0023，0.0024，0.0021，0.0020，0.0023，0.0021，0.0023，0.0022 | 0.0022 | 0.0001 | 4.55 |
|  | 6# | 0.0757，0.0764，0.0758，0.0742，0.0758，0.0745，0.0759，0.0729，0.0755，0.0733，0.0728 | 0.0748 | 0.0013 | 1.74 |
| Mn | 8# | 未检出 | / | / | / |
| Ni | 7# | 0.0053,0.0050,0.0054,0.0055, 0.0051,0.0052,0.0050,0.0052, 0.0052,0.0054,0.0053 | 0.0052 | 0.0002 | 3.85 |
| Ti | 6# | 0.0007,0.0008,0.0009,0.0008, 0.0009,0.0008,0.0007,0.0006, 0.0007,0.0008,0.0008 | 0.0008 | 0.00009 | 11.25 |

2、广东省工业分析检测中心

独立称取各元素合适测量范围样品各11份，按照样品制备方法进行样品处理。待测液引入电感耦合等离子体发射光谱仪中重复测定11次后进行数据统计。统计结果见表2。

表2样品测定结果

| 元素 | 样品 | 测试结果(%) | 平均值 (%) | 标准 偏差(%) | 相 对 标 准偏差(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 5# | 0.00877 0.00638 0.00529 0.00783 0.00538 0.00807 0.00779 0.00812 0.00754 0.00868 0.00843 | 0.00748 | 0.00124 | 16.55 |
|  | 6# | 0.0800 0.0794 0.0907 0.0797 0.08590.0804 0.0828 0.0813 0.0884 0.0809 0.0868 | 0.0833 | 0.00397 | 4.77 |
|  | 4# | 0.525 0.508 0.518 0.510 0.519 0.513 0.528 0.513 0.524 0.509 0.517 | 0.517 | 0.00681 | 1.32 |
|  | 7# | 3.873 3.811 3.784 3.803 3.831 3.872 3.845 3.823 3.789 3.833 3.801 | 3.824 | 0.0304 | 0.80 |
| K | 4# | 0.0278 0.0249 0.0326 0.0257 0.0259 0.0304 0.0228 0.0313 0.0284 0.0309 0.0263 | 0.0279 | 0.00309 | 11.08 |
|  | 1# | 0.269 0.272 0.281 0.274 0.279 0.278 0.283 0.290 0.284 0.289 0.287 | 0.2805 | 0.00692 | 2.47 |
| Na | 6# | 27.12 26.84 26.55 27.08 27.19 27.61 24.47 27.34 26.92 27.23 27.14 | 27.14 | 0.2951 | 1.09 |
| Fe | 5# | 0.00447 0.00467 0.00491 0.00383 0.00438 0.00596 0.00429 0.00392 0.00454 0.004980.00480 | 0.00461 | 0.000579 | 12.59 |
|  | 6# | 0.0262 0.0258 0.0271 0.0250 0.0263 0.0274 0.0270 0.0263 0.0265 0.0269 0.0257 | 0.0264 | 0.000706 | 2.68 |
| Li | 6# | 0.00061 0.00054 0.00061 0.00070 0.00066 0.00058 0.00061 0.00072 0.00067 0.00074 0.00063 | 0.00064 | 0.000076 | 12.67 |
|  | 5# | 0.00320 0.00337 0.00333 0.00391 0.00336 0.00341 0.00369 0.00390 0.00345 0.00368 0.00380 | 0.00355 | 0.000253 | 7.03 |
|  | 1# | 0.0215 0.0210 0.0222 0.0231 0.0230 0.0229 0.0233 0.0239 0.0241 0.0217 0.0235 | 0.0227 | 0.00101 | 4.47 |
| Mg | 5# | 0.00224 0.00164 0.00183 0.00150 0.00167 0.00203 0.00191 0.00180 0.00177 0.00163 0.00192 | 0.00181 | 0.000209 | 11.62 |
|  | 6# | 0.0650 0.0671 0.0661 0.0684 0.0646 0.0679 0.0693 0.06740.0685 0.0671 0.0675 | 0.0672 | 0.00145 | 2.16 |
| Mn | 8# | 0.00030 0.00028 0.00033 0.00031 0.00026 0.00028 0.00039 0.00036 0.00030 0.00038 0.00033 | 0.00032 | 0.000424 | 13.26 |
| Ni | 7# | 0.00536 0.00448 0.00478 0.00529 0.00618 0.00490 0.00533 0.00454 0.00460 0.00509 0.00438 | 0.00499 | 0.00053 | 10.6 |
| Ti | 6# | 0.00072 0.00069 0.00061 0.00078 0.00064 0.00062 0.00071 0.00068 0.00073 0.00068 0.00075 | 0.00069 | 0.00054 | 7.72 |

3、贵州省分析测试研究院

独立称取各元素合适测量范围样品各11份，按照样品制备方法进行样品处理。待测液引入电感耦合等离子体发射光谱仪中重复测定11次后进行数据统计。统计结果见表3。

表3样品测定结果

| 被测 元素 | 浓度 （%） | 所用 样品 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准 偏差 | 相对标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 0.0010-0.01 0.01-0.10 0.10-1.0 1.0-5.0 | 5# 6# 4# 7# | 0.00815； 0.00823； 0.00855； 0.00868； 0.00847； 0.00795； 0.00802；0.00834； 0.00842；0.00813； 0.00833 0.0974；0.0969； 0.0977；0.0998； 0.0982；0.0999； 0.101；0.0987； 0.0996；0.0997； 0.0988 0.518；0.523； 0.537；0.526； 0.526；0.525； 0.532；0.524； 0.526；0.537； 0.541 3.785；3.846；3.926；3.908；3.887；3.796； 4.036；4.066；3.949；3.892；3.946 | 0.00830 0.0989 0.529 3.912 | 0.00024 0.00125 0.0071 0.088 | 2.892 1.264 1.342 2.249 |
| K | 0.01-0.1 0.1-1 1-5 | 4# 1# 3# | 0.0219；0.0211；0.0235；0.0259；0.0212；0.0215；0.0224；0.0236；0.0246；0.0231；0.0219 0.313；0.305；0.318；0.304；0.313；0.314； 0.301；0.312；0.304；0.315；0.314 1.731；1.654；1.554；1.719；1.720；1.485； 1.449；1.662； 1.525；1.681；1.564 | 0.0228 0.310 1.61 | 0.0015 0.0056 0.101 | 6.579 1.806 6.273 |
| Na | 20-25 25-30 30-35 | 3# 6# 3#+20ml（1000μg/mL）Na | 22.83；22.25；21.54；21.51；22.81；22.44； 22.12；22.18；21.75；22.16；22.35； 26.55；26.47；26.82；26.66；26.95；27.14； 26.65；26.75；26.56；27.01；26.64 32.23；32.45；32.65；32.33；32.45；32.84； 32.12；32.18；33.06；33.12；32.48 | 22.17 26.74 32.54 | 0.444 0.212 0.343 | 2.002 0.793 1.054 |
| Fe | 0.0010-0.01 0.01-0.1 0.1-1 | 5# 6# 3# | 0.00384；0.00379； 0.00356；0.00347；0.00391；0.00418； 0.00441； 0.00388； 0.00362；0.00402； 0.00411 0.0233； 0.0241；0.0236；0.0266；0.0252；0.0247；0.0229；0.0251；0.0233；0.0262；0.0255 0.122；0.133；0.141；0.135；0.126；0.129； 0.125；0.131；0.133；0.128；0.137 | 0.00389 0.0246 0.131 | 0.00028 0.0012 0.0056 | 7.20 4.878 4.275 |
| Li | 0.0005-0.0010 0.0010-0.01 0.01-0.1 0.1-1 1-5 | 6# 5# 1# 2# 3# | 0.00069；0.00071；0.00068；0.00075； 0.00073；0.00072 0.00081；0.00077； 0.00074；0.00082； 0.00086 0.00401；0.00412；0.00391；0.00415；0.00405；0.00397； 0.00383；0.00386； 0.00384；0.00399 0.00405 0.0231；0.0241；0.0228；0.0248；0.0233；0.0227；0.0225；0.0236；0.0234；0.0238；0.0242 0.105；0.115；0.111；0.115；0.121；0.125； 0.113；0.121；0.127；0.118；0.116； 1.197；1.201；1.221；1.224；1.234；1.241； 1.218；1.241；1.199；1.220；1.213 | 0.00075 0.00398 0.0235 0.117 1.219 | 0.00006 0.00011 0.00070 0.0063 0.0157 | 8.000 2.764 2.979 5.385 1.288 |
| Mg | 0.0010-0.01 0.01-0.10 0.10-1.0 | 5# 6# 3# | 0.00194；0.00233；0.00222；0.00225 0.00218；0.00216； 0.00209；0.00212； 0.00194；0.00199； 0.00185 0.0705；0.0667；0.0738；0.0689；0.0762；0.0728；0.0744；0.0738；0.0691；0.0717；0.0694 0.308；0.313；0.317；0.305；0.302；0.304； 0.314；0.318；0.314；0.320；0.302 | 0.00210 0.0716 0.311 | 0.00015 0.0029 0.0066 | 7.143 4.050 2.122 |
| Mn | 0.0005-0.0010 0.0010-0.010 | 8# 3# | 0.00055；0.00062；0.00058；0.00057；0.00050；0.00059； 0.00062；0.00054； 0.00056；0.00062； 0.00058 0.00197；0.00195；0.00201；0.00227； 0.00229；0.00195；0.00217；0.00220； 0.00193；0.00215；0.00227 | 0.00057 0.00210 | 0.00004 0.00014 | 7.017 6.667 |
| Ni | 0.0010-0.010 0.010-0.10 | 7# 3# | 0.00527；0.00538；0.00548；0.00461； 0.00625；0.00530； 0.00475；0.00531；0.00573；0.00470； 0.00456 0.0258；0.0265； 0.0259；0.0262； 0.0262；0.0244； 0.0259；0.0266； 0.0252；0.0249； 0.0246 | 0.00521 0.0256 | 0.00052 0.00076 | 9.980 2.969 |
| Ti | 0.0005-0.0010 0.0010-0.010 | 6# 3# | 0.00075；0.00065；0.00063；0.00074； 0.00078；0.00074； 0.00069；0.00073 0.00076；0.00077； 0.00073 0.00215；0.00223；0.00208；0.00217； 0.00252；0.00204；0.00246；0.00233； 0.00234；0.00238； 0.00237 | 0.00072 0.00228 | 0.00005 0.00016 | 6.944 7.018 |

4、山东南山铝业股份有限公司

独立称取各元素合适测量范围样品各11份，按照样品制备方法进行样品处理。待测液引入电感耦合等离子体发射光谱仪中重复测定11次后进行数据统计。统计结果见表4。

表4样品测定结果

| 被测 元素 | 浓度 （%） | 所用 样品 | 测试值 （%） | 平均值 （%） | 标准 偏差 | 相对标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 0.0010-0.01 0.01-0.10 0.10-1.0 1.0-5.0 | 5# 6# 4# 7# | 0.00858; 0.00901; 0.00854; 0.00883; 0.00848; 0.00798; 0.00835；0.00902； 0.00852；0.00870； 0.00817 0.1003;0.0996； 0.0978;0.0988; 0.0978;0.0996; 0.1002;0.0985; 0.0977;0.0999; 0.0993 0.536;0.533;0.542； 0.530;0.517；0.535；0.525；0.529；0.538； 0.545；0.536 3.932；4.022；4.026； 3.876；3.944；3.982； 3.906；4.028；3.938； 3.862；3.930 | 0.00856 0.0990 0.533 3.950 | 0.00032 0.00098 0.0078 0.058 | 3.74 0.99 1.46 1.47 |
| K | 0.01-0.1 0.1-1 1-5 | 4# 1# 3# | 0.0233；0.0240；0.0227；0.0266；0.0256；0.0236；0.0227；0.0248；0.0222；0.0250； 0.0239 0.336；0.302；0.324； 0.311；0.308；0.326； 0.310；0.309；0.331；0.328；0.320 1.582；1.630；1.582; 1.838；1.733；1.722 1.688; 1.678; 1.568; 1.786；1.539 | 0.0245 0.319 1.67 | 0.0017 0.0111 0.097 | 6.94 3.48 5.81 |
| Na | 20-25 25-30 30-35 | 3# 6# 3#+20ml（1000μg/mL）Na | 23.06;22.96;21.84; 22.88;23.02;23.52; 22.96;22.36;22.06; 22.85;22.70 26.76;27.08；26.98； 27.62;27.06;27.52; 27.18;26.89;26.82; 27.06；26.98 31.83；31.98；32.58 33.07；32.66；33.12； 33.17；32.88；32.94； 33.10；32.40 | 22.75 27.09 32.70 | 0.483 0.269 0.465 | 2.12 0.993 1.42 |
| Fe | 0.0010-0.01 0.01-0.1 0.1-1 | 5# 6# 3# | 0.00388;0.00422; 0.00460；0.00397；0.00415；0.00481; 0.00394; 0.00405; 0.00362；0.00386； 0.00425 0.0268; 0.0227; 0.0249；0.0283; 0.0247；0.0240；0.0262；0.0253；0.0279；0.0258； 0.0244 0.129;0.142;0.130; 0.138；0.140; 0.144;0.126;0.140; 0.137;0.142；0.129 | 0.00412 0.0255 0.136 | 0.00034 0.0017 0.0064 | 8.25 6.67 4.71 |
| Li | 0.0005-0.0010 0.0010-0.01 1 0.1-1 1-5 | 6# 5# 1# 2# 3# | 0.00072；0.00090；0.00078；0.00085； 0.00083；0.00070 0.00084；0.00090； 0.00088；0.00079； 0.00089 0.00400；0.00406；0.00389；0.00408；0.00377；0.00392； 0.00402；0.00398； 0.00382；0.00394 0.00406 0.0238；0.0247 0.0236；0.0232；0.0242；0.0239；0.0240；0.0236；0.0239；0.0240；0.0236 0.127；0.118；0.117； 0.121；0.135；0.120； 0.132；0.131；0.123； 0.122；0.128； 1.232；1.243；1.186； 1.235；1.253；1.249； 1.231；1.238；1.179 1.225；1.232 | 0.00083 0.00396 0.0239 0.125 1.228 | 0.00007 0.00010 0.00039 0.0060 0.0238 | 8.43 2.53 1.63 4.80 1.94 |
| Mg | 0.0010-0.01 0.01-0.10 0.10-1.0 | 5# 6# 3# | 0.00179；0.00238；0.00208；0.00250 0.00239；0.00199； 0.00224；0.00229； 0.00188；0.00196； 0.00273 0.0747；0.0692；0.0726；0.0718； 0.0733；0.0716；0.0722；0.0746； 0.0699；0.0718； 0.0743 0.307；0.324；0.318； 0.306；0.329；0.310； 0.322；0.326；0.302； 0.321；0.307 | 0.00220 0.0724 0.316 | 0.00029 0.0018 0.0094 | 13.18 2.49 2.97 |
| Mn | 0.0005-0.0010 0.0010-0.010 | 8# 3# | 0.00057；0.00068；0.00062；0.00058；0.00065；0.00068； 0.00060；0.00054； 0.00063；0.00059； 0.00053 0.00182；0.00207；0.00230；0.00187； 0.00215；0.00188；0.00235；0.00230； 0.00208；0.00217；0.00206 | 0.00061 0.00210 | 0.00005 0.00018 | 8.20 8.57 |
| Ni | 0.0010-0.010 0.010-0.10 | 7# 3# | 0.00414；0.00627；0.00538；0.00439； 0.00602；0.00513； 0.00611；0.00527；0.00648；0.00588； 0.00574 0.0235；0.0269； 0.0284；0.0270； 0.0242；0.0252； 0.0256；0.0276； 0.0294；0.0239； 0.0280 | 0.00553 0.0263 | 0.00075 0.00198 | 13.56 7.53 |
| Ti | 0.0005-0.0010 0.0010-0.010 | 6# 3# | 0.00056；0.00068；0.00074；0.00078； 0.00060；0.00068； 0.00073；0.00077 0.00061；0.00070； 0.00076 0.00202；0.00199；0.00216；0.00230； 0.00227；0.00206；0.00248；0.00239； 0.00259；0.00210； 0.00232 | 0.00069 0.00224 | 0.00007 0.00020 | 10.14 8.93 |

附录2：数据统计

根据4家单位8种样品9个元素的分析数据进行统计检验确定精密度数据，见表1。

表1  再现性测定平均值统计/%

| 单位 元素 | 郑研院 | 长沙院 | 广州院 | 贵州院 | 山东南山 | 总平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 0.0085 | 0.0084 | 0.0075 | 0.0083 | 0.0086 | 0.0083 |
|  | 0.0985 | 0.0983 | 0.0833 | 0.0989 | 0.0990 | 0.0956 |
|  | 0.531 | O.540 | 0.517 | 0.529 | 0.533 | 0.528 |
|  | 3.916 | 3.886 | 3.824 | 3.912 | 3.950 | 3.898 |
| K | 0.0234 | 0.0227 | 0.0279 | 0.0228 | 0.0245 | 0.0243 |
|  | 0.314 | 0.316 | 0.281 | 0.310 | 0.319 | 0.308 |
|  | 1.67 | / | / | 1.61 | 1.67 | 1.65 |
| Na | 22.46 | / | / | 22.17 | 22.75 | 22.46 |
|  | 27.06 | 26．71 | 27.14 | 26.74 | 27.09 | 26.95 |
|  | 32.70 | / | / | 32.68 | 32.39 | 32.53 |
| Fe | 0.0041 | 0.0040 | 0.0046 | 0.0039 | 0.0041 | 0.0041 |
|  | 0.0253 | 0.0263 | 0.0264 | 0.0246 | 0.0255 | 0.0256 |
|  | 0.133 | / | / | 0.131 | 0.136 | 0.133 |
| Li | 0.00079 | / | 0.00064 | 0.00075 | 0.00083 | 0.00075 |
|  | 0.0039 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0040 | 0.0040 |
|  | 0.0241 | 0.0243 | 0.0227 | 0.0235 | 0.0239 | 0.0237 |
|  | 0.121 | / | / | 0.117 | 0.125 | 0.121 |
|  | 1.226 | / | / | 1.219 | 1.228 | 1.224 |
| Mg | 0.0021 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0020 |
|  | 0.0724 | 0.0748 | 0.0672 | 0.0716 | 0.0724 | 0.0717 |
|  | 0.316 | / | / | 0.311 | 0.316 | 0.314 |
| Mn | 0.00060 | / | 0.00032 | 0.00057 | 0.00061 | 0.00053 |
|  | 0.0021 | / | / | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 |
| Ni | 0.0054 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0052 | 0.0055 | 0.0053 |
|  | 0.0261 | / | / | 0.0256 | 0.0263 | 0.0260 |
| Ti | 0.00069 | 0.00080 | 0.00069 | 0.00072 | 0.00069 | 0.00072 |
|  | 0.0024 | / | / | 0.0023 | 0.0022 | 0.0023 |

表2  重复性限、再现性限计算结果/%

| 项目 元素 | 总平均值 | 重复性标准差Sr | 再现性标准差S | 重复性限 r | 再现性限R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 0.0083 | 0.0006 | 0.0038 | 0.0018 | 0.011 |
|  | 0.0956 | 0.0020 | 0.0071 | 0.0057 | 0.020 |
|  | 0.528 | 0.0073 | 0.011 | 0.021 | 0.11 |
|  | 3.898 | 0.060 | 0.074 | 0.17 | 0.21 |
| K | 0.0243 | 0.0019 | 0.0028 | 0.0054 | 0.0080 |
|  | 0.308 | 0.0081 | 0.018 | 0.023 | 0.051 |
|  | 1.65 | 0.10 | 0.11 | 0.29 | 0.31 |
| Na | 22.46 | 0.35 | 0.38 | 0.99 | 1.08 |
|  | 26.95 | 0.36 | 0.43 | 1.02 | 1.22 |
|  | 32.53 | 0.56 | 0.57 | 1.59 | 1.62 |
| Fe | 0.0041 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0015 |
|  | 0.0256 | 0.0012 | 0.0014 | 0.0034 | 0.0040 |
|  | 0.133 | 0.0062 | 0.0065 | 0.018 | 0.019 |
| Li | 0.00075 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 |
|  | 0.0040 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0011 |
|  | 0.0237 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0029 |
|  | 0.121 | 0.0068 | 0.0076 | 0.020 | 0.022 |
|  | 1.224 | 0.022 | 0.022 | 0.063 | 0.063 |
| Mg | 0.0020 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 |
|  | 0.0717 | 0.0025 | 0.0037 | 0.0071 | 0.011 |
|  | 0.314 | 0.0080 | 0.0082 | 0.023 | 0.024 |
| Mn | 0.00053 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0006 |
|  | 0.0021 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0006 |
| Ni | 0.0053 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0020 | 0.0020 |
|  | 0.0260 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0040 | 0.0040 |
| Ti | 0.00072 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 |
|  | 0.0023 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0006 |