冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第3部分：蒸馏-硝酸钍容量法测定氟含量

送审稿编制说明

中国铝业股份有限公司郑州研究院

2019年8月

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第3部分：蒸馏-硝酸钍容量法测定氟含量

送审稿编制说明

1任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会2018年标准制（修）定计划，2018年8月于宁夏银川召开了《冰晶石化学分析方法》有色金属行业标准任务落实会，根据会议纪要安排，由中国铝业股份有限公司郑州研院（国家轻金属质量监督检验中心）负责YS/T 273.3 -20XX《冰晶石化学分析方法 第3部分：蒸馏-硝酸钍容量法测定氟含量》标准的制定工作，由多氟多化工股份有限公司、中天化工、西北铝、贵州院进行复验和复核。

2  起草单位情况

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（原中国铝业郑州研究院）是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地，基础研究及原创性技术成果的孵化与转化基地。主要研究领域包括铝土矿综合利用、氧化铝、电解铝、铝用炭素以及轻金属材料。建有世界上最大的氧化铝试验基地、具有世界先进水平的国家大型铝电解工业试验基地、世界上唯一的铝土矿综合利用试验基地，拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。建立了基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化和产业化完整的铝工业科技创新体系。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套。2004年通过了中国质量认证中心(CQC)质量、健康安全、环境三大体系认证。依托研究院设立的国家轻金属质量监督检验中心（郑州轻金属研究院检测实验室）主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC5、ISO/TC79/SC12主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。

3  主要工作过程和工作内容

2018年在银川召开了标准讨论及任务落实会议，之后起草单位制订了试验方案，形成了征求意见稿，经过广泛征求相关单位意见后，再根据各单位意见形成预审稿。

3.1 制定修订原则

1）以满足我国铝行业的实际生产和使用的需要为原则。提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4）完全按照GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T1.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求对本部分进行了编写。

3.2 编制过程

1）2018年8月召开任务落实会，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司接受起草任务。

2）组建《冰晶石化学分析方法》行业标准起草项目组，确定了标准修订原则，按照行业标准的要求进行整理，形成草案稿。

3）进行调研工作，由草案稿形成了预审稿。

3.2 . 主要过程

1）2018年8月召开任务落实会，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司接受起草任务。

2）组建《冰晶石化学分析方法》行业标准起草项目组，确定了标准修订原则，按照行业标准的要求进行整理，形成草案稿。

3）进行调研工作，由草案稿形成了预审稿。

主要试验内容如下：

3.2.1熔样温度选择试验

此试验选择2#冰晶石样品，分别在温度760℃、780℃、800℃、850℃时熔融30分钟，测得结果如表1。

表1  2#冰晶石样品不同温度下熔解时的测定结果

| 温度℃ | 测定结果 |
| --- | --- |
| 760 | 53.31 |
| 780 | 53.65 |
| 800 | 53.67 |
| 850 | 53.30 |

从表1可以看出当炉温在 760与850℃时测得数据偏低，而炉温在780-800时测得数据很接近所以试验温度选择800℃为宜。

3.2.2试剂加入量试验

表2  2#冰晶石样品加入不同量无水碳酸钠的测定结果

| 无水碳酸钠加入量（g） | 测定结果（%） |
| --- | --- |
| 1 | 53.69 |
| 2.00 | 53.69 |
| 2.50 | 53.69 |
| 3.00 | 53.60 |
| 5.00 | 53.20 |

根据表2的测定结果可以看出，试剂加入量从1～3.00时测得数据很接近，而加入5 g时测得的数据偏低所以试剂加入量为2.5g。

3.2.3滴定时是否加水试验：经过反复对照试验，滴定时是否加入50 mL水的结果一致，建议不加入50 mL水。

3.2.4样品分析结果

表3

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均值 | 标准偏差 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55.51 | 55.38 | 55.43 | 55.60 | 55.51 | 55.29 | 55.29 | 55.62 | 55.47 | 55.46 |  |  |
| 2 | 53.75 | 53.62 | 53.53 | 53.70 | 53.70 | 53.71 | 53.73 | 53.45 | 53.49 | 53.63 |  |  |
| 3 | 50.65 | 50.58 | 50.58 | 50.53 | 50.58 | 50.64 | 50.56 | 50.48 | 50.53 | 50.57 |  |  |

4修订内容

本标准主要修订内容如下：

4.1硝酸钍标准溶液浓度减小到原标准的一半；

4.2无水碳酸钠的用量由2克增加到2.5克，

4.3标定硝酸钍标准溶液时，氟化钠的量由0.2克增加到0.28克；

4.4滴定时不再加入50mL水。

5  标准的水平分析（采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT、MOD或NEQ）、国际、国外同类标准水平的对比分析）

原标准等同采用ISO标准，和原方法相比，方法原理不变，通过减小硝酸钍标准溶液浓度和增加称样量，滴定消耗的硝酸钍标准溶液的量由8毫升左右增加到20毫升左右，提高了测定准确度和重现性。

本标准达到国际先进水平。

6  与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足国家法律、法规的要求。

7  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

8  标准作为强制性或推荐性的建议和废止现行有关标准的建议

建议推荐本部分YS/T 273.3 -20XX《冰晶石化学分析方法 第3部分：蒸馏-硝酸钍容量法测定氟含量》为行业标准。

建议废止标准：本部分代替YS／T 273.3—2012

9  预期效果

YS/T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》 是我国化工行业基础标准之一，也是目前世界上检测项目最全、技术水平最高的分析方法标准。随着中国冰晶石工业的发展，新技术、新工艺的应用，新产品的开发，冰晶石的品种也随之增多，所以就必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析检测标准进行技术支撑，以满足各种产品化学成分分析检测的需要。

本次修订对原标准做了系统的修改、补充和完善，无论是在分析方法还是在方法的适用性、前瞻性、可操作性上都有了很大的提高和扩充。新版标准全面反映了我国冰晶石化学检测技术水平，能够满足冰晶石工业的实际使用和未来发展的需求，为冰晶石行业的发展提供了基础性的技术支撑。

行业标准《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》编制组

2019年8月