ICS 71.100.10

H 21

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 273.4-20XX

代替YS/T 273.4-2006

冰晶石化学分析方法

和物理性能测定方法

第4部分：铝含量的测定

EDTA容量法

Chemical analysis methods and physical properties of cryolite—

Part 4: Determination of aluminium—

EDTA volumetric method

(送审稿）

（送审稿）

20XX－XX－XX 发布                         20XX－XX－XX实施

- 前    言

- YS／T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》共分为18部分：

- ——第1部分：湿存水含量的测定 重量法；

- ——第2部分：灼烧减量的测定 重量法；

- ——第3部分：氟含量的测定；

- ——第4部分；铝含量的测定 EDTA容量法；

- ——第5部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第6部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法；

- ——第7部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法；

- ——第8部分：硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法；

- ——第9部分：五氧化二磷含量的测定 钼蓝分光光度法；

- ——第10部分：游离氧化铝含量的测定 重量法；

- ——第11部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第12部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第13部分：试样的制备和贮存；

- ——第14部分：元素含量的测定 X射线荧光光谱法；

- ——第15部分：镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第16部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

- ——第17部分：元素含量的测定 ICP-AES法

- ——第18部分：X射线衍射定性鉴定铝电解槽用防渗浇注料。

- 本部分为第4部分。

- 本部分是对YS／T 273.4—2006的修订，

本部分代替YS／T 273.4—2006《铝含量的测定 EDTA容量法》。与YS／T 273.4—2006相比，主要技术变化如下：

——方法原理由返滴定法改为置换滴定法；

——测定范围由11.0%~20.0%扩大到9.00%~20.00%；

——分析结果的计算不再需要三氧化二铁的含量。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、山东南山铝业股份有限公司、贵州省分析测试研究院、云南云铝润鑫铝业有限公司技术中心、多氟多化工股份有限公司。

- 本部分主要起草人：冯敬东、李小艳、XXX、XXX

- 本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- ——YS／T 273.4—1994  YS／T 273.4—2006    。

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第4部分：铝含量的测定

EDTA容量法

1  范围

本部分规定了冰晶石中铝含量的测定方法。

本部分适用于冰晶石中铝含量的测定。测定范围：9.00%~20.00%。

- 2  方法提要

试料用酸性硫酸钾或焦硫酸钾熔融除尽氟，用盐酸浸出熔融物并溶解熔块。分取部分试液在加热情况下，于pH=1~3时，使铝与EDTA形成络合物，以二甲酚橙为指示剂，用硝酸锌标准溶液滴定EDTA，加入氟化钠，加热置换出EDTA，再用硝酸锌标准溶液滴定，用滴定所消耗的硝酸锌标准溶液毫升数，计算铝的含量。

3  试剂

3.1酸性硫酸钾或焦硫酸钾。

3.2氟化钠

3.3盐酸（1＋1）。

3.4盐酸（1＋3）。

3.5 氢氧化钠溶液（100g／L）。

3.6酚酞乙醇溶液（10g／L）。

3.7 二甲酚橙溶液（1g／L）。

3.8  缓冲溶液（pH=5.6）：称取333g结晶乙酸钠，溶解于水中，加入15mL冰乙酸，用水稀释至1000mL，混匀。

3.9  乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准溶液（0.05 mol／L）。

3.9.1  配制

称取18.61gEDTA，溶于水中，稀释至1L，混匀。

3.12硝酸锌标准溶液（0.01853mol／L）；（称取1.2117g锌粒（ 3.10）加入10mlLHNO3（1+1）（3.11）和30 mL水，低温加热,缓慢蒸发至10 mL～20mL取下 ，冷却后用水稀释至1L。

4  设备

4.1  铂坩埚。

4.2  高温炉：能控制温度在725℃±25℃。

5  试样

试样应符合YS／T 273.13中3.3的要求。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.25g干燥试样，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 测定

6.3.1  将试料（6.1）置于铂坩埚（4.1）中，加入6g酸性硫酸钾或焦硫酸钾（3.1），然后放高温炉（4.2）中，（温度在300℃时放入）熔融，当炉温达到725℃±25℃时开始计时（约30min），直至完全赶尽氟，取出冷却至室温。

6.3.2  将250mL烧杯中，加入100mL水， 5mL盐酸（3.3），然后将试料（6.1）连同铂坩埚（4.1）放入烧杯，加热并用玻璃棒搅动使熔块脱落，洗出铂坩埚（4.1），继续加热直到熔块完全溶解，取下冷却至室温，将溶液移入250mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。

6.3.3  移取100mL溶液（6.3.2），滴加1滴酚酞乙醇溶液（3.6）；用氢氧化钠溶液（3.5）调到溶液显红色，用盐酸（3.4）调到无色，过量1.5mL，加入15 mL EDTA 溶液（3.9），加热煮沸2min取下，用氢氧化钠溶液（3.5），调到溶液显红色，用盐酸（3.4）调到溶液无色，加入20mL缓冲溶液（3.8），流水冷却至室温。加3滴二甲酚橙溶液（3.7），用硝酸锌标准溶液（3.10）滴定，使溶液由黄色变成玫瑰红色。加入0.5g氟化钠（3.2）加热煮沸2min取下，流水冷却至室温，用硝酸锌标准溶液（3.10）滴定至溶液由黄色变成玫瑰红色为止。记录下滴定所消耗的硝酸锌标准溶液（3.10）毫升数（V）。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算铝的质量分数：

…………………………（1）

式中：

V——滴定消耗硝酸锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——分取试液相当试料的质量，单位为毫克（mg）；

- 26.98——铝的摩尔质量,单位为（g／mol）；

0.01853——滴定消耗硝酸锌标准溶液的浓度，单位为（mol／L）；

计算结果表示至小数点后两位。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5％。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

铝的质量分数（％）：11.66    13.52    17.41

重复性限r（％）：    0.05    0.05     0.06

- 8.2  允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表1所列允许差：

表1                                           %

| 铝的质量分数／％ | 允 许 差／% |
| --- | --- |
| 9.0～13.0 | 0.3 |
| ＞13.0～16.0 | 0.35 |
| ＞16.0～20.0 | 0.40 |

9  质量保证与控制

应用国家标准样品或行业级标准样品，每6个月校核一次本测定方法的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。