冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

EDTA容量法测定铝含量

送审稿编制说明

中国铝业股份有限公司郑州研究院

2019年8月

冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法

第3部分：EDTA容量法测定铝含量

送审稿编制说明

1 工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

1.1 任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会2018年标准制（修）定计划，2018年8月于宁夏银川召开了《冰晶石化学分析方法》有色金属行业标准任务落实会，根据会议纪要安排，由中国铝业股份有限公司郑州研院（国家轻金属质量监督检验中心）负责YS/T 273.3 -20XX《冰晶石化学分析方法 第4部分：《EDTA容量法测定铝含量》标准的制定工作，由南山铝业、多氟多化工股份有限公司、中天化工、云铝、贵州院进行复验和复核。

1.2  起草单位情况

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（原中国铝业郑州研究院）是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地，基础研究及原创性技术成果的孵化与转化基地。主要研究领域包括铝土矿综合利用、氧化铝、电解铝、铝用炭素以及轻金属材料。建有世界上最大的氧化铝试验基地、具有世界先进水平的国家大型铝电解工业试验基地、世界上唯一的铝土矿综合利用试验基地，拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。建立了基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化和产业化完整的铝工业科技创新体系。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套。2004年通过了中国质量认证中心(CQC)质量、健康安全、环境三大体系认证。依托研究院设立的国家轻金属质量监督检验中心（郑州轻金属研究院检测实验室）主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC5、ISO/TC79/SC12主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。

3  主要工作过程和工作内容

2018年在银川召开了标准讨论及任务落实会议，之后起草单位制订了试验方案，形成了征求意见稿，经过广泛征求相关单位意见后，再根据各单位意见形成预审稿。

3.1 制定修订原则

1）以满足我国铝行业的实际生产和使用的需要为原则。提高标准的适用性。

2）以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

3）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

4）完全按照GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T1.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求对本部分进行了编写。

3.2 编制过程

1）2018年8月召开任务落实会，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司接受起草任务。

2）组建《冰晶石化学分析方法》行业标准起草项目组，确定了标准修订原则，按照行业标准的要求进行整理，形成草案稿。

3）进行调研工作，由草案稿形成了预审稿。

3.2 . 主要过程

1）2018年8月召开任务落实会，中国铝业郑州有色金属研究院有限公司接受起草任务。

2）组建《冰晶石化学分析方法》行业标准起草项目组，确定了标准修订原则，按照行业标准的要求进行整理，形成草案稿。

3）进行调研工作，由草案稿形成了预审稿。

主要试验内容如下：

3.2.1温度选择试验

此试验选择2#冰晶石样品，分别在温度600℃、650℃、700℃、750℃时熔融30分钟，测得结果如表1。

表1  2#冰晶石样品不同温度下熔解时的测定结果

| 温度℃ | 2#样品测定结果 | 平均值 |
| --- | --- | --- |
| 600 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |
| 650 | 13.50 | 13.52 | 13.51 |
| 700 | 13.50 | 13.52 | 13.51 |
| 750 | 13.55 | 13.50 | 13.52 |

从表1可以看出，从600～750℃温度之间测得数据平稳，波动不大，为确保样品能溶解完全，同时从时间和节能方面考虑，试验温度选择700℃为宜。

3.2.2试剂加入量试验

表2  2#冰晶石样品加入不同量焦硫酸钾的测定结果

| 焦硫酸钾加入量（g） | 测定结果（%） |
| --- | --- |
| 0.5 | 13.50 |
| 1.00 | 13.50 |
| 2.00 | 13.52 |
| 5.00 | 13.50 |
| 7.00 | 13.50 |

根据表2的测定结果可以看出，试剂加入量从0.5～7.00个都能使样品熔解完全，但考虑到未知样品情况复杂，为确保样品能完全熔解，氟能除尽，因此我们确定焦硫酸钾加入量为6.00g。

3.3.3干扰试验

在Al标准溶液中分别加入了不同量的Fe Ca Mg溶液，所测结果如下表：

表3

| 序号 | 标准样品加入量 | 测定结果（mg） |
| --- | --- | --- |
|  | Al（mg） | Fe（mg） | Ca（mg） | Mg（mg） |  |
| 1 | 12.50 | / | / | / | 12.50 |
| 2 | 12.50 | 0.1 | / | / | 12.50 |
| 3 | 12.50 | 0.2 | / | / | 12.52 |
| 4 | 12.50 | / | 5.00 | / | 12.52 |
| 5 | 12.50 | / | / | 2.00 | 12.50 |
| 6 | 12.50 | 0.2 | 5.00 | 2.00 | 12.50 |

从表3所测结果可以看出，电解质中共存元素不干扰Al的测定。

3.3.4增量回收试验：移取50ml试液（4.3.2.2）加入不同量的Al标准溶液测定结果如下：

表4

| 样品 | 样品中的铝量（mg） | Al标准溶液加入量（mg） | 测出铝量（mg） | 回收铝量（mg） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.70 | 5.000 | 13.66 | 4.96 | 99.2 |
|  |  | 10.00 | 18.66 | 9.96 | 99.6 |
| 2 | 6.76 | 5.00 | 11.75 | 4.99 | 99.8 |
|  |  | 10.00 | 16.73 | 9.97 | 99.7 |
| 3 | 5.83 | 5.00 | 10.85 | 5.02 | 100.4 |
|  |  | 10.00 | 15.83 | 10.00 | 100 |

从表4所得结论可以看出回收入率在99～101之间满足容量法测定铝的要求。

3.3.5.样品测定选取不同含量的样品测定结果如下：

表5

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 平均值 | 标准偏差 | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17.39 | 17.42 | 17.42 | 17.39 | 17.42 | 17.39 | 17.42 | 17.42 | 17.39 | 17.41 | 0.016 | 0.092 |
| 2 | 13.52 | 13.52 | 13.55 | 13.50 | 13.50 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 13.52 | 0.015 | 0.11 |
| 3 | 11.67 | 11.70 | 11.65 | 11.65 | 11.67 | 11.65 | 11.65 | 11.67 | 11.67 | 11.66 | 0.017 | 0.15 |

4修订内容

本标准主要修订内容如下：

4.1方法原理从返滴定法变更为置换滴定法；

4.2称样量从0.1500克变更为0.2500克；样品制成溶液后稀释到250mL,分取100 mL；,

4.3不再需要配制准确浓度的EDTA溶液；

4.4锌标准溶液浓度由0.05000mol/L变更为0.01853mol/L；

4.5焦硫酸钾用量由4克变更为6克；

4.6不再需要另外测定Fe的含量。

5  标准的水平分析（采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT、MOD或NEQ）、国际、国外同类标准水平的对比分析）

原标准等同采用ISO标准，和原方法相比有以下优点：

- 操作过程简单，操作条件易掌握；

- 准确度高，重现性好，样品中的共存元素均不干扰测定；

- 不再需要另外测定Fe的含量；

- 分析结果容易计算。

综合以上几点，本标准达到国际领先水平。

6  与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足国家法律、法规的要求。

7  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

8  标准作为强制性或推荐性的建议和废止现行有关标准的建议

建议推荐本部分YS/T 273.4 -20XX《冰晶石化学分析方法 第4部分：《EDTA容量法测定铝含量》为行业标准。

建议废止标准：本标准代替。YS/T 273.4 -2006.

9  预期效果

YS/T 273《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》 是我国化工行业基础标准之一，也是目前世界上检测项目最全、技术水平最高的分析方法标准。随着中国冰晶石工业的发展，新技术、新工艺的应用，新产品的开发，冰晶石的品种也随之增多，所以就必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析检测标准进行技术支撑，以满足各种产品化学成分分析检测的需要。

本次修订对原标准做了系统的修改、补充和完善，无论是在分析方法还是在方法的适用性、前瞻性、可操作性上都有了很大的提高和扩充。新版标准全面反映了我国冰晶石化学检测技术水平，能够满足冰晶石工业的实际使用和未来发展的需求，为冰晶石行业的发展提供了基础性的技术支撑。

行业标准《冰晶石化学分析方法和物理性能测定方法》编制组

2019年8月