201X-XX-XX发布

IIS

ICS17.180.20

TC229

中华人民共和国国家标准

B

GB/T 20168-201X

白光LED用荧光粉量子效率测试方法

Testing method of quantum efficiency for white LED phosphor
（送审稿）

201X-XX-XX实施

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会 发布

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）归口。

本标准主要起草单位：有研稀土新材料股份有限公司、厦门大学、江苏博睿光电有限公司、广东省稀有金属研究所、安徽芯瑞达电子科技有限公司、江门市科恒实业股份有限公司、天津东方科捷科技有限公司。

本标准主要起草人：刘荣辉、刘元红、李彦峰、XXXX。

白光LED用荧光粉量子效率测试方法

1 范围

本标准规定了白光LED用荧光粉量子效率的定义、测试方法及测试设备的要求。

本标准适用于白光LED用荧光粉外量子效率、内量子效率的定量测试。

本标准适用于在LED芯片激发时发射380 nm-850 nm波段范围的荧光粉。

注：本标准中的LED芯片为发射380 nm-460 nm波段的近紫外-蓝光芯片。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 术语和定义

本标准中使用的术语和定义如下。

3.1 外量子效率

发光材料受到激励时发出的荧光所对应总光子数与激励时所照射的总光子数比值。

3.2 内量子效率

发光材料受到激励时发出的荧光所对应总光子数与激励时所吸收的总光子数比值。

3.3 样品池

用于填充参比样和待测粉的容器。

3.4 参比样

测试激发光谱时用的白色样品，通常选用硫酸钡或氧化铝。

3.5 白色扩散板

测试激发光谱时用的白色板，材料通常为硫酸钡或聚四氟乙烯。

4 方法原理

用具有一定波长的激发源作为入射激发光源，激发照射被测白光LED用荧光粉，所产生（发射）的荧光光子数和激发入射光子数的比值衡量荧光粉对入射光源的转换效率，产生的荧光光子数和激发照射光子数通过量子效率测试仪检测。

5 仪器装置

量子效率测试装置包括光源系统、检测系统、样品系统和信号处理系统，如图1所示。信号处理系统为光电信号转换器件和量子效率计算机软件。

图 1

5.1 光源系统

光源系统由激发光源和激发单色仪组成。

5.2 样品系统

样品系统由积分球和样品池组成。

5.3 检测系统

检测系统由入射光学系统、分光镜、检测器（光电倍增光和CCD）、放大器等组成。

5.4 信号处理系统

分离测试所需的信号，实现光信号与电信号之间转换，并将每个测量波长的光强度转换为光子数，执行数据处理。

6 测试步骤

6.1 制样

将适量参比样或者待测粉装入样品池中，用平面玻璃将样品压平，使表面光洁、平整，操作过程中玻璃对样品等效压强约1Mpa。。并将盖玻片和盖帽盖于样品盘上。要求每次装入样品后，样品的发光测试面平整而且高度统一。

6.2 测试

6.2.1 开启设备系统，预热30 min。

6.2.2 将装有参比样的样品池或者白色扩散板放在样品架上，用设定的激发光照射，测试获得激发源到达样品的总光量子数La和荧光波段的背景光量子数Ea。当使用白色漫反射板时需将相同的盖玻片盖在样品上，当使用样品池时，参比样和待测粉需用相同规格的样品池和盖帽。

6.2.3 将待测样品盘放入样品架上，采用相同的激发光激发，点击测试获得所测样品吸收后所剩余激发光总光量子数Lc以及样品荧光光量子数Ec的数据，重复测量三次，取其平均值。

7 测试结果表述

按照以下公式计算外量子效率和内量子效率，数值修约按GB/T 8170的规定进行。

外量子效率EQE= (Ec-Ea)/La

内量子效率IQE= (Ec-Ea)/(La-Lc)

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两次测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得。

表1

| 外量子效率（QE）（Q) | 重复性限（r) |
| --- | --- |
| 0.63 | 0.004 |
| 0.70 | 0.004 |
| 0.80 | 0.002 |
| 0.85 | 0.003 |
| 注：重复性限(r)为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2 允许差

规定白光LED用荧光粉量子效率分析结果的允许差应不大于2%。

9 测试报告要求

测试报告内容包括：

a)测试日期和测试人员；

b)样品名称；

c)测试设备及其型号；

d)光源部分的波长及其半高宽；

e)检测单元的波长范围；

f)是否存在校正；

g)测试环境温度和湿度；

必要时提供以下内容：

h)光源类型；

i)探测器类型；

j)样品池尺寸、材料样品厚度、激发光入射角；

k)积分球材料和尺寸；

l)参比样类别。