ICS 77.120.99

H 14

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准                                                 GB/T 24981.1—××××

代替GB/T 24981.1-2010

稀土长余辉荧光粉试验方法

第1部分：发射主峰和色品坐标的测定

Test methods of long afterglow phosphors activated by rare earths—

Part 1: Determination of emission dominantpeak and chromaticity coordinates

（送审稿）

×××× 发布                                      ××××  实施

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会 发布

GB/T 24981.1—××××

前    言

GB/T 24981《稀土长余辉荧光粉试验方法》共分2个部分：

——第1部分：发射主峰和色品坐标的测定；

——第2部分：余辉亮度的测定。

本部分为第1部分。

本部分是对GB/T 24981.1—2010《稀土长余辉荧光粉试验方法  第1部分：发射主峰和色品坐标的

测定》的修订。

本部分与GB/T 24981.1-2010相比，主要有如下变化：

——调整了方法原理(见第3章)；

——调整了仪器与装置的全部内容(见第4章)；

——调整了仪器校正及测试步骤(见第5章)；

——调整了表1中的试样牌号及发射主峰的数值；

——调整了表2中的试样牌号及色品坐标x、y的数值；

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC229）提出并归口。

本部分主要起草单位：广东省稀有金属研究所、有研稀土新材料股份有限公司、厦门大学、天津东方科捷科技有限公司、北京大学、江苏博睿光电有限公司、兰州大学。

本部分主要起草人：丁建红、李许波、倪海勇、刘元红、李彦峰、张秋红、庄逸熙、邱海林、关妍、梁超……

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 24981.1-2010。

GB/T 24981.1-××××

稀土长余辉荧光粉试验方法

第1部分：发射主峰和色品坐标的测定

1 范围

GB/T 24981的本部分规定了稀土长余辉荧光粉发射主峰和色品坐标的测定方法。

本部分适用于稀土长余辉荧光粉发射主峰和色品坐标的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分。然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

CIE 1931 标准色度观察者

3 方法原理

试样在365nm紫外线激发下发射出的可见光，经光谱辐射测试仪分光与光电转换，把单色光信号转成电信号，再经标准灯校正，获得与光强对应的电信号值；按一定的波长间隔测得整个可见光波段，获得该试样在整个可见光波段相对发射光谱功率分布，再根据CIE 1931计算出试样所发出光的色品坐标及发射主峰。

4 仪器与装置

4.1 光谱辐射测试仪

4.1.1 波长准确度：±0.5nm；

4.1.2 色品坐标准确度：±0.0003；

4.1.3 光谱范围：380nm～800nm。

4.2 激发光源：365nm紫外线低气压汞灯加配滤色片，滤色片峰值透射比应大于10%，300nm~800nm的透射比不大于0.01%，365nm的辐射强度稳定度优于0.2%/10min，否则应加补偿。

4.3 样品盘

样品盘为黑色，内径20mm，深度3 mm。

GB/T 24981.1-××××

5 测试步骤

  - 测试条件

5.1.1环境温度：22℃~27℃。

5.1.2相对湿度：≤70%。

5.1.3 测量过程中，除规定的激发光源照射外，不允许有可见光或紫外光等杂散光干扰。

5.2 仪器校正

根据仪器要求稳定10~30min.。参照仪器使用说明书进行仪器的校正。

5.3 测试

5.3.1将试样装入样品盘中，压实并使表面平整。

5.3.2 将样品盘置于样品室中待激发处，使试样受紫外灯激发；

5.3.3选择合适的仪器带宽，带宽为≦1nm；

5.3.4将试样在紫外灯下照射1分钟以上，从380～800nm波长范围进行扫描，测出样品的相对光谱功率分布和发射主峰峰值波长。发射主峰以峰值波长（λ）表示。

5.3.5 根据测得的相对光谱功率分布，按照CIE 1931计算色品坐标(x，y)。

5.3.6 一个试样重复测试3次，取其平均值。

6 精密度

6.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，发射主峰和色品坐标的重复性限按表1和表2数据采用线性内插法求得。

表1

| 试样牌号 | 发射主峰(λ)/ nm | 重复性限（r）/nm |
| --- | --- | --- |
| 207001A | 520 | 2 |
| 207001F | 495 | 3 |
| 207003A | 520 | 3 |
| 207004A | 520 | 3 |
| 207101A | 469 | 3 |
| 207201 | 627 | 1 |
| 注：重复性限(r)为2.8ⅹSr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

表2

| 试样牌号 | 色品坐标x | 色品坐标x的重复性限（r） | 色品坐标y | 色品坐标y的重复性限（r) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207001A | 0.2668 | 0.002 | 0.5579 | 0.003 |
| 207001F | 0.1749 | 0.003 | 0.4182 | 0.003 |
| 207003A | 0.2704 | 0.003 | 0.5642 | 0.003 |
| 207004A | 0.2761 | 0.001 | 0.5731 | 0.001 |
| 207101A | 0.1361 | 0.001 | 0.1635 | 0.001 |
| 207201 | 0.6477 | 0.001 | 0.3370 | 0.001 |
| 注：重复性限(r)为2.8ⅹSr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |

6.2 允许差

实验室之间发射主峰分析结果的允许差应不大于10nm；色品坐标x、y值分析结果的允许差应不大于0.005。