ICS 77.120.40

H 13

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第3部分：铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of nickel cobalt aluminum composite hydroxide— Part 3：Determination of aluminum, copper, iron, zinc,                      calcium , magnesium, sodium, manganese contents—                                          Inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

YS/T XXXXX《镍钴铝三元素氢氧化物化学分析方法》共5个部分：

——第1部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法；

——第2部分：钴含量的测定  电位滴定法；

——第3部分：铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第4部分：氯离子含量的测定  氯化银比浊法。

——第5部分：硫酸根离子含量的测定  硫酸钡比浊法。

本部分为YS/T XXXXX的第3部分。

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法                      第3部分：铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定                 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- 范围

YS/T XXXXX的本部分规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物中铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定方法。

本部分适用于适用于镍钴铝三元素复合氢氧化物中的铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定。铝的测定范围：0.20 % ~ 2.00 %；铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰的测定范围：0.0020 % ~ 0.10 %。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

- 方法提要

试样用盐酸溶解，在盐酸介质中，采用工作曲线法，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰的含量。

- 试剂

- 除非另有说明外，本部分所用试剂均为优级纯的试剂，所用水符合GB/T 6682规定的一级水。

  - 盐酸（ρ1.19 g/mL）。

  - 盐酸（1+1）。

  - 铝标准贮存溶液：称取0.100 0 g金属铝（质量分数≥99.99 %）于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（4.2），低温加热溶解，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含1 mg铝。

  - 铜标准贮存溶液：称取0.100 0 g金属铜（质量分数≥99.99 %）于250 mL烧杯中，加入20 mL硝酸（1+1），低温加热溶解，驱除氮的氧化物，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含1 mg铜。

  - 铁标准贮存溶液：称取0.100 0 g金属铁（质量分数≥99.99 %）于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（4.2），低温加热溶解，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含1 mg铁。

  - 锌标准贮存溶液：称取0.100 0 g金属锌（质量分数≥99.99 %）于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（4.2），低温加热溶解，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含1 mg锌。

  - 钙标准贮存溶液：称取0.249 7 g碳酸钙（质量分数≥99.99 %）于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（4.2），低温加热溶解，煮沸驱除二氧化碳，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含1 mg钙。

  - 镁标准贮存溶液：称取0.165 8 g预先在800 ℃灼烧至质量恒定的氧化镁（质量分数≥99.99 %）于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（4.2），低温加热溶解，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含1 mg镁。

  - 钠标准贮存溶液：称取0.254 0 g于500 ℃~600 ℃灼烧至恒重的氯化钠（质量分数≥99.99 %），溶于水。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀，移入干燥塑料瓶中。此溶液1 mL含1 mg钠。

  - 锰标准贮存溶液：称取0.274 8 g于400 ℃~500 ℃灼烧至质量恒定的无水硫酸锰（质量分数≥99.99 %）于250 mL烧杯中，加入20 mL盐酸（4.2），低温加热溶解，冷却至室温。移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，摇匀。此溶液1 mL含1 mg锰。

  - 铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰混合标准溶液A：各移取10.00 mL铜标准贮存溶液（4.4）、铁标准贮存溶液（4.5）、锌标准贮存溶液（4.6）、钙标准贮存溶液（4.7）、镁标准贮存溶液（4.8）、钠标准贮存溶液（4.9）、锰标准贮存溶液（4.10）置于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸溶液（4.2），以水稀释至刻度，混匀，移入干燥塑料瓶中。此溶液1 mL含100 μg铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰。

  - 铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰混合标准溶液B：移取25.00 mL铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰混合标准溶液A（4.11）置于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸溶液（4.2），以水稀释至刻度，混匀，移入干燥塑料瓶中。此溶液1 mL含25 μg铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰。

- 仪器设备

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

在仪器最佳工作条件下凡是能达到下列指标者均可使用：

- ——光源：氩等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.30 kW。

- ——分辨率：200 nm时光学分辨率不大于0.010 nm；400 nm时光学分辨率不大于0.020 nm。

- ——仪器稳定性：仪器1 h内漂移不大于2.0 %。

各元素的推荐分析谱线见表1：

- 分析谱线参考波长

| 元素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| Al | 396.153 |
| Cu | 324.752 |
| Fe | 259.939 |
| Zn | 206.200 |
| Ca | 393.366 |
| Mg | 285.213 |
| Na | 589.592 |
| Mn | 257.610 |

- 样品

  - 试样粒度应不大于 0.15 mm。

  - 试样分析前应在110 ℃ ± 5℃下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温。

- 试验步骤

  - 试料

称取0.25 g试样，精确至0.000 1 g。

  - 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 测定

    - 试液的制备

- 将试料（7.1）置于100 mL的聚四氟乙烯烧杯中，加少量水湿润，加入10 mL盐酸（4.2），盖上表面皿，低温加热至溶解完全。取下，冷却至室温，移入100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

    - 铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定

于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，按表1推荐的波长测定空白试液和试液（7.4.1）中铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰的含量。

  - 工作曲线的绘制

    - 铝工作曲线的绘制

移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL铝标准贮存溶液（4.3）置于一组100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（4.2），以水稀释至刻度，混匀。于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上按表1推荐的波长测定铝的激发强度，绘制铝的工作曲线。

    - 铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰工作曲线的绘制

移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰混合标准溶液B（4.12）置于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸（4.2），以水稀释至刻度，混匀，移入干燥塑料瓶中。于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上按表1推荐的波长测定铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰的强度值，绘制铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰的工作曲线。

- 试验数据处理

- 各元素含量以该元素的质量分数ωX计，按式（1）计算：

ωX=(ρ−ρ0)⋅V1V210−6m⋅V3×100%…………………………………（1）

- 式中：

- ρ ——自工作曲线上查得试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

- ρ0——自工作曲线上查得空白试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

- m ——所称试料的质量，单位为克（g）；

- V1 ——试液定容的体积，单位为毫升（mL）；

- V2 ——分取试液后定容的体积，单位为毫升（mL）；

- V3 ——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

- 所得结果保留两位有效数字。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

- 重复性限

| 元素 | ωX/% | 重复性限r/% |
| --- | --- | --- |
| 铝 |  |  |
| 铜 |  |  |
| 铁 |  |  |
| 锌 |  |  |
| 钙 |  |  |
| 镁 |  |  |
| 钠 |  |  |
| 锰 |  |  |

  - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

- 再现性限

| 元素 | ωX/% | 再现性限R/% |
| --- | --- | --- |
| 铝 |  |  |
| 铜 |  |  |
| 铁 |  |  |
| 锌 |  |  |
| 钙 |  |  |
| 镁 |  |  |
| 钠 |  |  |
| 锰 |  |  |

- 试验报告

试验报告应包括下列内容：

——试验对象；

——使用的标准；

——所使用的方法；

——结果；

——观察到的异常现象；

——试验日期。

_________________________________