ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.10—201X

代替GB/T 20975.10—2008

铝及铝合金化学分析方法

第10部分 锡含量的测定

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys

Part 10：Determination of tin content

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

国  家  市  场  监  督  管 理 总 局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布

- 前    言

GB/T 20975-201X《铝及铝合金化学分析方法》分为37个部分：

——第1部分：汞含量的测定

——第2部分：砷含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定

——第7部分：锰含量的测定

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分：钙含量的测定

——第22部分：铍含量的测定

——第23部分：锑含量的测定

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第28部分：钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第29部分：钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法

——第31部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法

——第32部分：铋含量的测定

——第33部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第34部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第35部分：钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第37部分：铌含量的测定

本部分为GB/T 20975的第10部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分是对GB/T 20975.10-2008《铝及铝合金化学分析方法 第10部分：《锡含量测定》的修订。

本部分与GB/T 20975.10-2008相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——修改了标准的名称；

——增加了标准使用安全警告；

——修改了“范围”，扩大了测定范围，增加方法不适用性条款（见1，2008版1）；

——增加了规范性引用文件（见2）；

——增加了术语和定义（见3）；

——修改了苯基荧光酮分光光度法的精密度（见4.7，2008版8）；

——增加了试验报告（见7）；

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：东北轻合金有限责任公司、有色金属技术经济研究院、

本部分起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T6987.10—1986、GB/T6987.10—2001、GB/T 20975.10—2008。

铝及铝合金化学分析方法 第10部分 锡含量的测定

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1 范围

GB/T 2097的本部分规定了苯基荧光酮分光光度法、碘酸盐滴定法测定铝及铝合金、铝中间合金中锡含量的方法。

本部分的苯基荧光酮分光光度法适用于铝及铝合金中锡含量的测定，测定范围：0.005%～2.00%；碘酸盐滴定法适用于铝合金及铝锡中间合金中锡含量的测定，测定范围：0.03 %～XX.XX %。

本部分苯基荧光酮分光光度法适用于不含铋及显色液中镁浓度小于40mg/L的铝及铝合金中锡含量的测定。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682         分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8005.2       铝及铝合金术语 第2部分：化学分析

GB/T 8170-2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3术语与定义

GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的术语与定义适用于本部分。

- 4 苯基荧光酮分光光度法

- 4.1 方法提要

试料以硫酸溶解，过滤回收残渣中锡。在硫酸介质中，用抗坏血酸还原铁，动物胶为分散剂，以苯基荧光酮显色。当钛的质量分数大于0.015%时，空白中加入与试料等量钛抵消其影响。当锆的质量分数大于0.015%时，空白中加入与试料等量锆抵消其影响。于分光光度计波长510.0nm处测量其吸光度，以此测定锡的含量。

- 4.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

4.2.1 铝 （wAl≥99.99%）。

4.2.2 硫酸 （ρ=1.84g/mL）。

4.2.3 氢氟酸 （ρ=1.14 g/mL）。

4.2.4 过氧化氢 （ρ=1.10 g/mL）。

4.2.5 硫酸（cH2SO4=4.0moL/L）：取225mL硫酸（4.2.2）于水中，冷却并稀释至1000mL，用氢氧化钠溶液（4.0 moL/L）标定。

4.2.6 硫酸（1+9）。

4.2.7 硝酸（1+1）。

4.2.8 酒石酸溶液（50 g/L）。

4.2.9 抗坏血酸溶液（20 g/L），用时现配。

4.2.10 动物胶溶液（2.5 g/L），用时现配。

4.2.11 苯基荧光酮溶液（0.3 g/L）：称取0.300g苯基荧光酮溶于500mL无水乙醇中，加入30mL硫酸（4.2.5），20mL水，放置一天，过滤于1000mL容量瓶中，用无水乙醇稀释至刻度，混匀。

4.2.12 铝溶液（2.5mg/mL）：称取0.6250g预先酸洗的铝（4.2.1），置于400mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为24.5mL的硫酸（4.2.5），加热至完全溶解，冷却。移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

4.2.13 锡标准贮存溶液（0.2mg/mL）：称取0.2000g锡，置于100mL烧杯中，加入10.0mL硫酸（4.2.2），加热至完全溶解，继续加热至冒白烟，冷却。加入25.0mL硫酸（4.2.2），以硫酸（4.2.6）洗入1000mL容量瓶中，用硫酸（4.2.6）稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含0.2mg锡。或使用有证国家标准物质（溶液）配制。

4.2.14 锡标准溶液（0.005mg/mL）：移取12.50mL锡标准贮存溶液（4.2.13）于500mL容量瓶中，用硫酸（4.2.6）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.005mg锡。

4.2.15 钛溶液（0.1mg/mL）：称取0.1000g钛，置于250mL烧杯中，加入50mL硫酸（4.2.2）加热至完全溶解，冷却。移入含有200mL水的400mL烧杯中，冷却后移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

4.2.16 锆溶液（0.1mg/mL）：称取0.1000g锆，置于250mL烧杯中，加入50mL硫酸（4.2.2）加热至完全溶解，冷却。移入含有200mL水的400mL烧杯中，冷却后移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

- 4.3 仪器

分光光度计。

- 4.4 试样

将试样加工成厚度不大于1mm碎屑。

- 4.5 分析步骤

4.5.1 试料

按表1称取相应质量（m0）的试样（4.4），精确至0.0001g。

表1

| wSn/% | 试 料 量（m0） /g | 溶解试样用硫酸（4.2.5）/mL | 试液总体积（V0） /mL | 移取体积（V1） /mL | 补加硫酸（4.2.5）/mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0050～0.040 | 0.25 | 19.0 | 100 | 20.00 | — |
| ＞0.040～0.10 |  |  |  | 5.00 | 2.40 |
| ＞0.10～0.50 | 0.20 | 42.0 | 250 | 5.00 | 2.40 |
| ＞0.50～1.00 | 0.20 | 42.0 | 500 | 5.00 | 2.70 |
| ＞1.00～2.00 | 0.20 | 42.0 | 1000 | 5.00 | 2.90 |

4.5.2 平行试验

平行地做两份试验，取其平均值。

4.5.3 空白试验

按表1随同试料做空白试验。当试料中钛的质量分数大于0.015%时，加入与试料等量的钛。当试料中锆的质量分数大于0.015%时，加入与试料等量的锆。

4.5.4 测定

4.5.4.1 将试料（4.5.1）置于100mL烧杯中，盖上表皿。按表1加入硫酸（4.2.5），待剧烈反应停止后，加入数滴过氧化氢（4.2.4），缓慢加热至完全溶解。按照表1，用慢性定量滤纸过滤于相应的容量瓶中，用水洗涤烧杯和沉淀8次～10次。

4.5.4.2 将残渣连同滤纸置于铂坩锅中，烘干后于500℃～600℃灰化完全（勿使滤纸燃着），冷却。加入5滴～6滴硫酸（4.2.5），2mL氢氟酸（4.2.3），滴加硝酸（4.2.7）至溶液清亮，加热蒸发至无白烟，于700℃灼烧数分钟，冷却。加入数滴硫酸（4.2.5），洗入少量水，加热至残渣完全溶解（必要时过滤），将此溶液合并于主滤液（4.5.4.1）中，以水稀释至刻度，混匀。此为试液的总体积（V0）

4.5.4.3 按表1移取试液（4.5.4.2）于50mL容量瓶中并补加硫酸（4.2.5）。加入2mL酒石酸溶液（4.2.8），5mL 抗坏血酸溶液（4.2.9），2mL动物胶溶液（4.2.10），2.5mL苯基荧光酮溶液（4.2.11）。以水稀释至刻度，混匀。放置40min。

4.5.4.4 将部分试液（4.5.4.3）移入吸收池中，以空白试验溶液（4.5.3 ）为参比，于分光光度计波长510.0nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的锡质量（m1）。

4.5.5 工作曲线的绘制

4.5.5.1 移取0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL锡标准溶液（4.2.14）于一组50mL容量瓶中，加入20.0mL铝溶液（4.2.12），依次补加1.90mL、1.60mL、1.40mL、1.00mL、0.50mL和0mL硫酸（4.2.5）。

4.5.5.2 向容量瓶中依次加入2mL洒石酸溶液（4.2.8）、5mL抗坏血酸溶液（4.2.9）、2mL动物胶溶液（4.2.10）、2.5mL苯基荧光酮溶液（4.2.11）。以水稀释至刻度，混匀。放置40min。

4.5.5.3 将部分标准系列溶液（4.5.5.2）移入吸收池中，以试剂空白溶液（不加锡标准溶液者）为参比，于分光光度计波长510.0nm处测量其吸光度。以锡质量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 4.6 试验数据处理

4.6.1  锡含量以锡的质量分数wSn计，按公式（1）计算：

wSn=m1⋅V0m0⋅V1×1000×100%……………………………………………………………（1）

式中：

m1——从工作曲线上查得的锡质量，单位为毫克（mg）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）。

4.6.2 计算结果表示至小数点后二位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

- 4.7 精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限r，超过重复性限r的情况不超过5%。重复性限r按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2

| wSn / % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |  |  |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5%。再现性限R按表3数据采用线性内插法或外延法求得求得。

表3

| wSn/ % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |  |  |

- 5 方法二

6 质量保证与控制

每次分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

7 试验报告

试验报告至少应给出以下几个方面的以下内容：

a）本部分编号、名称及所使用的方法；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本方法标准中没有明确说明或是可选择的、且可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。