ICS 77.120.10

H 12

w(Sr)=(m2−m1)×10−3×Rm0×100

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.17—201X

代替GB/T 20975.17—2008

铝及铝合金化学分析方法

第17部分:锶含量的测定

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys—

Part 17: Determination of strontium contents

（审定稿）

201X-XX-XX 发布                                     201X-XX-XX 实施

发 布

国  家  市  场  监  督  管 理 总 局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

- 前  言

GB/T 20975 《铝及铝合金化学分析方法》分为37个部分：

——第1部分：汞含量的测定

——第2部分：砷含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定

——第7部分：锰含量的测定

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分：钙含量的测定

——第22部分：铍含量的测定

——第23部分：锑含量的测定

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第28部分：钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第29部分：钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法

——第31部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法

——第32部分：铋含量的测定

——第33部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第34部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第35部分：钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第37部分：铌含量的测定

本部分为第17部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分是对GB/T 20975.17—2008《GB 20975.17-2008铝及铝合金化学分析方法第17部分：锶含量的测定火焰原子吸收光谱法》的修订，本部分与GB/T 20975.17—2008相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了标准使用安全警告；

——增加了“2 规范性引用文件”；

——增加了“3 术语和定义”；

——增加了“5 EDTA滴定法”；

——增加了“7 试验报告条款”。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、有色金属技术经济研究院、中铝材料应用研究院有限公司、北京有色金属与稀土应用研究所、华南理工大学、昆明冶金研究院、西安汉唐分析检测有限公司、北京矿冶研究院、河北四通新型金属材料股份有限公司、东北轻合金有限责任公司。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6987.28—2001、GB/T 20975.17—2008

铝及铝合金化学分析方法

第17部分：锶含量的测定

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

GB/T 20975的本部分规定了采用火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法测定铝及铝合金中锶含量的方法。

本部分适用于铝及铝合金中锶含量的测定。火焰原子吸收光谱法测定范围：0.02 %～12.00 %；EDTA滴定法测定范围：3 %～22 %。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682-2008  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8005.2   铝及铝合金术语 第2部分：化学分析

3  术语和定义

GB/T 20000.1-2015及GB/T8005.2-2011界定的术语和定于适用于本文件。

4  火焰原子吸收光谱法

4.1 方法提要

试料用盐酸和过氧化氢溶解，于火焰原子吸收光谱仪460.7 nm处，以空气-乙炔富燃火焰进行锶量测定。

4.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T6682规定的二级水。

4.2.1 铝（wAl≥99.99%，wSr≤0.001%）。

4.2.2 过氧化氢（ρ=1.10 g/mL）。

4.2.3 氢氟酸（ρ=1.14 g/mL）。

4.2.4 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

4.2.5 盐酸（1+1）。

4.2.6 氯化镧溶液（200 g/L）:称取100 g氯化镧（LaCl3·6H2O）,以水定容至500 mL容量瓶中。

4.2.7 铝溶液A（20 mg/mL）:称取20.00 g经酸洗的铝（4.2.1）置于1000 mL烧杯中，盖上表面皿，分次加入总量为200 ml盐酸（4.2.5）待剧烈反应停止后，加入数滴过氧化氢（4.2.2），缓慢加热至完全溶解，待溶液蒸发至约100mL，冷却。将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

4.2.8 铝溶液B（2.0mg/mL）：移取50mL铝溶液（4.2.7）于500mL容量瓶中，以水稀释至刻度混匀。

4.2.9 锶标准贮存溶液（1.0mg/mL）：称取1.6850 g碳酸锶（wSrCO3≥99.99%）溶解于适量盐酸（4.2.4）中，加热煮沸，冷却，用水稀释至1000 mL，混匀，此溶液1 mL含1.0 mg锶。

4.2.10 锶标准溶液：移取50.00 mL锶标准贮存溶液（4.2.9）于200 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.25 mg锶。

4.2.11 锶标准溶液：移取50.00 mL锶标准贮存溶液（4.2.9）于500 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.1 mg锶。

4.3  仪器和设备

原子吸收光谱仪，附锶空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指示者均可使用：

——特征浓度：在与测量试料溶液的基体一致的溶液中，锶的特征浓度应不大于0.25 μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是零浓度溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值比应不小于0.7。

4.4  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

4.5  分析步骤

4.5.1  试料

称取质量（m0）0.50 g试样，精确至0.0001 g。

4.5.2  平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

4.5.3 空白试验

按表1称取铝（4.2.1）代替试料（4.5.1），随同试料做空白试验。

4.5.4  测定

4.5.4.1将试料（4.5.1）置于250 mL烧杯中，加入15 mL盐酸（4.2.5），待剧烈反应停止后，加入3~5滴过氧化氢（4.2.2）煮沸蒸至析出盐类，稍冷，加入3 mL盐酸（4.2.5）加热至盐类溶解，取下冷却。

4.5.4.2 如有不溶物，过滤，洗涤。将残渣连同滤纸置于铂坩埚中，灰化(勿使滤纸燃烧)。在约550 ℃灼烧，冷却。加入5 mL氢氟酸（4.2.3），并逐滴加入硝酸（4.2.4）至溶液清亮。加热蒸发至近干，于700℃灼烧10 min，冷却，用尽量少的盐酸（4.2.5）溶解残渣（必要时过滤），将此溶液合并于原溶液中，再根据试料中锶含量按表1移入相应的容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

4.5.4.3 根据试料中锶量按表1处理后，于原子吸收光谱仪460.7 nm处，以空气-乙炔富燃焰火焰测定。

表1

| 锶质量分数/% | 试液总体积/mL | 分取体积/mL | 稀释体积/mL | 氯化镧溶液（4.2.6）加入体积/mL | 稀释倍数/T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.02～0.10 | 100 | — | — | 12 | 1 |
| >0.10～0.50 | 100 | 20 | 100 | 6 | 5 |
| >0.50～2.50 | 500 | 20 | 100 | 4 | 25 |
| >2.50～12.0 | 500 | 10 | 250 | 3 | 50 |

4.5.5 工作曲线的绘制

4.5.5.1适用于质量分数0.020%～0.10%锶量

移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00 mL 锶标准溶液（4.2.11），分别置于100 mL容量瓶中，各加入25 mL铝溶液A（4.2.7）和12 mL氯化镧溶液（4.2.6），用水稀释至刻度，混匀。

4.5.5.2 适用于质量分数>0.10%～0.50%锶量

移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL锶标准溶液（4.2.11），分别置于100 mL容量瓶中，各加入5mL铝溶液A（4.2.7）和6 mL氯化镧溶液（4.2.6），用水稀释至刻度，混匀。

4.5.5.3 适用于质量分数>0.50%～2.50%锶量

移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00 mL锶标准溶液（4.2.11），分别置于100 mL容量瓶中，各加入10 mL铝溶液B（4.2.8）和4 mL氯化镧溶液（4.2.6），用水稀释至刻度，混匀。

4.5.5. 4 适用于质量分数>2.50%～12.00%锶量

移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00 mL锶标准溶液（4.2.10），分别置于250 mL容量瓶中，各加入5 mL铝溶液B（4.2.8）和3 mL氯化镧溶液（4.2.6），用水稀释至刻度，混匀。

4.5.6 测量

将系列标准溶液（4.5.5.1.1—4.5.5.1.4）置于原子吸收光谱仪波长460.7 nm处，用空气-乙炔富燃火焰，以水调零，测量系列标准溶液和“零浓度”溶液（不加锶标准溶液）的吸光度。以锶量为横坐标，以对应的吸光度（减去“零浓度”溶液的吸光度）为纵坐标，绘制工作曲线。自工作曲线上查得的试料溶液的锶的质量（m2）,查得随同试料溶液所做空白溶液的锶的质量（m1）。

4.6  分析结果的计算

4.6.1锶元素含量以质量分数w(Sr)计，按式（1）计算：

(1)

式中：

m2—自工作曲线上查得的试样溶液的锶的质量，单位为毫克（mg）；

m1—自工作曲线上查得随同试样所做的空白的试验溶液的锶量，单位为毫克（mg）；

T—稀释系数，4.5.4.3中的四种情况T值分别为1、5、25、50；

m0—试料的质量，单位为克（g）。

4.6.2 锶含量＜0.10%时，计算结果表示至小数点后三位；锶含量≥0.10 %时，计算结果表示至小数点后二位。数值修约执行GB/T 8170-2008。

4.7  精密度

4.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  重复性限

| wSr / % | 0.017 | 0.068 | 3.56 | 9.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.002 | 0.004 | 0.16 | 0.20 |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

表3 再现性限

| wSr / % | 0.017 | 0.068 | 3.56 | 9.60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.002 | 0.005 | 0.20 | 0.24 |

5  EDTA滴定法

5.1  方法提要

试样以盐酸和过氧化氢溶解，在微碱性（pH 6.5～7.5）溶液中，以六次甲基四胺和铜试剂分离铁、铝、锰及其它金属离子，移取滤液加入镁盐，以铬黑T作指示剂，控制溶液pH=10，用EDTA标准溶液滴定锶含量。

5.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.2.1 过氧化氢（ρ=1.10 g/mL）。

5.2.2 无水乙醇。

5.2.3 氨水（ρ=0.89 g/mL）。

5.2.4 盐酸（1+1）。

5.2.5 六次甲基四胺溶液（250 g/L）。

5.2.6 铜试剂溶液（50 g/L）：称取5 g铜试剂（二乙基氨基硫代甲酸钠）溶于25 mL无水乙醇(4.2.2)，用水稀释至100 mL。(现用现配)

5.2.7 氨-氯化铵缓冲溶液（pH=10）：称取54 g氯化铵(分析纯)溶于200 mL水中，加入350 mL氨水（14.2.3），稀释至1000 mL。

5.2.8 铬黑T指示剂：称取0.2 g铬黑T溶于10 mL氨水（5.2.3）和40 mL无水乙醇（5.2.2），溶解完全后，贮于棕色滴瓶中。

5.2.9 锶标准溶液（1.0 mg/mL）：称取1.6850 g碳酸锶（wSrCO3≥99.99%）溶解于适量盐酸（5.2.4）中，加热煮沸，冷却，用水稀释至1000 mL，混匀，此溶液1mL含1.0 mg锶。

5.2.10 锌标准溶液（0.02000 mol/L）：称取1.3076g除去表面氧化膜的金属锌（wZn≥99.90%）置于300 mL烧杯，加入20mL盐酸(5.2.4)，加热溶解完全后蒸发至10 mL，冷却，移入1000 mL容量瓶，用水稀释至刻度，混匀，浓度记为C'。

5.2.11 镁标准溶液（0.02000 mol/L）：称取0.4861g金属镁（wMg≥99.9%）置于300mL烧杯，加入30 mL盐酸（5.2.4），加热溶解完全，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。

5.2.12 乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准溶液（0.02 mol/L），浓度记为C0。

5.2.12.1 配制

称取7.4g EDTA溶于200 mL热水中，冷却，用水移入1000 mL容量瓶中，混匀，浓度为C1。

5.2.12.2 标定

移取20.00 mL锌标准溶液（5.2.10）置于250 mL锥形瓶中，加入50 mL水，15 mL氨-氯化铵缓冲溶液（5.2.7），加入4～5滴铬黑T指示剂（5.2.8），用EDTA标准溶液（5.2.12）滴定溶液呈纯蓝色为终点，体积为V。平行标定两份，两份标定体积差值不大于0.1mL。

5.2.13.3 浓度的计算

EDTA标准溶液浓度按公式（1）计算：

（1）

式中：

c——EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c1——锌标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——移取锌标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V——消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）。

5.3  样品

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

5.4  分析步骤

5.4.1 试料

称取质量（m）0.20 g试样，精确到0.0001 g。

5.4.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

5.4.3 测定

5.4.3.1 将试料（5.4.1）置于250 mL烧杯中，加入6 mL盐酸（5.2.4），滴加数滴过氧化氢（5.2.1），加热，待试样溶解完全后，冷却。

16.3.2  以水稀至20 mL左右，以氨水（5.2.3）中和至溶液pH 6左右，加入10 mL～15 mL六次甲基四胺溶液（5.2.5），控制溶液pH为6.5～7.5，加热煮沸1 min，冷却至室温。缓慢滴加约10 mL铜试剂溶液（5.2.6），不断摇匀，移入200 mL容量瓶中（V3），用水稀释至刻度，混匀。静置30 min，干过滤。

5.4.3.3 移取50.00 mL（V4）滤液于250 mL锥形瓶中，加水至约100 mL，加入10 mL氨-氯化铵缓冲溶液（5.2.7），加入10.00 mL（V0）镁标准溶液（5.2.11），3～5滴铬黑T指示剂（5.2.8），用EDTA标准溶液（5.2.12）滴至近终点，加入7 mL～8 mL无水乙醇（5.2.2），继续滴定至溶液呈纯蓝色，即为终点,消耗EDTA标准溶液的体积（V1）。

5.5  分析结果的计算

5.5.1锶元素含量以质量分数w(Sr)计，按公式（2）计算：

（2）

式中：

c1——EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

c0——镁标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V0——加入镁标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V4——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

0.08762——1毫摩尔EDTA相当锶的质量，单位为克（g）。

5.5.2计算结果表示到小数点后2位，数值修约执行GB/T 8170-2008。

5.6  精密度

5.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按以下数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 重复性限

| 锶的质量分数/% | 2.96 | 3.55 | 9.62 | 15.60 | 18.06 | 22.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |

5.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按以下数据采用线性内插法求得。

表3 再现性限

| 锶的质量分数/% | 2.96 | 3.55 | 9.62 | 15.60 | 18.06 | 22.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限R | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.68 | 0.70 |

6  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

7  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。