ICS 77.120.10

H 12

ω(Li2O)=(c1−c2)⋅V×10−3m×100

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.19—201X

代替GB/T 20975.19—2008

铝及铝合金化学分析方法

第19部分：锆含量的测定

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys—

Part 19：Determination of zirconium content

# (送审稿)

201X-XX-XX 发布                                     201X-XX-XX 实施

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

- 前  言

GB/T 20975-201X《铝及铝合金化学分析方法》分为37部分；

——第1部分：汞含量的测定

——第2部分：砷含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定

——第7部分：锰含量的测定

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分: 钙含量的测定

——第22部分：铍含量的测定

——第23部分：锑含量的测定

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第28部分：钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第29部分：鉬含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法

——第31部分: 磷含量的测定 钼蓝分光光度法

——第32部分：铋含量的测定

——第33部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第34部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第35部分：钨含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第37部分：铌含量的测定

本部分为GB/T 20975 的第19部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分代替GB/T 20975.19-2008《铝及铝合金化学分析方法 第19 部分：锆含量的测定》。本部分与GB/T 20975.19-2008 相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了标准使用安全警告；

——增加了“规范性引用文件”（见2）；

——增加了“术语和定义”（见3）；

一一修改了方法一的测定范围，由0.040 %～0.50 %修改为0.010 %～1.00 %（见1，2008版的1）。

——增加了分析使用试剂和水的要求（见4.2和5.2）；

——修改了方法一的精密度（见4.7）；

——删除了方法二：偶氮胂Ⅲ分光光度法。

——增加了方法二：EDTA滴定法。

——增加了试验报告（见7）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、广东省工业分析测试中心、长沙矿冶研究院有限责任公司、贵州省分析测试研究院、中铝矿业有限公司、辽宁忠旺集团有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、山东南山铝业股份有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、有研亿金新材料有限公司。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6987.19—1986、GB/T 6987.19—2001。

——GB/T 20975.19—2008。

——YS/T 807.5—2012。

铝及铝合金化学分析方法

第19部分：锆含量的测定

警示—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

GB/T 20975的本部分规定了二甲酚橙分光光度法和EDTA滴定法测定铝及铝合金、铝锆中间合金中锆含量的方法。

本部分的二甲酚橙分光光度法适用于铝及铝合金中锆含量的测定，测定范围：0.010 %～1.00 %；EDTA滴定法适用于铝锆中间合金中锆含量的测定，测定范围：2.50 %～18.0 %。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682           分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8005.2        铝及铝合金术语 第2部分：化学分析

GB/T 8170—2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

- GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的定义和术语适用于本部分。

4  二甲酚橙分光光度法

4.1  方法提要

试样用盐酸和过氧化氢溶解，在高氯酸介质中，加入二甲酚橙显色后，于分光光度计波长535 nm处，测量其吸光度。

4.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

4.2.1 铝（wAl≥99.99 %，wZr≤0.0010 %)。

4.2.2 盐酸(ρ=1.19 g/mL)。

4.2.3 过氧化氢(ρ=1.10 g/mL)。

4.2.4 盐酸(1+1)。

4.2.5 高氯酸［c(HCl04)=6.5 mol/L］：移取275 mL高氯酸(70.0 %～72.0 %)，以水稀释至500 mL，混匀(必要时标定)。

4.2.6 二甲酚橙溶液(1 g/L)，贮于棕色瓶中，必要时过滤。

4.2.7 苦杏仁酸溶液(150 g/L)，过滤后使用。

4.2.8 洗涤液：1000 mL水溶液中含有20 mL盐酸(4.2.2)及50 g苦杏仁酸，过滤后使用。

4.2.9 锆标准贮存溶液

4.2.9.1 配制：

称取1.77 g氧氯化锆(ZrOCl2·8H20)置于400 mL烧杯中，加入100 mL水及166 mL盐酸(4.2.4)溶解，移入500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液l mL约含l.0 mg锆。

4.2.9.2 标定：

移取50.00 mL锆标准贮存溶液（V1）于300 mL烧杯中，加入 30 mL盐酸(4.2.2)，加热至近沸，加入50 mL苦杏仁酸溶液(4.2.7)，充分搅拌，置于80 ℃的恒温水浴锅中，保温30 min后，取出冷却。用中速滤纸过滤，用洗涤液洗净烧杯，将沉淀全部转移到滤纸上，用洗涤液洗涤沉淀6次～8次，将滤纸及沉淀置于已恒重的铂坩埚中，烘干，灰化，再放入1000 ℃高温炉中灼烧2 h～3 h，取出，放入干燥器中冷却30 min后称量（m1）。

4.2.9.3 按照式（1）计算锆标准贮存溶液（4.2.9）的实际浓度：

c=m1×0.7403V1 ……………………………………………………（1）

式中：

c——锆标准贮存溶液的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

m1——灼烧后的二氧化锆量，单位为毫克（mg）；

V1——移取的锆标准贮存溶液的体积，单位为毫升（mL）；

0.7403 ——二氧化锆换算为锆的系数。

4.2.9.4  计算结果保留四位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

4.2.10 锆标准溶液：移取适量已标定好的锆标准贮存溶液(25.00 mL左右)于250 mL容量瓶中，加入75 mL盐酸(4.2.4)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.1 mg锆。

4.2.11 锆标准溶液：移取50.00 mL锆标准溶液(4.2.10)于250 mL容量瓶中，加入8 mL盐酸(4.2.4)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含0.02 mg锆。

4.3  仪器

4.3.1 高温炉(1000 ℃±20 ℃)。

4.3.2 电热恒温水浴锅。

4.3.3 分光光度计。

4.4  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

4.5  分析步骤

4.5.1 试料

按表1称取质量（m2）的试样（4.4），精确至0.0001 g。

表1

| 质量分数 % | 试料 g | 稀释倍数 T1 |
| --- | --- | --- |
| 0.010～0.050 | 1.0 | 20 |
| ＞0.050～0.50 | 0.50 |  |
| ＞0.50～1.00 | 0.25 |  |

4.5.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

4.5.3 空白试验

按表1称取铝（4.2.1）代替试料（4.5.1），随同试料做空白试验。

4.5.4 测定

4.5.4.1 将试料（4.5.1）置于250 mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为25 mL盐酸(4.2.4)，待剧烈反应停止后，加入1 mL过氧化氢(4.2.3)，缓慢加热至试样完全溶解，煮沸分解过量的过氧化氢，冷却。移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。用中速滤纸干过滤。

注：对于试样中硅的质量分数大于1 % 的铝合金试样，用以下方法代替4.5.4.1进行：将试样置于300 mL聚四氟乙烯烧杯中，盖上表皿，加入lO mL氢氧化钠溶液(400 g/L)，待剧烈反应停止后，滴加l mL过氧化氢(4.2.3)，用少量水洗表皿和杯壁，加热蒸至浆状，取下冷却，用约30 mL温水冲洗杯壁，缓慢加热使盐类溶解，取下稍冷。加入40 mL盐酸(4.2.4)，摇匀后，加热至溶液清亮，取下冷却，移入lOO mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，用中速滤纸干过滤。

4.5.4.2 移取5.00 mL滤液（4.5.4.1）于100 mL容量瓶中，加入10.O mL高氯酸(4.2.5)，混匀。加入5.00 mL二甲酚橙溶液(4.2.6)，以水稀释至刻度，混匀。在室温下放置30 min。

4.5.4.3 将部分试液移入1 cm吸收池中，以空白试验溶液为参比，在分光光度计波长535 nm处，测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的锆量（m3）。

4.5.5 工作曲线的绘制

4.5.5.1 按表1称取铝(4.2.1)，按4.5.4.1制备铝基体溶液。

4.5.5.2 移取5.00 mL铝基体溶液（4.5.5.1）于一组100 mL容量瓶中，分别加入0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL、7.00 mL锆标准溶液(4.2.11)，加入10.O mL高氯酸(4.2.5)，混匀。加入5.00 mL二甲酚橙溶液(4.2.6)，以水稀释至刻度，混匀。放置30 min。

4.5.5.3 将部分系列标准溶液移入l cm吸收池中，以空白溶液为参比，于分光光度计波长535 nm处，测量其吸光度。以锆量为横坐标，以吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

4.6  试验数据处理

4.6.1  锆含量以锆的质量分数wZr计，按公式（2）计算：

wZr=m3⋅T1×10−3m2×100%  ………………………………（2）

式中：

m3——从工作曲线上查得的锆量，单位为毫克（mg）；

m2——试料的质量，单位为克（g）；

T1——稀释倍数。

4.6.2 计算结果表示至小数点后两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

4.7  精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5 %，重复性限ｒ按以下数据采用线性内插法或外延法求得。

表2

| wZr / % | 0.014 | 0.040 | 0.20 | 0.42 | 0.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %，再现性限R按表3数据采用线性内插法或者外延法求得。

表3

| ωZr / % | 0.014 | 0.040 | 0.20 | 0.42 | 0.94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.002 | 0.004 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |

5  EDTA滴定法

5.1  方法提要

试料用盐酸和过氧化氢溶解，在强酸介质中，锆与EDTA作用生成稳定的络合物，反应定量进行。用甲基百里酚蓝作指示剂，在0.8 mol/L～1.5 mol/L盐酸酸度并在煮沸溶液中趁热进行滴定。

铪定量干扰测定结果，若样品中含有铪应采用ICP-AES法测定铪后从滴定结果中扣除。

5.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

5.2.1过氧化氢（ρ=1.10 g/mL）。

5.2.2 盐酸(ρ=1.19 g/mL)。

5.2.3 盐酸（1+1）。

5.2.4 氯化亚锡溶液(100 g/L)：称取5 g氯化亚锡于250 mL烧杯中，加入15 mL盐酸（5.2.2），微热溶解，冷却，用水稀释至50 mL，现用现配。

5.2.5 甲基百里酚蓝指示剂：1 g甲基百里酚蓝指示剂与100 g氯化钠混匀，并研磨成粉末，贮于棕色磨口瓶中。

5.2.6 苦杏仁酸溶液(150 g/L)，过滤后使用。

5.2.7 苦杏仁酸洗涤液：1000 mL水溶液中含有20 mL盐酸(5.2.2)及50 g苦杏仁酸。过滤后使用。

5.2.8 锆标准溶液（2 mg/mL）

5.2.8.1配制：

称取3.53 g氧氯化锆(ZrOCl2·8H20)置于400 mL烧杯中，加入100 mL水及50 mL盐酸(5.2.3)溶解，移入500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液l mL约含2.0 mg锆。

5.2.8.2标定：

移取25.00 mL锆标准溶液(V0)于300 mL烧杯中，加入 30 mL盐酸(5.2.2)，加热至近沸，加入50 mL苦杏仁酸溶液(5.2.6)，充分搅拌，置于80 ℃的恒温水浴锅中，保温30 min后；取出冷却。用中速滤纸过滤，用苦杏仁酸洗涤液(5.2.7)洗净烧杯，将沉淀全部转移到滤纸上，用苦杏仁酸洗涤液(5.2.7)洗涤沉淀6次～8次，将滤纸及沉淀置于已恒重的铂坩埚中，烘干，灰化，再放入1000 ℃高温炉中灼烧2 h～3 h，取出，放入干燥器中冷却30 min后称量（m0）。

5.2.8.3  按照式（3）计算锆标准溶液（5.2.8）的实际浓度:

c0=m0×0.7403V0……………………………………………………………（3）

式中：

c0——锆标准溶液中锆的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

m0——灼烧后的二氧化锆量，单位为毫克（mg）；

V0——移取的锆标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

0.7403——二氧化锆换算为锆的系数。

5.2.8.4 计算结果保留三位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

5.2.9 乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液（0.01 mol/L）。

5.2.9.1制备：

称取3.7 g EDTA置于500 mL烧杯中，加入200 mL热水溶解，冷却后，移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.2.9.2标定：

移取10.00 mL锆标准溶液(5.2.8)于300 mL锥形瓶中，加入9.5 mL盐酸(5.2.2)，加水使溶液体积约100 mL，混匀,加热至沸，取下，加入约0.2 g甲基百里酚蓝指示剂（5.2.5），趁热用乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液（5.2.9）滴定至溶液从蓝色变为亮黄色，再将溶液加热至沸，如溶液出现蓝色则继续滴定至亮黄色，直至加热至沸后溶液亮黄色保持不变为终点。

5.2.9.3 按公式（4）计算EDTA标准滴定溶液的实际浓度：

c=c0⋅V1V2×91.22   ……………………………………………………………(4)

式中：

c——乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c0——锆标准溶液中锆的质量浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1——移取锆标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定锆标准溶液所消耗的EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

91.22——锆的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

5.2.9.4 计算结果保留四位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

5.3  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

5.4  分析步骤

5.4.1 试料

称取质量（m）为0.5 g的试样（5.3），精确至0.0001 g。

5.4.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

5.4.3 测定

5.4.3.1 将试料（5.4.1）置于250 mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为25 mL盐酸（5.2.3），待剧烈反应停止后，滴加1 mL过氧化氢（5.2.1），低温加热至试料完全溶解，（若试料不易溶解，可重复滴加过氧化氢直至试料完全溶解，溶解过程适当䃼加水，保持溶液体积不小于25 mL）煮沸分解过量的过氧化氢，冷却，按表1移入相应体积容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。移取试液于300 mL锥形瓶中，补加盐酸（5.2.2）控制滴定酸度在1.2 mol/L左右，加水至约100 mL。

表4

| 质量分数 /% | 容量瓶体积（V3） /mL | 移取试液体积(V4) /mL | 补加盐酸（5.2.2）体积 /mL | 稀释倍数 T2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5～5.0 | 全量 |  | \ | 1 |
| ＞5.0～10.0 | 100 | 50.00 | 5.0 | 2 |
| ＞10.0～18.0 | 100 | 25.00 | 7.0 | 4 |

5.4.3.2 将溶液（5.4.3.1）加热至沸，取下，滴加氯化亚锡溶液（5.2.4）至三价铁的黄色褪去，再过量2滴。加入约0.2 g甲基百里酚蓝指示剂（5.2.5），趁热用乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液（5.2.9）滴定至溶液从蓝色变为亮黄色，再将溶液加热至沸，如溶液出现蓝色则继续滴定至亮黄色，直至加热至沸后溶液亮黄色保持不变为终点，记录消耗EDTA标准滴定溶液（5.2.9)体积（V）。

5.5  试验数据处理

5.5.1  锆含量以锆的质量分数wZr计，按公式（5）计算：

wZr=c⋅V×91.22×10−3m×100%−0.51×wHf  ……………………（5）

式中：

wHf——ICP-AES法测定铪的质量分数，单位为百分数（%）；

c——乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克(g)；

91.22——锆的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

5.5.2 计算结果表示至小数点后两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

5.6  精密度

5.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5 %，重复性限ｒ按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表5

| ωZr / % | 4.98 | 10.41 | 15.45 |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % |  |  |  |

5.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表6给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %，再现性限R按表6数据采用线性内插法或者外延法求得。

表6

| ωZr / % | 4.98 | 10.41 | 15.45 |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |

6  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

7  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。