ICS 77.120.10

H 12

ω(Li2O)=(c1−c2)⋅V×10−3m×100

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.21—201X

代替GB/T 20975.21—2008

铝及铝合金化学分析方法

第21部分：钙含量的测定

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys—

Part 21：Determination of calcium content

（审定稿）

201X-XX-XX 发布                                     201X-XX-XX 实施

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

- 前  言

GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》分为37部分：

——第1部分：汞含量的测定

——第2部分：砷含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定

——第7部分：锰含量的测定

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定  丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分: 钙含量的测定

——第22部分：铍含量的测定

——第23部分：锑含量的测定

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定  红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第28部分：钴含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第29部分：鉬含量的测定  硫氰酸盐分光光度法

——第30部分：氢含量的测定  加热提取热导法

——第31部分: 磷含量的测定  钼蓝分光光度法

——第32部分：铋含量的测定

——第33部分：钾含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第34部分：钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第35部分：钨含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第36部分：银含量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第37部分：铌含量的测定

本部分为GB/T 20975的第21部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分是对GB/T 20975.21-2008《铝及铝合金化学分析方法  第21部分：钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的修订，本部分与GB/T 20975.21-2008相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了标准使用安全警告；

——增加了“2 规范性引用文件”；

——增加了“3 分析使用试剂和水的要求”；

——修改了“4  火焰原子吸收光谱法 方法的测定范围，由0.01 %～0.30 %修改为0.01 %～1.0 %”；

——修改了“4.5 中溶样方法，由碱溶修改为酸溶”。

——增加了“5  EDTA滴定法”；

——增加了“7 试验报告”。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、有色金属技术经济研究院、北京有色金属与稀土应用研究所、贵州省分析测试研究院、昆明冶金研究院有限公司、北矿检测技术有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、中铝洛阳铜加工有限公司、广东韶关市质量计量监督检测所，东北轻合金有限责任公司。

本部分主要起草人：张晓、席欢、王立、董超波、徐悦、陈晓宇、姚芳、李家华、王雪、王劲榕、刘维理、李颖、刘雷雷、李绍文、袁奇、周兵。

本部分所代替标准的历次版本情况为：

- ——GB/T 6987.21—1986；

——GB/T 6987.21—2001；

——GB/T 20975.21—2008。

铝及铝合金化学分析方法

第21部分：钙含量的测定

警告—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

GB/T 20975的本部分规定了采用火焰原子吸收光谱法和EDTA滴定法测定铝及铝合金中钙含量的方法。

本部分适用于铝及铝合金中钙含量的测定。火焰原子吸收光谱法测定范围：0.01 %～1.0 %；EDTA滴定法测定范围：4.0 %～25.0 %。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682-2008   分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170-2008   数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 8005.2-2011 铝及铝合金术语 第2部分：化学分析

- 3  术语和定义

- GB/T 20000.1-2015、GB/T 8005.2-2011界定的术语和定于适用于本文件。

4  火焰原子吸收光谱法

- 4.1 方法提要

试料用盐酸过氧化氢分解，在盐酸介质中，以镧盐作释放剂，8-羟基喹啉作保护剂，于原子吸收光谱仪波长422.7 nm处，使用空气-乙炔富燃火焰，测量钙的吸光度，计算其含量。

- 4.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和符合GB/T 6682-2008规定的二级水。

- 4.2.1 铝（ωAl≥99.99%，ωca≤0.001%）。

4.2.2 盐酸（ρ =1.19 g/mL）。

4.2.3 硝酸（ρ=1.42 g/mL）。

4.2.4 氢氟酸（ρ=1.14 g/mL）。

4.2.5 过氧化氢（ρ=1.10 g/mL）。

4.2.6 硫酸（ρ=1.83 g/mL）。

4.2.7 盐酸（1+1）。

4.2.8 镧盐溶液（50 g/L）：称取25 g氧化镧（ωca≤0.001%)，置于200 mL烧杯中，加入40 mL盐酸（4.2.2），微热溶解，冷却，移入500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

4.2.9 8-羟基喹啉溶液（50 g/L）：称取25 g的8-羟基喹啉（ωca≤0.001%)，置于200 mL烧杯中，加入30 mL盐酸（4.2.2），微热溶解，冷却，移入500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

4.2.10 铝溶液（20 mg/mL）：称取20.00 g经酸洗的铝（4.2.1）置于500 mL烧杯中，盖上表面皿，分次加入总量为200 ml盐酸（4.2.7）待剧烈反应停止后，缓慢加热至完全溶解，加入数滴过氧化氢(4.2.5)，煮沸数分钟，待溶液蒸发至约100 mL，冷却。将溶液移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

4.2.11 钙标准贮存溶液：称取0.2497 g预先于105 ℃烘干的碳酸钙，置于300 mL烧杯中，盖上表皿，加入10 mL水，逐滴加入盐酸（4.2.2）至完全溶解并过量20 mL，煮沸驱除二氧化碳，冷却，移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含100 μg钙。

- 4.3  仪器

原子吸收光谱仪，附钙空心阴极灯。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量试料溶液基体一致的溶液中，钙的特征浓度应不大于0.20 μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量吸光度10次，其标准偏差应不超过吸光度平均值的1.0 %，用最低浓度的标准溶液（不是零浓度溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5 %。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.70。

- 4.4  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

- 4.5  分析步骤

4.5.1 试料

称取质量（m）为0.50 g的试样（4.4），精确至0.0001 g。

4.5.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

4.5.3 空白试验

称取铝（4.2.1）代替试料（4.5.1），随同试料做空白试验。

4.5.4 测定

- 4.5.4.1 将试料（4.5.1）置于250 mL烧杯中，加入15 mL盐酸（4.2.7），待剧烈反应停止后，加入3～5滴过氧化氢（4.2.5）煮沸，继续加热至湿盐状，稍冷，以少量水吹洗杯壁，加入4 mL盐酸（4.2.7）加热至盐类溶解，取下冷却。

4.5.4.2 如有不溶物，将溶液（4.5.4.1）以中速定性滤纸过滤，以水洗涤5～8次，将残渣连同滤纸置于铂坩埚中，灰化，于550℃灼烧，冷却。加入2mL硫酸（4.2.6），5 mL氢氟酸（4.2.4），并逐滴加入硝酸（4.2.3）至溶液清亮。加热蒸发至干，在700 ℃灼烧数分钟，冷却。用尽量少的盐酸(4.2.7)溶解残渣(必要时过滤)。将此试液合并于原滤液中，再根据试料中钙含量按表1移入相应的容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

- 表1 分取试液体积、分取试液定容体积、补加酸量及稀释倍数

| 钙质量分数 % | 试液总体积(V)/mL | 移取试液体积 /mL | 稀释体积 /mL | 补加盐酸（4.2.7）体积 /mL | 稀释倍数 （T） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01~0.10 | 100 | —— | —— | —— | 1 |
| >0.10~1.0 | 100 | 10 | 100 | 4 | 10 |

- 4.5.4.3使用空气-乙炔富燃火焰，于原子吸收光谱仪波长422.7 nm处，与系列标准溶液同时用水调零，测量空白溶液和试料溶液的吸光度，从工作曲线上查出空白溶液中钙浓度（ρ0）和试料溶液中钙浓度（ρ）。

4.5.5 工作曲线的绘制

4.5.5.1系列标准溶液的制备

4.5.5.1.1适用于质量分数0.010%～0.10%钙量

移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL 钙标准溶液（4.2.11），分别置于100 mL容量瓶中，各加入25 mL铝溶液（4.2.10）、2 mL镧盐溶液（4.2.8）及1 mL 8-羟基喹啉溶液（4.2.9），以水稀释至刻度，混匀。

4.5.5.1.2适用于质量分数>0.10%～1.0%钙量

移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL钙标准溶液（4.2.11），分别置于100 mL容量瓶中，各加入2.5 mL铝溶液（4.2.10）、2 mL镧盐溶液（4.2.8）及1 mL 8-羟基喹啉溶液（4.2.9），以水稀释至刻度，混匀。

4.5.5.2测量

在与试料溶液测定相同条件下，用水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以钙的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 4.6  试验数据处理

4.6.1 钙含量以钙的质量分数ωCa计，按公式（1）计算：

ωCa=(ρ−ρ0)VT×10−6m×100%	  ………………………………（1）

式中：

- ρ ——自工作曲线上查得试料溶液中钙的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

- ρ0——自工作曲线上查得空白溶液中钙的质量浓度，单位为微克每毫升（μg /mL）；

- V——试液定容体积，单位为毫升（mL）；

- T——稀释倍数；

m——试料的质量，单位为克（g）。

4.6.2 钙含量＜1.00 %时，计算结果表示保留两位有效数字；钙含量≥1.00 %时，计算结果表示至小数点后二位。数值修约执行GB/T 8170-2008中3.2、3.3条款。

- 4.7  精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5 %，重复性限（ｒ）按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  重复性限

| ωCa/% | 0.011 | 0.016 | 0.16 | 0.40 | 1.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.001 0.002 | 0.002 | 0.01 0.02 | 0.03 0.03 | 0.07 0.07 |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表5给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表3  再现性限

| ωCa/% | 0.011 | 0.016 | 0.16 | 0.40 | 1.02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.002 0.003 | 0.002 0.003 | 0.02 0.03 | 0.03 0.04 | 0.07 0.10 |

5  EDTA滴定法

6  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

7  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。