ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.23—201X

代替GB/T 20975.23—2008

铝及铝合金化学分析方法

第23部分：锑含量的测定

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys

Part 23：Determination of antimony content

（报批稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

国  家  市  场  监  督  管 理 总 局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布

- 前    言

GB/T 20975 《铝及铝合金化学分析方法》分为37个部分：

——第1部分：汞含量的测定

——第2部分：砷含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定

——第7部分：锰含量的测定

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分：钙含量的测定

——第22部分：铍含量的测定

——第23部分：锑含量的测定

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第28部分：钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第29部分：钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法

——第31部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法

——第32部分：铋含量的测定

——第33部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第34部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第35部分：钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第37部分：铌含量的测定

本部分为第23部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分是对GB/T 20975.23—2008《铝及铝合金化学分析方法 第23部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法》的修订，本部分与GB/T 20975.23—2008相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了标准使用安全警告；

——修改了“范围”，增加了铝锑中间合金锑含量的测定，扩大了测定范围（见1，2008版1）；

——增加了“规范性引用文件”（见2）；

——增加了“术语和定义”（见3）；

——修改了“碘化钾分光光度法”的精密度（见4.7.2，2008版8）；

一一增加了“硫酸铈滴定法”（见5）；

——增加了“试验报告”（见7）。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：东北轻合金有限责任公司、广东省工业分析检测中心、有色金属技术经济研究院、长沙矿冶研究院有限责任公司、西安汉唐分析检测有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、贵州省分析测试研究院、山东南山铝业股份有限公司、北矿检测技术有限公司、山东兖矿轻合金有限公司。

本部分起草人：。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6987.23—1986、GB/T 6987.23—2001、GB/T 20975.23—2008。

铝及铝合金化学分析方法 第23部分 锑含量的测定

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1 范围

GB/T20975的本部分规定了碘化钾分光光度法和硫酸铈滴定法测定铝及铝合金、铝锑中间合金中锑含量的方法。

本部分的碘化钾分光光度法适用于铝及铝合金中锑含量的测定，测定范围：0.0040%～0.25%。硫酸铈滴定法适用于铝锑中间合金中锑含量的测定，测定范围：4.00%～16.50%。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682             分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8005.2          铝及铝合金术语 第2部分：化学分析

GB/T 8170—2008      数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3 术语和定义

GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的定义和术语适用于本部分。

- 4 碘化钾分光光度法

4.1 方法提要

试料以氢氧化钠溶解，在硫酸介质中，用硫脲掩蔽铜，抗坏血酸掩蔽铁，碘化钾显色，于分光光度计波长330.0nm处测量其吸光度，以此测定锑含量。

4.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯及以上的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

4.2.1 铝（wAl≥99.99%，wSb≤0.0010%）。

4.2.2 硫酸（ρ=1.84g/mL）。

4.2.3 硫酸（1+2.6，约5mol/L）。

4.2.4 硫酸（约2.5mol/L）：将硫酸（4.2.3）稀释一倍。

4.2.5 碘化钾溶液（550g/L）。

4.2.6 氢氧化钠溶液（200g/L）。

4.2.7 抗坏血酸溶液（150g/L，用时现配）。

4.2.8 硫脲溶液（100g/L）。

4.2.9 硫酸铁铵溶液（含Fe为0.5mg/mL）：称取1.08g硫酸铁铵〔Fe(NH4)(SO4)2•12H2O〕溶解于含有25mL硫酸（4.2.4）的水中，移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.5mg铁。

4.2.10 锑标准贮存溶液（0.1mg/mL）：称取0.1000g锑粉于100mL烧杯中，加入5mL硫酸（4.2.2），加热溶解，待溶解完全后，用硫酸（4.2.3）洗入1000mL容量瓶中，以硫酸（4.2.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1mg锑。或使用有证国家标准物质（溶液）配制。

4.2.11 锑标准溶液（0.01mg/mL）：移取25.00mL锑标准贮存溶液（4.2.10）于250mL容量瓶中，加入25mL水，用硫酸（4.2.4）稀释至刻度，混匀。此溶液（硫酸浓度约2.5mol/L）1mL含0.01mg锑。

4.3 仪器

分光光度计（具有紫外部分），石英吸收池。

4.4 试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

4.5 分析步骤

4.5.1 试料

称取质量（m0）为1.00g的试样（4.4），精确至0.0001g。

4.5.2 平行试验

平行地做两份试验，取其平均值。

4.5.3 空白试验

称取1.00g铝（4.2.1），加入与试料相应含量的铁（4.2.9），随同试料（4.5.1）做空白试验。

4.5.4 试料的溶解

4.5.4.1 将试料（4.5.1）置于250mL烧杯中，加入20mL氢氧化钠溶液（4.2.6），盖上表皿。待剧烈反应停止后，缓慢加热至试料溶解完全。

4.5.4.2 取下，稍冷。小心加入63mL硫酸（4.2.3），加热溶解盐类并蒸发至体积约70mL，取下，稍冷。

4.5.4.3 用中速滤纸将试液过滤于100mL容量瓶中，用热水洗涤烧杯和滤纸，冷却。用水稀释至刻度，混匀。试液总体积（V0）为100.00mL。

4.5.5 试液的移取

4.5.5.1 锑质量分数0.0040%～0.060%时，移取体积（V1）为25.00mL试液（4.5.4.3）于50mL容量瓶中。

4.5.5.2 锑质量分数＞0.060%～0.25%时，移取体积（V1）为5.00mL试液（4.5.4.3）于50mL容量瓶中，加入22.0mL硫酸（4.2.4）。

4.5.6 于盛有试液（4.5.5）的50mL容量瓶中加入5mL硫脲溶液（4.2.8），5mL抗坏血酸溶液（4.2.7），10mL碘化钾溶液（4.2.5），以水稀释至刻度，混匀。放置10min。

4.5.7 将部分试液（4.5.6）于1cm石英吸收池中，以空白试验溶液（4.5.3）为参比，于分光光度计（4.3）波长330.0nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的锑质量（m1）。

4.5.8 工作曲线的绘制

4.5.8.1 移取0mL、1.00mL、4.00mL、8.00mL、12.00mL、15.00mL锑标准溶液(4.2.11)于一组50mL容量瓶中，依次补加28.0mL、27.0mL、24.0mL、20.0mL、16.0mL、13.0mL硫酸（4.2.4）。加入5mL硫脲溶液（4.2.8），5mL抗坏血酸溶液（4.2.7），10mL碘化钾溶液（4.2.5），以水稀释至刻度，混匀。放置10min。

4.5.8.2 将部分标准工作溶液（4.5.8.1）分别于1cm石英吸收池中，以试剂空白（未加锑标准溶液者）为参比，于分光光度计（4.3）波长330.0nm处测量其吸光度。以锑质量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

4.6 试验数据处理

4.6.1 锑含量以锑的质量分数wSb计，按公式（1）计算：

wSb=m1⋅V0m0⋅V1×1000×100%……………………………………………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得的锑质量，单位为毫克（mg）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

V1——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液的总体积，单位为毫升（mL）。

4.6.2 计算结果表示至小数点后两位有效数字，数值修约执行GB/T 8170-2008中3.2、3.3条款。

4.7 精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5%。重复性限ｒ按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表1  重复性限

| wSb/% | 0.0067 | 0.017 | 0.27 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0008 | 0.002 | 0.02 |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5%。再现性限R按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表2  再现性限

| wSb/% | 0.0067 | 0.017 | 0.27 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0010 | 0.003 | 0.03 |

5 硫酸铈滴定法

5.1 方法提要

试样用硫酸溶解，在酸性溶液中锑（Ⅲ）被硫酸铈氧化为锑（Ⅴ），过量的硫酸铈使甲基橙褪色，用以确定滴定终点，以此测定锑含量。

5.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的三级水。

5.2.1 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

5.2.2 硫酸（1+1）。

5.2.3 硫酸铈标准滴定溶液（0.016 mol/L）。

5.2.3.1 配制：称取16 g硫酸铈［Ce(SO4)2·4H2O］于1000 mL烧杯中，加200 mL硫酸（5.2.2），加600 mL水，加热溶解，冷却至室温。移入2500 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.2.3.2 标定：称取质量（m'0）0.0400 g金属锑（WSb≥99.99%），置于500 mL锥形瓶中，加入20 mL浓硫酸（ρ=1.84 g/L），加热溶解至清亮后，继续加热至刚冒白烟，取下，冷却。用水吹洗瓶口，加入80 mL水，加热煮沸5 min，取下，加入20 mL盐酸（5.2.1），加入2滴～3滴甲基橙指示剂（5.2.4），立即用硫酸铈标准滴定溶液，滴定至溶液由红色变为淡黄色即为终点。记录消耗硫酸铈标准滴定溶液（5.2.3）体积（V'1）。

随同标定做空白试验，记录消耗硫酸铈标准滴定溶液（5.2.3）体积（V'0）。

5.2.3.3 按照式（2）计算硫酸铈标准滴定溶液（5.2.3）的浓度：

c=m0'(V1'−V0')×60.88×10−3…………………………………………..(2)

式中：

m'0    ——金属锑的质量，单位为克(g)；

V'0    ——标定中空白溶液消耗硫酸铈标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

V'1   ——标定中金属锑消耗硫酸铈标准滴定溶液的体积，单位为毫升(mL)；

60.88——锑（1/2Sb）的摩尔质量，单位为克每摩尔(g/mol)。

5.2.4 甲基橙溶液（1 g/L）。

5.3 试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

5.4 分析步骤

5.4.1 试料

称取质量（m）为0.20g的试样（5.3），精确到0.0001 g。

5.4.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

5.4.3 空白试验

随同试料（5.4.1）做空白试验，记录消耗硫酸铈标准滴定溶液（5.2.3）体积（V3）。

5.4.4 测定

将试料（5.4.1）置于500 mL锥形瓶中，加入40 mL硫酸（5.2.2），加热至试料完全溶解，取下冷却。用水吹洗瓶口，加水约80 mL，加热煮沸5min，取下，加入20 mL盐酸（5.2.1），加入2滴～3滴甲基橙指示剂（5.2.4），立即用硫酸铈标准滴定溶液（5.2.3）滴定至溶液由红色变为淡黄色，即为终点，记录消耗硫酸铈标准滴定溶液（5.2.3）体积（V2）。

5.5 试验数据处理

- 5.5.1 锑含量以锑的质量分数wSb计，按公式（3）计算：

- wSb=c×(V2−V3)×60.88m×1000×100%…………………………………………………(3)

式中：

c    ——硫酸铈标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2   ——滴定试样溶液消耗硫酸铈标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V3   ——滴定空白溶液消耗硫酸铈标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

60.88——锑（1/2Sb）的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

m   ——试料质量，单位为克(g)。

5.5.2 计算结果表示至小数点后两位有效数字，数值修约执行GB/T 8170—2008中3.2、3.3条款。

5.6 精密度

5.6.1 重复性

在重复性条件下获得的两个次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5%。重复性限ｒ按表3数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表3  重复性限

| wSb/% | 4.53 | 9.66 | 13.49 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.41 | 0.44 | 0.46 |

5.6.2 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5%。再现性限R按表4数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表4  再现性限

| wSb/% | 4.53 | 9.66 | 13.49 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.42 | 0.58 | 0.69 |

6 质量控制与保证

每次分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 7 试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号、名称及所使用的方法；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本方法标准中没有明确说明或是可选择的、且可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。