邓兰洪、陈雄立

ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.25-201X

代替GB/T 20975.25-2008

铝及铝合金化学分析方法

第25部分：元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys—

Part 25：Determination of elements content—

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

（送审稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

国家市场监督管理总局          中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员  发布

局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

- 前    言

GB/T 20975《铝及铝合金化学分析方法》分为37个部分：

——第1部分：汞含量的测定

——第2部分：砷含量的测定

——第3部分：铜含量的测定

——第4部分：铁含量的测定

——第5部分：硅含量的测定

——第6部分：镉含量的测定

——第7部分：锰含量的测定

——第8部分：锌含量的测定

——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定

——第11部分：铅含量的测定

——第12部分：钛含量的测定

——第13部分：钒含量的测定

——第14部分：镍含量的测定

——第15部分：硼含量的测定

——第16部分：镁含量的测定

——第17部分：锶含量的测定

——第18部分：铬含量的测定

——第19部分：锆含量的测定

——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分: 钙含量的测定

——第22部分：铍含量的测定

——第23部分：锑含量的测定

——第24部分：稀土总含量的测定

——第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第28部分：钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第29部分：钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

——第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法

——第31部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法

——第32部分：铋含量的测定

——第33部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第34部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第35部分：钨含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第37部分：铌含量的测定

本部分为GB/T 20975的第25部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分是对GB/T 20975.25-2008《铝及铝合金化学分析方法 第25部分：电感耦合等离子原子发射光谱法》的修订，本部分与GB/T 20975.25-2008相比，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——增加了标准使用安全警告；

——增加了规范性引用文件（见2）；

——增加了术语和定义（见3）；

——增加了Ag、Ba、Co、W、Mo、Er、K、Na、Li、Nd、Y、Yb、Hf、P等14个元素；

——扩大了Fe、Cu、Mn、Ti、V、Sn、Zn、Zr、Ca、Bi、Cr、Ni、Cd、Be、B、Si、Sr、Sb等18个元素的测定范围；

本部分附录A为资料性附录。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、贵州省分析测试研究院、北京有色金属与稀土应用研究所、长沙矿冶研究院有限责任公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、山东南山铝业股份有限公司、有研亿金新材料有限公司、广西柳州银海铝业股份有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、昆明冶金研究院、山东兖矿轻合金有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 20975.25-2008。

铝及铝合金化学分析方法

第25部分 元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

警示——使用本标准的人员应有正规的实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

GB/T 20975的本部分规定了用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铝及铝合金中铁、铜、镁、锰、镓、钛、钒、铟、锡、铋、钙、铬、锌、镍、镉、锆、铍、铅、硼、硅、锶、锑、银、钡、钴、钨、钼、饵、钾、钠、锂、磷、钕、钇、镱、铪含量。

本部分适用于铝及铝合金中铁、铜、镁、锰、镓、钛、钒、铟、锡、铋、钙、铬、锌、镍、镉、锆、铍、铅、硼、硅、锶、锑、银、钡、钴、钨、钼、饵、钾、钠、锂、磷、钕、钇、镱、铪含量的测定，测定范围见表1。

表1

| 元素 | 质量分数/% | 元素 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁 | 0.0020～12.00 | 硼 | 0.0010～12.00 |
| 铜 | 0.0005～20.00 | 硅 | 0.010～13.50 |
| 镁 | 0.0010～10.00 | 锶 | 0.0005～10.00 |
| 锰 | 0.0010～12.00 | 锑 | 0.010～5.00 |
| 镓 | 0.0050～0.050 | 银 | 0.0050～2.00 |
| 钛 | 0.0010～15.00 | 钡 | 0.0050～0.050 |
| 钒 | 0.0010～10.00 | 钴 | 0.0050～12.00 |
| 铟 | 0.010～0.10 | 钨 | 0.0050～2.00 |
| 锡 | 0.020～2.00 | 钼 | 0.0050～2.00 |
| 铋 | 0.010～10.00 | 饵 | 4.50～11.00 |
| 钙 | 0.020～10.00 | 钾 | 0.0050～1.00 |
| 铬 | 0.0020～5.00 | 钠 | 0.0050～0.50 |
| 锌 | 0.0010～12.00 | 锂 | 0.0005～10.00 |
| 镍 | 0.0020～2.50 | 钕 | 20.00～30.0 |
| 镉 | 0.0020～1.00 | 钇 | 1.00～10.00 |
| 锆 | 0.0020～16.00 | 镱 | 10.00～15.00 |
| 铍 | 0.0005～5.00 | 磷 | 0.005～0.05 |
| 铅 | 0.10～1.00 | 铪 | 0.05～0.50 |

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

- GB/T 20000.1界定的术语和定于适用于本文件。

4   方法提要

根据合金的类型及元素的含量，采用以下方法分解试样：

—盐酸和过氧化氢分解试样；

—盐酸和硝酸混合酸分解试样；

—氢氧化钠溶液和过氧化氢分解试样；

—盐酸和硝酸混合酸、氢氟酸分解试样。

试样分解后，以电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

5  试剂

5.1 过氧化氢（ρ1.10 g/mL）。

5.2 盐酸（ρ1.19 g/mL），优级纯。

5.3 硝酸（ρ1.42 g/mL），优级纯。

5.4 氢氟酸（ρ1.14 g/mL），优级纯。

5.5 氩气 (＞99.99 %)。

5.6 盐酸（1+1）。

5.7 硝酸（1+1）。

5.8 高氯酸（ρ1.76 g/mL），优级纯。

5.9  混合酸：3份盐酸（5.6）和1份硝酸（5.7）混合。

5.10 氢氧化钠溶液（400 g/L）。

5.11 高纯铝（ωAl≥99.999 %）。

5.12 铝基体溶液（20 mg/mL）：称取20.00 g经酸洗过的高纯铝（5.11）置于1000 mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为600 mL盐酸（5.6），待剧烈反应停止后，缓慢加热至完全溶解，然后加入数滴过氧化氢（5.1），煮沸数分钟，分解过量的过氧化氢，冷却，将溶液移入1000 mL的容量瓶中，用水稀释到刻度，摇匀。

5.13 各分析元素标准贮备溶液的配制方法见附录A，也可使用有证国家标准物质（溶液）。

5.14  标准溶液

5.14.1 多元素标准溶液的配制原则：互有化学干扰、产生沉淀及互有光谱干扰的元素应分组配制。

5.14.2 将标准贮存溶液（5.13）稀释为100 μg/mL，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

5.14.3 将标准贮存溶液（5.13）稀释为10 μg/mL，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

6  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪

——分光室具有抽真空或驱气功能；

——仪器的分辨率小于0.005 nm（200 nm处）。

7  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

8  分析步骤

8.1 试料

按表2、表3称取试样（7），精确至0.0001 g。

表2

| 质量分数 % | 试料 g | 试液体积 mL | 分取体积 mL | 稀释体积 mL | 稀释倍数T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0.0005～0.05 | - 0.50 | 100 | —— | —— | —— |
| - ＞0.05～1.0 | - 0.25 | 250 | —— | —— | —— |
| - ＞1.0～10.0 | - 0.25 | 250 | 10 | 100 | 10 |
| ＞10.0～20.0 | 0.25 | 250 | 5 | 100 | 20 |
| ＞20.0～30.0 | 0.25 | 500 | 5 | 100 | 20 |

- 表3

| - 质量分数 - % | - 试料 - g | - 试液体积 - mL | 分取体积 mL | 稀释体积 mL | 稀释倍数T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 0.01～1.0 | - 0.25 | - 250 | - —— | - —— | - —— |
| - ＞1.0～10.0 | - 0.25 | - 250 | - 10 | - 100 | - 10 |
| - ＞10.0～30.0 | - 0.25 | - 500 | - 5 | - 100 | - 20 |

8.2 平行试验

平行做两份试验。

8.3 空白试验

称取与试料相同量的高纯铝（5.11），随同试料做空白试验。

- 8.4 分析试液的制备

8.4.1 溶样方法Ⅰ

此方法适用于铝及铝合金中铁、铜、镁、锰、镓、钛、钒、铟、锡、铬、锌、镍、镉、铍、锶、钙、钡、钾、钠、钴、钨、钼、饵、锂、磷、钕、钇、镱含量的测定。

8.4.1.1将按表2称取的试料(8.1)置于250 mL烧杯中，加入25 mL盐酸（5.6），待剧烈反应停止后，低温加热使试料分解，加入适量的过氧化氢（5.1），至试料完全溶解，煮沸分解过量的过氧化氢，冷却至室温。移入表2相应体积的容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。必要时根据工作曲线范围，稀释待测溶液。

8.4.1.2当硅含量大于0.5 %时，如有不溶残渣，将试液过滤于表2中相应体积的容量瓶中，洗涤残渣。将残渣连同滤纸置于铂坩埚中，灰化（勿使滤纸燃烧），然后在800 ℃灼烧5 min，冷却。加入5 mL氢氟酸（5.4），并逐滴加入硝酸（5.7）至溶液清亮，加入1 mL高氯酸（5.8），加热蒸发至干，冷却，用5 mL盐酸（5.6）溶解残渣，将此试液合并于原滤液中，稀释至刻度，混匀。必要时根据工作曲线范围，稀释待测溶液。

- 8.4.2  溶样方法Ⅱ

此方法适用于铝及铝合金中铁、铜、镁、锰、镓、钛、钒、铟、锡、铅、铋、锑、铬、锌、镍、镉、铍、硼、锶、钙、银、钡、钴、锂、钼、钕、钇、镱含量的测定。

8.4.2.1 将按表2称取的试料(8.1)置于250 mL烧杯中，加入25 mL混合酸（5.9），待剧烈反应停止后，低温加热分解至试料完全溶解，冷却至室温。

8.4.2.2 当硅含量大于0.5 %时，如有不溶残渣，将试液过滤于表2中相应体积的容量瓶中，洗涤残渣。将残渣连同滤纸置于铂坩埚中，灰化（勿使滤纸燃烧），然后在800 ℃灼烧5 min，冷却。加入5 mL氢氟酸（5.4），并逐滴加入硝酸（5.7）至溶液清亮，加入1 mL高氯酸（5.8），加热蒸发至干，冷却，用5 mL盐酸（5.6）溶解残渣，将此试液合并于原滤液中，稀释至刻度，混匀。必要时根据工作曲线范围，稀释待测溶液。

8.4.3  溶样方法Ⅲ

此方法适用于铝及铝合金中硅、铁、铜、镁、锰、钛、硼、钒、铬、锌、镍、锆、锶、锡、锑、铅、钙、钨、镱、铒、钕元素的测定。

8.4.3.1 将按表3称取的试料(8.1)置于400 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入少许水，加入6 mL氢氧化钠溶液（5.10），待剧烈反应停止后，低温加热分解，加入适量的过氧化氢（5.1），缓慢加热至试料完全溶解，煮沸分解过量的过氧化氢，冷却至室温。

8.4.3.2 如果试样中硅含量大于0.5 %，将溶液蒸至浆状，稍冷，加入约30 mL水，缓慢加热直至完全溶解。

8.4.3.3 用水将溶液（8.4.3.2）稀释至约100 mL，边搅拌边加入25 mL硝酸（5.7）和25 mL盐酸（5.6），低温加热使其完全溶解（若有二氧化锰棕色沉淀时，加入无水亚硫酸钠溶液，使其分解），冷却，将溶液移入250 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。必要时根据工作曲线范围，稀释待测溶液。

8.4.4 溶样方法Ⅳ

- 此方法适用于硅含量小于0.50%的铝及铝合金中锆、铪、铁、铜、镁、锰、钛、钒、铬、锌、镍、锶、锡、铅元素的测定。

将按表2称取的试料(8.1)置于100 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入25 mL混合酸（5.9），待剧烈反应停止后，加入适量的氢氟酸（5.4），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入表2相应体积的容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。必要时根据工作曲线范围，稀释待测溶液。

注：1、对易水解的元素如Ti、Sn、Zr、Sb，试液应保持10 %的酸度。

2、分析低含量试样时，对易污染元素如Ca、Pb、B应使用高纯酸和石英亚沸蒸馏水。

8.5 系列标准溶液的配制

8.5.1 根据试液中铝量，移取适量的铝基体溶液（5.12）于一组100 mL容量瓶中，使标准溶液中的铝量与试液中的铝量基本一致，加入适量的待测元素标准溶液（5.13）或（5.14），使标准溶液酸度与试液基本一致，用水稀释至刻度，混匀。以不加标准溶液的试液作为空白溶液，待测元素含量应在所做工作曲线范围之内，系列标准溶液的数量由精度要求决定，一般3个～5个。

8.5.2 采用氢氧化钠分解试样时按下述方法制备标准系列

根据样品中铝量，称取适量高纯铝（5.12）于一系列聚四氟乙烯烧杯中，盖上表皿，以下操作按8.4.3步骤进行，在未稀释到刻度前加入适量的待测元素标准溶液（5.13）或（5.14），使标准溶液酸度与试液基本一致，用水稀释至刻度，混匀。以不加标准溶液的试液作为空白溶液，待测元素含量应在所做工作曲线范围之内，系列标准溶液的数量由精度要求决定，一般3个～5个。

8.5.3  根据样品牌号也可选择相应的标准系列样品（国家一级标样），按分析试液的制备方法（8.4）配置系列标准溶液，系列标准溶液的数量由精度要求决定，一般3个～5个。

8.6  测定

将系列标准溶液（8.5）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，选择仪器合适的分析条件，在各元素选定的波长处，测量系列标准溶液中各元素的强度。当工作曲线的线性相关系数≥0.9995时，即可进行分析溶液（8.4）的测定，根据光强度和浓度的关系计算机自动给出样品中各元素的质量浓度。

9  试验数据处理

9.1  按式（1）计算各待测元素的质量分数（%）：

ω(X)=(c−c0)⋅V⋅T×10−6m0×100%……………………………(1)

式中：

ω(X)——待测元素的质量分数，单位为百分数（%）；

c	——自工作曲线上查得被测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c0	——自工作曲线上查得空白试验溶液中被测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样的质量，单位为克（g）；

T ——稀释系数。

9.2  当元素含量＜1 %时，计算结果表示至两位有效数字；当元素含量≥1 %时，计算结果表示至小数点后二位。数值修约执行GB/T 8170。

9.3  取两次测试结果的平均值。

10  精密度

10.1重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法或外延法求得。

表5

| 质量分数/% | 0.0005 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0100 | 0.050 | 0.100 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r/% | 0.0001 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0040 | 0.0060 | 0.030 |
| 质量分数/% | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 |  |
| 重复性限r/% | 0.050 | 0.20 | 0.30 | 0.55 | 0.75 | 1.25 |  |

10.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按以下数据采用线性内插法或外延法求得。

表6

| 质量分数/% | 0.0005 | 0.0010 | 0.0050 | 0.0100 | 0.050 | 0.100 | 0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限R/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0020 | 0.0060 | 0.012 | 0.040 |
| 质量分数/% | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 |  |
| 再现性限R/% | 0.080 | 0.30 | 0.45 | 0.65 | 1.00 | 1.50 |  |

11  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

12  实验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。

附录A

（资料性附录）

推荐的元素谱线

| 元素 | 分析线/nm | 元素 | 分析线/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Fe Cu Mg Mn Ga Ti V Si Sn Bi Ca Cr Zn Ni Cd Zr Be B | 259.940，239.562 324.754 285.213，279.553 259.373，257.610 294.364 334. 941，337.280 292.402 288.158，251.611 189.989 223.061 317.933，393.366 267.716，283.563 213.856，206.200 231.604 228.802 339.198，349.621 234.861，313.042 249.678,249.773 | Pb In Sr Sb Ag Ba Co W Mo Er Li P K Na Nd Y Yb Hf | 220.353 325.609 407.771，346.446 217.581 328.068 230.424，455.403 228.616 239.709 202.030 323.058 670.784 213.618 766.491 589.592 430.3 224.306,377.433 289.138 399.980 |