ICS 77.120.10

H 12

ω(Li2O)=(c1−c2)⋅V×10−3m×100

中华人民共和国国家标准

GB/T 20975.33—201X

铝及铝合金化学分析方法

第33部分：钾含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys—

Part 33：Determination of potassium content—

Flame atomic absorption spectrometric method

（送审稿）

201X-XX-XX 发布                                     201X-XX-XX 实施

发 布

国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

- 前  言

- GB/T 20975-201X《铝及铝合金化学分析方法》分为37部分；

- ——第1部分：汞含量的测定

- ——第2部分：砷含量的测定

- ——第3部分：铜含量的测定

- ——第4部分：铁含量的测定

- ——第5部分：硅含量的测定

- ——第6部分：镉含量的测定

- ——第7部分：锰含量的测定

- ——第8部分：锌含量的测定

- ——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第10部分：锡含量的测定

- ——第11部分：铅含量的测定

- ——第12部分：钛含量的测定

- ——第13部分：钒含量的测定

- ——第14部分：镍含量的测定

- ——第15部分：硼含量的测定

- ——第16部分：镁含量的测定

- ——第17部分：锶含量的测定

- ——第18部分：铬含量的测定

- ——第19部分：锆含量的测定

- ——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

- ——第21部分：钙含量的测定

- ——第22部分：铍含量的测定

- ——第23部分：锑含量的测定

- ——第24部分：稀土总含量的测定

- ——第25部分：元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- ——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

- ——第27部分：铈、镧、钪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

- ——第28部分：钴含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第29部分：鉬含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

- ——第30部分：氢含量的测定 加热提取热导法

- ——第31部分：磷含量的测定 钼蓝分光光度法

- ——第32部分：铋含量的测定

- ——第33部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第34部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第35部分：钨含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

- ——第37部分：铌含量的测定

本部分为GB/T 20975 的第33部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、贵州省分析测试研究院、中铝材料应用研究院有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、中铝山西新材料有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、北矿检测技术有限公司、昆明冶金研究院。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 807.10-2012。

铝及铝合金化学分析方法

第33部分：钾含量的测定

火焰原子吸收光谱法

警示—使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

GB/T 20975的本部分规定了火焰原子吸收光谱法测定铝及铝合金中钾含量的方法。

本部分适用于铝及铝合金中钾含量的测定。测定范围：0.0010 %～1.00 %。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682          分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8005.2       铝及铝合金术语 第2部分：化学分析

GB/T 8170—2008   数值修约规则与极限数值的表示和判定

- 3  术语和定义

- GB/T 20000.1、GB/T 8005.2界定的定义和术语适用于本部分。

4  方法提要

试样用盐酸、过氧化氢溶解，加入氯化铯作电离抑制剂，使用空气 - 乙炔火焰，于火焰原子吸收光谱仪波长766.5 nm处，测量钾的吸光度，计算钾的质量分数。

5  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和符合GB/T 6682规定的一级水。

5.1 铝（wAl≥99.99 %，wK≤0.0005%）。

5.2 盐酸（1+1），高纯试剂BVⅢ级。

5.3 过氧化氢（ρ=1.10 g/mL）。

5.4 氯化铯溶液（25 g/L）：称取2.5 g氯化铯（高纯），溶于100 mL水中，混匀。

5.5 铝溶液（20 mg/mL）：称取20.000 g铝（5.1）置于500 mL聚四氟乙烯烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为600 mL盐酸（5.2），缓慢加热至完全溶解，冷却。将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

5.6 钾标准贮存溶液：称取1.9068 g基准氯化钾（预先在450 ℃～500 ℃灼烧1.5 h～2 h并在干燥器中冷却至室温）于300 mL烧杯中溶解，移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。贮存于干燥的聚乙烯瓶中。此溶液1 mL含1.0 mg钾。

5.7 钾标准溶液：移取10.00 mL钾标准贮存溶液（5.6）于1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液l mL含0.010 mg钾。

6  仪器

原子吸收光谱仪，附钾空心阴极灯。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量试料溶液的基体一致的溶液中，钾的特征浓度应不大于0.5 μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0 %；用最低浓度的标准溶液(不是零浓度溶液)测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5 %。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.70。

7  试样

将试样加工成厚度不大于1 mm的碎屑。

8  分析步骤

8.1 试料

称取质量（m0）为0.50 g试样（7），精确至0.0001 g。

8.2 平行试验

平行地做两份试验，取其平均值。

8.3 空白试验

称取0.5000 g铝（5.1）代替试料（8.1），随同试料做空白试验。

8.4 测定

8.4.1 将试料（8.1）置于300 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入15 mL盐酸（5.2），待试料完全溶解后，加入2滴过氧化氢（5.3），低温加热至试样完全溶解，冷却至室温。

8.4.2 根据试料中钾的质量分数，按表1将试液（8.4.1）移入容量瓶中。

8.4.3 根据试料中钾的质量分数，按表1移取试液（8.4.2）于100 mL容量瓶中。加入4.0 mL氯化铯溶液（5.4），用水稀释至刻度，混匀。

表1

| 质量分数 % | 容量瓶体积 mL | 移取试液（8.4.2）体积 mL | 稀释倍数T |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0050～0.020 | 100 | 全量 | 1 |
| ＞0.020～0.10 | 100 | 20.00 | 5 |
| ＞0.10～0.50 | 250 | 10.00 | 25 |
| ＞0.50～1.00 | 250 | 5.00 | 50 |

8.4.4 将试液（8.4.3）于原子吸收光谱仪波长766.5 nm处，采用空气-乙炔火焰，以空白试验溶液（8.3）调零，测量钾的吸光度。从工作曲线上查出钾量（m1）。

8.5  工作曲线的绘制

8.5.1 系列标准溶液的制备

根据试料中钾的质量分数，工作曲线绘制分为以下几种：

8.5.1.1  适用于0.0010 %～0.020 %钾的质量分数

移取0 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL钾标准溶液(5.7)，分别置于一组100 mL容量瓶中，加入25.0 mL铝溶液(5.5)和4.0 mL氯化铯溶液（5.4），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.1.2  适用于＞0.020 %～0.10 %钾的质量分数

移取0 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL 钾标准溶液(5.7)，分别置于一组100 mL容量瓶中，加入5.0 mL铝溶液(5.5)和4.0 mL氯化铯溶液（5.4），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.1.3  适用于＞0.10 %～0.50 %钾的质量分数

移取0 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL钾标准溶液(5.7)，分别置于一组100 mL容量瓶中，加入1.0 mL铝溶液(5.5)和4.0 mL氯化铯溶液（5.4），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.1.4  适用于＞0.50 %～1.00 %钾的质量分数

移取0 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL钾标准溶液(5.7)，分别置于一组100 mL容量瓶中，加入0.5 mL铝溶液(5.5)和4.0 mL氯化铯溶液（5.4），用水稀释至刻度，混匀。

8.5.2 测量

将系列标准溶液（8.5.1）于原子吸收光谱仪波长766.5 nm处，采用空气-乙炔火焰，以空白溶液调零，测量钾的吸光度。以钾量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

9  试验数据处理

9.1 钾含量以钾的质量分数wK计，按公式（1）计算：

wK=m1⋅T×10−3m0×100%  ………………………………（1）

式中：

m1——自工作曲线上查得试液的钾量，单位为毫克（mg）；

m0 ——试料的质量，单位为克(g)；

T ——稀释倍数。

9.2  计算结果表示至小数点后两位有效数字。数值修约执行GB/T 8170-2008中3.2、3.3条款。

10  精密度

10.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5 %，重复性限ｒ按以下数据采用线性内插法或外延法求得。

表2

| wK / % | 0.0012 | 0.011 | 0.061 | 0.29 | 0.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.0002 | 0.001 | 0.002 | 0.02 | 0.03 |

10.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5 %，再现性限R按表3数据采用线性内插法或者外延法求得。

表3

| wK / % | 0.0012 | 0.011 | 0.061 | 0.29 | 0.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.0003 | 0.002 | 0.003 | 0.04 | 0.05 |

11  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

12  试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本部分中没有明确说明或可选择的、可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。