铝及铝合金化学分析方法

第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法

编制说明（报批稿）

一、工作简况（包括任务来源、协作单位、主要工作过程）

1、立项目的

在当前国家“一带一路”、“中国制造2025”、国际产能和装备制造合作等战略发展形势下，随着国内外铁路、航空、电力和核发展等有力推动，促使轻量化结构材料---铝合金的需求量不断增长。随着铝工业的不断发展，产品质量的提高，用户需求的要求水平提高，出现了许多新增的铝合金广泛应用于航空航天、国防军事装备领域及汽车等民用产品中。如新增的合金牌号X2A68系列，Ag的组份在0.40%～0.80%。

现有的铝化学分析方法标准系列中无涉及此范围银的检测方法。GB/T20975系列 《 铝及铝合金化学分析方法》中没有银的检测方法，而现有的涉及铝及铝合金中银元素的检测方法有YS/T  870-2013 《高纯铝化学分析方法  痕量杂质元素测定  等离子体质谱法 》、YS/T  871-2013 《高纯铝化学分析方法  痕量杂质元素测定  辉光质谱法 》和YS/T244.6-2008《高纯铝化学分析方法 第6部分 催化锰-过硫酸反应体系法测定银含量》测定范围分别为0.00005%～0.005%、0.0000005%～0.001%和0.00002%-0.0001%，不适合合金牌号X2A68系列0.40%～0.80%的银的测定，因此有必要制定新的银检测标准，满足现代铝加工行业发展的需求。

根据国标委《国家标准委关于下达2017年第四批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合〔2017〕128号）文件精神，《铝及铝合金化学分析方法 第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由广东省工业分析检测中心负责，项目计划编号为20173517-T-610，完成时间为2019年。

2  项目编制工作组单位简介

2.1 广东省工业分析检测中心

广东省工业分析检测中心是我国南方从事金属材料、冶金产品、化工产品、再生资源质量检测、欧盟环保（RoHS）指令的有害物质检测、金属材料综合利用检测与咨询、评价以及分析测试技术研究的专业机构。先后隶属于广州有色金属研究院、广东省工业技术研究院（广州有色金属研究院），2015年12月经广东省机构编制委员会批准成为广东省科学院属下的独立事业法人单位。中心是一个检测设备配套齐全、检测技术完备、人员结构合理、管理科学的检测机构。近十年来获得省部级科技进步奖20项。累计申请专利15件，其中授权发明专利5件、授权实用新型专利2件。承担国家、省级各类项目50余项，主持和参与国家、行业标准300余项，发表专著5部，发表论文300余篇。

该单位为本标准的主编单位，负责该标准项目的调研、资料收集和制定试验方案，负责具体的试验，技术参数的确定以及标准资料的编写、上报等工作。

2.2有色金属技术经济研究院

有色金属技术经济研究院是我国有色金属行业的标准研究权威单位。馆藏有齐全的镁材国际、国外先进标准和先进工艺资料，有齐全的镁合金国际国外锻件的先进标准与我国镁合金锻件标准的对比资料。

该单位积极配合主编单位分配各项标准任务，协调各成员单位之间的关系，指导编制组正确采用国际、国外先进标准，为本标准的科学性、先进性把关和提供了充分的标准依据和相关资料，在编制组中贡献巨大。

2.3北京有色金属与稀土应用研究所

北京有色金属与稀土应用研究所始建于1963年，2000年转制为全民所有制企业。研究所坚持自主创新，形成了稀贵金属功能材料与焊接材料、铝合金功能材料与焊接材料、其他有色金属材料研发生产体系。产品广泛应用于航空航天、电子信息、电力机械、兵器、环保、交通等国民经济主要行业和国家重点项目。为我国国防工业的发展做出了重要贡献，尤其在神舟系列飞船、嫦娥一期、嫦娥二期等发射任务中，作为运载火箭和卫星的重要基础材料供应单位，为国家的航天事业作出了突出贡献。研究所建立了理化检测分析平台拥有先进分析检测仪器，如质谱仪、原子吸收光谱仪、电感耦合等离子发射光谱仪、水浸超声扫描探伤仪、扫描电镜、显微硬度仪、热导率仪、热膨胀仪、热重天平等高端检测仪器50余台套。依托研究所建立了北京有色金属与稀土应用研究所理化中心（北京市冶金产品质量监督检验站）通过了中国合格评定国家认可委员会实验室认可和北京市检验检测机构资质认定，主要从事铝合金、铜合金、贵金属、钢铁、锡合金等6大类110种产品的检验检测和相关检测的技术支持服务。

该单位积极参加编制组各次工作会议，负责提供试验用样品，对标准试验方法技术条件进行验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了骨干作用。

2.4昆明冶金研究院

昆明冶金研究院是云南冶金集团股份有限公司技术中心的核心研发机构，是云南省选冶新技术重点实验室、国家博士后科研工作站、国家科技部国际合作基地的依托单位，同时也是云南省湿法冶金工程技术研究中心、云南省铝电解节能减排工程技术研究中心、云南省铅冶金工程技术研究中心、云南省锰系列产品工程技术研究中心及云南省多晶硅产业化关键技术工程研究中心的主要依托单位，拥有云南省锗铜系列高新技术产品的技术开发创新团队、云南省铝电解冶金新技术创新团队、云南省加压湿法冶金技术应用研究创新团队、昆明市低成本多晶硅技术创新团队和昆明市铜及铜产品开发科技创新团队。主要从事矿产资源开发利用、技术研发与技术服务；冶金、环保技术开发与服务；新材料研究与开发；采、选、冶工程设计、民用建筑设计；矿石及金属产品中多元素分析、合金材料相分析和结构测定；矿物组成与赋存状态、各种材料成份结构分析等。分析测试研究部研究开发的分析方法汇编成方法集共23部，具有优良的科研传统和较强的研究能力；配备了目前世界上最为高端的诸多精密分析仪器，拥有ICP-AES、ICP-MS、GD-MS（辉光放电质谱）、X射线荧光光谱仪、X射线衍射仪、MLA（矿物解离度定量测定仪）、电子探针、光电直读光谱、原子荧光、原子吸收、分光光度计、高频红外碳硫分析仪等多套设备。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

2.5  西安汉唐分析检测有限公司

西安汉唐分析检测有限公司是西北有色金属研究院（集团）下属的第三方检测机构。1965年成立至今，公司已在西安宝鸡两地三区建成标准化实验室，检测面积10000余平方米，设备200余台（套），设备资产上亿元。现有员工124名，其中技术人员70余名（教授8名，高级工程师32名，注册计量师10名）。公司是国内最大的钛合金检测机构、国内最全面的金属复合材料检测机构、国内唯一核电堆芯材料的检测机构、金属材料全领域检测机构。公司是中国有色金属工业西北质量监督检验中心、陕西省有色金属产品质量监督检验站、陕西省有色金属材料分析检测与评价中心、陕西省核工业用金属材料检测与评价服务平台、稀有金属检测信息化管理及共享平台、稀有金属材料安全评估与失效分析中心、工业（稀有金属）产品质量控制和技术评价实验室的主体单位，同时被国家质量监督检验检疫总局确定为钛及钛合金加工产品、铜及铜合金管材生产许可证检验机构实施单位，先后通过国家认证认可监督委员会(CMA)、中国合格评定国家认可委员会(CNAS)和国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)认证，是由政府部门授权、具有法定第三方公正地位的产品质量检验机构。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

2.6  贵州省分析测试研究院

贵州省分析测试研究院是依法设立的为社会提供公正科学数据的第三方检测机构，是政府财政全额拨款的公益型科研事业单位。创建于1935年9月，是由一批留学德、日等国从海外归国的爱国知识分子在贵州省自然科学领域最早建立的工科研究机构。在1990年通过省级《计量资格认证》（CMA）2700余项省级计量认证，2009年通过了《国家实验室认可》（CNAS资格认可）400多项。拥有HPLC、HPLC-MS、GC、GC-MS、ICP-AES、GPC、TOC、DOC、FTIR等各类仪器设备共计400余台（件），价值近8000万元，实验室面积达20000余平方米。承担并完成国家支撑计划、863课题、国家自然基金等多项国家级、省级科研项目。现有分析测试新方法和新技术研究成果80多项，在国内外重要期刊发表相关研究论文300余篇，参与起草和修订国家标准十余项，获得发明专利15项，出版专著500多篇（部）。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

2.7山东兖矿轻合金有限公司

山东兖矿轻合金有限公司配置熔铸生产线4条、挤压生产线14条，具有最先进的模具加工设备，尤其是进口的150MN双动正向油压挤压机，为目前世界上吨位最大的同类挤压设备，属世界首台，配有目前国内最高的立式淬火炉（30m），最长的时效退火炉（30m）。可生产最大直径为φ800mm铸棒，最大宽度达1100mm的型材，最大外径达700mm的无缝管材，最大直径达450mm的挤压棒材等各种铝合金工业用管、棒、型材，满足不同客户对各类工业铝挤压材的需求。

山东兖矿轻合金有限公司现有工程技术人员中，拥有一队经验丰富的产品开发工程师，专责为客户设计产品及提供技术支持，对整个加工工序都具备丰富的经验和深厚的知识，务求令产品符合客户的每一个要求。为适应企业后续产品研发的需要，公司十分重视产品设计、改进和研发。公司有一整套较先进的科研设备和检测仪器，公司依托兖矿国家级技术中心，组成了熔铸、挤压、模具等研发工艺组，开展高纯、高强、高韧、耐损伤容限型铝合金的研究，专注于高强、高韧、耐蚀大型薄壁中空铝合金工业挤压材的研究，突破了薄壁中空大型结构铝型材的模具设计与制造技术，保证了产品尺寸和表面质量的稳定性；突破了810mm×60mm×25000mm薄壁多孔大断面铝型材的高精挤压技术，是世界最宽的轨道列车用侧板型材，减少了焊缝，降低了成本，提高了生产效率；突破了中空异型型材的无熔合口挤压技术，提高了材料的安全性。并与国内外知名科研院所和公司企业合作，研发新型铝合金制品、探索研究新型工艺技术，不断开发铝合金挤压材的新工艺、新技术、新市场。主编过多项国家标准和行业标准，具有起草本国家标准的基础和条件。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

2.8深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司拥有国家级技术中心，设立了“博士后科研工作站”、“院士工作站”。公司为国家高新技术企业，拥有享受国务院特殊津贴的专家共19人。多年来，公司共获得省部级以上科技奖励超100项，其中国家级奖励13项：科技进步一等奖二项、二等奖七项、三等奖三项，技术发明二等奖一项。目前，持有自行研究开发所获得的专利近两百项，其中有效发明专利48项。拥有世界先进、国内首创的大规模锌氧压浸出生产线，对我国铅锌冶炼生产工艺的改造和技术提升具有示范性的推动作用。

中心实验室配备了目前世界上最为高端的诸多精密分析仪器，拥有ICP-AES、ICP-MS、、X射线荧光光谱仪、电子探针、光电直读光谱、原子荧光、原子吸收、分光光度计、高频红外碳硫分析仪等多套设备。具有优良的科研传统和较强的研究能力，开发的分析方法上百种，主编过多项国家标准和行业标准。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

2.9  东北轻合金有限责任公司

东北轻合金有限责任公司隶属于中国铝业公司，始建于1956年，是新中国第一个铝镁合金加工企业，是我国飞机、火箭、导弹、卫星、宇宙飞船等航空航天铝材保障基地，舰船、装甲车辆等军工产品保障基地，中国铝材出口加工基地之一。拥有各类铝及铝合金加工设备5700多台（套），生产的品种有：铝及铝合金管材、板材、带材、铝箔、型材、棒材、线材、粉材、锻件和深加工制品等。

东轻公司在标准起草方面有着非常丰富的经验，累计主起草或修订标准150余项，标准涵盖了国家标准、国家军用标准及行业标准等，起草的标准覆盖了整个铝加工行业。该单位积极配合主编单位分配各项标准任务，协调各成员单位之间的关系，在编制组中起到重要作用。

2.10广东省韶关市质量计量监督检测所

广东省韶关市质量计量监督检测所成立于1979年，初期以矿产品、煤炭类、有色金属产品、黑色金属产品、黑色金属材料的检验业务为主，逐渐发展成为具有地方特色的监督检验和委托检验专业机构。2002年，韶关质计所通过了中国计量认证（CMA）和国家实验室认可（CNAS），成为粤北地区首屈一指的产品质量检验机构；2012年，在国家相关政策调整后，韶关市计量检测所与韶关市产品质量检测所合并，成立了韶关市质量计量监督检测所，成为集质量检验、计量检定于一体的综合性第三方检测机构。经过多年的建设和发展，韶关质计所建立了无机化学、有机精细化工、物理、煤炭、水泥、食品等领域的检验专业室，全部具备CMA检验资质，均获得CNAS国家实验室认可。实验室配备了气相色谱仪、液相色谱仪、连续光谱原子吸收光谱仪、等离子体发射光谱仪、等离子体质谱仪、双道原子荧光光度计、激光粒度分析仪、X荧光光谱仪、X荧光衍射仪、石材放射性检测仪等一批先进的检测设备。韶关质计所拥有一只专业技术水平较高的人才队伍。其中，教授级高级工程师2人，高级工程师8人，工程师28人，助理工程师9人，全部具有本科、硕士或博士学历、学位，人员素质和装备水平达到了国内先进实验室水平。2017年10月，铅锌及建筑钢材产品国家质量监督检验中心（广东）通过广东省质监局专家评审组验收，标志着韶关质计所的检验能力又跨上了一个新台阶。

该单位积极参加编制组各次工作会议，参加方法的验证，及时准确的提供了试验数据，及本部分所需的相关统计数据，在编制组中发挥了重要作用。

3  主要工作过程（征求意见过程，讨论会情况）和工作内容

3.1 调研

从项目申报开始，广东省工业分析检测中心就组建了GB/T 20975.36-201X《铝及铝合金化学分析方法 第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》起草项目组，由长期负责标准制修订的教授级高工担任组长，数名高级工程师组成。在立项阶段，项目组就开始广泛进行调研，充分查阅国内外铝及铝合金牌号及相关要求，征集关于铝及铝合金中银的测定要求、测定范围、测定方法。

调研工作是从铝合金的生产企业和用户两个方面进行的，标准编制小组征集关于铝及铝合金中银的测定要求和测定范围，通过调研得知， 在当前国家“一带一路”、“中国制造2025”、国际产能和装备制造合作等战略发展形势下，随着国内外铁路、航空、电力和核发展等有力推动，促使轻量化结构材料---铝合金的需求量不断增长。随着铝工业的不断发展，产品质量的提高，用户需求的要求水平提高，出现了许多新增的铝合金广泛应用于航空航天、国防军事装备领域及汽车等民用产品中。如新增的合金牌号X2A68系列，Ag的组份在0.40%～0.80%。

现有的铝化学分析方法标准系列中无涉及此范围银的检测方法。GB/T20975系列 《 铝及铝合金化学分析方法》中没有银的检测方法，而现有的涉及铝及铝合金中银元素的检测方法有YS/T  870-2013 《高纯铝化学分析方法  痕量杂质元素测定  等离子体质谱法 》、YS/T  871-2013 《高纯铝化学分析方法  痕量杂质元素测定  辉光质谱法 》和YS/T244.6-2008《高纯铝化学分析方法 第6部分 催化锰-过硫酸反应体系法测定银含量》测定范围分别为0.00005%～0.005%、0.0000005%～0.001%和0.00002%-0.0001%，不适合合金牌号X2A68系列0.40%～0.80%的银的测定，因此有必要制定新的银检测标准，满足现代铝加工行业发展的需求。

低含量银的测定方法有火焰原子吸收光谱法，电感耦合等离子体原子发射光谱法，分光光度法等。调研发现低含量银更多实验室还是采用火焰原子吸收光谱法。为此，本标准考虑采用火焰原子吸收光谱法测定银。

3.2  工作会议情况

3.2.1 任务落实会

2018年3月全国有色金属标准化技术委员会在云南省昆明市召开了GB/T 20975.36-201X《铝及铝合金化学分析方法 第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》起草第一次工作会议，会上确定了GB/T 20975.36-201X的起草思路。方法是火焰原子吸收光谱法，其方法原理是“试料用盐酸、硝酸溶解。在盐酸介质中，于原子吸收光谱仪波长328.1nm处，以空气–乙炔火焰，测量银的吸光度，以此确定银的含量”，银的测定范围为0.0050%～2.00%。

编制组对铝企业、用户进行了调研，征求对《铝及铝合金化学分析方法 第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》的意见，广泛收集国内外关于铝及铝合金中银的测定技术资料，进行汇总整理，经过认真分析、研究和讨论，于2018年10月形成标准草案和编制完成了《试验报告》。项目组将标准草案稿发送给尽可能多的分析实验室，收集对标准草案的反馈信息，汇总、分析意见和建议，与提出建议和意见的实验室充分沟通，完善补充修改标准草案。2018年11月标准编制小组与北京有色金属与稀土应用研究所理化中心、昆明冶金研究院、西安汉唐分析检测有限公司、贵州省分析测试研究所、山东兖矿轻合金有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东省韶关市质量计量监督检验所等联系，对标准进行复验和复核验证，在收到各家验证单位的验证报告后，我们根据各单位的复验结果和各单位的意见建议，形成了《讨论稿》和《讨论稿编制说明》。

3.2.2 讨论会

2019年1月9日～10日，全国有色金属标准化技术委员会在黑龙江省哈尔滨市召开了《铝及铝合金化学分析方法》系列标准工作会议，在黑龙江省哈尔滨市召开了 GB/T20975 工作会议，主要参加单位全国有色金属标准化技术委员会、东北轻合金有限责任公司、中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、贵州省分析测试研究院、昆明冶金研究院、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、包头铝业有限公司、华南理工大学、山东兖矿轻合金有限公司、广西柳州银海铝业股份有限公司等单位的18名代表参加了会议。会议在轻标委秘书处的主持下进行， 就标准存在的问题及后续工作进行了讨论，对试验用样品的梯度、重现性和再现性计算、干扰试验等进行了讨论。

会后，根据会议精神，对《讨论稿》和《讨论稿编制说明》行了认真修改、补充、完善，形成了《征求意见稿》和《征求意见稿编制说明》，通过会议、发函征求了25家单位对征求意见稿的意见和建议，25家单位包括国标（北京）检验认证有限公司、国家有色金属质量监督检验中心、长沙矿冶研究院、中国铝业股份有限公司郑州研究院、有色金属技术经济研究院、北矿检测技术有限公司、云南省科学技术院等7家科研院所，还包括东北轻合金有限责任公司、内蒙古锦联铝材有限公司、广铝集团有限公司、广东豪美新材股份有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、中铝材料应用研究院有限公司、广亚铝业有限公司、广东坚美铝型材厂(集团)有限公司、包头铝业有限公司、中国铝业西北铝业有限责任公司、西南铝业（集团）有限责任公司等18家铝及铝合金生产企业。

3.2.3预审会

2019年7月23日～25日全国有色金属标准化技术委员会主持，在云南大理召开标准预审会，来自全国有色金属标准化技术委员会、东北轻合金有限责任公司、广东省工业分析检测中心、中国铝业股份有限公司郑州研究院、昆明冶金研究院、西安汉唐分析检测有限公司、贵州省分析测试研究所、山东兖矿轻合金有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、长沙矿冶研究院、北矿检测技术有限公司、河北四通新型金属材料股份有限公司、包头铝业有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司等单位的专家代表参会，对本标准（预审稿、编制说明）进行了详细分析和讨论，肯定了技术方案，并提出了意见和建议。其主要意见分别如下：1、在正文前增加警告相关内容；2增加规范性引用文件；3增加术语和定义4、表1增加稀释倍数T,试验数据处理公式相应调整。5、编制说明按要求补充完善。

会后，根据会议精神，对征求意见稿和编制说明进行了认真修改、补充、完善，形成了送审稿、意见汇总表及编制说明。

3.2.4审定会

2019年8月21日～23日，全国有色金属标准化技术委员会在辽宁省大连市召开了《铝及铝合金化学分析方法 第36部分：银含量的测定   火焰原子吸收光谱法》国家标准审定会，广东省工业分析检测中心、东北轻合金有限责任公司、中国铝业郑州有色金属研究院、昆明冶金研究院、国标（北京）检验认证有限公司、北矿检测技术有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、云南省科学技术院、北京有色金属与稀土应用研究所理化中心、西安汉唐分析检测有限公司、贵州省分析测试研究所、山东兖矿轻合金有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等27家单位的33余名代表参加了会议。经过与会专家的认真细致的讨论，针对标准文本的规范性引用文件、术语、计算结果表达方式等内容提出了意见和建议。项目组根据意见和建议，结合国家标准委及全国有色金属标准化委员会对标准制修订的最新要求，编制了《报批稿》和《报批稿编制说明》。

二、标准的编制原则

1、符合性：该标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》、GB/T 20001.4-2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》的要求对本部分进行了编写。

2、合理性：以满足我国铝及铝合金产品实际生产和使用的需要为原则，与实际相结合，提高标准的适用性。反映当前国内各生产企业的技术水平，宜于应用，经济上合理，兼顾现有资源的合理配置，提高了标准的可操作性。

3、先进性：该方法操作简便，系统稳定，工作效率高，精密度和准确度好，能很好地满足产品的需要。

# 确定标准主要内容的依据

原子吸收光谱法具有测定结果准确度高、操作简便、无需昂贵的分析仪器等特点，目前仍被国内外实验室广泛采用。因此考虑采用原子吸收光谱法测定银。对铝及铝合金中银的原子吸收光谱法测定条件和测定方法进行系统研究，并确定方法的准确度及精密度，最终形成国家标准。主要内容：

1、测定范围的确定

随着铝工业的不断发展，产品质量的提高，用户需求的要求水平提高，出现了许多新增的铝合金广泛应用于航空航天、国防军事装备领域及汽车等民用产品中。如新增的合金牌号X2A68系列，Ag的组份在0.40%～0.80%。因此在确定铝及铝合金中银元素的测定范围时，结合日常检测的实际情况，确定了方法测定范围为0.005%～2.00%。通过试验表明，本标准测定铝及铝合金中银含量范围在0.005%～2.00%之间时，能够更好地满足铝及铝合金中银含量的检测要求。

2、试样溶解条件的确定

选取4#试样进行试样溶解条件试验，进行了四个方案的溶解试验，分别是A、20mLHCl(1+1)+1mLH2O2   B、20mLHCl(1+1) +1mLHNO3   C、20mLHCl(1+1)+3mLHNO3   D、20mLHCl(1+1)+5mLHNO3  。 结果见表1。

表1  试样溶解试验

| 方案 | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现象 | 溶解不完全，有黑色悬浮物 | 溶解完全 | 溶解完全 | 溶解完全 |
| 结果 | 偏低 | 2.00 | 1.98 | 1.99 |

B、C、D、三个方案能溶解完全，综合考虑，选用B方案。经过第一验证单位（北京有色金属与稀土应用研究所理化中心）试验,确定与起草单位结论一致。

3、原子吸收测定酸度的确定

试验盐酸、硝酸及其酸度对测定的影响。移取2.00mL银标准溶液（100ug/mL）分别置于100mL容量瓶中，各加入1mLHNO3,再分别加入20mLHCl、25mLHCl，用水定容，混匀。按实验步骤进行测定，测量的吸光度数值一致，结果表明：HCl（1+3）和HCl（1+4）对测定无影响。选择银含量最高的4号样品，按实验方法进行溶解完全后，分别加入10mLHCl、15mLHCl，用水定容，混匀。溶液均无氯化银沉淀析出，银离子完全被络合。按实验步骤进行测定，结果分别为2.01%和1.99%。综合考虑，本实验选用HCl（1+4）作为测定酸度试验了盐酸、硝酸及其酸度对测定的影响。经过第一验证单位（北京有色金属与稀土应用研究所理化中心）试验, 选用HCl（1+4）作为测定介质时，与起草单位结论一致。

4、试验的酸度

试验盐酸、硝酸及其酸度对测定的影响。移取2.00mL银标准溶液（100ug/mL）分别置于100mL容量瓶中，各加入1mLHNO3,再分别加入20mLHCl、25mLHCl，用水定容，混匀。按实验步骤进行测定，测量的吸光度数值一致，结果表明：HCl（1+3）和HCl（1+4）对测定无影响。选择银含量最高的4号样品，按实验方法进行溶解完全后，分别加入10mLHCl、15mLHCl，用水定容，混匀。溶液均无氯化银沉淀析出，银离子完全被络合。按实验步骤进行测定，结果分别为2.01%和1.99%。综合考虑，本实验选用HCl（1+4）作为测定酸度。第一验证单位（北京有色金属与稀土应用研究所理化中心）试验, 选用HCl（1+4）作为测定介质时，银离子络合完全,与起草单位结论一致。

5、铝基体干扰试验

分别称取约0.10g、0.20g、0.40g不含银的纯铝，按实验方法进行溶解，加入1mL50ug/mL银标准溶液，按实验步骤进行测定，结果表明，溶液含0.1克 、0.2克铝，测量的吸光度基本不变；溶液含0.4克纯铝，测量的吸光度稍微降低。综合考虑，确定试样称样量为0.20g。第一验证单位（北京有色金属与稀土应用研究所理化中心）的验证试验说明,与起草单位结论一致,确定试样称样量为0.20g。

6、共存元素干扰试验

查阅GB/T 3190；GB/T 8733-2016;GB/T 27677-2017;GB/T 1196-2017;YS/T 665-2008;YS/T 275-2009等标准，确定了干扰元素的种类以及其最大含量为：Si10%、Fe0.3%、Cu7%、 Mn0.8%、 Mg2.9%、 Cr0.25%、 Ni0.05%、 Zn8 %、Ti0.2%、Li2%、Zr0.25%。加入相当0.20g试样中可能存在的干扰元素最大量，考察共存元素对银质量浓度为0.50 ug/mL测定的影响，进行干扰试验。结果表明：存在的干扰元素最大量对银的测定均无影响。第一验证单位（北京有色金属与稀土应用研究所理化中心）对可能存在的干扰元素进行试验, 确认存在的干扰元素对银的测定均无影响，与起草单位结论一致。

7、加标回收实验

称取3号样品，分别加入1.00mL、2.00mL银标准溶液（1mg/mL），按本方法的分析步骤进行加标回收试验，结果见表2。

表1  加标回收试验

| 3#样品/g | 样品含银量/ug | 加入银量/ug | 测得银量/ug | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2116 | 1100 | 1000 | 2104 | 100.4 |
| 0.2054 | 1068 | 2000 | 3125 | 102.8 |

第一验证单位（北京有色金属与稀土应用研究所理化中心）验证实验结果见表2，验证结果表明，加标回收率在99.9%~101.3%之间，加标回收率良好，与起草单位一致。

表2  加标回收试验

| 3#样品（g） | 样品中银含量（µg） | 加入银量（µg） | 测得银量（µg） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2004 | 1000 | 1000 | 1999 | 99.9 |
| 0.2078 | 1036 | 2000 | 3049 | 101.3 |

8、方法检出限

用试剂空白溶液喷雾，在1min左右的时间记录11次吸光度（用分析用水调零）计算标准偏差，另一标准溶液ρ=0.50µg/mL，同时测定其吸光度，结果见表3，满足测定要求。

表3  检出限

| 类别 | 吸光度 | 标准偏差 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 银空白 | 0.002 0.000 0.001 -0.001 0.001 0.000 0.002 -0.001 0.001 -0.001 0.001 | 0.00113 | D==0.012µg/mL |
| 银标液 0.50µg/mL | 0.140 | / |  |

第一验证单位（（北京有色金属与稀土应用研究所理化中心））验证结果见表4，银元素检出限为0.012µg/mL，与起草单位结论一致。

表4检出限

| 类别 | 吸光度 | 标准偏差 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 银空白 | 0.001;0.002;0;0.001;0;0.002;0;0.001;0;0.002;-0.001 | 0.00101 | 0.012 |
| 银标液0.50µg/mL | 0.123 | / |  |

9、精密度

按照国家标准GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求，新增了精密度要求。

按照GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的内容，通过对八家单位的试验数据和验证数据分别按照重复性和再现性的公式进行计算，并通过线性拟合，得出不同含量的重复性限和再现性限。

北京有色金属与稀土应用研究所理化中心负责一验，昆明冶金研究院、西安汉唐分析检测有限公司、贵州省分析测试研究所、山东兖矿轻合金有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、广东省韶关市质量计量监督检验所等单位负责二验。试验结果统计对比见表5。

表5试验结果对比

| 实验室 | 实验室 Ag% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 广东省工业分析检测中心（起草） | 0.0075，0.0077，0.0074， 0.0076，0.0074，0.0076，0.0075，0.0076，0.0078，0.0074，0.0078 | 0.054，0.053，0.054，0.053，0.053，0.053，0.055，0.053，0.054，0.055，0.053 | 0.51, 0.52，0.52，0.51 ，0.52，0.52，0.52，0.52，0.53，0.53，0.52 | 1.99 ，1.98，2.00，2.02 1.97， 1.98，1.97，2.02，1.98，1.97，1.97 |
| 北京有色金属与稀土应用研究所理化中心（一验） | 0.0075，0.0076，0.0075，0.0076，0.0078，0.0075，0.0074，0.0077，0.0074，0.0077，0.0076 | 0.054，0.055，0.054，0.053，0.055，0.053，0.056，0.055，0.054，0.054，0.056 | 0.51， 0.52， 0.52， 0.53，0.52，0.53，0.52，0.53，0.52，0.53，0.52 | 1.99 1.97 1.98 2.00 1.99 2.01 2.00 2.01 2.01 1.97 1.98 |
| 昆明冶金研究院（二验） | 0.0080 0.0078 0.0082 0.0079 0.0081 0.0076 0.0079 0.0080 0.0075 0.0078 0.0082 | 0.058 0.054 0.055 0.056 0.054 0.054 0.053 0.054 0.056 0.055 0.054 | 0.52 0.53 0.52 0.51 0.53 0.52 0.52 0.53 0.51 0.52 0.52 | 1.95 1.97 1.97 1.97 1.99 1.96 1.98 2.03 2.01 2.00 1.97 |
| 西安汉唐分析检测有限公司（二验） | 0.0076 0.0076 0.0076 0.0074 0.0073 0.0076 0.0074 0.0076 0.0078 0.0076 0.0076 | 0.0541 0.0551 0.0537 0.0535 0.0541 0.0541 0.0542 0.0538 0.0531 0.0543 0.0551 | 0.522 0.522 0.519 0.531 0.517 0.526 0.522 0.525 0.531 0.516 0.519 | 1.993 1.990 2.012 2.012 1.995 1.990 1.988 2.000 2.010 1.988 2.012 |
| 贵州省分析测试研究所（二验） | 0.0073 0.0067 0.0069 0.0074 0.0074 0.0069 0.0073 0.0074 0.0068 0.0072 0.0074 | 0.050 0.051 0.052 0.052 0.049 0.053 0.049 0.050 0.054 0.052 0.053 | 0.51 0.52 0.50 0.54 0.53 0.53 0.52 0.50 0.50 0.51 0.50 | 1.92 2.03 2.00 2.02 1.93 2.00 1.96 2.02 1.95 1.96 1.95 |
| 山东兖矿轻合金有限公司（二验） | 0.0070,0.0073,0.0072,0.0075,0.0074 0.0071，0.0076,0.0072,0.0076,0.0072 | 0.056,0.058,0.055,0.059,0.057，0.058, 0.055, 0.056,0.057, 0.054 | 0.50,0.52,0.53,0.52,0.53 0.51, 0.50, 0.51,0.54,0.51 | 2.01 2.02 2.01 2.04 2.03 2.02 2.00 2.02 2.04 2.01 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（二验） | 0.0074 0.0075 0.0076 0.008 0.0074 0.0076 0.0071 0.0085 0.0079 0.0082 0.0081 | 0.049 0.052 0.051 0.054 0.047 0.051 0.05 0.055 0.054 0.0551 0.0534 | 0.531 0.512 0.498 0.5 0.512 0.518 0.489 0.523 0.509 0.521 0.517 | 2.021 1.902 1.889 1.984 1.996 2.001 2.012 1.978 1.968 1.976 1.983 |
| 广东省韶关市质量计量监督检验所（二验） | 0.0074 0.0077 0.0075 0.0074 0.0075 0.0074 0.0076 | 0.052 0.053 0.054 0.053 0.052 0.054 0.051 | 0.50 0.51 0.50 0.51 0.50 0.52 0.53 | 1.98 1.95 1.99 1.97 1.95 1.97 1.91 |

由结果可知，使用本标准的试验方法，验证单位试验结果与起草单位结果无显著性差异，铝及铝合金银含量结果稳定，精密度良好。

10 重复性限和再现性限

按照重复性和再现性的公式，计算出重复性限和再现性限，见表6。

表6各单位银量的平均值、重复性和再现性

| 实验室 | Ag % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 广东省工业分析检测中心 | 0.0076 | 0.054 | 0.52 | 1.99 |
| 北京有色金属与稀土应用研究所理化中心 | 0.0076 | 0.055 | 0.52 | 1.99 |
| 昆明冶金研究院 | 0.0079 | 0.055 | 0.52 | 1.98 |
| 西安汉唐分析检测有限公司 | 0.0076 | 0.054 | 0.523 | 2.00 |
| 贵州省分析测试研究所 | 0.0072 | 0.051 | 0.51 | 1.98 |
| 山东兖矿轻合金有限公司 | 0.0073 | 0.056 | 0.52 | 2.02 |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 0.0078 | 0.052 | 0.51 | 1.97 |
| 广东省韶关市质量计量监督检验所 | 0.0075 | 0.053 | 0.51 | 1.96 |
| 平均值 | 0.0076 | 0.054 | 0.52 | 1.99 |
| r | 0.0006 | 0.004 | 0.03 | 0.07 |
| R | 0.0009 | 0.006 | 0.03 | 0.09 |

四、标准水平分析

本标准采用原子吸收光谱法测定银，操作简便，分析结果准确、可靠，分析设备成本低，便于推广应用，与现有标准及制定中的标准无重复交叉情况。经检索，目前国际常用的ISO、ASTM、JIS、BS中均没有银元素的检测标准。本标准能够满足现有的产品标准要求，能够与其他国家标准、行业标准互为补充、衔接配套。填补了欧标、美标、国际标准的空白，有一定的前瞻性和创新性，本标准总体水平达到国际先进水平。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足相关国家法律、法规和强制性国家标准要求。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性的建议

建议本标准为推荐性国家标准，供相关组织参考采用。

八、贯彻标准的要求和措施建议

- 建议相关部门组织贯彻本标准的实施，采取有效措施向铝及铝合金产品的设计、生产、应用单位以及有关的检测机构宣贯本标准。建议本标准尽快发布，各相关单位及科研院所尽快开始执行本标准。

- 组织措施：建议由国家标准化管理委员会轻金属标准化委员会组织贯彻本标准的相关活动，利用各种条件，如工作组活动、标委会管理及活动、标准化技术期刊刊登、相关官网网上发布等。

- 技术措施：通过专家培训、技术交流等措施进行宣贯执行。

九、废止现行有关标准的建议

无

十、预期效果

- 近些年来，我国有色金属的发展日新月异，产量和质量都得到了极大的提高，其中铝作为主要的有色金属占有及其重要的地位，电解铝的产量已突破4000万吨，牢牢占据世界首位。随着我国经济的快速发展，各种牌号的铝合金产品不断涌现，铝合金的用途也日益广泛，广泛应用于建筑、食品、医药、航空航天、高铁轻轨等方方面面，其质量和分析检测方法也越来越受到多方面的关注。所以就必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析检测方法标准进行技术支撑，以满足各种产品化学成分分析检测。

- GB/T 20975-201X《铝及铝合金化学分析方法》是我国铝及铝合金化学成分分析测定的仲裁标准，是我国铝行业基础标准之一，也是目前世界上检测项目最全、技术水平最高的分析方法标准。随着中国铝工业的发展，新技术、新工艺的应用，新产品的开发，出口铝锭随之增多，作为直接影响产品性能的银元素，银含量的分析检测方法尤为重要。

- 本次制定的标准GB/T 20975.36-20XX《铝及铝合金化学分析方法 第36部分：银含量的测定 火焰原子吸收光谱法》为新增的方法，方法的适用性和可操作性都很好。新标准达到与世界先进分析技术水平接轨，全面反映了我国目前铝及铝合金化学检测技术水平，有利于促进国内铝生产企业进一步完善分析检测手段，进一步提升产品质量，提升我国在军工、航空航天、食品、医药等领域的技术水平，满足中国铝工业的实际使用和未来发展的需求，为中国铝工业的发展提供了基础性的技术支撑。

《铝及铝合金化学分析方法 第36部分：银量的测定》标准编制组

2019-09