《填料用氢氧化铝分析方法

第5部分：粒度的测定》

（行业标准编制说明）

送审稿

《填料用氢氧化铝分析方法

第5部分：粒度的测定》编制组

主编单位：中铝山东有限公司

2019年8月

一 工作简况

1.1立项目的和意义

高白填料系列产品，是采用纯烧结法工艺生产的环保型无机阻燃材料，具有白度高、粒度分布均匀、流动性好等特点。产品为白色粉末，白度高、容重低。在常温下稳定。加热时不产生有毒和具有腐蚀性气体，而且热解时吸热和放出水蒸汽，使制品有阻燃自熄功能。另外也可对产品表面处理，使制品的填充量增加，加工黏度下降，亲和力增加，制品的阻燃性提高。

高白填料系列产品与其它阻燃剂填料不同，它加热时不产生有毒和有腐蚀性气体，而且加热时吸热和发出水蒸汽，因而在橡胶、塑料等高级复合材料中添加，不仅使产品具有阻燃消烟效果，而且抗漏电、耐电弧、耐磨性能最强。

高白填料氢氧化铝具有阻燃、消烟、填充多种功能，是一种重要的无机环保型阻燃材料。按粒度和用途可以分为微粉氢氧化铝.细粒氢氧化铝.粗粒氢氧化铝。粒度是高白填料的重要技术指标，影响着高白填料的化学反应速率、吸附与堆积性、补强性。随着科学技术的发展，粒度测量的方法越来越多，如：显微镜法.筛分法.沉降法.激光衍射法等，其中应用最为广泛的是沉降法和激光衍射法。目前，国内化学品氧化铝行业应用这两种方法测试高白填料的粒度还没有统一的标准，因而尽快制订统一、规范与国际标准接轨的分析标准非常重要。

1.2任务来源

2018年国家工信厅科下达了《填料用氢氧化铝分析方法》的制定计划，项目计划编号为2017-0185T-YS，经全国有色金属标准化标准委员会委托，由中国铝业股份有限公司山东有限公司负责。

1.3项目编制工作组单位简介

中铝山东有限公司（原中国铝业股份有限公司山东分公司）是直属于中铝公司的国家特大型铝工业联合企业。是我国第一个氧化铝工业基地，是“一五”期间国家156个重点项目之一，被誉为“中国铝工业的摇篮”。经过40多年的挖潜增效、改造，公司已发展成为一个集采矿、冶炼、加工、机械、热电、建安、运输、科研、设计和内外贸易为一体的现代工业企业，拥有氧化铝厂、电解铝厂、铝加工厂、热电厂、研究院、水泥厂、机械厂、动力厂、运输部、工程公司等23个厂矿、子公司。理化检测中心，主要承担公司进厂原料、燃料和出厂产品的检验及研究院生产的控制分析和试验研究分析任务。理化检测中心技术力量雄厚，检测装备先进，分析领域广泛，在矿石、氧化铝特别是化学品氧化铝的分析检测方面具有国内领先水平。除常规检测仪器外，还装备有多台大型先进设备，长期以来，理化检测中心致力于大型分析仪器的开发利用和技术创新，配合科研攻关设计、实施了本企业独有的分析方法如：铝土矿的物相定量，进口矿石有效铝活性硅的分析，薄水铝石中三水含量测定，低温氧化铝中ρ-Al2O3定量检测，沸石结晶度、经胞常数、硅铝比检测等；ICP开发应用于氧化铝、氢氧化铝分析检测等项目，为公司研制开发高附加值产品创造了条件。对铝土矿、生料、赤泥、熟料、沸石等杂质含量复杂的原料、产品开发应用全新的X荧光光谱分析法，可同时检测Al2O3、SiO2、Fe2O3、Na2O、CaO、MgO等十几种杂质含量，提高了工作效率，降低了操作强度，为公司选矿、生产工艺改进、技术攻关等重大技改项目的实施作出了突出贡献。

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司（原中国铝业郑州研究院）是中国轻金属专业领域唯一的大型科研机构，是我国铝镁工业新技术、新工艺、新材料和新装备的重大、关键和前瞻技术的研发基地，基础研究及原创性技术成果的孵化与转化基地。主要研究领域包括铝土矿综合利用、氧化铝、电解铝、铝用炭素以及轻金属材料。建有世界上最大的氧化铝试验基地、具有世界先进水平的国家大型铝电解工业试验基地、世界上唯一的铝土矿综合利用试验基地，拥有国内唯一的国家铝冶炼工程技术研究中心，中国铝业博士后科研工作站。建立了基础研究、技术开发、扩大试验、工业试验、工程化和产业化完整的铝工业科技创新体系。拥有铝土矿处理、氧化铝工艺、铝用炭素和电解铝工艺、镁冶炼工艺、化学品氧化铝和轻金属材料工艺、轻金属检测等技术领域的研究实验室，具有完善的铝、镁冶炼基础理论研究技术平台，包括TEM、SEM、EDS、XRD、XRF、IC等在内的大型仪器设备80余套。依托研究院设立的国家轻金属质量监督检验中心（郑州轻金属研究院检测实验室）主要负责我国铝镁及其合金12类77种产品的质量监督检验、产品质量评价仲裁等工作，多年来一直为行业提供技术支持服务，承担了铝行业绝大部分分析检测等基础技术标准的具体起草工作，是国际标准化组织ISO/TC226（铝用原材料技术委员会）、ISO/TC79（轻金属及其合金）在国内的技术支持单位，是ISO/TC79/SC12（镁及铸造和变形镁合金技术委员会）的主席单位，是国家工业和信息化部确定的有色金属标准样品定点研制单位，是全国有色金属标准化技术委员会铝用炭素材料工作组长单位。

中铝矿业有限公司是在香港、纽约、上海三地上市的中国铝业股份有限公司的分公司，始建于1958年，前身是我国第二个五年计划时期建设的郑州铝厂，1992年组建为中国长城铝业公司。2002年1月，原中国长城铝业公司的氧化铝和电解铝板块的资产重组上市，成立中国铝业河南分公司。截至目前，公司资产总值91.8亿元，主要产品有氧化铝及其多品种、碳阳极、金属镓及其深加工产品，具备年供矿能力400万吨、年产氧化铝230万吨、碳素制品12万吨、金属镓40吨、年铁路运输量1000万吨、自发电13亿千瓦时的产能规模，产品远销国内外多个国家和地区。新材料科技公司是中国铝业河南分公司的二级单位，系专职从事科技管理、技术开发、分析检测、高纯镓和超细氢氧化铝系列产品开发及生产的下属单位。主要任务是围绕公司生产经营和科技发展，研究开发新工艺、新技术、新产品，组织科技计划项目的实施，承担进厂原燃料、出厂产品和部分过程样品的质量检测，承担公司大型窑炉的热工测定，负责金属镓深加工及其衍生产品的开发及生产。

1.4 主要工作过程和工作内容

2019年8月，全国有色金属标准化委员会在辽宁省大连市召开《填料用氢氧化铝分析方法》标准工作会议，来自中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、中铝矿业有限责任公司、山东南山铝业股份有限公司等十几家个单位的专家对YS/T 738.5-20XX《填料用氢氧化铝分析方法 第5部分：粒度的测定》标准进行了热烈讨论，针对标准文本格式、结果缓冲以及质量保证等内容提出了意见和建议。会后，起草项目组充分听取专家意见和建议，根据国家标准委及有色标准所的新要求，再次对《送审稿》和《送审稿编制说明》进行修订完善，重新编制了新的《送审稿》和《送审稿编制说明》。

工作会议都对标准提出了意见和建议，汇总如下：

1、整合方法1和方法2，归纳一起。

2、增加“3.2.1 水：除非另有规定，本标准所用的水均为GB/T 6682规定的三级水。”

3、“试样  取样后立即将试样置于干燥器中，备用。”修改为“试样 取样后将试样混匀，备用。”

4、增加“试料 用小勺从样品中直接取测试样品，取样时应从不同位置多点（至少四点）取样。”

5、“8 精密度”修改为“重复性 采用一个试料连续测定十次，其中位径对应粒度的重复性如下：对于任意粒度分布的中位径值的变异系数应小于3%。和对于任意粒度分布的中位径值的变异系数应小于5.5%。”

6、删除“质量保证和控制”。

二 编写原则和确定标准的主要内容

2.1标准的编制过程

从项目申报开始，中铝山东有限公司研究院理化检测中心就组建了YS/T 738.5-20XX《填料用氢氧化铝分析方法》起草项目组。在立项阶段，项目组就开始广泛进行调研，确定工作方案，完成了以下工作：

（1）试验验证方法的精密度和测定条件。

（2）根据试验结果编写了征求意见稿，2018年4月底将征求意见稿发10个企业进行意见征求，收到《征求意见稿》后，在2018年5月前回函并有建议的单位3家，提出建议5条，回复但没有意见的单位6家，没有回复的单位1家。

2.2标准的编制原则

整个编制过程注重以数据说话，以事实为依据的编制原则。

1）查阅相关标准和国内外客户的相关检测要求；

2）本标准编制过程中，积极向国际标准靠拢，做到国内先进；

3）根据检测的具体情况，力求做到标准所规定的方法应简便、快速、精密度高；

4）完全按照GB/T 1.1和有色加工产品标准和国家标准编写示例的要求进行格式和结构编写；

2.3确定标准主要内容的依据

起草项目组在充分试验的基础上完成《试验报告》，复验和复核等参与单位进行了充分的试验验证，经历了以下试验验证、样品分析等工作过程。

# 一、激光测定部分

1、搅拌速度影响

将填料用氢氧化铝在水中分散，并选择适当的搅拌速度将颗粒很好地分散，结果如下：

表1   转速对测量结果的影响

| 转速(r/min) | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粗粒(D50) | 99.18 | 98.26 | 106.13 | 108.46 | 109.89 |
| 细粒(D50) | 12.38 | 11.92 | 11.66 | 11.80 | 11.81 |
| 微粉(D50) | 2.32 | 2.10 | 2.33 | 2.10 | 2.22 |

从上图和表1可以看出：用1000r/min进行测量，结果偏差较大，主要是由于搅拌速度低，大颗粒容易沉淀，细颗粒有团聚的假颗粒存在，因而导致粗粒整体结果偏细，细粒和微粉结果偏粗。所以对于高白填料氢氧化铝转速统一选择3000r/min。

2、遮光度的影响

样品在测量烧杯中含量的高低用遮光度来表示。原理上样品的加入量在不造成复散射的前提下，在测量烧杯中的含量应尽可能高。遮光度在很宽的范围内对样品粒径的检测影响不大，但随样品量的增加，遮光度持续増大，直到超过15％

后，中值粒径会有逐渐变小的势，加入不同量的样品分别进行测试，结果如下：

表2 遮光度对粗粒氢氧化铝粒度的影响

| 遮光度 | 7.79 | 14.51 | 21.64 | 29.51 | 38.77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D(0.1) | 16.06 | 15.53 | 15.42 | 15.13 | 14.41 |
| D(0.5) | 47.16 | 45.09 | 45.91 | 45.54 | 43.94 |
| D(O.9) | 120.553 | 115.10 | 117.65 | 119.01 | 113.83 |
| 残差 | 0.320 | 0.265 | 0.304 | 0.263 | 0.428 |

从表2可以看出：  (1)遮光度过底(如7.79)， 使测量结果偏高。(2)遮光度过高，发生多元散射，导致测量结果出现偏差。对于粗粒氢氧化铝，遮光度应控制在15%-30%之间。

表3遮光度对细粒氢氧化铝粒度的影响

| 遮光度 | 7.34 | 10.75 | 16.99 | 22.75 | 25.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D(0.1) | 2.75 | 2.67 | 2.59 | 2.57 | 2.57 |
| D(0.5) | 9.08 | 8.80 | 8.43 | 8.50 | 8.75 |
| D(O．9) | 32.14 | 28.46 | 24.45 | 26.23 | 30.31 |
| 残差 | 0.91 | 0.50 | 0.32 | 0.29 | 0.43 |

从表3可以看出：  遮光度对细粒氢氧化铝无多大影响，这与其自身的分布有很大关系，细粒氢氧化铝粒度分布窄。对于细粒氢氧化铝，遮光度控制在10%-20%之间比较合适。

表4遮光度对微粉氢氧化铝粒度的影响

| 遮光度 | 5.32 | 7.31 | 9.28 | 9.33 | 9.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D(0.1) | 0.62 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| D(0.5) | 2.35 | 1.90 | 1.86 | 1.79 | 1.86 |
| D(O．9) | 13.31 | 4.83 | 4.80 | 4.66 | 4.83 |
| 残差 | 1.13 | 0.98 | 0.75 | 0.80 | 0.76 |

从表4和图可以看出：  遮光度对微粉氢氧化铝影响较大，遮光度过底，粒度分布图出现拖尾现象，残差较大，对于微粉氢氧化铝粒度遮光度控制在8%-15%之间比较合适。

3、样品吸收率影响

将填料用氢氧化铝在水中分散，并选择不同的吸收率，测定结果如下：

表5 样品吸收率对较粗颗粒影响

| 吸收率 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D(0.1) | 22.09 | 20.04 | 19.93 | 19.76 |
| D(0.5) | 54.91 | 53.98 | 53.68 | 53.59 |
| D(0.9) | 129.18 | 128.01 | 127.61 | 127.50 |
| 残差 | 0.368 | 0.418 | 0.409 | 0.385 |

表6 样品吸收率对微粉氢氧化铝影响

| 吸收率 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D（0.1） | 1.85 | 1.70 | 1.55 | 1.09 |
| D（0.5 | 3.76 | 3.66 | 3.56 | 3.12 |
| D（0.9） | 7.86 | 7.76 | 7.66 | 6.87 |
| 残差 | 0.762 | 0.362 | 0.626 | 1.77 |

由下列表5和表6及表7和表8和可以看出：样品吸收率对较粗颗粒无多大影响，而对微粉氢氧化铝影响较大。从表5和表6可以看出：吸收率，微粉氢氧化铝测量结果变化明显。对于MS2000一般应用来说，吸收率是按10的倍数变化，只有1为有效数字。在光学显微镜下透明的物质，其吸收率为0，全黑的物质吸收率为1，其他则为0.001，0.01，0.1。注意肉眼认为不透光的可能还是0.01的吸光度，判定依据是在光学显微镜下查看是否透光，如下图所示。

结合样品特性，选定颗粒吸收率为0.01。

4、 分散介质和分散剂选择

激光粒度法测定填料用氢氧化铝粒度时须选择合适的分散介质，使其分散在其中才能被测量。选择适当的分散介质需满足与待测颗粒不发生化学反应、能浸颗粒、使用后进样器容易清洗、成本比较低廉的液体等4个条件。常用分散介质有水和酒精，从经济的角度出发选择水作为分散介质。填料用氢氧化铝粗粒和细粒进入湿法分散系统时能正常分散，形成均匀的悬浮液，故无需加分散剂。

5、样品分析：

对不同的样品进行测定。每个样品平行11次试验，所得结果如表7：

表7 样品分析

| 样品 | 结果D50（μm） | 平均值 D50（μm） | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.71 5.66 5.71 5.52 5.51 5.50 5.74 5.58 5.69 5.68 5.55 | 5.62 | 1.63 |
| 2# | 9.08 9.12 8.81 9.07 9.08 9.04 9.10 8.79 9.18 9.03 8.80 | 9.01 | 1.55 |
| 3# | 13.53 13.65 13.64 14.01 13.43 13.75 13.55 13.54 13.67 13.64 13.60 | 13.64 | 1.11 |
| 4# | 23.19 23.71 22.87 23.63 24.44 22.88 22.68 24.25 23.58 24.25 22.50 | 23.65 | 2.83 |
| 5# | 51.56 52.70 52.57 53.52 51.44 53.37 53.00 52.46 52.52 53.73 52.20 | 52.64 | 1.41 |
| 6# | 84.39 84.50 82.33 84.99 82.69 85.05 84.73 82.61 87.79 87.91 82.00 | 84.45 | 2.39 |
| 7# | 97.03 98.46 96.09 96.73 96.79 100.14 97.65 98.40 97.91 98.24 96.49 | 97.63 | 1.19 |

# 二、沉降测定部分

1、分散介质加入量

对两种浓度的六偏磷酸钠做分散剂，进行测定，结果如下：。

表8  两种不同浓度溶液结果对比

| 分散方式 | 0.2%六偏 | 0.1%六偏 |
| --- | --- | --- |
| 测量结果 | WF1 | WF2 | WF1 | WF2 |
| 第一次（D50） | 0.79 | 1.12 | 0.79 | 1.14 |
| 第二次(D50) | 0.83 | 1.16 | 0.80 | 1.12 |
| 第三次(D50) | 0.80 | 1.23 | 0.78 | 1.18 |
| 平均值(D50) | 0.81 | 1.17 | 0.79 | 1.15 |

从表8可以看出,对于氢氧化铝微粉,用六偏磷酸钠作分散介质,0.2%和0.1%浓度结果基本一致，我们选择0.2%。

2、悬浮液浓度选择

根椐仪器说明书和配置过程中应尽力满足下列条件：（1） 颗粒最佳体积浓度为0.2%，如果这个还还不足以提供适当的信号显示，有必要提高其浓度。体积浓度为0.2%；（2）通过悬浮液的光信号所对应的电压值比通过纯分散剂低25-30%；（3）上下基线间距为0.5V左右。下列图和表是试验数据：

表9  悬浮液浓度选择

| 样品重量（g） | 体积浓度（%） | 纯分散剂电压 | 悬浮液电压 | 间距 | D50(um) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.75 | 1.60 | 1.47 | 0.13 | 0.90 |
| 1.0 | 1.5 | 1.60 | 1.41 | 0.19 | 0.86 |
| 2.0 | 3.0 | 1.60 | 1.32 | 0.28 | 0.80 |
| 3.0 | 4.5 | 1.60 | 1.18 | 0.42 | 0.73 |
| 4.0 | 6.0 | 1.60 | 1.05 | 0.55 | 0.66 |

通过以上表9和图可看出，料重3g，注入分散剂体积27ml最为合适。

3、测试方式

根据模拟计算和仪器推荐，选用离心方式,转速：D50＜1μm为1200r min-1,D50＞1μm为600r min-1。

4、样品分析：

对不同的样品进行测定。每个样品平行11次试验，所得结果如表3：

表10 样品分析

| 样品 | 结果D50（μm） | 平均值 D50（μm） | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.35 1.29 1.31 1.36 1.32 1.26 1.32 1.34 1.25 1.32 1.39 | 1.32 | 3.14 |
| 2# | 2.11 2.07 1.95 2.28 1.98 2.17 2.21 1.98 2.11 2.12 2.05 | 2.08 | 5.04 |

中国铝业郑州有色金属研究院有限公司复验分析具体数据见表11、12

表11

| 样品 | 结果D50（μm） | 平均值 D50（μm） | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.71 5.66 5.71 5.52 5.51 5.50 5.74 5.58 5.69 5.68 5.55 | 5.62 | 1.63 |
| 2# | 9.12 9.11 8.84 9.11 9.08 9.13 8.81 8.92 8.79 8.73 8.80 | 8.95 | 1.79 |
| 3# | 13.84 13.58 13.64 13.78 13.72 13.59 13.83 13.85 13.72 13.64 13.82 | 13.73 | 1.17 |
| 4# | 23.33 23.27 24.34 23.70 23.43 22.95 23.38 24.22 23.72 22.68 22.87 | 23.44 | 2.24 |
| 5# | 52.23 51.51 52.50 52.58 51.57 52.47 53.54 53.50 52.46 52.32 52.73 | 52.49 | 1.22 |
| 6# | 85.24 86.99 86.40 86.81 82.61 85.05 87.75 87.31 83.62 83.72 83.94 | 85.40 | 2.05 |
| 7# | 96.79 97.65 98.17 99.50 100.49 99.99 99.08 97.80 99.84 96.49 96.85 | 98.42 | 1.45 |

表12

| 样品 | 结果D50（μm） | 平均值 D50（μm） | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.29 1.26 1.33 1.33 1.41 1.34 1.34 1.28 1.32 1.36 1.30 | 1.32 | 3.13 |
| 2# | 2.06 2.11 2.23 2.24 2.25 2.23 1.95 1.98 2.03 2.12 2.13 | 2.12 | 5.07 |

中铝矿业有限公司复核分析具体数据见表13、14

表13

| 样品 | 结果D50（μm） | 平均值 D50（μm） | 变异系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 5.72 5.73 5.76 5.74 5.72 5.57 5.74 5.57 5.71 5.70 5.65 | 5.69 | 1.17 |
| 2# | 9.07 9.01 8.81 8.64 8.94 8.81 8.92 9.10 9.08 8.69 8.80 | 8.90 | 1.78 |
| 3# | 13.55 13.70 13.63 14.01 13.44 13.95 13.68 13.83 13.74 13.84 14.00 | 13.76 | 1.32 |
| 4# | 22.52 23.19 23.71 22.87 23.63 24.29 23.79 24.44 23.67 23.61 24.39 | 23.45 | 2.89 |
| 5# | 52.36 53.05 51.78 53.04 52.72 51.92 53.06 52.54 52.35 53.39 52.73 | 52.63 | 0.95 |
| 6# | 85.25 88.32 86.99 86.40 86.81 82.61 87.75 87.31 83.62 83.72 83.94 | 85.70 | 2.28 |
| 7# | 97.21 96.22 96.73 96.25 101.68 99.49 96.08 99.49 96.65 100.14 100.17 | 98.19 | 2.06 |

表14

| 样品 | 结果D50（μm） | 平均值 D50（μm） | 标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.35 1.42 1.30 1.29 1.37 1.32 1.38 1.34 1.35 1.38 1.34 | 1.292 | 3.63 |
| 2# | 2.21 2.17 1.96 2.26 1.98 2.17 2.12 2.24 2.11 2.13 2.05 | 2.13 | 4.62 |

三 标准水平分析（采用国际标准和国外先进标准的程度（IDT、MOD或NEQ）、国际、国外同类标准水平的对比分析）

在制定方法时经过检索，国内、外均未查询到相关国际标准、国家标准或行业。本标准涉及内容全面、条款详细，在制定过程中吸纳了国内、外相关技术，该标准与其他国家标准、行业标准互为补充、衔接配套，达到国外先进水平。

四 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准所规定的内容，完全满足国家现行的法律法规要求。

五 重大分歧意见的处理经过和依据

无

六 标准作为强制性或推荐性的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

七 贯彻标准的要求和措施建议

由于本标准为首次制定，没有特殊要求。

八 废止现行有关标准的建议

无。

九 其它应予说明的事项

无。

十 预期效果

近些年来，我国有色金属的发展日新月异，产量和质量都得到了极大的提高，其中铝工业作为主要的有色金属占有及其重要的地位，精细氧化铝的用途也日益广泛，其质量和分析检测方法也越来越受到多方面的关注。所以就必须有更加科学、准确、快速、更加适用的分析检测方法标准进行技术支撑，以满足各种产品化学成分分析检测。

本标准无论是在方法的适用性、前瞻性、可操作性上都有了很大的提高和扩充。新标准达到与世界先进分析技术水平接轨，全面反映了我国目前精细氧化铝化学检测技术水平，有利于促进国内使用精细氧化铝生产的企业进一步完善分析检测手段，进一步提升产品质量，有利于其选择更好的原料提升产品质量，更好服务于环境保护领域。

建议本标准为推荐性行业标准。