ICS 71.100.10

Q 52

YS/T 575.27-201X

铝土矿石化学分析方法

第27部分:氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钪、氧化钇含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of bauxite—

Part 27:Determination of lanthanum oxide, cerium oxide, praseodymium oxide, neodymium oxide, scandium oxide, yttrium oxide—Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

（送审稿）

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T 575-2007《铝土矿石化学分析方法》是对YS/T575-2006（原GB/T3257-1999）的修订，共有27部分：

——第1部分：氧化铝含量的测定 EDTA滴定法；

——第2部分：二氧化硅含量的测定 重量-钼蓝光度法；

——第3部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝光度法；

——第4部分：三氧化二铁含量的测定 重铬酸钾滴定法；

——第5部分：三氧化二铁含量的测定 邻二氮杂菲光度法；

——第6部分：二氧化钛含量的测定 二安替吡啉甲烷光度法；

——第7部分：氧化钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第8部分：氧化镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：氧化钾、氧化钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：氧化锰含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第11部分：三氧化二铬含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第12部分：五氧化二钒含量的测定 苯甲酰苯胲光度法；

——第13部分：锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第14部分：稀土氧化物总量的测定 三溴偶氮胂光度法；

——第15部分：三氧化二镓含量的测定 罗丹明B萃取光度法；

——第16部分：五氧化二磷含量的测定 钼蓝光度法；

——第17部分：硫含量的测定 燃烧-碘量法；

——第18部分：总碳含量的测定 燃烧-非水滴定法；

——第19部分：灼减量的测定 重量法；

——第20部分：预先干燥试样的制备；

——第21部分：有机碳含量的测定 滴定法；

——第22部分：分析样品中湿存水含量的测定 重量法；

——第23部分：化学成分含量的测定 X射线荧光光谱法；

——第24部分：碳和硫含量的测定 红外吸收法；

——第25部分：硫含量的测定 库仑滴定法；

——第26部分：硫酸根含量的测定 硫酸钡重量法；

——第27部分：氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钪、氧化钇含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法。

本部分为YS/T 575的第27部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、贵州省分析测试研究院、广东省工业分析检测中心。

本部分主要起草人：胡璇、XXX、XXX、XXX。

铝土矿石化学分析方法

第27部分：氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钪、氧化钇含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法测定

1  范围

本部分规定了铝土矿石中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钪、氧化钇含量的测定方法。

本部分适用于铝土矿石中氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钪、氧化钇含量的测定，测定范围：0.0010%～0.050%。

2  方法提要

试料经氢氧化钠熔融后，用水提取，稀土元素形成氢氧化物沉淀，加三乙醇胺掩蔽铝、铁，加EDTA络合钙、镁等干扰元素，最后用盐酸溶解稀土氢氧化物，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定稀土氧化物含量。

3  试剂

分析中除另有说明外，仅使用认可的分析纯试剂和蒸馏水或纯度相当的水。

3.1 氢氧化钠。

3.2 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

3.3 三乙醇胺溶液（1+1）。

3.4 乙二胺四乙酸二钠溶液（40 g/L）。

3.5 氢氧化钠洗液（20 g/L）。

3.6 盐酸溶液（1+1）。

3.7 稀土氧化物标准储备溶液：称取预先于850 ℃灼烧并在干燥器中冷却至室温的单一稀土氧化物各0.1000 g，置于一系列的100 mL烧杯中，分别加入20 mL盐酸溶液（3.6）和几滴过氧化氢，盖上表面皿，置于电炉上加热溶解，冷却，用少量水吹洗表面皿，移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。这些溶液中各稀土氧化物的质量浓度为1.0 mg/mL。也可使用国家标准物质（溶液）。

3.8 稀土氧化物标准溶液：移取10.00 mL各稀土氧化物标准储备溶液（3.7）于100 mL容量瓶中，加入10 mL盐酸溶液（3.6），用水稀释至刻度，混匀。该溶液中各稀土氧化物的质量浓度为0.1 mg/mL。

3.9 氩气（≥99.99%）。

4  仪器设备

4.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪：分辨率<0.005 nm（200 nm处）。

4.2 银坩埚：直径37 mm，高38 mm。

4.3 高温炉：能控制温度在750℃±10℃。

5  试样

将试样用研钵研磨通过74 μm筛，将研好的试样置于110℃±5℃下干燥2 h，置于干燥器中，冷却至室温备用。

6  分析步骤

6.1 试料

称取0.5 g试样（5），精确至0.0001 g。

6.2 测定次数

平行地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 分析试液的制备

6.4.1将试料（6.1）放入预先装有3 g氢氧化钠（3.1）的30 mL银坩埚（4.2）中，用勺子混匀，再覆盖3 g氢氧化钠（3.1），加盖，置于750℃±10℃的高温炉（4.3）中熔融5 min，取出冷却。

6.4.2将坩埚移入一盛有100 mL水的300 mL烧杯中，加入10 mL～20 mL三乙醇胺溶液（3.3）和5 mL～10 mLEDTA溶液（3.4），待剧烈反应停止后，置电炉上加热煮沸，使融块脱落，洗出坩埚。

6.4.3待溶液稍冷后，用中速定量滤纸过滤，用氢氧化钠洗液（3.5）洗涤烧杯及沉淀3次～4次，再用热水洗至滤液近中性（用pH试纸检测），弃去滤液。

6.4.4用20 mL热盐酸溶液（3.6）分次溶解滤纸上的沉淀于100mL容量瓶中，再用热水冲洗滤纸7次~8次，最后用水稀释至刻度，混匀。

6.5 系列标准溶液的配制

分别移取0 mL、0.50 mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL、2.50 mL稀土氧化物标准溶液（3.8）于6个100 mL容量瓶中，加入20 mL盐酸溶液（3.6），用水稀释至刻度，混匀。

6.6 测定

6.6.1 推荐的分析线见表1。

表1 元素推荐的分析波长

| 元素 | La | Ce | Pr | Nd | Sc | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析线/nm | 408.672 | 418.660 | 410.072 | 406.109 | 361.384 | 377.433 |

6.6.2 分析条件：将系列标准溶液（6.5）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪（4.1）中，输入根据试验所选择的仪器最佳测定条件，在各元素选定的波长处，测定系列标准溶液中各稀土氧化物的强度，当工作曲线的线性相关系数≥0.9995时，即可进行分析试液（6.4）的测定，根据光强度和浓度的关系，计算机自动给出样品中各稀土氧化物的质量浓度。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算各稀土氧化物的质量分数：

……………………（1）

式中：

c——工作曲线上查得试液中各稀土氧化物的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c0——工作曲线上查得空白溶液中各稀土氧化物的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果保留至小数点后两位有效数字。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%。重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法或外延法求得：

表1  重复性限

| 测定元素 | Wx/% | r/% |
| --- | --- | --- |
| La2O3 | 0.0080 | 0.0008 |
|  | 0.031 | 0.002 |
| CeO2 | 0.020 | 0.002 |
|  | 0.044 | 0.004 |
| Pr6O11 | 0.0012 | 0.0006 |
|  | 0.025 | 0.002 |
| Nd2O3 | 0.0065 | 0.0008 |
|  | 0.028 | 0.003 |
| Sc2O3 | 0.0058 | 0.0005 |
|  | 0.038 | 0.003 |
| Y2O3 | 0.0051 | 0.0005 |
|  | 0.030 | 0.002 |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两次测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按以下数据采用线性内插法或外延法求得：

表2  再现性限

| 测定元素 | Wx/% | R/% |
| --- | --- | --- |
| La2O3 | 0.0080 | 0.0010 |
|  | 0.031 | 0.003 |
| CeO2 | 0.020 | 0.003 |
|  | 0.044 | 0.004 |
| Pr6O11 | 0.0012 | 0.0010 |
|  | 0.025 | 0.005 |
| Nd2O3 | 0.0065 | 0.0020 |
|  | 0.028 | 0.005 |
| Sc2O3 | 0.0058 | 0.0008 |
|  | 0.038 | 0.003 |
| Y2O3 | 0.0051 | 0.0008 |
|  | 0.030 | 0.003 |

9  实验报告

试验报告应包括下列内容：

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。