ICS 77.120.10

H 12

中华人民共和国国家标准

YS/T   . -201X

粗锡化学分析方法

第部分：锑含量的测定

Methods for chemical analysis of crude tin

Part 23：Determination of antimony content

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

国  家  市  场  监  督  管 理 总 局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布

- 前    言

YS/T《粗锡化学分析方法》分为 5 个部分：

——第1部分：

——第2部分：

——第3部分：

——第4部分：

——第5部分：

本部分为第5 部分。

当锑质量分数为0.05 %～5.00 %时采用原子吸收光谱法作为仲裁方法，当锑质量分数为5.00 %～8.00 %时采用硫酸铈滴定法作为仲裁方法。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：

本部分起草人：

粗锡化学分析方法 第 5部分 锑含量的测定

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

- 1 范围

本部分规定了火焰原子吸收光谱法测定粗锡中锑含量的方法。

本部分的火焰原子吸收光谱法适用于粗锡中锑含量的测定，测定范围：0.05 %～5.00 %。

- 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682         分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8005.1

GB/T 8005.3

GB/T 8170-2008    数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 17433        冶金产品化学分析基础术语

- 3 术语与定义

GB/T 17433、GB/T 8005.1、GB/T 8005.3界定的术语与定义适用于本部分。

- 4 火焰原子吸收光谱法

- 4.1 方法提要

试料用盐酸、硝酸溶解。在王水介质中，于原子吸收光谱仪波长217.6nm处，以空气–乙炔火焰，测量锑的吸光度。

- 4.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和符合GB/T 6682规定的二级水。

4.2.1 盐酸（ρ=1.19 g/mL）。

4.2.2 硝酸（ρ=1.42g/mL）。

4.2.3 王水（3体积盐酸+1体积硝酸）

4.2.4 王水（1+1）

4.2.5 锑标准贮存溶液：称取0.5986g三氧化二锑（wSb2O3≥99.99 %）溶解于50 mL盐酸中(4.2.1)，转移至500 mL容量瓶中，加入50 mL盐酸（4.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg锑。

4.2.6 锑标准溶液：移取25.00 mL锑标准贮存溶液（4.2.5）于250 mL容量瓶中，加入25 mL盐酸（4.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg锑。

- 4.3 仪器

原子吸收光谱仪，附锑空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，锑的特征浓度应不大于0.15μg/mL。

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.00 %；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.50 %。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.70。

- 4.4 试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

4.5 分析步骤

4.5.1 试料

称取质量（m0）为0.20 g的试样（4.4），精确至0.0001 g。

4.5.2 平行试验

平行地做两份试验,，取其平均值。

4.5.3 空白试验

随同试料（4.5.1）做空白试验。

4.5.4 测定

4.5.4.1 将试料（4.5.1）置于100 mL烧杯中，加入7mL盐酸（4.2.1），盖上表面皿，待剧烈反应停止后，加入3 mL硝酸（4.2.2），加热至试样溶解，煮沸除去氮的氧化物，取下，冷却，加入8mL盐酸（4.2.1）。将溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。按表1分取试液于适量容量瓶中，加入20 mL王水（1+1）(4.2.4)，用水稀释至刻度，混匀。

表1分取试液量

|  | 分取试液体积/mL | 测量时试液体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.050～0.20 | - | 100 |
| ＞0.20～3.00 | 10 | 100 |
| ＞3.00～5.00 | 5 | 100 |

4.5.4.2 使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长,217.6nm处，与系列标准溶液同时，用水调零，测量空白试液和试料溶液的吸光度，从工作曲线查出相应的锑的浓度。

4.5.5 工作曲线的绘制

4.5.5.1 移取0 mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、4.00 mL、5.00 mL、6.00 mL、7.00 mL、8.00 mL锑标准溶液（4.2.6），置于一组100 mL容量瓶中，加入20 mL王水（1+1）(4.2.4)，用水稀释至刻度，混匀。

4.5.5.2 在与试液测定相同条件下，用水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以锑的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

4.6 试验数据处理

锑的质量分数以wSb计，按公式（1）计算：

∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙（1）

式中：

Ρ ——自工作曲线上查得试液中锑的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得空白试验中锑的质量浓度，单位为微克每毫升（μg /mL）；

V0——测量时试液体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0 ——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后两位。若锑的质量分数小于0.10%时，保留两位有效数据。

4.7 精密度

4.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限ｒ，超过重复性限ｒ的情况不超过5%。重复性限ｒ按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表2  重复性限

| wSb/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

4.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不大于再现性限R，超过再现性限R的情况不超过5%。再现性限R按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

- 表3   再现性限

| wSb/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |

4.8 质量控制与保证

每次分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

5硫酸铈滴定法

5.1 范围

本部分规定了粗锡中锑含量的测定方法。

本部分适用于粗锡中锑含量的测定。测定范围：5.00%～15.00%。

5.2方法提要

试料用硫酸和硫酸钾分解，以硫酸联氨或滤纸片还原锑，加入磷酸掩蔽铁，在硫酸-盐酸介质中，温度80℃-90℃条件下，以甲基橙和亚甲基蓝作指示剂，用硫酸铈标准滴定溶液滴定锑含量。

5.3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

5.3.1 硫酸（ρ= 1.84g/mL）。

5.3.2 磷酸（ρ= 1.42g/mL）。

5.3.3 盐酸（ρ= 1.19g/mL）。

5.3.4 硫酸（1+1）。

5.3.5 盐酸（1+1）

5.3.6 甲基橙水溶液（1g/L）。

5.3.7 亚甲基蓝溶液（1g/L），介质为50% 乙醇。

5.3.8 金属锑（ωSb≥99.99%）。

5.3.9 硫酸钾。

5.3.10 硫酸联氨。

5.3.11 硫酸铈[Ce(SO4)2·4H2O]。

5.3.12 硫酸铈标准溶液：C[Ce(SO4)2·4H2O]≈ 0.04mol/L。

5.3.12.1 配制：称取16克硫酸铈 （3.11）置于1000mL烧杯中，沿杯壁缓慢加入30mL硫酸（3.1），于电炉上逐渐升温溶至糊状，并冒硫酸烟约20min，取下稍冷，加入140mL硫酸（3.4），再缓慢加入400mL水，搅拌溶解至清亮。冷至室温，用水定容至1000mL容量升，混匀。

5.3.12.2 标定：准确称取0.05000g～0.08000g金属锑（3.8）于400mL锥形瓶中，加入2克硫酸钾（3.9）、25 mL硫酸（3.4），少量水吹洗杯壁，盖上小表面皿，加热至冒浓烟并有硫酸烟回流，取下。冷却后加入0.1克硫酸联氨（1.10）或1cm2滤纸片，盖上小表面皿，继续加热至冒浓烟并有硫酸烟回流，待至还原完全，取下。冷却后加入10 mL磷酸（3.2），沿杯壁加入50 mL水，30mL盐酸（3.5），加热至80℃-90℃，取下。滴加4滴甲基橙水溶液（3.6）和4滴亚甲基蓝水溶液(3.7)，用标准溶液滴定至红色消失，出现黄绿色的突跃为终点，记录消耗标准溶液毫升数，随同做空白试验。

按公式（1）计算硫酸铈铵标准标准滴定溶液的实际浓度：

...................................................公式（1）

式中：c ——Ce(SO4)2·4H2O标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）。

m1 ——称取金属锑的质量，单位为克（g） 。

V2 ——标定时，滴定锑所消耗Ce(SO4)2·4H2O标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

V1 ——标定时，滴定空白溶液所消耗Ce(SO4)2·4H2O标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

60.88 ——锑（Sb1/2)的摩尔质量，单位为g/mol。

结果保留4位有效数字，平行标定三次，其极差不大于5×10—4mol/L，取平均值。

5.4  试样

将试样加工至mm以下 (此处待统一规定)。

5.5  试验步骤

5.5.1  试料

称取0.5000 g试样，精确至0.0001 g。

5.5.2  平行试验

平行做两份试验。

5.5.3  空白实验

随同试料做空白实验。

5.5.4 测定

将试料（5.1）置于400mL锥形瓶中，加入2克硫酸钾（3.9）、25 mL硫酸（3.1），少量水吹洗杯壁，盖上小表面皿，加热至冒浓烟并有硫酸烟回流，取下。冷却后加入0.2克硫酸联氨（3.10）或2cm2滤纸片，盖上小表面皿，继续加热至冒浓烟并有硫酸烟回流，待至还原完全，取下。冷却后加入10 mL磷酸（3.2），沿杯壁加入50 mL水，30mL盐酸（3.5），加热至80℃-90℃，取下。滴加4滴甲基橙水溶液（3.6）和4滴亚甲基蓝水溶液(3.7)，用标准溶液（3.12）滴定至红色消失，出现黄绿色的突跃为终点，记录消耗标准溶液毫升数。

注：还原锑时，如果硫酸联氨或滤纸片很快被氧化，取下冷却后可再补加少量。加热至80℃-90℃时，如果仍有沉淀出现，可改用30mL盐酸（1.3）。

5.6  试验数据处理

锑含量以锑的质量分数ωSb计，按公式（2）计算：

.............................................公式（2）

式中： ——锑的质量分数，单位为%。

c  ——Ce(SO4)2·4H2O标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）。

m  —— 称取样品的质量，单位为克（g）。

V  ——滴定锑所消耗Ce(SO4)2·4H2O标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

V0  ——滴定空白溶液所消耗Ce(SO4)2·4H2O标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

60.88 —— 锑（Sb1/2)的摩尔质量，单位为g/mol。

计算结果表示到小数点后2位。

5.7  精密度

5.7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1 重复性限

| ωSb/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |

5.7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2 再现性限

| ωSb /% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |

- 6 试验报告

试验报告应包括下列内容：

a）本部分编号及名称；

b）关于识别样品、实验室、分析日期、报告日期等所有的必要的信息；

c）以适当的形式表达试验结果；

d）试验过程中出现的异常现象；

e）在本方法标准中没有明确说明或是可选择的、且可能影响结果的任何操作；

f）试验、审核等相关责任人的签名。