稀土行业标准《高纯稀土金属化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法》（送审稿）

编制说明

一、工作简况

1.1立项目的及意义

高纯稀土金属因其独特的化学结构和卓越的光学、电学及磁学等物理特性，在高新技术材料领域中起着举足轻重的作用，是制备高性能磁性材料、催化材料、发光材料、贮氢材料以及电子陶瓷材料等新功能材料的关键原料和物质保障，同时也是深入研究稀土元素本征性质的物质基础。目前不同种类的高纯稀土金属被广泛应用于航空航天、核工业、石油化工、电子通讯、冶金、光学仪器等领域，已经成为我国乃至全球最重要的战略资源之一。随着科学发展和技术进步，高纯稀土金属在国民经济和人民生活中将占据越来越重要的地位。

随着现代科技的进步及新材料研究领域的不断发展，对高纯稀土产品的纯度要求越来越高，其应用领域将越来越广阔，需求量也将会随之增加，期间势必涉及高纯稀土产品的检测分析及相关标准等问题。因此，研究和建立一种针对高纯稀土中杂质元素含量的快速、准确的分析方法对相关产业的发展有着十分重要的意义。

1.2任务来源

国标（北京）检验认证有限公司于2017年1月向稀标委提出制定《高纯稀土金属化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法》的建议。全国稀土标准化技术委员会于2018年1月14-15日在浙江省桐乡市召开了2018年第一次全国稀土标准工作会议，会议完成了稀土行业标准《高纯稀土金属化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法》制修订计划的任务落实工作，计划号为2017-1356T-XB，计划完成年限为2019年。本标准制定任务由国标（北京）检验认证有限公司、有研稀土新材料股份有限公司为牵头起草单位，参与起草单位为包头稀土研究院、金川新材料科技股份有限公司、国家钨与稀土产品质量监督检验中心。

1.3标准项目编制工作组单位简况

国标（北京）检验认证有限公司作为国合通用测试评价认证股份公司的全资子公司，前身是北京有色金属研究总院分析测试技术研究所，是国家有色金属行业最知名的第三方检验机构。国标（北京）检验认证有限公司运营管理着国家有色金属及电子材料分析测试中心和国家有色金属质量监督检验中心，拥有一支基础理论扎实、实践经验丰富的研究和服务队伍，自2004年至今共承担了国家科技支撑计划、国家863计划、国家自然科学基金、军工配套等省部级科技项目40余项；曾获国家科技进步奖6项，国家发明奖3项，省部级科技进步一等奖10项，二、三等奖107项；近5年获得国家发明专利20余项；负责和参加起草制订分析方法国家标准、行业标准300余项；国家标准物质/标准样品120个，在国内外科技期刊上发表论文800余篇，撰写论著22部。国合通用测试评价认证股份公司隶属于有研科技集团有限公司，是国家新材料测试评价平台-主中心承建单位 ，为中国新材料测试评价联盟秘书处挂靠单位。公司自成立以来，积极整合完善现有测试评价、设计应用、大数据等平台资源，逐步形成立足北京、布点全国、服务全行业的国家新材料测试评价平台。

有研稀土是2001年由北京有色金属研究总院作为发起人对稀土材料国家工程研究中心进行整体改制而设立的股份公司，是我国最早从事稀土研究开发的单位之一。50多年来共取得400多项稀土科技成果，获得省部以上科技奖励159项，其中国家级39项；研究成果50%以上应用于工业生产，全世界生产的60%以上的稀土产品均采用有研稀土的技术，行业影响力不断提升。

1.4主要工作过程

1.4.1国内外标准的收集

未查到其它与本标准完全一致的国内或国外标准。

1.4.2 工作分工

1.4.2.1 有研稀土负责提供表面形貌、尺寸合适，杂质元素含量范围在0.005~50mg/Kg的高纯稀土镧、铽、镝、钬、铒、镱和钇统一样品各4块。

1.4.2.2 国标（北京）检验认证有限公司负责该标准方法起草，完成试验报告并送验证单位验证，征求意见后最终形成预审稿、送审稿。

1.4.2.3 包头稀土研究院负责第一验证；金川新材料科技股份有限公司和国家钨与稀土产品质量监督检验中心负责第二验证。

1.4.3 工作进度及标准编制过程

根据任务落实会议精神，本单位成立相关小组，完成相应的方法研究工作，汇总各验证单位数据，完成标准撰写工作。

1）国标（北京）检验认证有限公司于2017年1月向稀标委提出制定《高纯稀土金属化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法》的建议。

2）2018年1月在浙江省桐乡市召开了任务落实会，国标（北京）检验认证有限公司接受稀土行业标准《高纯稀土金属化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法》的起草任务；

3）2018年4月组织实验人员讨论起草标准稀土行业标准《高纯稀土金属化学分析方法 痕量元素含量的测定 辉光放电质谱法》，落实成员的任务，确定标准编审原则；

4）2018年10月完成高纯金属Tb和Dy的分析方法研究工作，形成相应的预审稿、研究报告、征求意见表等，并连同验证样品一起分别寄往各验证单位；

5）2019年1月，陆续收到各验证单位的高纯金属Tb和Dy验证报告及反馈意见，汇总完成标准预审稿、试验报告、意见汇总表及编制说明。

6）2018年6月~2019年4月，有研稀土制备高纯金属Y、La、Ho、Er、Yb五种基体。

7）2019年4月在浙江嘉兴召开高纯金属Tb和Dy辉光放电质谱法的预审会，由于提供的金属Tb和Dy样品中某些杂质元素含量超过方法的上限、三家验证单位做的不是同一块样品，以及各家验证单位的仪器型号的差异，验证的结果不是很理想。会上刘红老师提出将一块样品制成四份，起草单位和验证单位各做其中的一块。

8）2019年5月，收到La，Er，Ho，Yb和Y五种基体的统一样品各四块。

9）2019年8月，完成La，Er，Ho，Yb和Y五种基体的分析方法研究工作，形成相应的预审稿、研究报告、征求意见表等，并连同验证样品一起分别寄往各验证单位；

10）2019年10月，陆续收到各验证单位La，Er，Ho，Yb和Y五种基体验证报告及反馈意见，汇总完成标准送审稿、试验报告、意见汇总表及编制说明。

二、标准编制原则

标准的格式严格按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》以及GB/T 1.4-2009《标准编写规则第4部分:化学分析方法》的要求进行编写。

根据测定元素含量的不同，最终确定不同含量范围的允许差。

以满足我国高纯稀土金属的实际应用和检测需要为原则，提高标准的适用性。

以与实际相结合为原则，提高标准的可操作性。

三、方法试验情况

国标（北京）检验认证有限公司组织相关人员对高纯稀土金属Tb, Dy, La，Er，Ho，Yb和Y中痕量元素含量的辉光放电质谱法进行了试验研究，方法试验情况简述如下：

3.1 测定元素及测定范围

本标准规定了高纯稀土金属中锂、铍、硼、氟、钠、镁、铝、硅、磷、硫、氯、钾、钙、钪、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、镓、锗、砷、硒、溴、铷、锶、锆、铌、钼、钌、铑、钯、银、镉、铟、锡、锑、碲、碘、铯、钡、铪、钽、钨、铼、锇、铱、铂、金、汞、铊、铅、铋、钍、铀以及除基体元素以外的其他14种稀土元素，共73种杂质元素的GDMS测定方法，其中，氟、硫、氯、钾、镓、锗、砷、硒、溴测定范围为0.05mg/kg~50mg/kg，其余各元素测定范围为0.005mg/kg~50mg/kg。

3.2 实验原理

试料作为阴极进行辉光放电，在氩气氛下，其表面原子被溅射而脱离试料进入辉光放电等离子体中，离子化后再被导入质谱仪中进行检测。在每一元素同位素质量数处以预设的扫描点数和积分时间对相应谱峰积分，所得面积即为谱峰强度，元素含量用式（1）求出。有标准样品时，可进行定量分析，即通过在与被测样品相同的分析条件、离子源结构以及测试条件下对标准样品进行独立测定获得相对灵敏度因子，并计算出各元素的质量分数；缺少标准样品时，只可进行半定量分析，即采用内控样品对相对灵敏度因子进行修正，或直接采用仪器软件中的“典型相对灵敏度因子”，计算出各元素的质量分数。

被测元素的含量以质量分数wx计，以mg/kg表示，按公式（1）计算：

……………………… (1)

式中：

wx—— 待测元素质量分数，mg/kg；

RSF(x/M)——在特定辉光放电条件下测得的基体M中待测元素X的相对灵敏度因子；

Ix—— 待测元素X的同位素谱峰强度，cps；

IM——基体M的同位素谱峰强度，cps；

Ax——待测元素X的同位素丰度；

AM——基体M的同位素丰度；

wM——基体M的质量分数定义为1.00×106，mg/kg。

3.3 主要仪器

仪器： ELEMENT GD 直流辉光放电质谱仪 美国 Thermo Fisher公司

3.4 主要试剂与材料

除非另有说明，分析中仅使用确认为优级纯的试剂和电阻率不大于18.2MΩ•cm-1的一级水。

3.4.1无水乙醇。

3.4.2硝酸（1+9）

3.4.3氩气（φ≥99.999%）。

3.4.4 空白样品，纯度大于99.9999%的高纯稀土金属。

3.4.5 标准样品或内控样品，被测元素质量分数在0.005 mg/kg~50mg/kg。

3.5 实验操作

3.5.1 试料的预处理

样品应制备成合适的几何形状（针状或块状），待分析面应平坦光滑。将加工好的试样以无水乙醇（3.4.1）清洗，再用硝酸（3.4.2）清洗，最后用去离子水洗净，在红外灯下烤干，待用。

3.5.2 同位素及分辨率的选择

高纯稀土金属镧、铽、镝、钬、铒、镱和钇的通用测量同位素及分辨率见表1-表2。测定时要求基体元素的谱峰强度不小于109cps，且符合分辨率要求。

表1 通用测量同位素及分辨率

| 元素 | 同位素 | 分辨率 | 元素 | 同位素 | 分辨率 | 元素 | 同位素 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 7 | 中 | As | 75 | 高 | Sm | 152 | 中 |
| Be | 9 | 中 | Se | 82 | 高 | Eu | 153 | 中 |
| B | 11 | 中 | Br | 79 | 高 | Gd | 158 | 中 |
| F | 19 | 中 | Rb | 85 | 中 | Tb* | 159 | 中 |
| Na | 23 | 中 | Sr | 88 | 中 | Dy* | 164 | 中 |
| Mg | 24 | 中 | Y* | 89 | 中 | Ho* | 165 | 中 |
| Al | 27 | 中 | Zr | 90 | 中 | Er* | 166 | 中 |
| Si | 28 | 中 | Nb | 93 | 中 | Tm | 169 | 中、高 |
| P | 31 | 中 | Mo | 95 | 中 | Yb* | 174 | 中、高 |
| S | 32 | 中 | Ru | 99 | 中 | Lu | 175 | 中、高 |
| Cl | 35 | 中 | Rh | 103 | 中 | Hf | 180 | 中、高 |
| K | 39 | 高 | Pd | 106 | 中 | Ta | 181 | 中、高 |
| Ca | 44 | 中 | Ag | 109 | 中 | W | 184 | 中、高 |
| Sc | 45 | 中 | Cd | 114 | 中 | Re | 187 | 中、高 |
| Ti | 48 | 中 | In | 115 | 中 | Os | 192 | 中、高 |
| V | 51 | 中 | Sn | 118 | 中 | Ir | 193 | 中、高 |
| Cr | 52 | 中 | Sb | 121 | 中 | Pt | 195 | 中 |
| Mn | 55 | 中 | Te | 128 | 中 | Au | 197 | 中 |
| Fe | 56 | 中 | I | 127 | 中 | Hg | 202 | 中 |
| Co | 59 | 中 | Cs | 133 | 中 | Tl | 205 | 中 |
| Ni | 60 | 中 | Ba | 137 | 中 | Pb | 208 | 中 |
| Cu | 63 | 中 | La* | 139 | 中 | Bi | 209 | 中 |
| Zn | 66 | 中 | Ce | 140 | 中 | Th | 232 | 中 |
| Ga | 69 | 高 | Pr | 141 | 中、高 | U | 238 | 中 |
| Ge | 72 | 高 | Nd | 144 | 中 |  |  |  |

备注：标*分别为本方法中的7种稀土基体元素。

在表1中，每种基体均有部分元素在通用测量同位素处可能受到多原子离子干扰，不适宜使用，这部分元素的推荐测量同位素见表2。

表2  特殊测量同位素及分辨率

| 基体 | 元素 | 同位素 | 分辨率 | 基体 | 元素 | 同位素 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La | Ce | 142 | 中 | Er | Ho | 165 | 中、高（根据H含量综合考虑） |
|  | Pr | 141 | 中、高（根据H含量综合考虑） |  | Yb | 172,173 | 中、高（根据H含量综合考虑） |
| Tb | Lu | 175 | 中、高（根据O含量综合考虑） |  | Tm | 169 | 中、高（根据H含量综合考虑） |
|  | Hf | 179,180 | 中、高（根据O含量综合考虑） |  | Hf | 177,179 | 中 |
| Dy | Tb | 159 | 中、高（根据H含量综合考虑） |  | W | 183,186 | 中、高（根据O含量综合考虑） |
|  | Ho | 165 | 中、高（根据H含量综合考虑） | Yb | Tm | 169 | 中、高（根据H含量综合考虑） |
|  | Yb | 171,173 | 中 |  | W | 182,183 | 中 |
|  | Hf | 177 | 中、高（根据O含量综合考虑） |  | Os | 188,189 | 中、高（根据O含量综合考虑） |
|  | Ta | 181 | 中、高（根据O含量综合考虑） | Y | Zr | 92,94 | 中 |
|  | W | 184,186 | 中 |  | Pd | 102,104 | 中 |
| Ho | Ta | 181 | 中、高（根据O含量综合考虑） |  |  |  |  |
|  | W | 184,186 | 中 |  |  |  |  |

3.5.3 空白试验

测定空白样品（3.4.4），考察被测元素的空白情况。

注：（若有空白样品（3.4.4），则适用）

3.5.4 相对灵敏度因子的测定

测定标准样品或内控样品（3.4.5），获得各被测元素的相对灵敏度因子；如无合适的标准样品或内控样品，则采用仪器提供的标准相对灵敏度因子。

3.5.5测定

在优化的仪器工作条件下，对样品（3.5.1）进行一定时间的预溅射，以清除试料表面污染。对样品中待测元素进行数据采集，同一溅射点连续采集三次数据，其精密度满足表3的要求时，取其平均值作为测量结果。

表 3 同次测定的精密度要求

| 含量范围w/(mg/Kg) | 相对标准偏差/% |
| --- | --- |
| 1~50 | 10 |
| 0.1~1 | 20 |
| 0.005~0.1 | 50 |

3.6 结果与讨论

3.6.1 高纯金属钇

3.6.1.1 放电电流

设定放电电压1200V，放电气体流量370mL/min，调节放电电流，对2#金属钇样品进行基体峰扫描。实验结果表明，放电电流增加，基体信号强度增加，电流增加到36mA，虽然Y的信号强度增加，但分辨率下降，所以选择34mA作为高纯金属钇的最佳放电电流。

3.6.1.2 放电气体流量

- 设定放电电压1200V，放电电流34mA，调节放电气体流量，对2#金属钇样品进行基体峰扫描。实验结果表明，氩气流量从330mL/min逐渐增加到410mL/min，每次增幅20mL/min，Y信号强度先增加后减小，最终选择370mL/min为最佳放电气体流量。

3.6.1.3 预溅射过程

为去除样品表面可能的沾污，在采集数据前，需要对样品进行20min的预溅射。

3.6.2 高纯金属镧

3.6.2.1 放电电流

设定放电电压1200V，放电气体流量390mL/min，调谐放电电流。放电电流增加，基体信号强度增加，电流增加到25mA，虽然La的信号强度略有增加，但分辨率下降，所以选择23mA作为高纯金属镧的最佳放电电流。

3.6.2.2 放电气体流量

- 氩气流量从350mL/min逐渐增加到430mL/min，每次增幅20mL/min，La信号强度先增加后减小，最终选择390mL/min为最佳放电气体流量。

3.6.2.3 预溅射过程

为去除样品表面可能的沾污，在采集数据前，需要对样品进行20min的预溅射。

3.6.3 高纯金属铽

经过优化仪器工作条件，最佳的放电条件为：放电电流40mA，氩气流量379mL/min。

3.6.4 高纯金属镝

3.6.4.1 工作参数

当放电电压和放电电流较低时，样品的信号峰有较大拖尾，经反复调谐，最佳放电条件为：放电电流为40mA，氩气流量394mL/min。

3.6.4.2 预溅射过程

由于被测样品的表面在保存和前处理的切割过程中不可避免的会被沾污，因此，必须对样品进行欲溅射。在15min之后各待测元素的含量趋于稳定，不再随溅射时间的增加而出现明显的下降趋势。因此在溅射15min时可以结束对样品预溅射，以确保被测杂质元素信号的准确和稳定。

3.6.5 高纯金属钬

3.6.5.1 放电电流

设定放电电压1200V，放电气体流量400mL/min，调谐放电电流。结果表明，放电电流增加，基体信号强度增加，电流增加到21mA，虽然Ho的信号强度略有增加，但分辨率下降，所以选择20mA作为高纯金属Ho的最佳放电电流。

3.6.5.2 放电气体流量

- 氩气流量从380mL/min逐渐增加到420mL/min，每次增幅10mL/min，Ho信号强度先增加后减小，最终选择390mL/min为最佳放电气体流量。

3.6.5.3 预溅射过程

为去除样品表面可能的沾污，在采集数据前，需要对样品进行10min的预溅射。

3.6.6 高纯金属铒

3.6.6.1 预溅射时间确定

由于样品表面沾污会导致在测定过程中随溅射时间延长，数据逐渐下降的现象，为得到稳定可靠的结果，选择预溅射时间为15min。

3.6.6.2 检出限

当基体信号强度达到n×109，杂质信号为ncps时，检出限可到5ppb，根据仪器灵敏度，在中分辨模式下可满足大多数元素信号采集，因此可设定本方法的检出限为0.005ppm。

3.6.7 高纯金属镱

3.6.7.1 放电电流

设定放电电压1200V，放电气体流量380mL/min，调谐放电电流。结果表明，放电电流增加，基体信号强度增加，电流增加到33mA，虽然Yb的信号强度略有增加，但分辨率下降，所以选择33mA作为高纯金属镱的最佳放电电流。

3.6.7.2 放电气体流量

- 氩气流量从370mL/min逐渐增加到410mL/min，每次增幅10mL/min，Yb信号强度先增加后减小，最终选择380mL/min为最佳放电气体流量。

3.6.7.3 预溅射过程

为去除样品表面可能的沾污，在采集数据前，需要对样品进行10min的预溅射。

3.7 精密度试验及验证情况

依据以上实验条件，对样品进行11次分析，统计测定结果的平均值以及相对标准。抽取其中三个样品分发给三家验证单位。从统计结果来看，稀土金属中杂质元素测定结果的一致性（接近或者在同一个数量级）：稀土杂质>非稀土金属杂质>非稀土非金属杂质。分析可能的原因有：①样品在纯度/尺寸以及表面形貌方面都不是最佳状态，这是影响检测结果比对的重要因素。②统一样品提供单位在样品熔炼过程，关注的重点可能是稀土杂质，对非稀土杂质要求不高。③金属样品容易存在偏析现象，各元素尤其是非稀土杂质分布不均。④样品中某些杂质元素超出方法上限。这些都可能造成结果比对效果不理想。

四、标准水平分析

本标准在技术内容、文本结构上与相应的国际标准等同，国内首套GDMS法用于稀土金属痕量及超痕量元素检测，具有……先进水平。

五、与现行相关法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合相关现行法律、法规和强制性国家标准，没有冲突。

六、标准中如涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准不涉及专利。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

包头稀土研究院提出样品纯度普遍偏低，建议更换纯度较高的统一样品。但是目前有研稀土只提供了这个纯度的样品，所以只能着重分析含量在方法范围内的元素。

国家钨与稀土产品质量监督检验中心提出，考虑到不同验证单位仪器厂家型号不同，对金属表面溅射的速率不同，不同稀土金属各元素辉光放电效率也不同，本方法又属半定量分析，建议设计质控样，可比对各仪器间的误差范围，或者根据质控样品设计相应的RSF校正因子，使测定结果更加准确。现设计制备质控样不太可行，各家实验室若能找到合适的内控样，可以用内控样校准测定结果。

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议颁布本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、预期效果

标准制定了高纯稀土金属镧、铽、镝、钬、铒、镱和钇中杂质元素含量的辉光放电质谱的分析方法。通过本标准的实施，将进一步强化了高纯稀土金属镧、铽、镝、钬、铒、镱和钇中多元素同时检测的能力，提升国内稀土检测标准的技术水平，保证检测精度，满足高纯稀土金属产业的实际使用和未来发展的需求。

国标（北京）检验认证有限公司

2019年11月7日