中华人民共和国国家标准

GB/T □□□□—200□

碳化硅中B、Al、N杂质元素的二次离子质谱测量方法

Test method for measuring boron ,aluminium and nitrogen concentration in silicon carbide by secondary ion mass spectrometry

（讨论稿）

XXXX 发布

XXXX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

ICS 29.045

H 21

发布

- 前    言

本标准由全国半导体材料与设备标准委员会提出。

本标准由中国有色金属工业标准计量研究所归口。

本标准起草单位：信息产业专用材料质量监督检验中心、中国电子科技集团公司第四十六研究所。

本标准主要起草人：何友琴、马农农、陈潇、王东雪、张鑫。

碳化硅中B、Al、N杂质元素的二次离子质谱测量方法

1 范围

本标准规定了用二次离子质谱法（SIMS）测定碳化硅材料中硼、铝、氮等杂质含量的方法。

本标准适用于碳化硅材料中硼、铝、氮等杂质含量（总量）的定量分析,杂质浓度不超过百分之一。

2.引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T22461-2008 表面化学分析-词汇

GB/T 24580-2009 重掺n型硅衬底中硼沾污的二次离子质谱检测方法

ASTM E122－评价一批产品或一个工艺过程质量的样品大小的选择规范

3.术语和定义

GB/T 22461-2008界定的术语及定义适用于本标准。

4 方法原理

在高真空条件下，离子源产生的一次离子，经过加速、纯化、聚焦后，轰击样品表面，溅射出多种粒子，将其中的离子（即二次离子）引出，通过质谱仪将不同荷质比的离子分开，记录并计算样品中硼、铝、氮与硅的二次离子强度比（IB/ISi、IAl/ISi、IN/ISi），然后利用相对灵敏度因子法进行定量。

5.干扰因素

5.1表面吸附的硼、铝、氮干扰硼、铝、氮的测试。

5.2 从SIMS仪器样品室吸附到样品表面的硼、铝、氮干扰硼、铝、氮的测试。

5.3 在样品架窗口范围内的样品表面必须平整，以保证每个样品移动到分析位置时，其表面与离子收集光学系统的倾斜度不变，否则测试的准确度和精度都有所降低。

5.4 测试的准确度和精度随着样品表面粗糙度的增大而显著降低，可以通过对样品表面腐蚀抛光予以消除。

5.5参考样品中硼、铝、氮的不均匀性会限制测试精度。

5.6参考样品中硼、铝、氮标称浓度的偏差会导致SIMS测试结果的偏差。

5.7样品室的真空度会影响氮的测试结果。

6.测量仪器

6.1扇形磁场SIMS仪器   仪器需要装备氧一次离子源和铯一次离子源，能检测二次离子的电子倍增器和法拉第杯检测器。SIMS仪器必须状态良好（例如经过烘烤），以便尽可能降低仪器背景，质量分辨率优于4000。

6.2液氮或者液氦冷却低温板  如果分析室的真空度≥1.3×10-6 Pa，用液氮或者液氦冷却的低温板环绕分析室中样品架。如果分析室的真空度低于1.3×10-6 Pa，则不需要上述冷却。

6.3测试样品架  要保证样品架上各样品的分析表面处于同一平面并垂直于引出电场（约几千伏，根据仪器型号的不同而不同），且与底座接触紧密没有脱焊现象。

7.试样制备

7.1 取样

7.1.1因为SIMS分析实际上是破坏性的试验，所以必须进行取样，且被取样品能够评价该组碳化硅片的性质。

7.1.2本标准不包含统一的抽样方法这部分，因为大多数合适的取样计划根据每个样品情况不同而有区别。见ASTM E122－评价一批产品或一个工艺过程质量的样品大小的选择规范

7.1.3为了仲裁目的，取样计划必须在测试之前得到测试双方的认可。

7.2样品要求

7.1 参考样品

需要三个分别注入或掺杂硼、铝、氮的碳化硅单晶参考样品，且峰值浓度或掺杂浓度已知。样品的分析面要进行抛光使其平坦光滑，如有必要，应对其进行清洗烘烤以去除表面沾污。

7.2 测试样品

测试样品同样需要抛光，使其平坦光滑。

7.3 空白碳化硅样品

硼浓度低于5×1013atoms/cm3、铝浓度低于5×1013atoms/cm3、氮浓度低于5×1015atoms/cm3。

7.4 对于半绝缘碳化硅样品，为了增加其导电性，消除荷电效应引起的测试误差，应该对样品测试面进行蒸金处理。

7.5 样品尺寸应与样品架相匹配，如不适合，应将样品切割以便于装载。

8.操作步骤

8.1样品装载

将样品装入SIMS样品架，并检查确认样品是否平坦地放在窗口背面，并尽可能地多覆盖窗口。一次装入的样品包括：一个空白碳化硅样品，一个标准样品和待测样品。

8.2仪器调试

8.2.1按照仪器说明书开启仪器。

8.2.2根据6.2节描述，如果需要使用冷却装置，将液氮或者液氦装入冷阱。

8.2.3分析条件

8.2.3.1使用聚焦良好的氧或铯一次离子束，调节衬度光栏和视场光栏，得到最大的30Si+离子计数率。在不扫描的情况下，法拉第杯上得到的离子计数率必须>1×108counts/s。

8.2.3.2对于掺杂样品，开始时，根据束斑大小，使用几百微米×几百微米的第一扫描测试条件（典型的条件是250μm×250μm），这样可以除去表面自然氧化层中的B、Al、N。实际测试时，使用第二扫描测试条件，扫描区域要比第一扫描测试条件减少几倍（典型的第二扫描条件是50μm×50μm）。采用的计数时间是1s。对于离子注入样品，采用250μm×250μm或200μm×200μm的扫描测试条件。对于氮的测试，一般质量分辨率（M/ΔM）要大于4000。

8.3样品分析

8.3.1移动样品架，使样品上的溅射坑形成在窗口的中心位置附近。

8.3.2对中一次束，开始SIMS剖析。

8.3.2.1首先用第一扫描条件溅射样品50～100个磁场周期，直到硼、铝、氮的信号强度稳定，以除去晶片表面自然氧化层中典型存在的残留的表面沾污。

8.3.2.2减小扫描面积到第二扫描条件，继续溅射样品，直到硼、铝、氮信号稳定。

8.3.3剖析结束后，测试并记录电子倍增器上的B、Al、N的计数率(IB、IAl、IN)和法拉第杯上的主元素30Si+的计数率（ISi），对最后十五个周期的结果进行平均。

8.3.4 重复以上步骤，对样品架上所有的样品进行测试。

8.3.5每次剖析结束后，由记录的二次离子强度，计算出硼、铝、氮计数率和硅计数率之比 (IB/ISi、IAl/ISi、IN/ISi), 记为Su（B）、Su（Al）、Su（N）。

8.3.6如果空白样品中所测的IB/ISi、IAl/ISi、IN/ISi比值超过其他样品的20％～50％，则停止分析，寻找造成仪器背景较高的原因。

8.3.7 对所有样品，包括空白样品，标准样品和测试样品，在表格中记录样品编号和Su（B）、Su（Al）、Su（N）值。

9结果计算

9.1分别按公式（1）计算某一杂质的相对灵敏度因子：

………………………………………………（公式1）

式中：

Cx －参考样品中某杂质元素X的浓度，单位为atoms/cm3；

－参考样品中某杂质元素X的离子计数率和Si离子计数率之比；

9.2对每个测试样品，按照公式（2），用Su(x)乘以从标准样品中得到的相对灵敏度因子RSF(x)，将测得的离子计数比转换成某元素的浓度Cx。

Cx = Su（X）×RSF（x）………………………………………（公式2）

式中：

Cx－样品中某杂质元素X的浓度，单位为atoms/cm3；

－样品中某杂质元素X的离子计数率和Si离子计数率之比。

10精度

该方法单一实验室B、Al、N的测量精密度为小于10%(RSD)。

注: 该精密度是由同一个试验人员在同一次试验中对从同一单晶片上取下的13个样品依次测试得到的。

11 报告

报告应包含以下内容：

a）样品来源及编号；

b）检测项目；

c）使用的仪器；

d）测试样品中的杂质元素的浓度；

e）操作者，测试日期。