标准征求意见稿意见处理汇总表

标准名称：冶炼副产品硫酸镍化学分析方法 第2部分：铜含量的测定   共 4 页 第 1页

火焰原子吸收光谱法和碘量法

起草单位：铜陵有色金属集团控股有限公司、北方铜业股份有限公司

联系人：昝敏娇    电话：15034598599      E-mail：670484494@qq.com        2019年11月5日填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方法1之6.4.2 | 将6.4.2补加盐酸修改为“补加5mL盐酸（4.1）” | 中金岭南有色金属股份有限公司 | 部分采纳（已对文本进行了修改，因重新排版，对应现编号3.4.4.2，将补加盐酸修改为“用盐酸（3.2.3）稀释至刻度”） | —— —— 回函有意见的单位 |
| 2 | 方法1之实验报告干扰实验 | 分别补充铁的干扰试验和硫酸镍基体的干扰试验； | 中金岭南有色金属股份有限公司、北矿检测技术有限公司、金川集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 方法2之4.2.12.1 | “称取25g五水合硫代硫酸钠，置于1000mL烧杯中溶解，加2g无水碳酸钠” 建议改为 “称取25g五水合硫代硫酸钠和2g无水碳酸钠于1000mL烧杯中，用800 mL煮沸并冷却至室温的去离子水溶解完全后” | 广东省工业分析检测中心 | 采纳，已纳入标准 |  |
| 4 | 方法2之4.2.12.2 | 方法2测定范围为1.00%～5.00%，且试料称取精确至0.000 1g（4.3.1），建议“精确至0.000 01g”改为“精确至0.00 01g”，建议参考3884.1和521.1，配置铜标准贮存溶液。 |  | 不采纳，参考GB/T 601-2016 一般规定，基准试剂质量小于0.5g时，按精确至0.01mg称量 |  |
| 5 | 方法2之4.2.10 | 碘溶液加一个配置方法。 |  | 不采纳，碘溶液仅在制备硫氰酸钾溶液时使用，此处不应列出 |  |
| 6 | 方法2之4.2.13 | “现用现配”建议改为“用时现配”。 |  | 不采纳，此处没有歧义，只是不同的表述方式 |  |

标准征求意见稿意见处理汇总表

标准名称：冶炼副产品硫酸镍化学分析方法 第2部分：铜含量的测定   共 4 页 第 2页

火焰原子吸收光谱法和碘量法

起草单位：铜陵有色金属集团控股有限公司、北方铜业股份有限公司

联系人：昝敏娇    电话：15034598599      E-mail：670484494@qq.com       2019年11月5日填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 方法2之4.3.4.2 | “按表4准确移取试液于400 mL烧杯中”建议改为“按表4移取试液于400 mL烧杯中”，而且把400 mL的烧杯改为 250 mL或者 300 mL的烧杯 | 广东省工业分析检测中心 | 不采纳，因为分取试液体积较大，又要蒸至近干，杯子大有利于提高反应速度 | 回函有意见的单位 |
| 8 | 方法2之4.3.4.2和4.2.12.2 | 加入硫酸（4.2.6）建议改为加入硫酸（1+1） |  | 不采纳，4.2.12.2标定完全参考GB/T3884.1-2012；4.3.4.2加硫酸是为了防止迸溅，使体系稳定蒸至近干，作用达到的同时，没有必要再增加体积 |  |
| 9 | 方法2之4.3.4.2 | “盖上表面皿，低温加热至氢溴酸挥发完全，继续蒸至近干”，按照平时操作的情况，此时表面皿上会残留氢溴酸，后面用水吹洗表面皿会把氢溴酸洗入试液中。 |  | 蒸至近干前倾斜烧杯可使表面皿上的液体回流入烧杯，尽而蒸干，近干取下时表面皿上几乎没有液体 |  |
| 10 | 方法2之4.2.11 | “硝硫混酸”没有使用。 |  | 采纳 |  |
| 11 | 方法2之4.2.12.2和4.3.4.3 | 建议加入的硫氰酸钾溶液量保持一致。 |  | 不采纳，试验报告中含标定与试样不同步条件试验，对结果没有影响，可标定与试样不同步 |  |
| 12 | 方法1之3.2.4 | 3.2.4 中硝酸（1+1）应在3.2试剂中列出。 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 不采纳，“未在实验步骤出现的试剂，不需列出”，这两年刚规定的。 |  |
| 13 | 方法1之3.5 | 公式（1）后面的100%删掉%。 |  | 采纳 |  |
| 14 | 方法1之1 | 方法1测定范围为0.01%～1.00%，样品的最低点仅为0.050%，0.01%～0.05%之间无样品数据。 |  | 部分采纳。1、样品普查时出现铜含量低于0.050%，只是在收集样品时未收集到；2、该方法的检测下限可达到0.01%；故建议保持测定范围为0.01%～1.00%。 |  |
| 15 | 方法1之3.6.2 | 3.6.2 再现性中0.050%的R为0.006%，有点过大 |  | 采纳，笔误，应为0.004%。 |  |

标准征求意见稿意见处理汇总表

标准名称：冶炼副产品硫酸镍化学分析方法 第2部分：铜含量的测定   共 4 页 第 3页

火焰原子吸收光谱法和碘量法

起草单位：铜陵有色金属集团控股有限公司、北方铜业股份有限公司

联系人：昝敏娇    电话：15034598599      E-mail：670484494@qq.com      2019年11月5日填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 方法2之4.2.12.1 | 无水碳酸钠，三氯甲烷应在4.2试剂中列出。 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 不采纳，无水碳酸钠，三氯甲烷仅在制备硫代硫酸钠标准滴定溶液中使用，此处不应列出 | 回函有意见的单位 |
| 17 | 方法2之4.2.12.2 | 10mL硝酸应在4.2试剂中列出，并标明浓度。 |  | 部分采纳，硝酸仅在溶解纯铜使用，此处不应列出，已在标准中标明浓度 |  |
| 18 | 方法2之4.4 | 公式（3）中删除%。铜含量以铜的质量分数计，后面加一句“数值以%表示，” |  | 不采纳，参考标准编写培训讲义第149页 |  |
| 19 |  | 无意见或建议 | 中国检验认证集团广西有限公司 |  | 回函无意见的单位 |
| 20 |  | 无意见或建议 | 湖南有色金属研究院 |  |  |
| 21 |  | 无意见或建议 | 富民薪冶工贸有限公司 |  |  |
| 22 |  | 无回函 | 五矿铜业（湖南）有限公司 |  | 无回函单位 |
| 23 |  | 无回函 | 湖南有色地质勘查研究院 |  |  |
| 24 |  | 无回函 | 郴州市金贵银业股份有限公司 |  |  |
| 25 |  | 无回函 | 防城港市东途矿产检测有限公司 |  |  |

标准征求意见稿意见处理汇总表

标准名称：冶炼副产品硫酸镍化学分析方法 第2部分：铜含量的测定   共 4 页 第 4页

火焰原子吸收光谱法和碘量法

起草单位：铜陵有色金属集团控股有限公司、北方铜业股份有限公司

联系人：昝敏娇    电话：15034598599      E-mail：670484494@qq.com      2019年11月5日填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |  | 无回函 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 |  | 无回函单位 |
| 27 |  | 无回函 | 河南豫光金铅股份有限公司 |  |  |
| 28 |  | 无回函 | 去南锡业股份有限公司 |  |  |
| 29 |  | 无回函 | 西北有色金属研究院 |  |  |
| 30 |  | 无回函 | 深圳清华大学研究院 |  |  |
| 31 |  | 无回函 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：16  ；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：6  ；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3  ；

（4）没有回函的单位数：10 。