标准征求意见稿意见处理汇总表

标准名称：冶炼副产品硫酸镍化学分析方法                             共3页 第1页

第3部分：砷、铅、锌和钴含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

起草单位：北方铜业股份有限公司

联系人：钱玲  电话：15035061896  E-mail：1522326254@qq.com   2019.11.11填写

| 序号 | 章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 2.1.5,2.1.6,2.1.7中用到硝酸（1+1）在前面的试剂中没有提到，如果确实用到建议加入2.1.2为硝酸（ρ1.42 g/mL）2.1.4硝酸（1+1）。如不是是用盐酸，则需改成盐酸 | 湖南柿竹园有色金属有限责任公司（深圳清华大学研究院） | 不采纳，硝酸只在配制标准溶液时使用，此处不应列出。 | 回函有意见的单位 |
|  | 2.4 | 分析结果的表述应采取从上到下，从左到右的原则，建议V3与m的解释换一下位置。m换到V3后面。 |  | 采纳 |  |
| 2 | 1、5、8 | 表1表2表4 内容数据符号部分字体有误，应改为Roman字体。 | 防城港市东途矿产检测有限公司 | 采纳 |  |
|  | 4.2 | “过氧化氢（30%）”数据单位部分字体有误，应改为Roman字体。 |  | 采纳 |  |
|  | 1~8 | 1~8部分的格式不统一，应设单倍行间距，段前段后设置0.5倍行间距（请与标准核对）。 |  | 采纳，查看标准，与标准改成一致 |  |
|  | 正文 | 文本部分行间距不一。 |  | 采纳 |  |
| 3 | 2.2仪器 | 实验部分从表2开始，无表1 表2改表1，后面依次类推 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3方法提要 | 使用电感耦合等离子体原子发射光谱法，于光谱仪选定波长处，测定砷、铅、锌和钴的发射强度。“光谱法”改光谱仪 波长前面加“的各元素” |  | 采纳 |  |

标准征求意见稿意见处理汇总表

标准名称：冶炼副产品硫酸镍化学分析方法                              共3页 第2页

第3部分：砷、铅、锌和钴含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

起草单位：北方铜业股份有限公司

联系人：钱玲     电话：15035061896    E-mail：1522326254@qq.com   2019.11.11填写

| 3 | 6.5.2 | “利用标准加入法”改采用标准加入法 “测定工作曲线中的光谱强度”改为测定6.5.1溶液的光谱强度 “以各工作曲线溶液的浓度为横坐标”改为“以实验溶液所加各标准溶液的浓度为横坐标 “将曲线延长至横坐标轴相交”改为将曲线反向延长至与横坐标相交 “该交点的坐标为测量溶液中的元素浓度”坐标后面加绝对值 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 采纳 | 回函有意见的单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 不采纳，跟标准里描述的是一样 |  |
|  |  |  |  | 采纳 |  |
|  |  |  |  | 采纳 |  |
| 4 | 4.4 | 10 mL氢氧化钠溶液、2滴酚酞乙醇溶液应在试剂中列出，并标明浓度。硝酸（1+1）应在试剂中列出。 | 阳谷祥光铜业有限公司 | 不采纳，只在配制标准溶液时使用，此处不应列出。 |  |
|  | 4.5 | 30 mL硝酸（1+1）应在试剂中列出。 |  | 不采纳，只在配制标准溶液时使用，此处不应列出。 |  |
|  | 4 | 4 试剂一节中建议使用确认为优级纯的试剂 |  | 不采纳，样品含量除了1号样其余的不是很低 |  |
|  | 7 | 公式（1）中删去%。 砷、铅、锌和钴含量以待测元素的质量分数wx计，后面加一句“数值以%表示，” |  | 不采纳，参考有色金属标准编写培训讲义 |  |
| 5 | 4.4 | 氢氧化钠溶液及酚酞乙醇溶液均无浓度，硝酸（1+1）多处用到，宜列入试剂条目4.X | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 不采纳，只在配制标准溶液时使用，此处不应列出。 |  |
|  | 4.5 | 铅标准贮存溶液浓度，通常都为1mg/mL,建议与其他标准贮存溶液一致。 |  | 不采纳，因为铅的含量低，所以需要低些的贮存溶液。 |  |
|  | 5 | 仪器性能指标描述选的元素和物料待测定元素无关，建议更换描述方式，如分辨率要求，元素考虑选Zn (依据JJG 768-2005) |  | 不采纳，参考有色金属标准编写培训讲义。 |  |

标准征求意见稿意见处理汇总表

标准名称：冶炼副产品硫酸镍化学分析方法                             共3页 第3页

第3部分：砷、铅、锌和钴含量的测定    电感耦合等离子体发射光谱法

起草单位：北方铜业股份有限公司

联系人：钱玲     电话：15035061896    E-mail：1522326254@qq.com   2019.11.11填写

| 5 | 6 | 分析步骤，改为试验步骤 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 采纳 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.5.1 | 按表3移取试验溶液（6.4.1）改为按表3移取测试溶液（6.4.1） |  | 采纳 |  |
|  | 表3 | 不同的分取体积，补加的盐酸量都一样，这样最终的酸度控制一致性存疑 |  | 采纳 |  |
|  | 表4 表5 | 格式不对，不允许出现合并单元格的情况，参考近期出版多元素测定重复性表格格式。 |  | 采纳 |  |
| 6 | / | 回函 无意见 | 中国检验认证集团广西有限公司 |  | 回函无意见的单位 |
| 7 | / | 回函 无意见 | 湖南有色金属研究院 |  |  |
| 8 |  | 无回函 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 |  | 无回函单位 |
| 9 |  | 无回函 | 广东省工业分析检测中心 |  |  |
| 10 |  | 无回函 | 五矿铜业（湖南）有限公司） |  |  |
| 11 |  | 无回函 | 湖南有色地质勘查研究院 |  |  |
| 12 |  | 无回函 | 广东先导稀材股份有限公司 |  |  |
| 13 |  | 无回函 | 西北有色金属研究院 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：13家  ；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 7家 ；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数： 5家 ；

（4）没有回函的单位数：6家  。