国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

发布

ICS 77.120.60

H  13

中华人民共和国国家标准

GB/T 8151.22-201X

202×-××-××发布

202×-××-××实施

锌精矿化学分析方法

第22部分：锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁含量的测定

波长色散X射线荧光光谱法

Methods for chemical analysis of zinc concentrates

—— Part 22: Determination of zinc, copper,lead, , iron ，aluminium ,calcium,magnesium content

—— Wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometric method

（送审稿）

2019-11-7

- 前    言

GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》分为23个部分:

——第1部分：锌量的测定  沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法；

——第2部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法；

——第3部分：铁量的测定  Na2EDTA滴定法；

——第4部分：二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法；

——第5部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第6部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法；

——第8部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第9部分：氟量的测定  离子选择电极法；

——第10部分：锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法；

——第11部分：锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法；

——第12部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第13部分：锗量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法和苯芴酮分光光度法；

——第14部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第15部分：汞量的测定  原子荧光光谱法；

——第16部分：钴量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第17部分：锌量的测定  氢氧化物沉淀-Na2EDTA滴定法；

——第18部分：锌量的测定  离子交换-Na2EDTA滴定法

——第19部分：金和银量的测定 铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法；

——第20部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙和镁量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第21部分：铊量的测定  电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法；

——第22部分：锌、铜、铅、铁、铝、钙、镁和硫含量的测定  波长色散X 射线荧光光谱法；

——第23部分：汞含量的测定  固体进样直接测定法。

本部分为GB/T 8151的第22部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本部分负责起草单位：中华人民共和国鲅鱼圈海关。

本部分起草单位：中华人民共和国鲅鱼圈海关、南通海关综合技术中心、连云港海关综合技术中心、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、西北有色金属研究院材料分析中心、昆明冶金研究院、广东省工业分析检测中心、河南豫光金铅股份有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、阳谷祥光铜业有限公司、辽宁石油化工大学。

本部分主要起草人：xxx、xxx、xxx、…………………。

1  范围

锌精矿化学分析方法

第22部分：锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁含量的测定

波长色散X射线荧光光谱法

本部分规定了波长色散X射线荧光光谱法测定锌精矿中的锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁含量的方法。

本部分适用于硫化锌矿石经浮选而制得的锌精矿中锌、铜、铅、铁、铝、钙和镁含量的测定。测定范围见表1。

表 1  锌精矿中各成分的测定范围

| 元 素 | 测定范围（质量分数）/% |
| --- | --- |
| Zn | 24.00~65.00(62.00) |
| Cu | 0.20~2.80 |
| Pb | 0.15~5.00(4.00) |
| Fe | 2.50~15.00 |
| Al | 0.25~4.50 |
| Ca | 0.10~2.40 |
| Mg | 0.20~5.00 |

- 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14261   散装浮选锌精矿取样、制样方法

GB/T 16597  冶金产品分析方法  X射线荧光光谱法通则

3 方法提要

在阶梯温度下，三元混合氧化剂将单质元素和低价元素氧化成高价元素。按1：44.23稀释比将试料与四硼酸锂-偏硼酸锂混合熔剂熔铸成试料片，在仪器最佳测量条件下测量试料片中待测元素特征谱线的X射线荧光强度，并进行元素间干扰效应校正，从校准曲线上得出试料片中待测元素或待测元素氧化物的浓度，再计算出试料中待测元素或待测元素氧化物的含量。

4 试剂或材料

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂。

4.1 混合熔剂

四硼酸锂-偏硼酸锂混合熔剂（67%Li2B4O7+33%LiBO2 ,）：使用前，在600 ℃下灼烧4 h，冷却，密封备用。

4.2 混合氧化剂：将在90℃干燥2 h的硝酸铵与在105 ℃干燥2 h的硝酸钠和硝酸锂按1:1:2的比例混合，研磨均匀，密封备用。

4.3 二氧化硅：优级纯。使用前，在1000 ℃±25 ℃下灼烧2 h，冷却，密封备用。

4.4 标准试料：于105 ℃~110 ℃干燥2 h的与试料（化学组成）同类型的系列铜、铅、锌的硫化矿及其精矿有证标准物质和于800 ℃±25 ℃灼烧至恒重的工作基准试剂氧化锌。

4.5 锌精矿标准物质：有证标准物质（CRM）或标准物质(RM)。

4.6 溴化锂溶液：500g/L。

4.7 氩甲烷混合气体：体积分数为90%的氩气和体积分数为10%的甲烷。

5 仪器和设备

5.1 波长色散X射线荧光光谱仪：符合GB/T 16597规定。

5.2 铂-金坩埚（95%Pt+5%Au）：30 mL。

5.3 铂-金模具（95%Pt+5%Au）：上端内径42 mm，下端内径40 mm，高3 mm。

5.4 熔样炉：温度可控制在1200 ℃±50 ℃。

6 试样

6.1 试样

按照GB/T 14261规定进行取样和样品制备，其粒度应小于100 μm。

6.2 预干燥试样的制备

于105 ℃~110 ℃干燥2 h，置于干燥器中冷却至室温。

7 试验步骤

7.1 平行试验

平行做两份试验。

7.2 验证试验

随同试料分析与试料同类型的未参加标准曲线制作的标准物质（4.5）。

7.3 试料

7.4 试料片的制备

7.4.1 配料

称取8.000g混合熔剂（4.1）， 将其一半置于铂黄坩埚（5.2）中，铺平，加入0.2000g试样（6.2）、2.0000g三元氧化剂（4.2）、0.2000 g二氧化硅（4.3），再加入剩余的那一半混合熔剂。

7.4.2 熔融

从室温渐渐加热至700℃，并保持该温度(预氧化)15min，冷却，加入6滴溴化锂溶液(4.6），再继续升温至1050℃， 并保持该温度10 min,在保温过程中，小心转动坩埚至少两次，使粘附在坩埚壁上的小熔珠及样品进入熔体中，并将熔体中的气泡赶尽。

注：如果熔体的流动性不佳，滴加数滴溴化锂溶液，继续熔融约2 min，以保证熔体的流动性不影响脱模。

7.4.3 浇铸

将熔融物浇铸到1050 ℃铂-金模具（5.3）中，在空气中冷却至脱模。

7.4.4 检查

熔融好试料片表面应平整、光洁，没有不熔物、结晶或气泡，否则，按上述方法重新熔融。

7.4.5 保存

将试料片密封于塑料袋中并置于干燥器中保存。

7.5 测定

7.5.1 测定条件

调节仪器，使其处于最佳测量条件（参见附录B）。

7.5.2 校准曲线的制作

选择能覆盖被测物含量范围的至少5个同类型的有证标准物质（4.4）作为标准试料，先按照7.4制备标准试料片，并按式（1）计算出标准试料片中待测元素或待测元素氧化物的浓度wBi。

wBi=mB⋅CBimBi×100%         ………………………………………（1）

式中：

mB——标准试料的质量，单位克（g）；

mB1——标准试料片的质量，单位克（g）；

CBi——标准试料中待测元素或待测元素氧化物i的含量，以质量分数（%）表示。

在仪器最佳测量条件下，测量标准试料片中待测元素的X射线荧光强度。以标准试料片中待测元素或待测元素氧化物的浓度为横坐标，X射线荧光强度为纵坐标，绘制校准曲线。

可选择理论α系数法、基本参数法、经验α系数法等方法之一对校准曲线进行校正。

7.5.3 校准曲线漂移校正

仪器稳定后，选择不少于2个标准试料片，采用两点校正法校正仪器漂移。可根据仪器的稳定性确定仪器漂移校正的时间间隔。

7.5.4 试料片测量

在仪器最佳测量条件下，测量试料片中待测元素的X射线荧光强度，从标准曲线上得出试料片中各待测元素或待测元素氧化物的浓度。

8 试验数据处理

试样中各待测元素或待测元素氧化物量以质量百分数wi计，数值以%表示，按式（2）计算：

wi=m1⋅Cim×100%         ………………………………………（2）

式中：

m——试料的质量，单位克（g）；

m1——试料片的质量，单位克（g）；

Ci——试料片中待测元素或待测元素氧化物i的含量，以质量分数（%）表示。

计算结果保留至小数点后两位。

- 9 精密度

9.1 重复性

在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按照相同的测试方法，并在短时间内对同一试样相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）见表2。

表2  重复性限

| 成分 | 测量范围/% | r/% |
| --- | --- | --- |
| Zn | 24.00~65.00 | r=0.007X+0.2828 |
| Cu | 0.20~2.80 | r=0.0397X+0.0145 |
| Pb | 0.15~5.00 | r=0.0464X+0.0116 |
| Fe | 2.50~15.00 | r=0.0093X+0.172 |
| Al | 0.25~4.50 | r=0.07 |
| Ca | 0.10~2.40 | r=0.0503X+0.0178 |
| Mg | 0.20~5.00 | r=0.0378X+0.0135 |
| 注： X —— 实验室内两次独立测试结果的算术平均值，单位为质量分数（%）。 |  |  |

9.2  再现性

在不同实验室，由不同操作者使用不同的设备，按照相同的测试方法，并在短时间内对同一试样相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过重复性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）见表3。

表3  再现性限

| 成分 | 测量范围/% | R/% |
| --- | --- | --- |
| Zn | 24.00~65.00 | R=0.0079X+0.2892 |
| Cu | 0.20~2.80 | R=0.0885X−0.0148 |
| Pb | 0.15~5.00 | R=0.0623X+0.0465 |
| Fe | 2.50~15.00 | R=0.0068X+0.2044 |
| Al | 0.25~4.50 | R=0.08 |
| Ca | 0.10~2.40 | R=0.0603X+0.0137 |
| Mg | 0.20~5.00 | R=0.0322X+0.027 |
| 注： X—— 实验室内两次独立测试结果的算术平均值，单位为质量分数（%）。 |  |  |

10  分析结果的验收

10.1 准确度的检查

采用有证标准物质（CRM）或标准物质（RM）检查分析方法的准确度，将CRM/RM的分析结果(μC)与证书值或标准值AC进行比较。

当μC−AC≤C时，分析结果与证书值/标准值无显著差异。

当μC−AC>C时，分析结果与证书值/标准值有显著差异。

C为95%置信度下，μc−Ac的临界值，按式（2）计算：

C=12R2−n−1nr2+8uCRM2           ……………………………………（2）

式中

r—— 分析方法的重复性限；

R ——分析方法的再现性限；

n ——独立测定CRM/RM的次数；

μCRM —— CRM证书值的标准不确定度。

10.2 分析结果的确定

按式（1）计算独立测定的重复试验结果，按照附录规定的方法将其与分析方法的重复性限（r）进行比较，得出最终试验结果w。

11 试验报告

试验报告至少应包括以下内容：

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附 录 A

（规范性附录）

试样分析值接受程序流程图

试样分析值接受程序如下：

μ= 中位值（X1，X2，X3，X4）

Xmax-Xmin≤1.2r

Xmax-Xmin≤1.3r

再次测定

再次测定

从独立的重复试验结果开始

否

否

否

是

是

是

│X1-X2│≤r

注：r与9中规定一致。

图A.1 试样分析值接受程序流程图

- 附 录 B
（资料性附录）
推荐的波长色散X射线荧光光谱仪测量条件

推荐的波长色散X射线荧光光谱仪测量条件见表B1。

表B1  推荐的波长色散X射线荧光光谱仪测量条件

| 元素 | 分析谱线 | 晶体 | 准直器/° | 探测器 | 电压/kV | 电流/mA | 峰位/° | 测量时间/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn | # ZnKα1 | # LiF220 | 0.23 | SC | 50 | 10 | 41.808 | 30 |
| Cu | # CaKα1 | LiF200 | 0.46 | SC | 60 | 50 | 45.043 | 20 |
| Pb | # PbLβ1 | LiF200 | 0.23 | SC | 50 | 10 | 28.271 | 20 |
| Fe | # FeKα1 | LiF220 | 0.23 | SC | 50 | 10 | 57.518 | 20 |
| Al | # AlKα1 | PET | 0.46 | FC | 27 | 111 | 144.676 | 30 |
| Ca | # CaKα1 | LiF200 | 0.46 | FC | 50 | 60 | 113.110 | 30 |
| Mg | # MgKα1 | XS-55 | 0.46 | FC | 27 | 111 | 20.773 | 30 |
| S | # SKα1 | PET | 0.23 | FC | 27 | 20 | 75.732 | 30 |

____________________