中华人民共和国有色金属行业标准

xxxx-xx-xx发布

YS

YS/T xxxx - xxxx x

- ICS 77.120

- H13

中华人民共和国工业和信息化部 发布

xxxx-xx-xx实施

氧化亚镍化学分析方法

铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰、硫含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of Nickel oxide

Determination of copper，iron，zinc，calcium，magnesium，sodium，cobalt，cadmium，manganese，sulphur contents

（送审稿）

前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本标准起草单位: 金川集团有限公司、甘肃精普检测科技有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、广东邦普循环科技有限公司、浙江华友钴业股份有限公司、江西铜业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、清远佳致新材料研究院有限公司，湖南邦普循环科技有限公司。

本标准主要起草人： xxx,xxx

氧化亚镍化学分析方法

铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰、硫含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

  - 范围

本标准规定了氧化亚镍中铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰、硫的测定方法。

本标准适用于氧化亚镍中铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰、硫的测定。测定范围见表1。

表1 各元素测定范围

| 元 素 | 测 定 范 围，w/% |
| --- | --- |
| Cu | 0.001～0.2 |
| Fe | 0.001～0.2 |
| Zn | 0.001～0.2 |
| Ca | 0.005～0.5 |
| Mg | 0.005～0.5 |
| Na | 0.005～0.5 |
| Co | 0.001～0.2 |
| Cd | 0.0005～0.01 |
| Mn | 0.0005～0.005 |
| S | 0.01～0.5 |

  - 方法提要

试样用盐酸溶解，在盐酸介质中，按仪器优化后的工作条件及推荐的分析谱线，采用工作曲线法，利用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定要分析的元素。

  - 试剂

3.1  纯水（电阻率＞18MΩ·cm）。

3.2  无水乙醇，分析纯。

3.3  盐酸（优级纯，ρ1.19g/mL）。

3.4  硝酸（优级纯，ρ1.42g/mL）。

3.5  盐酸（1+1）

3.6  硝酸（1+1）

3.7  待测元素标准贮存溶液（1000 μg/mL）：铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰、硫，采用有效期内有证书的单元素标准贮存溶液，浓度为1000μg/mL。

3.8　混合标准溶液A（50μg/mL）：准确移取10.00 mL铜、铁、锌、镁、钙、钴、镉、锰标准贮存溶液(3.7)置于200mL容量瓶中，硝酸（1+19）介质，用水稀释至刻度，混匀，并立即移入干燥塑料瓶中。

3.9  混合标准溶液B（5μg/mL）：准确移取10.00 mL混合标准溶液A（3.8）置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，并立即移入干燥塑料瓶中。

3.10  钠标准溶液（50μg/mL）：准确移取10.00mL钠标准贮存溶液（3.7）置于200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，并立即移入干燥塑料瓶中。

3.11  钠标准溶液（5μg/mL）：准确移取10.00mL标准溶液（3.10）置于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，并立即移入干燥塑料瓶中。

3.12  硫标准溶液（100μg/mL）：准确移取20.00 mL硫标准贮存溶液（3.7）置于200mL容量瓶中，用水稀释至刻，混匀，并立即移入干燥塑料瓶中。

  - 仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪，在仪器最佳工作条件下凡是能达到下列指标者均可使用：

——光源：氩等离子体光源，发生器最大输出功率不小于1.30 kW。

——分辨率：200 nm时光学分辨率不大于0.010 nm；400 nm时光学分辨率不大于0.020 nm。

——仪器稳定性：仪器1 h内漂移不大于2.0 %。

元素推荐谱线见表2，仪器推荐工作参数见表3。

表2 元素推荐谱线

| 元 素 | Cu | Fe | Zn | Ca | Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 324.7 | 259.9 | 206.2 | 393.3 | 279.5 |
| 元 素 | Na | Co | Cd | Mn | S |
| 波长/nm | 589.5 | 238.8 | 214.4 | 257.6 | 180.7 |

表3 仪器推荐工作参数

| 分析元素 | RF 发生器功率 (W) | 雾化气流量 (L/min) | 辅助气流量 (L/min) | CID积分时间（紫外） (s) | CID积分时间（可见区） (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钠 | 950 | 0.45 | 0.5 | 15 | 5 |
| 其它元素 | 1150 | 0.45 | 0.5 | 15 | 5 |

  - 试样

- 5.1 试样粒度应不大于0.154 mm。

- 5.2 试样分析前应在110 ℃ ± 5℃下烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温。

  - 试验步骤

6.1 试料

称取0.5g试样，精确至0.0001g。

  - 平行试验

- 平行地做两份试验，取其平均值。

  - 空白试验

- 随同试料做空白试验。

  - 测定

6.4.1 分析试液的制备

将试料（5.1）置于300mL的烧杯中，加入10mL盐酸（3.5），盖上表皿，低温溶解，待试料溶解完全后，取下，冷却，用水洗涤表皿及杯壁，移入100ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。如杂质元素含量高于0.2%，则分取10.00ml试液，移入100ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，待测。

6.4.2 标准系列溶液的配制

6.4.2.1 硫工作曲线：准确移取0、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、25.00 mL、50.00 mL标准溶液 (3.12)置于一组100mL容量瓶中，加入1 mL硝酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，并立即移入干燥塑料瓶中。此系列标准溶液硫的浓度均分别为0.00µg/ml、2.00µg/ml、5.00µg/ml、10.00µg/ml、25.00µg/ml、50.00µg/ml.

6.4.2.2 依据试料中铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰杂质元素的含量，工作曲线绘制分为以下几种情况：

6.4.2.2.1 杂质元素含量0.00050.02%时

（1）准确移取0、0.50mL、1.00 mL、2.00 mL、10.00 mL、20.00 mL混合标准溶液B（3.9）置于一组100mL容量瓶中，加入1 mL硝酸（3.4），用水稀释至刻度，混匀，并立即移入干燥塑料瓶中。此系列标准溶液铜、铁、锌、镁、钙、钴、镉、锰的浓度分别为0.00µg/ml、0.025µg/ml、0.050µg/ml、0.10µg/ml、0.50µg/ml、1.00µg/ml；

（2）准确移取0、0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、10.00 mL、20.00 mL钠标准溶液（3.11）置于一组100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，并立即移入干燥塑料瓶中。此系列标准溶液钠的浓度分别为0.00µg/ml、0.025µg/ml、0.050µg/ml、0.10µg/ml、0.50µg/ml、1.00µg/ml；

6.4.2.2.2 杂质元素含量大于0.02%时

（1）准确移取0、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL、20.00 mL混合标准溶液A(3.8)置于一组100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，并立即移入干燥塑料瓶中。此系列标准溶液铜、铁、锌、镁、钙、钴、镉、锰的浓度均分别为0.00µg/ml、1.00µg/ml、2.50µg/ml、5.00µg/ml、7.50µg/ml、10.00µg/ml；

（2）准确移取0、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL、15.00 mL、20.00 mL标准溶液（3.10）置于一组100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，并立即移入干燥塑料瓶中。此系列标准溶液钠的浓度均分别为0.00µg/ml、1.00µg/ml、2.50µg/ml、5.00µg/ml、7.50µg/ml、10.00µg/ml；

  - 测量

仪器按表2优化后，按表3推荐的谱线，分别以待测元素的质量浓度为横坐标，待测元素的强度为纵坐标，自动绘制工作曲线。

测量试料溶液和随同试料空白溶液中待测元素的强度，计算机自动由工作曲线计算出待测元素的质量浓度。

  - 试验数据处理

按下式计算所测元素的质量分数，数值以%表示，按公式（1）计算：

………………………………… (1)

式中:

ρ——试液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/ml）；

ρ0 ——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/ml）；

V ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1 ——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2 ——测定试液体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量, 单位为克（g）。

所得结果保留两位有效数字。

  - 精密度

- 8.1 重复性限

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表4数据采用线性内插法或者外延法求得：

表4 重复性限

| w Cu /% | 0.0032 | 0.021 | 0.097 | 0.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限(r)/% | 0.0002 | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
| w Fe /% | 0.0010 | 0.0055 | 0.025 | 0.19 |
| 重复性限(r)/% | 0.0001 | 0.0002 | 0.001 | 0.01 |
| w Zn /% | 0.0021 | 0.0080 | 0.19 | / |
| 重复性限(r)/% | 0.0001 | 0.0003 | 0.01 | / |
| w Ca /% | 0.0063 | 0.018 | 0.30 | / |
| 重复性限(r)/% | 0.0002 | 0.001 | 0.01 | / |
| w Mg /% | 0.0066 | 0.11 | 0.48 | / |
| 重复性限(r)/% | 0.0002 | 0.01 | 0.01 | / |
| w Na /% | 0.0049 | 0.019 | 0.18 | 0.47 |
| 重复性限(r)/% | 0.0004 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
| w Co /% | 0.0019 | 0.03 | 0.10 | 0.19 |
| 重复性限(r)/% | 0.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| w Cd /% | 0.00080 | 0.0035 | 0.010 |  |
| 重复性限(r)/% | 0.00003 | 0.0001 | 0.001 | / |
| w Mn /% | 0.00062 | 0.0016 | 0.0051 | / |
| 重复性限(r)/% | 0.00004 | 0.0001 | 0.0003 | / |
| w S /% | 0.015 | 0.031 | 0.11 | 0.48 |
| 重复性限(r)/% | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |

8.2重复性限

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表5数据采用线性内插法或者外延法求得：

- 表5 再现性限

| w Cu /% | 0.0032 | 0.021 | 0.097 | 0.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限(R)/% | 0.0004 | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
| w Fe /% | 0.0010 | 0.0055 | 0.025 | 0.19 |
| 再现性限(R)/% | 0.0001 | 0.0006 | 0.001 | 0.01 |
| w Zn /% | 0.0021 | 0.0080 | 0.19 | / |
| 再现性限(R)/% | 0.0004 | 0.0007 | 0.01 | / |
| w Ca /% | 0.0063 | 0.018 | 0.30 | / |
| 再现性限(R)/% | 0.0004 | 0.003 | 0.02 | / |
| w Mg /% | 0.0066 | 0.11 | 0.48 | / |
| 再现性限(R)/% | 0.0004 | 0.01 | 0.02 | / |
| w Na /% | 0.0049 | 0.019 | 0.18 | 0.47 |
| 再现性限(R)/% | 0.0007 | 0.004 | 0.04 | 0.02 |
| w Co /% | 0.0019 | 0.03 | 0.10 | 0.19 |
| 再现性限(R)/% | 0.0003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| w Cd /% | 0.00080 | 0.0035 | 0.010 | / |
| 再现性限(R)/% | 0.00009 | 0.0002 | 0.001 | / |
| w Mn /% | 0.00062 | 0.0016 | 0.0051 | / |
| 再现性限(R)/% | 0.00018 | 0.0005 | 0.0004 | / |
| w S /% | 0.015 | 0.031 | 0.11 | 0.48 |
| 再现性限(R)/% | 0.004 | 0.002 | 0.01 | 0.03 |

9 试验报告

试验报告包括以下内容

——试样；

——使用的标准（包含发布或者出版年号）；

——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——试验中观察到的异常现象；

——试验日期。