中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.3—20XX

XXXX-XX-XX发布

- XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

铜冶炼烟尘化学分析方法

第3部分：锌含量的测定

火焰原子吸收光谱法和容量法

Methods for chemical analysis of copper smelting soot—

Part 3:Determination of zinc content—

Flame atomic absorption spectrometry method and volumetric method

(预审稿)

- 前    言

YS/T XXXX-201X《铜冶炼烟尘化学分析方法》分为9个部分：

——第1部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法；

——第2部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第3部分：锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法和容量法；

——第4部分：铋含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第5部分：砷含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法；

——第6部分：铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法和容量法；

——第8部分：银和金含量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法；

——第9部分：锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

本部分为YS/T XXXX-201X的第3部分-容量法。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：

本部分方法1起草单位：铜陵有色金属集团控股有限公司

本部分方法1参加起草单位：西北有色金属研究院、中条山有色金属集团有限公司、山东祥光铜业有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、湖南有色金属研究院、北矿检测技术有限公司、江西铜业股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、中色桂林矿产地质研究所有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司、大冶有色金属有限责任公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

本部分方法1主要起草人：

本部分方法2起草单位：浙江富冶集团有限公司。

本部分方法2参加起草单位：河南豫光金铅股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、五矿铜业（湖南）有限公司、中条山有色金属集团有限公司、江西铜业股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、山东祥光铜业有限公司、湖南有色金属研究院、郴州市金贵银业股份有限公司、紫金铜业有限公司。

本部分方法2主要起草人：

铜冶炼烟尘化学分析方法

第3部分：锌含量的测定

火焰原子吸收光谱法和容量法

1 范围

本部分规定了铜冶炼烟尘中锌含量的测定方法。

本部分适用于铜冶炼烟尘中锌含量的测定。方法1测定范围：0.30%~5.00%；方法2 测定范围：测定范围：5.00%～25.00%。

方法1 火焰原子吸收光谱法

2.1方法提要

试料用盐酸、硝酸溶解，在稀盐酸介质中，以空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，测量锌的吸光度，按工作曲线法计算锌量。

2.2 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

2.2.1氟化氢铵。

2.2.2 盐酸（ρ1.19g/mL）。

2.2.3硝酸（ρ1.42g/mL）。

2.2.4 高氯酸（ρ1.67g/mL）。

2.2.5 溴。

2.2.6 盐酸（5+95）。

2.2.7 氟化氢铵饱和溶液（贮存于聚乙烯瓶中）。

2.2.8 锌标准贮存溶液：准确称取1.0000g纯锌（wZn≥99.99%）置于500mL烧杯中，加入50mL盐酸（1+1）加热至溶解完全，取下冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，加入25mL盐酸（2.2.2），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1 mg锌。

2.2.9 锌标准溶液：移取10.00mL锌标准贮存溶液（2.2.8）于100mL容量瓶中，用盐酸（5+95）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg锌。

2.3 仪器

原子吸收光谱仪，附锌空心阴极灯。

不同型号仪器适当调整燃烧器角度，在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，锌的特征浓度应不大于0.05 μg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%；

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.80。

2.4试样

2.4.1 试样的粒度应不大于100 um。

2.4.2 试样应在105 ℃±5 ℃烘干2 h，置于干燥器中冷至室温备用。

2.5 试验步骤

2.5.1 试料

称取0.10 g试样，精确至0.0001g。

2.5.2 平行试验

平行做两份试验。

2.5.3 空白试验

随同试料做空白试验。

2.5.4 测定

2.5.4.1 将试料（2.5.1）置于250 mL烧杯中，用少量水润湿，加入2 mL氟化氢铵饱和溶液（2.2.7）、15mL盐酸（2.2.2），盖上表面皿，置于电热板上低温加热3~5min，取下稍冷。加入10mL硝酸（2.2.3），加热使试料完全分解，蒸至近干，取下稍冷。

注1：加入硝酸后如析出单体硫，加入0.5 mL溴（2.2.5）；

注2：如试料含碳较高，在加入硝酸后，加入2~3 mL左右高氯酸（2.2.4）。

2.5.4.2 用少量水吹洗表面皿及杯壁，加入5mL盐酸（2.2.2），煮沸使可溶性盐类溶解，取下、冷却至室温。移入200 mL容量瓶中，用盐酸（2.2.6）稀释至刻度，混匀。

2.5.4.3根据试料中锌量，按表1分取试液至相应体积的容量瓶中，用盐酸（2.2.6）稀释至刻度，混匀。在原子吸收光谱仪213.9 nm处，使用空气-乙炔火焰，以水调零，测量锌试液及随同试料空白的吸光度。从工作曲线上查得相应锌的浓度。

表1 分取量、定容体积

| 锌含量/% | 分取量/mL | 分取后定容体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.300～0.800 | — | — |
| >0.800～2.00 | 25 | 100 |
| >2.00～5.00 | 10 | 100 |

2.5.4.4工作曲线的绘制

分别移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL锌标准溶液（2.2.9）于一组100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（1+1），用水稀释至刻度，混匀。

使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，以水调零，测量系列锌标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以锌的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

2.6试验数据处理

锌含量以锌的质量分数wzn计，数值以%表示，按式（1）计算：

wZn=(ρ−ρ0)⋅V⋅V2×10−6m⋅V1×100 ………………………………（1）

式中：

m——试料的质量，单位为克（g）；

ρ——自工作曲线上查得试液中锌的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得空白溶液中锌的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

计算结果表示到小数点后两位; 小于1.00%时，保留小数点后三位。

2.7精密度

2.7.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法或外延法求得：

表2重复性限

| wZn/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

2.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法或外延法求得：

表3再现性限

| wZn/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

方法2：容量法

3.1  方法提要

试料用盐酸、硝酸和硫酸分解，沉淀分离铁、锰等共存元素，加掩蔽剂消除铜、铝的干扰。在PH为5.0-6.0的乙酸-乙酸钠缓冲溶液中，以二甲酚橙为指示剂，加入碘化钾消除镉的干扰，用EDTA标准滴定溶液滴定，滤渣经酸化处理后采用原子吸收光谱法测定锌量。

3.2  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.2.1纯锌（wZn≥99.99%）。

3.2.2抗坏血酸。

3.2.3氯化铵。

3.2.4氟化氢铵。

3.2.5盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2.6硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2.7硫酸（ρ1.83g/mL）。

3.2.8高氯酸（ρ1.76g/mL）。

3.2.9冰乙酸（ρ1.05g/mL）。

3.2.10氨水（ρ0.91g/mL）。

3.2.11无水乙醇（ρ0.79g/mL）。

3.2.12硝酸（1+1）。

3.2.13硫酸（1+9）。

3.2.14硝硫混酸（7+3）。

3.2.15混合酸：3盐酸（3.2.5）和1硝酸（3.2.6），现配现用。

3.2.16氨水（1+1）。

3.2.17氟化钾（200g/L）。

3.2.18硫酸铁（100g/L）。

3.2.19过硫酸铵（100g/L）。

3.2.20碘化钾（500g/L）。

3.2.21乙酸-乙酸钠缓冲溶液：将200g三水合乙酸钠溶于水中，加入10mL冰乙酸（3.2.9），用水稀释至1000mL混匀。

3.2.22饱和硫脲溶液。

3.2.23乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）标准滴定溶液【C（Na2EDTA）≈0.010mol/L】。

3.2.23.1 配制：称取18.700g乙二胺四乙酸二钠，置于500mL烧杯中，加100mL热水溶解，移入5000mL下口瓶中，用水稀释至约5000mL，混匀。静置一周。

3.2.23.2 标定：称取0.025g（精确至0.00001g）的纯锌（3.2.1）三份，分别置于250mL三角烧杯中，加入5mL硝酸（3.2.12），盖上表皿，低温加热溶解至完全，煮沸赶尽氮的氧化物，取下冷却至室温，用适量的水吹洗表皿及杯壁，加入3-4滴二甲酚橙溶液（3.2.27），用氨水（3.2.16）中和至溶液呈微红色，加入10mL饱和硫脲（3.2.22）、20mL缓冲溶液（3.2.21），用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液（3.2.23）滴定至溶液由微红色变为亮黄色即为终点。随同标定做空白实验。

按公式（2）计算乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的实际浓度：

c=m0×1000(V4−V3)×M……………………………………（2）

式（2）中：

c——乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V3——标定时，滴定空白溶液消耗乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V4——标定时，滴定锌溶液消耗乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M——锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），【M（Zn）=65.409】；

m0——纯锌的质量，单位为克（g）。

平行标定三份，其极差值应不大于5.0×10-5mol/L，取其平均值。否则重新标定。

3.2.24 锌标准贮存溶液：称取1.0000 g纯锌（3.1），置于250mL烧杯中，缓慢加入40mL硝酸（3.2.12），盖上表皿，低温加热溶解至完全，煮沸赶尽氮的氧化物，取下冷却至室温，用硝酸（3.2.12）吹洗表皿及杯壁，移入1000mL容量瓶中，补加80mL硝酸（3.2.12），用水稀释至刻线，混匀。此溶液1mL含锌1 mg。

3.2.25 锌标准溶液：移取10mL锌标准贮存溶液（3.2.24）于100mL容量瓶中，加入5mL硝酸（3.2.12），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1mg锌。

3.2.26 洗涤液：称取25g氯化铵（3.2.3），置于500mL烧杯中，加入200mL水和50mL氨水（3.2.10），溶解后，用水稀释至500mL，混匀。

3.2.27 二甲酚橙（2 g/L），限2周内使用。

3.3 仪器

原子吸收光谱仪，附有锌空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——特征浓度：在与测量试液基体相一致的溶液中，锌的特征浓度不大于0.012 μg/mL。

——精密度：最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0 %；用低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液的平均吸光度的0.5 % 。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度分成五段，最高段的吸光差值与最低端的吸光度差值之比应不小于 0.8。

3.4 试样

3.4.1 样品粒度应不大于100 um。

3.4.2 样品应在100℃-105℃洪1h后置于干燥器中，冷至室温。

3.5分析步骤

3.5.1 试料

称取0.50g试样，精确至0.0001 g。

3.5.2 平行试验

平行做两份试验。

3.5.3 空白实验

随同试料做空白实验。

3.5.4 测定

3.5.4.1 试样的处理

称取试样（3.5.1）置于250mL三角烧杯中，加入少量的水湿润，加入10mL盐酸（3.2.5），加热溶解驱赶硫化氢5-10min，加入15mL硝硫混酸（3.2.14），盖上表皿，继续加热溶解冒硫酸盐至呈湿盐状，取下放冷。

注1：试样含碳较高，可在蒸至冒浓白烟时取下，放冷，加入1-2mL高氯酸（3.2.8），继续加热至近干。

注2：试验含硅较高，可加入0.5g氟化氢铵（3.2.4）。

3.5.4.2 锌的分离

加20mL硫酸（3.2.13），盖上表面皿，加热溶解盐类，稍冷，冲洗表面皿及杯壁，加入3-5g氯化铵（3.2.3），用氨水（3.2.10）中和至沉淀出现并过量20mL，加入10mL过硫酸铵（3.2.19）溶液，加热煮沸约1分钟，取下稍冷，加5mL氨水（3.2.10），10mL无水乙醇（3.2.11），稍冷，过滤到200mL容量瓶中，以洗涤液（3.2.26）冲洗烧杯及表皿3次，冲洗沉淀物6-7次，加10mL氟化钾溶液（3.2.17），冷却后以水定容，滤渣保留。如烧杯底部有氢氧化铁沉淀时，用少量的盐酸（3.2.5）溶解后加入氨水（3.2.10）中和，再过滤到容量瓶中。

注3：若溶液中含铁较低，适当补加硫酸铁（3.2.18）溶液使溶液含铁在20-30mg。

3.5.4.3 滴定

表4

| Cd含量（%） | 移取液体积（mL） | 碱式滴定管量程（mL） | 加入碘化钾含量（mL） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.02-5 | 25.00 | 50.00 | 30 |
| 5-21 | 10.00 | 10.00 | 40 |

根据样品中镉含量的高低按表4移取相应的体积于500mL三角烧杯中，加入1g抗坏血酸（3.2.2），溶解后按表4加入相应碘化钾溶液（3.2.20）加入3-4滴二甲酚橙指示剂（3.2.27），用硝酸（3.2.12）中和至溶液由微红色变为黄色，再用氨水（3.2.16）中和至溶液由黄色变为微红色，加入10mL饱和硫脲溶液（3.2.22）和20mL乙酸-乙酸钠缓冲溶液（3.2.21），立即用乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液（3.2.23）滴定至溶液由微红色至亮黄色，即为终点。

3.5.4.4 沉淀物的分解

将沉淀物和滤纸返回原烧杯中，加入15mL硝酸（3.2.6）、5mL高氯酸（3.2.8）、3mL硫酸（3.2.7），加热分解沉淀，并冒尽硫酸烟，取下冷却后加入20mL混合酸（3.2.15），加热溶解并蒸至15mL取下稍冷，以水冲洗表皿及杯壁，加热煮沸溶解盐类，取下冷却，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置2h。

使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，与测定系列标准溶液同时以水调零，测量溶液的吸光度，减去试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的锌的质量浓度（ρ）。

3.5.4.5 工作曲线的绘制

移取0mL、0.25mL、0.50mL、1.00mL、1.5mL，2.50mL的锌标准溶液（3.2.25）分别置于一组100mL容量瓶中，加入1.50mL硫酸铁（3.2.18）溶液，加入15mL混合酸（3.2.15），用水稀释至刻度，混匀。

使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长213.9nm处，用水调零，测量溶液的吸光度，减去“零”浓度溶液的吸光度，以锌的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

3.6  分析结果的计算

锌含量以锌的质量分数wZn计，数值以%表示，按公式（3）计算：

wZn=c1⋅(V5−V6)⋅M⋅V7m1⋅V8×1000×100+(ρ2−ρ1)⋅V9×10−6m1×100………（3）

式（3）中

c1 ——乙二胺四乙酸二钠标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V7——测定时，试样溶液的总体积，单位为毫升（mL）；

V6——测定时，滴定空白试验消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V5——测定时，滴定试样溶液消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V8——测定时，试样溶液移取体积，单位为毫升（mL）；

V9——测定时，滤渣试液总体积，单位为毫升（mL）；

ρ2——从工作曲线上查出相应的滤渣中锌的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ1——从工作曲线上查出空白的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

M——锌的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol），【M（Zn）=65.409】。

m1——试样的质量，单位为克（g）；

计算结果表示至小数点后二位。

3.7  精密度

3.7.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表5数据采用线性内插法或外延法求得。

表5  重复性限

| wZn/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

3.7.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表6数据采用线性内插法或外延法求得。

表6 再现性限

| wZn/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

4 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

——试样；

——使用的标准（YS/TXXXX.3-20XX）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象

——试验日期。