YS/TXXXX.6-201X

铜冶炼烟尘化学分析方法

第6部分：铟含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of copper smelting soot—

Part 6：Determination of indium content—

Flame atomic absorption spectrometric method

(预审稿)

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

ICS 73.060

D 42

前  言

YS/T XXXX-201X 《铜冶炼烟尘化学分析方法》分为 9个部分：

——第1部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法；

——第2部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第3部分：锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法和容量法；

——第4部分：铋含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法；

——第5部分：砷含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法；

——第6部分：铟含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第7部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法和容量法；

——第8部分：银和金含量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金法；

——第9部分：锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法；

本部分为YS/T XXXX-201X的第6部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准负责起草单位：

本部分负责起草单位：北矿检测技术有限公司。

本部分参加起草单位：中国检验认证集团广西有限公司、西北有色金属研究院、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、中条山有色金属集团有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司、紫金铜业有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、广东先导稀材股份有限公司、江西铜业股份有限公司、中色桂林矿产地质研究院有限公司、浙江富冶集团有限公司。

本部分主要起草人：苏春风、罗海霞、阮桂色、林叶、王奕昀、吴雪英、魏雅娟、梁海敏、杨丁仙、秦玉英、唐荣盛、周成东、 谢喜清、雷素函、邱才升、廖彬玲、郭惠、钟美珍、李伟成。

铜冶炼烟尘化学分析方法

第6部分：铟含量的测定

火焰原子吸收光谱法

1 范围

本部分规定了铜冶炼烟尘中铟含量的测定方法。

本部分适用于铜冶炼烟尘中铟含量的测定。测定范围：0.0200%～0.100% 。

2 方法提要

- 试样经盐酸、硝酸、氢氟酸和高氯酸溶解，在10%的王水介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长303.9nm处，测量铟的吸光度。

3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3 氢氟酸（ρ1.15 g/mL）。

3.4 高氯酸（ρ1.67 g/mL）

3.5 盐酸（1+1）。

3.6 硝酸（1+1）。

3.7 王水（1+1）。

3.8 铟标准贮存溶液：称取1.0000 g金属铟(wIn≥99.99％)于300 mL烧杯中，加入60 mL盐酸(3.5)、20 mL硝酸(3.6)，低温加热至溶解完全，冷却，移入1000 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铟。

3.9 铟标准溶液：移取10.00mL铟标准贮存溶液（3.8），置于100mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铟。

4 仪器

原子吸收光谱仪，附铟空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，铟的特征质量浓度不大于0.5µg/mL。

——精密度：用最高浓度标准溶液测量10次，其吸光度的标准偏差应不超过其平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零浓度”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

5 试样

5.1 试样粒度应不大于100 μm。

5.2 试样应在100 ℃～105 ℃烘箱中烘干2 h，并置于干燥器中冷却至室温备用。

6 试验步骤

6.1 试料

称取0.30 g试样，精确至0.0001g。

6.2 平行试验

平行做两份试验

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1将试料（6.1），置于200 mL聚四氟乙烯烧杯中，加少量水润湿，加入10mL盐酸（3.1），低温加热5min～10min后，取下稍冷，沿杯壁加入5mL硝酸（3.2）、3mL氢氟酸（3.3）、2mL高氯酸（3.4），加热至样品溶解完全，继续加热至冒高氯酸烟，蒸至湿盐状，取下稍冷，加入10mL王水（3.7）加热溶解盐类，冷却至室温，移入50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，静置澄清或干过滤。

6.4.2于原子吸收光谱仪波长303.9 nm处，使用空气-乙炔火焰，以水调零，测量试液及随同试料空白溶液的吸光度。从工作曲线上查得相应的铟的质量浓度。

6.5工作曲线的绘制

6.5.1移取0 mL、2.00 mL、4.00 mL、6.00 mL、8.00 mL、10.00 mL铟标准溶液（3.9）置于一组100 mL容量瓶中，加入20 mL王水（3.7），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长303.9 nm处，以水调零。在与试液测定相同条件下，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以铟的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  试验数据处理

铟含量以铟的质量分数wIn计，按公式（1）计算：

walignlIn=(ρ−ρ0)⋅V×10−6m×100% ………………………………（1）

式中：

ρ——自工作曲线上查得的测定试液中铟的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得的空白溶液中铟的质量浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——样品的质量，单位为克（g）；

计算结果保留三位有效数字。

- 8  精密度

- 8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表 1  重复性限

| wIn/% | 0.0199 | 0.0410 | 0.0602 | 0.0804 | 0.1007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.0021 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0079 |

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  再现性限

| wIn/% | 0.0199 | 0.0410 | 0.0602 | 0.0804 | 0.1007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.0051 | 0.0074 | 0.0090 | 0.0129 | 0.0146 |

9 试验报告

试验报告至少给出以下几个方面的内容：

- ——试样；

——使用的标准(YS/TXXXX.6-201X)；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。