归 口 单 位：中国有色金属行业计量技术委员会

主要起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

参加起草单位：国合通用测试评价认证股份公司、广东省工业分析检测中心、中铝洛阳铜加工有限公司、中国铝业郑州有色金属研究院有限公司、西安汉唐分析检测有限公司

本规范条文由中国有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

刘  英（国标（北京）检验认证有限公司）

陈雄飞（国标（北京）检验认证有限公司）

XXX（XXX）

参加起草人：

夏  雯（国合通用测试评价认证股份公司）

目   录

引言 ................................................................... (Ⅱ)

1 范围	( 1 )

2 引用文件	( 1 )

3 术语和计量单位	( 1 )

3.1 电解电流	( 1 )

3.2 电流示值误差	( 1 )

3.3 电流示值稳定性	( 1 )

4 概述	( 1 )

4 计量特性	( 1 )

4.1 电流示值误差	( 1 )

4.2 最大允许误差	( 2 )

5 校准条件	( 2 )

5.1 环境条件	( 2 )

5.2 计量器具	( 3 )

6 校准项目和校准方法	( 3 )

6.1 校准项目	( 3 )

6.2 校准方法	( 3 )

7 校准结果表达	( 4 )

8 复校、复测时间间隔	( 5 )

附录A 原始记录格式	( 6 )

附录B 校准证书格式	( 7 )

附录C 双联电解分析仪电流示值测量不确定度评定	( 10 )

引   言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

本规范为首次发布。

# 双联电解分析仪校准规范

范围

本规范适用于台式双联电解分析仪的校准。

引用文件

JJF 1001—2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

JJG 124—2015 电流表、电压表、功率表及电阻表

JJG 598—1989 直流数字电流表检定规程

JJF 1587—2016 数字多用表校准规范

# 凡注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

概述

# 双联电解分析仪（以下简称“双联电解仪”）是应用电解法分析有色金属的成套装置，主要包括电解系统、搅拌系统、加热系统、调节控制系统、电源等部分。双联电解仪的基本工作原理是将阴、阳电极浸没入含有铜、铅、镍、锡等金属离子的电解液中，形成闭合电路。在直流电作用下，通过选择适当的电解电流或电压强度使溶液中铜、铅、镍、锡等金属离子在电极附近发生氧化还原反应，并形成单质附着于电极上，最终采用称量法进行精密的定量分析。仪器工作原理示意图见图1所示。

# 图1 双联电解仪工作原理示意图

计量特性

4.1 示值误差

被校仪器电压表或电流表上的显示值与电极输出值之差。示值误差用公式（1）表示，相对示值误差用公式（2）表示：

（1）

式中：

△——示值误差；

PX——被校仪器电压表或电流表的示值；

PN——测得的被校仪器电压或电流的输出值。

（2）

式中：

γ——相对示值误差。

4.2 最大允许误差

被校仪器电压表或电流表示值的最大允许误差一般用公式（3）表示，相对最大允许误差一般用公式（4）表示：

（3）

式中：

△MPE——最大允许误差；

YX——测得被校仪器电压或电流的输出值。

Ym——被校仪器的量程值；

a ——与测量值有关的误差系数；

b ——与量程有关的误差系数。

（4）

式中：

γMPE——相对最大允许误差

校准条件

5.1 环境条件

# 5.1.1 仪器周围不得有强烈的机械振动和电磁干扰，不得存放与实验无关的易燃、易爆和强腐蚀性的气体或试剂。

# 5.1.2 环境温度：20 oC±2 oC

5.1.3 相对湿度：≤75%。

5.1.4 供电电源：AC 220 V±22 V。

5.2 计量器具

采用经过检定或校准的直流数字电压表、直流数字电流表或数字多用表作为校准用的标准计量器具。计量器具量程应不小于被校仪器的常用工作范围的上限值，对应功能的最大允许误差（或不确定度）应不大于被校仪器相应功能最大允许误差的1/3。

校准项目和校准方法

6.1 校准项目

双联电解仪校准项目见表2所示。

表2 双联电解仪的校准项目

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观及通电检查 |
| 2 | 电流示值误差 |
| 3 | 电压示值误差 |

6.2 校准方法

6.2.1 外观及通电检查

a）被较仪器应有完整的下列标识：仪器名称、型号、出厂编号、制造厂名、制造日期、额定工作电压及频率等。

b）被较仪器外形结构完好，所有紧固件均应安装牢固，无松动现象；各调节旋钮转动灵活，按键和开关均能正常工作，不应有影响仪器正常工作的机械损伤和缺陷。

c）被较仪器通电后各系统功能应正常，状态指示灯应指示正常。

6.2.2 电流示值误差

a）采用直流数字电流表或数字多用表直接测量的方式。接通双联电解仪的电源，调节电解电流强度为特定值，将直流数字电流表或数字多用表的探针分别接触双联电解分析仪同一联的阴极和阳极接线柱上，待直流数字电流表或数字多用表上的示数稳定后，读取电流强度值。连续测量3次，取平均值。

b）按公式（5）和公式（6）计算电流示值误差：

（5）

（6）

式中：——多次重复测量结果的平均值，单位为安培（A）；

——单次测量结果，单位为安培（A）；

——测得的电流输出值；

——电流示值误差，单位为安培（A）；

——测量次数。

6.2.3 电压示值误差

a）采用直流电压电流表或数字多用表直接测量的方式。接通双联电解仪的电源，调节电解电压强度为特定值，将直流数字电压表或数字多用表的探针分别接触双联电解分析仪同一联的阴极和阳极接线柱上，待直流数字电压表或数字多用表上的示数稳定后，读取电压值。连续测量3次，取平均值。

b）按公式（7）和公式（8）计算电压示值误差：

（7）

（8）

式中：——多次重复测量结果的平均值，单位为安培（A）；

——单次测量结果，单位为安培（A）；

——测得的电流输出值；

——电流示值误差，单位为安培（A）；

——测量次数。

校准结果表达

校准、测试记录应包含的内容见附录A。校准结果应记录在校准证书和校准报告上，校准证书的格式见附录B。

复校、复测时间间隔

# 双联电解仪的复校时间间隔由用户自定。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者及仪器本身质量等因素决定的，因此送校单位可以根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议不超过1年。更换重要部件、维修、搬运或移动后，应重新进行校准。

附录A

双联电解分析仪校准原始记录格式

一、基本信息                                                第    页  共    页

| 委托单位： | 校准证书编号： |
| --- | --- |
| 委托单位地址： | 校准依据： |
| 仪器名称： | 型号/规格： |
| 出厂编号： | 制造厂商： |
| 仪器状况： | 校准日期： |
| 校准地点： | 环境温度： oC | 相对湿度： % |

二、校准用计量器具

| 名称 | 型号/规格 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 出厂编号 | 证书编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 校准结果

1、电流示值误差

| 被校仪器 编号 | 量程 /A | 电流显示值 /A | 电流测定值 /A | 示值误差 /A | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、电压示值误差

| 被校仪器 编号 | 量程 /V | 电压显示值 /V | 电压测定值 /V | 示值误差 /V | 不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录B

| 校 准 证 书 |
| --- |
| Calibration Certificate |
|  |  | 证 书 编 号: |  |  |
|  |  | Certificate No. |  |  |
|  | 委 托 单 位 |  |  |  |
|  | Client |  |  |  |
|  | 单 位 地 址 |  |  |  |
|  | Address of the Client |  |  |  |
|  | 器 具 名 称 |  |  |  |
|  | Description |  |  |  |
|  | 型 号/规 格 |  |  |  |
|  | Model/SPEC |  |  |  |
|  | 制 造 单 位 |  |  |  |
|  | Manufacturer |  |  |  |
|  | 出 厂 编 号 |  |  |  |
|  | Seial No. |  |  |  |
|  | 设 备 编 号 |  |  |  |
|  | Device No. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 批 准 人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Approved |  |  |
|  |  |  |  |  | 核 验 员 Checked |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 校 准 人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Calibrated |  |  |
| 校 准 日 期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |
| Calibration Date |  |  | Year |  | Month |  | Day |  |
| 建议在校准日期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |
| Due Calibration Date |  |  | Year |  | Month |  | Day |  |
|  | 校准证书 |
|  | Calibration Certificate of |
|  | 证书编号: |  |
|  | Certificate No. |  |
|  | 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号: CHINA NATIONAL ACCREDITAION SERVICE FOR CONFORMITY ASSESSMENT LABORATORY CERTIFICATE: |
|  | 校 准 依 据 |  |
|  | Calibration Reference |  |
|  | 溯 源 性 说 明 |  |
|  | Traceability |  |
|  | 校 准 地 点 |  |
|  | Calibration Location |  |
|  | 环 境 条 件 | 室温(℃)： |  | 相对湿度(%)： |  | 其他： |  |
|  | Environmental conditions | temperature(℃) |  | Relative humidity(%) |  | Other |  |
|  | 本次校准所使用的主要计量标准器具 |
|  | Measurement Standards for Calibration |
|  | 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
|  | Name | Measuring Range | Uncertainty/Accuracy Class/MPE | Certificate No. | Date of Expiry |
|  | 第2页 共3页 |

证书编号：

校准结果

（1）电流示值误差 被校仪器编号 量程/A 电流设定值/A 电流测定值/A 电流示值误差/A 测量不确定度 电压示值误差 被校仪器编号 量程/V 电压设定值/V 电压测定值/V 电压示值误差/V 测量不确定度 限制使用范围及条件： 以下空白

附录 C

双联电解仪电流示值测量结果不确定度评定

# C.1  概述

不确定度评定依据JJF 1059.1—2012，在符合本校准规范的测量条件下，可以直接使用本不确定度的评定结果。

# C.2  数学模型

# 在试验中，试验仪的各个参数通过仪表直接测量，被测量Y（即输出量）由N个其他量X1，X2，...XN,通过函数关系f来确定。如果测量量Y的估计值为y，输入量Xi的估计值为xi，则有：

| 测量参数 | 数学模型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 时间 |  | 直接测量 |
| 压力 |  |  |
| 流量 |  |  |
| 长度 |  |  |

# C.3  标准不确定度评定

# 测量不确定度有若干分量组成，每个分量用其概率分布的标准偏差估计值表征，称标准不确定度。标准不确定度表示的各分量用表示，根据分量测得值得到实验标准差的方法为A类评定，根据有关信息估计的先验概率分布得到实验标准差估计值的方法为B类评定。

# 的不确定度是y的不确定度的来源，来源包括测量仪器、传感器、管路因素、环境因素、测量人员、测量方法等。由随机效应导致的标准不确定度分量，其计算方法等同于不确定度的A类评定。

# 所测各量的不确定度分量认为是不相关或弱相关，不确定度评定中随机变量的置信概率为95 %，随机变量的概率分布为正态分布或t分布，计量特性不确定度均以相对不确定度表示，只对保证点的计量特性进行不确定度评定。

# C.3.1  的标准不确定度的A类评定

# A类不确定度估计值来源主要是各检验参量的测量不重复性，可以通过连续测量得到数据进行分析，连续测量21次。

# A类标准不确定度为：

# 其中：

# 为样本标准差

# 为n次独立测量的样本平均值

# C.3.2  的标准不确定度的B类评定

# 不确定度的B类评定又可称为B类不确定度的评定。B类不确定度的信息来源包括：试验仪技术资料，试验仪仪表量程配置、仪器说明书，检定、校准数据等。

# C.3.2.1  单一项B类不确定度

# 单一项指直接测量项，包括随机分量和系统分量，单一项B类不确定度考虑的分量为系统分量。

# C.3.2.1.1  根据检定、校准数据计算系统不确定度分量

# 依据标准JJF 1059.1—2012中4.5.3，若已知仪器的测量之值大部分可望的区间（合成扩展不确定度），同时明确给出了其合成扩展不确定度（或）与标准不确定度的比值（或k），既指明了包含因子（或k）的大小，标准B类相对不确定度可表示为：

# （C.1）

# C.3.2.1.2给出被测量x的精度等级（满量程示值误差）a计算系统不确定度分量。

# 依据标准JJF 1059.1-2012中4.3.3，被测量量分布的半区间为a，根据概率分布和要求的概率p确定k，则B类相对标准不确定度为：

# 式中：

# k——为扩展不确定度的倍乘因子，也称包含因子。按正态分布和95%的置信概率，k取值1.96。

# 例：转速测量仪表的精度为0.2级，则其相对B类标准不确定度为0.2/1.96。

# C.3.2.2  单一量B类标准不确定度的合成原则

# 采用直接测量法的参数，B类标准不确定度用其相关影响因素的B类标准不确定度的“方和根”法合成：

# （C.2）

# 式中：

# ——合成B类标准不确定度；

# ——各参数相关因素的的单项B类标准不确定度；

# n——相关因素数。

# C.4  合成标准不确定度的评定

# 不确定度合成方法符合JJF 1059.1—2012中4.4.4的规定。合成方法如下：

# 式中：

# ——合成标准不确定度；

# ——随机分量，不确定度的A类评定；

# ——系统分量，不确定度的B类评定。

# C.5  扩展不确定度的评定

# 扩展不确定度是被测量可能值包含区间的半宽度，扩展不确定度U按JJF 1059.1—2012中4.5.2的规定进行。

# 式中：

# k——包含因子，值取2，区间包含概率为95%。

# C.6  校准测量能力

# 校准测量能力是试验仪测量能力的体现，以试验仪测量参量不同试验方法下的扩展不确定度的最小值加以评定。

# Text boxes

中国人民共和国工业和信息化部 发布

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

双联电解分析仪校准规范

（征求意见稿）

Calibration Specification for

Duplex Electrolysis Analyzer

JJFZ（有色金属）006—20XX

中华人民共和国工业和信息化部有色计量技术规范

双联电解分析仪

校准规范

Calibration Specification for

Duplex Electrolysis Analyzer

JJFZ（有色金属）006—20XX