×

ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXXX.9—20XX

铪化学分析方法

第9部分：氢量的测定

Methods for chemical analysis of hafnium

Part 9：Determination of hydrogen content

（预审稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

- YS/T ××××《铪化学分析方法》分为以下部分：

- ——第1部分：铅量的测定；

- ——第2部分：铀量的测定；

- ——第3部分：硼量的测定；

- ——第4部分：氯量的测定；

- ——第5部分：镉量的测定；

- ——第6部分：磷量的测定；

- ——第7部分：硅量的测定；

- ——第8部分：钠量的测定；

- ——第9部分：氢量的测定；

- ——第10部分：氧量、氮量的测定 ；

- ——第11部分：碳量的测定；

- ——第12部分：痕量杂质元素的测定。

- 本部分为YS/T ××××的第9部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分由全国由色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本部分起草单位：宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司

本部分主要起草人：

铪化学分析方法

第9部分：氢量的测定

惰性气体熔融红外吸收法/热导法

1  范围

YS/T XXXX的本部分规定了铪中氢含量的测定方法。

本部分适用于铪中氢含量的测定。测定范围：0.0010%～0.0080%。

2  方法原理

试料加入锡助熔剂，置于石墨坩埚中，在惰性气氛下加热熔化，氢以分子态释放并进入载气流中。氢分子与释放出的其他气体（如一氧化碳等）分离后在热导池中检测；或氢分子随载气流通过热的氧化铜后转化为水，在特定的红外池中检测。检测器输出信号，计算机系统根据样品质量计算氢含量，结果以百分含量显示。

3  试剂

3.1  丙酮或者其他有机试剂。

3.2  石墨坩埚。

3.3  锡助熔剂（锡囊或锡箔）。

3.4  氩气（体积分数≥99.99%）。

3.5  标准物质/样品：选择与试料成分，氢含量相近的标准物质或其他适用标准物质/样品。

4  仪器设备

惰气熔融红外/热导检测系统（包括电极炉、吸尘装置、载气净化及分析气体转化系统、红外检测器或者热导检测器、电脑及软件控制系统）。

5  样品

5.1  将试样机械加工成0.03 g～0.05g的块状或柱状样品，经丙酮或者其它有机试剂（3.1）清洗，取出后冷风吹干。

5.2  处理好的样品在分析检测前不能有任何污染，检测过程中应使用干净的镊子进行夹取。

6  试验步骤

6.1  仪器准备

按仪器制造商的要求装配好所有部件，按要求连接电源、载气、动力气。根据要求更换化学试剂和过滤装置。

6.2  仪器预热

仪器分析前要充分预热，使仪器的各项指标达到设定值。

6.3  仪器检漏

利用仪器检漏程序或其它辅助设备确定仪器无漏气现象。

6.4  空白检测

空白值包括坩埚（3.2）和锡助熔剂（3.3）的空白。平行测定3～5次，取平均值，然后进行空白补偿。空白值为0.0000%±0.0001%。

6.5  仪器校准

平行测试3～5个标准物质/样品（3.5），计算这些结果的平均值，进行仪器校准。平均值应与标准值相符，单个标样的测定值不能超出标准物质证书给定的不确定度范围。

6.6  试样分析

6.6.1  称取0.05g～0.20 g样品（5.1），精确到0.1 mg。

6.6.2  将试料（6.6.1）和锡助熔剂（3.3）加入加样器（锡助熔剂与试料质量比不小于1.5:1），并将空石墨坩埚（3.2）放置在下电极上，进行样品分析，仪器根据所输入的称样量自动计算，直接显示样品中氢含量。

- 7 精密度

- 7.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在表1给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法或外延法求得。

表1 重复性限

| 氢的质量分数/% | 0.00138 | 0.00254 | 0.00689 |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% | 0.00026 | 0.00041 | 0.00099 |

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）情况不超过5%。再现性限（R）按表2数据采用线性内插法或外延法求得。

表2  再现性限

| 氢的质量分数/% | 0.00138 | 0.00254 | 0.00689 |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% | 0.00029 | 0.00044 | 0.00132 |

- 8  试验报告

试验报告至少应包括下列内容：

——样品；

——使用的标准（包括发布和出版年号）；

——分析结果及其表示；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。