铪化学分析方法 第 9 部分：氢量的测定

编制说明

（预审稿）

宝钛集团有限公司 宝鸡钛业股份有限公司 2019.4.9

铪化学分析方法

第 9 部分：氢量的测定

编制说明

一、工作简况

1.1 项目背景

铪具有可塑性、易加工、耐高温抗腐蚀的特点，是原子能工业的重要材料。铪中氢含量对其最终材料性能有着重要影响，因此必须限定在一定含量范围内，YS/T 399-2013《海绵铪》中规定原子能级、工业级海绵铪中氢含量均不大于0.005%。因此，准确测定铪中氢含量对铪的加工工艺、应用性能都具有重要的实际意义。

本标准采用惰性气体熔融红外吸收/热导法对旨在确定一种准确可靠的分析方法测定铪中氢含量。惰性气体熔融红外吸收/热导法具有精密度好、检测效率高等优点，已普遍应用于铪中氢元素含量的测定。制定性气体熔融红外吸收/热导法测定铪中氢含量的有色行业标准，有效促成铪中氢检测方法的一致化，保证检测结果的一致性和准确性，同时提高检测效率，对铪产品的生产研发、质量保证和应用领域不断扩大均有重要意义。

- 1.2 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2018]31号）的文件精神，由宝钛集团有限公司负责制定有色行业标准《铪化学分析方法 第9部分：氢量的测定 惰性气体熔融红外吸收法/热导法》，计划编号为2018-0575T-YS，项目完成年限为2020年。

1.3 起草单位情况

宝钛集团有限公司，现隶属于陕西有色金属控股集团有限责任公司。是我国“三五”期间为满足国防军工和尖端科技发展需要，以“902”为工程代号投资兴建的国家重点企业。现拥有“宝鸡钛业股份有限公司”、“南京宝色股份公司”和“上海远东公司”等10多个控股公司，5个全资子公司和宽厚板、复合板、装备设计制造等10多个二级单位，可生产钛、锆、铪、钨、钼、钽、铌、镍等有色金属及其合金达110多个牌号，产品类型包括：板、管、棒、丝、箔、铸件、锻件及复合材料共6000多种产品。宝鸡钛业股份有限公司是由宝钛集团有限公司作为主发起人和控股股东设立的股份有限公司，公司拥有完备的稀有金属材料生产体系、质量保证体系和装备制造能力。

宝钛实验中心成立于2003年，隶属宝钛集团有限公司（宝鸡钛业股份有限公司），检测能力涵盖钛、锆、铪、铌、钽、钨、钼、镍、钢等产品和原辅材料的化学成分分析、金相组织检验和力学性能检测。目前已获得国际宇航NADCAP、中国商发、欧洲空客（AIRBUS）、法国赛峰（SAFRAN）、美国霍尼韦尔（Honeywell）等机构的材料实验室认可资质。2006年以来，承担了钛、锆、铪、铌、钽、钨、钼、镍等有色金属检测检验方法标准制定项目80余项。

1.4 主要工作过程

宝钛集团有限公司在接到标准制定任务后，成立了标准编制工作组，召开了标准项目编制启动会议，对标准编写工作进行了部署和分工，主要工作过程经历了以下几个阶段。

1.4.1 起草阶段

（1）2018年7月25日～27日在哈尔滨召开的有色金属标准工作会议上，经过任务落实，《铪化学分析方法 第9部分：氢量的测定 惰性气体熔融红外吸收法/热导法》有色行业标准由宝钛集团有限公司、宝鸡钛业股份有限公司负责起草；国标（北京）检验认证有限公司为第一验证单位，西安汉唐分析检测有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、国核锆铪理化检测有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、广东省工业分析检测中心为第二验证单位。

（2）2018年8月，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性行业标准项目任务书”。

（3）2018年9~10月，编制小组对铪产品当前和预期检测的需求进行了调研；并对国内该行业各家检测实验室所采用的检测方法情况进行了全面了解。经过调研发现，同行业实验室基本全部采用惰性气体熔融红外吸收法/热导法对海绵铪、铪及铪合金中氢含量进行测定，所使用的标准物质为钛基或锆基标样。

（4）2018年11~12月，编制小组查阅、整理和收集相关文献资料，对GB/T4698.15-2011《海绵钛、钛及钛合金中氢量的测定》、ASTM E1447《钛及钛合金中氢量的测定》GB/T13747.21-2017《锆及锆合金中氢量的测定》等相关标准进行了深入研究，形成了分析方法的整体研究思路；并开展了试验样品搜集和前期探究性试验等工作。

（5）2019年1~4月，编制小组完成标准文稿、研究报告和编制说明初稿的撰写，5月份交国标（北京）检验认证有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、国核锆铪理化检测有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、广东省工业分析检测中心进行意见征求，并连同验证样品一同寄往各验证单位进行实验验证。经过与各验证单位的讨论，最后形成了征求意见稿。

1.4.2 征求意见阶段

2019年5~6月，通过邮件和中国有色金属标准质量信息网挂网等形式进行了广泛的意见征求，共收集到9条修改建议。根据修改建议对征求意见稿进行了修改，形成了标准讨论稿。

1.4.3 讨论阶段

2019年6月24~26日，在青岛召开的全国有色标准化技术工作会议上，来自全国的  家单位参会代表对该标准进行了讨论，提出了9条修改建议。按照青岛会议上的建议，对讨论稿进行了进一步完善和修改，形成了预审稿。

1.4.4 预审阶段

2019年12月4~6日，在深圳召开的全国有色标准化技术工作会议上，来自全国的  家单位参会代表对该标准进行了预审，提出了    条修改建议。按照深圳会议上的建议，对预审稿进行了进一步完善和修改，形成了送审稿。

- 标准编制原则

2.1 建立的检测方法要确保实用性

本标准中采用惰性气体熔融红外吸收法/热导法对海绵铪、铪及铪合金中氢含量进行测定，国内实验室普遍具备此设备能力；在方法中明确了试剂及材料、仪器软硬件参数、试样规格和称取量、检测流程和具体步骤等规定，保证标准能准确实施和执行，确保了检测数据一致性；并且该方法流程简短、操作方便，提高了检测效率。

2.2 标准测定范围涵盖所有产品类型中不同氢含量水平的检测

经过调研，充分考虑铪产品当前和预期检测的需要，检测范围涵盖了当前铪产品中需检测的对应范围；

2.3 借鉴国内外相关标准成果确保标准先进性

标准制定过程中参阅了大量文献资料，充分了借鉴国内外相关标准中的先进思路和方法，涉及的内容，技术水平不低于当前国内水平。

2.4 严格按照要求编写确保规范性

标准完全按照GB/T 1.1-2015 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》、GB/T 20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》和GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行编制，并且遵守国家安全、卫生、环保等法律、法规的要求。

三、标准主要内容的确定依据

3.1 范围的确定

依据YS/T 399-2013《海绵铪》、ASTM B737《热轧和/或冷加工的铪棒和铪线材以及ASTM B776《铪及铪合金板、带和箔材》中所有产品的氢含量范围，并结合了当前和预期对海绵铪、铪及铪合金中氢含量的测定需求，经过实验，确定了标准测定范围为0.0010%~0.0080%。

3.2 助熔剂类型的确定

助熔剂的作用是保证样品在较低温度下完全熔融，选择适当的助熔剂对获得理想的气体分析结果非常重要。由于前期实验采用锡片进行样品实验发现数据稳定性较差，所以分别采用了锡片助熔剂和锡囊助熔剂在相同实验条件下进行了对比实验，结果见表1和表2。

表1 锡片助熔剂对氢测定的影响

| 试样 | 理论氢 含量/% | 称样量/g | Sn片加入量/g |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 0.15 | 0.30 | 0.40 |
| Hf018-1 | 0.00140 | 0.10 | 0.00029 | 0.00054 | 0.00094 | 0.00025 |

表2 锡囊助熔剂对氢测定的影响

| 试样 | 氢理论含量/% | 称样量/g | Sn囊加入量/g |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 0.15 | 0.30 | 0.40 |
| Hf018-1 | 0.00140 | 0.10 | 0.00029 | 0.00133 | 0.00142 | 0.00141 |

表1数据表明在使用锡片助熔剂作为助熔剂时数据不稳定，不能保证铪中氢完全释放释放。表2中改用锡囊助熔剂对样品进行包裹后投样，在使用0.30g锡囊助熔剂时已经可以完全释放出样品中的氢，因此本实验选择0.30g锡囊为助熔剂。

3.3 样品规格的确定

初期实验时发现样品大小不均匀会导致数据出现波动，主要表现是长时间拖尾不能完全释放样品中的氢含量，因此设计实验在相同分析条件下进行了不同大小规格样品分析的实验，结果见表3。

表3 不同规格样品检测结果

| 试样 | 氢理论含量/% | 称样量/g | 样品规格及测定结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1个0.15g | 1个0.07g和1个0.08g | 3个0.05g的样品 | 5个0.03g的样品 |
| Hf018-1 | 0.00140 | 0.15 | 0.00120% | 0.00123% | 0.00142% | 0.00141% |

由表3可见，样品规格在0.03g~0.05g时，检测数据稳定；观察样品的熔融效果发现，试样完全熔融且熔融物平展；观察仪器软件提供的释放曲线也表明，样品规格在0.03g~0.05g时无拖尾现象，释放曲线平滑完整。

3.4 浴量比的确定

在相同条件下按不同浴量比对同一铪样品进行检测，以确定浴量比范围，结果见表4。

表4 浴量比实验

| 试样 | 氢理论含量/% | 称样量/g | 锡囊的加入量/g | H测定结果/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hf018-1 | 0.00140 | 0.05 | 0.30 | 0.00140 |
|  |  | 0.10 | 0.30 | 0.00142 |
|  |  | 0.15 | 0.30 | 0.00144 |
|  |  | 0.20 | 0.30 | 0.00142 |

由表4数据可看出，铪试样的称样量在0.05g-0.20g，且锡囊助熔剂和铪试样保持在1.5:1及以上比例，均可满足样品中氢的释放要求。由于本实验分析功率较高且采用熔点较低的锡作为助熔剂，不易加入过多量助熔剂否则会导致产生飞溅侵蚀仪器上电极。因此根据以上实验数据，对于铪中氢的测定，称样量应该保证在0.05g-0.20g范围内，锡囊助熔剂的加入量应保证浴量比在1.5:1及以上。

3.5 方法的检出限和测定下限

在石墨坩埚中加入锡囊助熔剂（约0.3g）作为空白试样，以连续测定11次空白值的3倍标准偏差对应的浓度值计算检出限，以10倍标准偏差对应的浓度值作为分析方法测定下限，结果见表5。

表5 方法的检出限和测定下限（%）

| 材料 | 测定值 | 平均值 | S | 3S(检出限) | 10S（测定下限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍囊+坩埚 | 0.00002；0.00003；0.00002；0.00003；0.00002；0.00003；0.00002；0.00003；0.00002；0.00003；0.00002 | 0.0000245 | 0.0000052 | 0.000016 | 0.000052 |

表5可表明，方法测定下限为0.000052%，完全满足标准中测定范围下限0.0010%的要求。

3.6 重复性限与再现性限

依据GB/T 6379.2-2004《测量方法与结果的准确度》中计算重复性限与再现性限的方法，对宝钛集团有限公司、国标（北京）检验认证有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司、国核锆铪理化检测有限公司、西部新锆核材料科技有限公司、广东省工业分析检测中心7家的试验数据进行了统计分析，得出了不同含量水平下的重复性限和再现性限，具体见表6。

表6 试验数据统计分析

| 实验室 |  | 水平 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1（0.001%） |  | 2（0.003%） |  | 3（0.007%） |  |
|  |  | /% | s/% | /% | s/% | /% | s/% |
| 宝钛集团 |  | 0.00141 | 0.000064 | 0.00262 | 0.00017 | 0.00667 | 0.00035 |
| 国标检验认证 |  | 0.00135 | 0.000076 | 0.00251 | 0.00012 | 0.00696 | 0.00023 |
| 西安汉唐 |  | 0.001342 | 0.000078 | 0.002549 | 0.000038 | / | / |
| 东方钽业 |  | 0.00141 | 0.000067 | 0.00265 | 0.00011 | 0.00676 | 0.00024 |
| 国核锆铪 |  | 0.00137 | 0.000070 | 0.00253 | 0.00014 | 0.00729 | 0.00045 |
| 西部新锆 |  | 0.00130 | 0.000083 | 0.00243 | 0.00012 | 0.00646 | 0.00027 |
| 广东检测中心 |  | 0.00146 | 0.000166 | 0.00248 | 0.00023 | 0.00722 | 0.00048 |
| n |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |
| p |  | 7 |  | 7 |  | 6 |  |
| 离群值检验 | /% | 0.00138 |  | 0.00254 |  | 0.00689 |  |
|  | S | 0.000053 |  | 0.00077 |  | 0.00032 |  |
|  | G1 | 1.45 |  | 1.41 |  | 1.34 |  |
|  | G2 | 1.55 |  | 1.46 |  | 1.23 |  |
|  | 临界限值 | 1.94 |  | 1.94 |  | 1.82 |  |
|  | 结论 | 无离群值 |  | 无离群值 |  | 无离群值 |  |
| Sr |  | 0.000092 |  | 0.000143 |  | 0.000351 |  |
| SR |  | 0.000103 |  | 0.000157 |  | 0.000466 |  |
| r |  | 0.00026 |  | 0.00041 |  | 0.00099 |  |
| R |  | 0.00029 |  | 0.00044 |  | 0.00132 |  |

四、标准水平分析

本标准在国内为首次制定，国外也没有铪中氢含量的检测标准。与国内外钛中氢和锆中氢含量测定的检测标准进行比对发现，采用的方法、设备、试剂及材料、检测步骤均基本一致，因此本标准具有国内先进水平。

五、与现行的法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套情况

本标准符合我国目前法律、法规的规定，与强制性国家标准没有冲突，可以与海绵铪、铪及铪合金产品标准调配。

- 六、标准中设计专利和知识产权情况

- 标准中不涉及专利等其他知识产权的使用问题。

- 七、重大分歧意见的处理和依据

无。

- 八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准为推荐性有色行业标准。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

无。

- 十、废止现有有关标准的建议

无。

- 十一、其他应予说明的事项

本标准充分考虑了国内铪产品当前及预期对氢含量的测定需求。通过本标准的实施，将进一步规范铪中氢量的分析检验工作，提高检测精度，有利于市场公平交易环境的形成，具有较大的社会效益，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。