中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 426.5—××××

代替YS/T 426.5-2000

锑铍芯块化学分析方法                          第5部分:硅含量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of antimony-beryllium pellets—             Part 5：Determination of Silicon content—                       Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

ICS 77.120.99

H 14

YS

- 前    言

YS/T 426《铍锑芯块化学分析方法》分为7个部分：

——第1部分： 铍含量的测定  氟化钾滴定法；

——第2部分： 锑含量的测定  溴酸钾滴定法；

——第3部分： 铝含量的测定  8-羟基喹啉分光光度法；

——第4部分： 铅、铁、锰和镁含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第5部分： 硅含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第6部分： 氧化铍含量的测定  溴甲醇-电感耦合等离子体发射光谱法；

——第7部分： 碳含量的测定  高频燃烧-红外吸收法。

本部分为YS/T 426的第5部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替YS/T 426.5-2000《铍锑芯块化学分析方法  电感耦合等离子体发射光谱法测定硅含量》。

本部分与YS/T 426.5-2000相比主要变化如下：

——原方法为电感耦合等离子体-摄谱法，改为电感耦合等离子体发射光谱法。

——测定范围由原0.010％～0.30％扩至0.010％～0.50％，补充了精密度与试验报告条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、中核建中核燃料元件有限公司、中核北方核燃料元件有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司。

本部分主要起草人：孙洪涛、王志萍、袁翠宏、邱冬宇、陈雪旭、张新辉、白英丽、莫 蓉。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 426.5-2000。

锑铍芯块化学分析方法                                                第5部分:硅含量的测定                                               电感耦合等离子体发射光谱法

  - 范围

本部分规定了铍锑芯块中硅含量的测定方法。

本部分适用于铍锑芯块中硅含量的测定。测定范围：0.010％～0.50%。

  - 方法提要

试料用盐酸、硝酸和氢氟酸溶解，在酒石酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体发射光谱测定，由工作曲线法得到硅的质量浓度，以质量分数表示测定结果。

  - 试剂或材料

除非另有说明，所用试剂均为优级纯和实验室二级水。

    - 碳酸钾。

    - 碳酸钠。

    - 盐酸（ρ1.19g/mL）。

    - 硝酸（ρ1.42g/mL）。

    - 氢氟酸（ρ1.14g/mL）。

    - 硼酸溶液（10g/L）。

    - 酒石酸溶液（10g/L）。

    - 硅标准贮存溶液：准确称取2.1393 g二氧化硅（wSi≥99.99%，预先于850℃灼烧1h）于铂坩埚中，加入10 g碳酸钠（3.2）和5 g碳酸钾（3.1），混匀，在酒精喷灯上熔融至熔体透明持续10 min,冷却。用热水浸出后，移入100 mL聚四氟乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0 mg硅。

    - 硅标准溶液：移取10.00 mL硅标准贮存溶液（3.8）于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100 μg硅。

    - 硅标准溶液：移取10.00 mL硅标准贮存溶液（3.9）于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10 μg硅。

    - 硅标准溶液：移取10.00 mL硅标准贮存溶液（3.10）于100 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0μg硅。

    - 氩气（wAr≥99.99%）。

  - 仪器

电感耦合等离子体发射光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

  - 试样

试样可以是碎屑或粉末状。

  - 分析步骤

    - 试料

准确称取试样0.10 g，精确至0.0001 g。

    - 测定次数

独立地进行两次测定,取其平均值。

    - 空白试验

随同试料作空白试验。

    - 分析试液的制备

- 将试料(6.1)置于200 mL聚四氟乙烯烧杯中，以少许水湿润，缓慢分次加入5 mL盐酸(3.3)和1 mL硝酸(3.4)，在水浴（温度60℃~65℃）上加热至试料完全溶解。冷却至室温后，加入0.2 mL氢氟酸(3.5)，放置2h。加入5 mL硼酸溶液(3.6)，10 mL酒石酸溶液(3.7)，移入100 mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

    - 工作曲线的绘制

- 6.5.1  采用标准加入法配制标准溶液系列，分别称取5份铍锑芯块试样0.10 g（精确至0.0001 g），按6.4实验方法溶解铍锑芯块试样，分别转移溶液至5个100 mL塑料容量瓶中。

- 6.5.2  依次加入0 mL、10.00 mL硅标准溶液（3.11）、10.00 mL硅标准溶液（3.10）、3.00 mL硅标准溶液（3.9）、5.00 mL硅标准溶液（3.9）,用水稀释至刻度，混匀。

    - 测定

将系列标准溶液（6.5）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，在选定的波长处，测定系列标准溶液中硅元素的强度，以质量浓度为横坐标，强度为纵坐标，绘制工作曲线。当工作曲线的相关系数达到0.999以上时，测量空白试验（6.3）溶液与分析试液（6.4）中被测元素的发射光强度，计算机自动由工作曲线计算出被测元素的质量浓度。

  - 分析结果的计算

硅含量以硅(Si)的质量分数wSi 计，数值以％计，按公式（1）计算:

wSi=ρ1−ρ0×V×10−6m0×100%

………………………………（1）

式中：

ρ1——从工作曲线上查得的试液中硅的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——从工作曲线上查得的空白溶液中硅的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ——试液定容体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

  - 精密度

    - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

- 表1  重复性限

| wSi/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |

    - 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

- 表2 再现性限

| wSi/% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |

  - 试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附  录 A

（资料性附录）

仪器工作条件

仪器的测定条件和分析线（推荐）

测定条件：RF功率1150W；雾化气压力：0.2 MPa；辅助气流量：0.5 L/min；蠕动泵速：50 r/min；积分时间：10s；

分析线：221.667 nm ，250.690 nm。