中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 426.6—××××

代替YS/T 426.6-2000

锑铍芯块化学分析方法                   第6部分:氧化铍含量的测定                   电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of antimony-beryllium pellets—             Determination of beryllium oxide content—                       Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

发 布

中华人民共和国工业和信息化部

ICS 77.120.99

H 14

YS

- 前    言

YS/T 426《铍锑芯块化学分析方法》分为7个部分：

——第1部分： 铍含量的测定  氟化钾滴定法；

——第2部分： 锑含量的测定  溴酸钾滴定法；

——第3部分： 铝含量的测定  8-羟基喹啉分光光度法；

——第4部分： 铅、铁、锰和镁含量的测定  火焰原子吸收光谱法；

——第5部分： 硅含量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法；

——第6部分： 氧化铍含量的测定  溴甲醇-电感耦合等离子体发射光谱法；

——第7部分： 碳含量的测定  高频燃烧-红外吸收法。

本部分为YS/T 426的第6部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分代替YS/T 426.6-2000《铍锑芯块化学分析方法  溴甲醇法测定氧化铍量》。

本部分与YS/T 426.6-2000相比主要变化如下：

——原方法为分光光度法，改为电感耦合等离子体发射光谱法。

——测定范围由原0.010％～1.00％扩至0.010％～2.00％，补充了精密度与试验报告条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分起草单位：西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、中核建中核燃料元件有限公司、中核北方核燃料元件有限公司、宁夏东方钽业股份有限公司。

本部分主要起草人：李晖、刘军、邱冬宇、陈雪旭、袁翠宏、张新辉、王佳丽、陈 红。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 426.1-2000。

锑铍芯块化学分析方法                                         第5部分:氧化铍含量的测定                                             电感耦合等离子体发射光谱法

- 1  范围

本部分规定了锑铍芯块中氧化铍含量的测定方法。

本部分适用于锑铍芯块中氧化铍含量的测定。测定范围：0.010%～2.00%。

- 2  方法提要

试料用溴-甲醇溶解，过滤分离出氧化铍。硝-硫混合酸溶解处理后，在稀盐酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体发射光谱测定。由工作曲线法得到铍的质量浓度，并换算为氧化铍含量，以质量分数表示测定结果。

- 3  试剂和材料

除非另有说明，所用试剂均为优级纯和实验室二级水。

- 3.1  无水硫酸钠，分析纯。

- 3.2  甲醇（wH2O<0.05%）。

- 3.3  溴-甲醇：50mL甲醇中加入7mL溴素。

- 3.4  盐酸-甲醇：4mL盐酸（ρ1.19g/mL）用甲醇稀释至50mL。

- 3.5  硝-硫混合酸：于70mL硝酸（ρ1.42g/mL）中徐徐加入30mL硫酸（ρ1.84g/mL），混匀。

- 3.6  盐酸（ρ1.19g/mL）。

- 3.7  盐酸（1+9）。

- 3.8  氩气（wAr）≥99.99%。

- 3.9  铍标准贮存溶液：称取19.6418g优级纯硫酸铍(BeSO4·4H2O)于烧杯中，加水溶解，用5％HNO3(体积分数)移入1000mL聚乙烯容量瓶中。并稀释至刻度、摇匀。此溶液1mL含1.0 mg铍。

- 3.10  铍标准溶液：移取10.00mL铍标准贮存溶液（3.9）于100mL容量瓶中，加入盐酸（1+9）（3.7）10mL以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铍。

- 3.11  铍标准溶液：移取10.00mL铍标准贮存溶液（3.10）于100mL容量瓶中，加入盐酸（1+9）（3.7）10mL以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg铍。

- 3.12  铍标准溶液：移取10.00mL铍标准贮存溶液（3.11）于100mL容量瓶中，加入盐酸（1+9）（3.7）10mL以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1μg铍。

- 4  仪器

- 电感耦合等离子体原子发射光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

- 5  试样

试样可以是碎屑或粉末状。

- 6  分析步骤

- 6.1  试料

称取0.2g试样，精确至0.0001g。

- 6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4  分析试液的制备

- 6.4.1  将试料（6.1）置于150mL烧杯中，加人10mL甲醇（3.2），缓慢加入50mL溴-甲醇（3.3），每次1~2mL，剧烈反应停止后，于恒温水浴中，在70℃下加热至大部分金属溶解。 加入50mL盐酸-甲醇（3.4），继续加热至金属完全溶解。

- 6.4.2  以双层慢速滤纸过滤，用甲醇洗涤烧杯及滤纸至无溴为止，稍干。

- 6.4.3  将滤纸与残渣放人原烧杯中，加人10mL硝-硫混合酸（3.5）先低温加热，后高温加热，滴加硝-硫混合酸（3.5）至消解完全。加热至冒白烟，取下，稍冷，加入0.3ｇ无水硫酸钠 （3.1），继续加热蒸干，冷却。

- 6.4.4  用少量水冲洗杯壁，加入5mL盐酸（3.7），加热溶解盐类，取下，冷却 移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。

- 6.5  工作曲线溶液的制备

- 分别于5个100mL容量瓶中加入0 mL、10.00 mL铍标准溶液（ 3.12）、5.00 mL铍标准溶液（3.11）、10.00 mL铍标准溶液（3.11）,5.00 mL铍标准溶液（3.10）用盐酸(3.7)分别稀释至刻度，混匀。

- 6.6  测定

将系列标准溶液（6.5）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，在选定的波长处，测定系列标准溶液中铍元素的强度，以质量浓度为横坐标，强度为纵坐标，绘制工作曲线。当工作曲线的相关系数达到0.999以上时，测量空白试验（6.3）溶液与分析试液（6.4）中被测元素的发射光强度，计算机自动由工作曲线计算出被测元素的质量浓度。

- 7  分析结果的计算

氧化铍含量以氧化铍(BeO)的质量分数wBeO 计，数值以％计，按公式（1）计算:

wBeO =(ρ1−ρ0)×V×2.775×10-6m×100%……………………………（1）

式中：

ρ1——从工作曲线上查得的试液中铍的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）。

ρ0——从工作曲线上查得的空白溶液中铍的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）。

V——试液定容体积，单位为毫升（mL）。

2.775—铍换算为氧化铍的系数。

m——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至二位小数。若氧化铍量小于0.10%时，表示至三位小数。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得：

- 表1  重复性限

| wBeO/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

- 表2 再现性限

| wBeO/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |

- 9  试验报告

——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

——使用的方法；

——分析结果及其表示：

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附  录 A

（资料性附录）

仪器工作条件

仪器的测定条件和分析线（推荐）

测定条件：RF功率1150W；雾化气压力：0.2 MPa；辅助气流量：0.5 L/min；蠕动泵速：50 r/min；积分时间：10s；

分析线：238.861 nm，313.042nm ，313.107 nm。