ICS 77.150.40

ICS 77.060

H13

H 69

中华人民共和国国家标准

GB/T 8152.16-202X

铅精矿化学分析方法

第15部分:可溶性铅含量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of lead concentrates—

Part 15：Determination of soluble lead content—

Flame atomic absorption spectrometry

（预审稿）

20XX-XX-XX发布                                  20XX-XX-实施

国  家  市  场  监  督  管  理  总  局

发布

国  家  标  准  化  管  理  委  员  会

前     言

GB/T 8152 《铅精矿化学分析方法》分为 15个部分：

——第1部分：锌量的测定  铅量的测定 酸溶解-EDTA滴定法；

——第2部分：铅量的测定  硫酸铅沉淀-EDTA返滴定法；

——第3部分：三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法；

——第4部分：锌量的测定 EDTA滴定法；

——第5部分：砷量的测定 原子荧光光谱法；

——第6部分：极谱法测定铋量；

——第7部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第8部分：二硫代二安替比林甲烷 分光光度法测定铋量；

——第9部分：氧化镁的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第10部分：银量和金量的测定；

——第11部分：汞量的测定 原子荧光光谱法；

——第12部分：镉量的测定 火焰原子吸收光谱法；

——第13部分：铊量的测定  等离子发射光谱法；

——第14部分：二氧化硅含量的测定  重量法；

——第15部分：可溶性铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法。

本文件为GB/T 8152的第16部分。

本文件是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本文件由中国有色金属工业协会提出。

本文件由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本文件负责起草单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、？？？。

本文件起草人：

GB/T XXXXX

铅精矿化学分析方法

第15部分：可溶性铅含量的测定

火焰原子吸收光谱法

1范围

本文件规定了铅精矿中可溶性铅含量的测定方法。

本文件适用于铅精矿中可溶性铅含量的测定。测定范围：0.30%～10.00%。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170—2008数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 方法提要

试料用醋酸-醋酸铵为溶剂选择性浸出可溶性铅，加少量二氯化亚锡消除Fe3+的干扰，与硫化铅、难溶性铅盐(硫锑铅矿、钨铅矿、砷铅矿)实现有效分离。在3%的硝酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长283.3nm处测定铅的吸光度，按工作曲线法计算可溶性铅的含量。

4 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

4.1 二氯化亚锡。

4.2 硝酸（ρ =1.40ｇ/ｍＬ）。

4.3 硝酸（1+2）。

4.4 醋酸-醋酸铵溶液：150g醋酸铵固体溶于适量水，加入冰醋酸30 mL，用水稀释至1000 mL，混匀。

4.5 铅标准贮存溶液：称取1.0000g金属铅（≥99.99％）于300mL烧杯中，加入30mL硝酸（4.3），盖上表皿，低温加热至溶解完全，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铅。

4.6 铅标准溶液：移取10.00mL铅标准贮存溶液（4.5）于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（4.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铅。

5 仪器

5.1 原子吸收光谱仪，附铅空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，铅的特征质量浓度不大于0.5 µg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次，其吸光度的标准偏差应不超过其平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零浓度”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%；

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

5.2调速多用振动器。

6 试样

6.1  试样粒度应不大于0.096 mm。

6.2  试样应在105℃±5℃烘箱中烘2 h，并置于干燥器中冷却到室温备用。

7 试验步骤

7.1 试料

称取试样0.1g，精确至0.0001g。

- 7.2 平行试验

- 平行做两份试验，取其平均值。

- 7.3 空白试验

随同试料做空白试验。

- 7.4 测定

7.4.1 将试料（7.1）置于250 mL的容量瓶中（容量瓶中应有少量水，防止样品沾底），用少量水吹洗瓶口及瓶壁，摇散试样后，加入0.02g～0.025g二氯化亚锡（4.1），加入100 mL 20℃～50℃的醋酸-醋酸铵溶液(4.4），保持温度为20℃～50℃，置于振荡器上，调节振荡器速度为230 rpm ~240rpm ，振荡40min后，取下。用水定容至刻度，混匀。在4h内用中速定量滤纸干过滤，弃去初滤液，保留中段滤液。

7.4.2 试液分取

根据表1分取滤液，置于相应的容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表1 试液分取体积及测定体积

| 铅质量分数/% | 分取体积/mL | 测定体积/ mL |
| --- | --- | --- |
| 0.30～1.50 | 全量 | 全量 |
| ＞1.50～10.00 | 10.00 | 50 |

7.4.3 使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长283.3nm处，与系列标准溶液同时，以水调零，测量试液中铅的吸光度，从工作曲线上查出相应的铅的浓度。

7.5工作曲线的绘制

7.5.1 移取0 mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL铅标准溶液（4.6），分别置于一组100mL容量瓶中，加入与试液基体含量一致的醋酸-醋酸铵溶液(4.4），加入6mL硝酸（4.3），用水稀释至刻度，混匀。

【标准溶液分2组，一组加入40ml基体溶液（4.4），适用于全量测定；另一组加入8ml基体溶液（4.4），适用于稀释后的试液测定】

7.5.2使用空气－乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长283.3 nm处，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以铅的质量浓度为橫坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 7.6 试验数据处理

铅含量以铅的质量分数wPb计，数值以百分数表示，按公式(1)计算：

wPb……………………………………⑴

式中：

ρ ——自工作曲线上查得的测定溶液中铅的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得的空白溶液中铅的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2—— 测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位。修约吗？

- 8 精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5 % 。重复性限（r）按表2 数据采用线性内插法或外延法求得：

表 2   重复性限

| wPb/ % | 0.36 | 1.98 | 4.96 | 7.79 | 10.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.057 | 0.25 | 0.41 | 0.40 | 0.56 |

- 8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5 %，再现性限（R）按表3 数据采用线性内插法或外延法求得：

表 3  再现性限

| wPb/ % | 0.36 | 1.98 | 4.96 | 7.79 | 10.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R / % | 0.10 | 0.42 | 0.57 | 0.59 | 0.64 |

- 9  试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

—— 试样；

—— 使用的标准，GB/T XX-201X；

—— 使用的方法；

—— 分析结果及其表示；

—— 与基本分析步骤的差异；

—— 测定中观察的异常现象；

—— 试验日期。