铅精矿化学分析方法

第16部分 可溶性铅含量的测定

火焰原子吸收光谱法

编制说明

铅精矿化学分析方法

第16部分 可溶性铅含量的测定

火焰原子吸收光谱法

编制说明

1  任务来源

根据国标委[2018]60号文件的精神，以及全国有色金属标准化技术委员会“关于印发《铅精矿化学分析方法   第16部分 可溶性铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法》 等14项标准任务落实会会议的通知”（有色标委[2019]21号）及相关会议纪要的文件精神，《铅精矿化学分析方法   第16部分 可溶性铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法》由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司起草，桂林矿产地质研究院有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司等单位协助起草。项目计划编号：（20182004-T-610），完成年限2020年。

2  工作过程

2.1进度安排

2019年3月23日～27日全国有色金属标准化技术委员会在株洲市组织召开了《铅精矿化学分析方法   第16部分 可溶性铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法》等14项标准任务落实会议，会议确定了标准制定的起草单位和参与验证单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。

1、会议上确定了由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2、样品由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、豫光金铅、山东恒邦冶炼集团负责制备、准备（包括均匀性、粒度等）、提供。需提供5个水平试验样品和1个练习样品。

3、2019年10月15日前由主起草单位将样品和试验报告发给一验和二验单位，随即开展验证工作。

2.2 讨论会

2020年3月全国有色金属标准化技术委员会在  召开《铅精矿化学分析方法   第16部分 可溶性铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法》行业标准第一次工作会议。会议对六个分标准讨论稿、试验报告及验证报告进行分析和讨论，并安排了系列标准研究的后续工作。

2.3  预审会

2.4  审定会

2.5 实验部分

实验部分见附件1：　试验报告

3  准编写原则和编写格式

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。编制本标准的目的是以能满足《铅精矿化学分析方法   第16部分 可溶性铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法》准确快速测定要求为基础。编制本标准的原则是准确、具有一定的先进性和操作简单性。根据国情制订技术规范并力求与国外先进技术接轨。

- 标准编写的目的和意义

铅是蓄电池、电缆护套、铅管铅板及射线防护等的重要原料。在我国有色金属消费中仅次于铜、铝，锌。铅精矿是各大铅冶炼厂主要原料。铅精矿主要以硫化铅状态存在，同时还有可能以可溶性铅量（硫酸铅+氧化铅+碳酸铅），及微量的难溶性铅类（硫锑铅矿、钨铅矿、砷铅矿）等形态存在。

经浮选生产的铅精矿中可溶性铅含量较低，一般不超过1%。但是目前铅精矿贸易中，时常出现一些不法供应商，为了追求高额利润，将一些含铅废料，如：铅渣、废蓄电池、铅泥、进口含铅废料等混入铅精矿中，以次充好，牟取暴利。这些含铅废料成本很低，远远低于硫化铅精矿的价格。

铅精矿中可溶性铅（硫酸铅+氧化铅+碳酸铅）的含量对于铅冶炼的生产过程影响很大。直接影响烧结块的温度，脱硫率，及结块性，因此准确分析铅精矿中可溶性铅（硫酸铅+氧化铅+碳酸铅），对冶炼生产有很大的指导意义。

现行GB /T 8152-2006铅精矿化学分析方法系列标准中只有总铅量的测定方法，没有可溶性铅量（硫酸铅+氧化铅+碳酸铅）的测定方法，在现实贸易活动中存在系统技术漏洞，易被不诚信供应商利用，通过在铅精矿中掺加含铅渣料或铅氧化物，提高总铅量，来影响铅精矿价格。

我们调研了湖南水口山，四川宏达，株洲冶炼厂，大连出入境检验局等多家企业及检验机构，了解到这种现象目前较为普遍。由于没有标准检测手段，有些企业怀疑铅精矿里掺了假，苦于没有标准、权威的检测方法，提供不了数据证明；有些企业建立了企业检验标准，但是供应商却以铅精矿国家标准里没有此检测项目为由，拒不认可企业提供的数据证明，供需双方常常陷入扯皮，严重影响了贸易结算的顺利进行。掺假行为不仅严重影响铅冶炼企业正常生产经营活动，正常生产铅精矿的矿山也受到掺假矿的冲击，严重损害了公平交易，扰乱了铅精矿正常贸易市场秩序。

综上所述，亟需尽快建立铅精矿中可溶性铅量（硫酸铅+氧化铅+碳酸铅）的分析方法标准，来规范铅精矿市场贸易，指导铅冶炼生产。

- 国内外有关工作情况

国内外尚未查询到已经发布的铅精矿中可溶性铅量的分析检测标准。

火焰原子吸收光谱法法测铅较经典，已广泛应用于其他物料。目前国内外测定低含量铅的检测方法主要是原子吸收法、ICP法，考虑到原子吸收仪应用比较普遍，选择性较好，因此本法对低含量的铅选用火焰原子吸收光谱法，就样品浸出方式及共存元素干扰情况进行了深入研究，最终确定了分析步骤。

6  标准适用范围

本部分适用于铅精矿中可溶性铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法。测定范围:0.30%～10.00%。

7  标准制订的主要内容与依据

见《试验报告》。

8  协同试验

8.1 样品的准备

由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、山东恒邦冶炼股份有限公司等单位提供了5个水平的样品。

8.2 精密度试验

在精密度试验方面，16个实验室（见表1）对5个水平的样品进行试验，根据国家标准GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法（ISO 5725-2：1994，IDT）的规定，对收到的全部数据进行了统计分析。原始数据及统计结果见附件2。

表1 协同试验的实验室编号

| 编号 | 实验室 |
| --- | --- |
| 1 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 |
| 2 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 |
| 3 | 水口山有色金属有限责任公司 |
| 4 | 西安汉唐分析检测有限公司 |
| 5 | 湖南有色金属研究院 |
| 6 | 桂林矿产地质研究院有限公司 |
| 7 | 广西分析测试研究中心 |
| 8 | 大冶有色金属集团控股有限公司 |
| 9 | 北矿检测 |
| 10 | 广东先导 |
| 11 | 湖南省有色地质勘查研究院 |
| 12 | 中条山有色金属集团有限公司 |
| 13 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 |
| 14 | 株洲冶炼集团股份有限公司 |
| 15 | 郴州金贵银业 |
| 16 | 福建紫金矿冶测试技术有限公司 |

8.3 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| wPb/ % | 0.3633 | 1.9769 | 4.9603 | 7.7918 | 10.0944 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/ % | 0.05721 | 0.25078 | 0.40901 | 0.40213 | 0.56400 |

8.4 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

表3 再现性限

| wPb/ % | 0.3633 | 1.9769 | 4.9603 | 7.7918 | 10.0944 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/ % | 0.10460 | 0.41982 | 0.5721 | 0.58806 | 0.63981 |

9  标准征求意见稿意见汇总与处理

在协同试验和标准预审过程中，征求的意见以及对意见的分析处理，详见《意见汇总表》。

10  标准水平分析

本标准在技术内容、文本结构上与相应的国内标准等同，具有国内先进水平。

11  与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合相关现行法律、法规和强制性国家标准，没有冲突。

12  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

13  贯彻标准的要求和措施建议

建议颁布本标准为推荐性行业标准，供相关组织参考采用。

14  废止现行有关标准的建议

无

15  其他应予说明的事项

本标准遵守下列基础标准：

GB/T 1.1标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 20001标准编写规则第4部分：化学分析方法

GB/T 17433冶金产品化学分析基础术语

GB/T 11792测试方法的精密度在重现性或再现性条件下所得测试结果可接受的检查和最终测试结果的确定。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2020年3月15日

附件1：试验报告

1范围

本标准规定了铅精矿中可溶性铅含量的测定方法。

本标准适用于铅精矿中可溶性铅含量的测定。测定范围：0.30%～10.00%。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 8170—2008数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 方法提要

试料用醋酸-醋酸铵为溶剂选择性浸出可溶性铅，加少量二氯化亚锡消除Fe3+的干扰，与硫化铅、难溶性铅盐(硫锑铅矿、钨铅矿、砷铅矿)实现有效分离。在3%的硝酸介质中，使用空气-乙炔火焰，与原子吸收光谱仪波长283.3nm处测定铅的吸光度，按工作曲线法计算可溶性铅的含量。

4 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

4.1 二氯化亚锡。

4.2 硝酸（ρ 1.40ｇ/ｍＬ）。

4.3 硝酸（1+2）。

4.4 醋酸-醋酸铵溶液：150g醋酸铵固体溶于适量水，加入冰醋酸30 mL，用水稀释至1000 mL，混匀。

4.5 铅标准贮存溶液：称取1.0000g金属铅（≥99.99％）于300mL烧杯中，加入30mL硝酸（4.3），盖上表皿，低温加热至溶解完全，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg铅。

4.6 铅标准溶液：移取10.00mL铅标准贮存溶液（4.5）于100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（4.3），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg铅。

5 仪器

5.1 原子吸收光谱仪，附铅空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，铅的特征质量浓度不大于0.5 µg/mL；

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次，其吸光度的标准偏差应不超过其平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零浓度”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%；

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分为5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

5.2调速多用振动器。

6 试样

6.1  试样粒度应不大于0.096 mm。

6.2  试样应在105℃±5℃烘箱中烘2 h，并置于干燥器中冷却到室温备用。

7 试验步骤

7.1 试料

称取试样0.1g，精确至0.0001g。

# 7.2 平行试验

# 平行做两份试验，取其平均值。

# 7.3 空白试验

随同试料做空白试验。

（红色字体为注意事项，正式文本中不会出现）

# 7.4 测定

7.4.1 将试料（7.1）置于250 mL的容量瓶中（容量瓶中最好有少量水，防止样品沾底），用少量水吹洗瓶口及瓶壁，摇散试样后，加入0.02g～0.025g二氯化亚锡（4.1），加入100 mL醋酸-醋酸铵溶液(4.4），保持温度为20℃～50℃，调节振荡器速度为230 rpm ~240rpm ，振荡40min后，取下。用水定容至刻度，混匀。在4h内用中速定量滤纸干过滤，弃去初滤液，保留中段滤液。（在4h内过滤是防止浸泡时间过长，其他铅物相缓慢浸出）

7.4.2 试液分取

根据表1分取滤液，置于相应的容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

表1 试液分取体积及测定体积

| 铅质量分数/% | 分取体积/mL | 测定体积/ mL |
| --- | --- | --- |
| 0.30～1.50 | 全量 | 全量 |
| ＞1.50～10.00 | 10.00 | 50 |

使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长283.3nm处，与系列标准溶液同时，以水调零，测量试液中铅的吸光度，从工作曲线上查出相应的铅的浓度。

7.5工作曲线的绘制

7.5.1 移取0 mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL铅标准溶液（4.6），分别置于一组100mL容量瓶中，加入与试液基体含量一致的醋酸-醋酸铵溶液(4.4），加入6mL硝酸（4.3），用水稀释至刻度，混匀。

【标准溶液分2组，一组加入40ml基体溶液（4.4），适用于全量测定；另一组加入8ml基体溶液（4.4），适用于稀释后的试液测定】

7.5.2使用空气－乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长283.3 nm处，以水调零，测量系列标准溶液的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以铅的质量浓度为橫坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

# 7.6 试验数据处理

可溶性铅含量以铅的质量分数w可溶铅计，按公式(1)计算：

W可溶铅         ……………………⑴

式中：

ρ ——自工作曲线上查得的测定溶液中铅的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

ρ0——自工作曲线上查得的空白溶液中铅的浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2—— 测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后两位。

二：结果与讨论

前言：

铅精矿是各大铅冶炼厂主要原料。硫化矿经浮选生产的铅精矿主要以硫化铅状态存在，同时还有可能以可溶性铅量（硫酸铅+氧化铅+碳酸铅），及微量的难溶性铅类（硫锑铅矿、钨铅矿、砷铅矿）等形态存在。

正常经浮选生产的铅精矿中可溶性铅含量较低，一般不超过1%。但是目前铅精矿贸易中，时常出现一些不法供应商，为了追求高额利润，将一些含铅废料，如：铅渣、废蓄电池、铅泥、进口含铅废料等混入铅精矿中，以次充好，牟取暴利。这些含铅废料成本很低，远远低于硫化铅精矿的价格。

铅精矿中可溶性铅（硫酸铅+氧化铅+碳酸铅）的含量对于铅冶炼的生产过程影响很大。直接影响烧结块的温度，脱硫率，及结块性，因此准确分析铅精矿中可溶性铅含量（硫酸铅+氧化铅+碳酸铅），对冶炼生产有很大的指导意义。

根据全国有色金属标准化技术委员会2016-2017年有色金属国家标准制订计划，《铅精矿化学分析方法 第16部分 可溶性铅量的测定 火焰原子吸收光谱法》由深圳市中金岭南有色金属股份有限公司负责起草。测定范围为0.30%-10.0%。项目计划编号为（20182004-T-610）  号

本方法通过对铅精矿样品中各物相的特性研究，对溶剂选择、浸出条件、杂质干扰等方面作了试验。并对此方法进行了精密度、准确度试验，选择出适合当前铅精矿中可溶性铅量的测定方法，使标准具有适用性和可操作性，以适应社会发展的需要。试验情况如下：

- 浸出条件试验

1.1 浸出溶剂的选择

测定物质的组成，选择溶解方法非常关键。根据文献介绍（如下表所示），硫酸铅+氧化铅+碳酸铅都能溶于弱酸溶液中。

表1 文献介绍摘要

| 名称 | 可溶性 |
| --- | --- |
|  | 25%NaCL | 3%醋酸+15%醋酸铵 | 5%醋酸+15%醋酸铵+10%H2O2 |
| 硫酸铅 | + | + | + |
| 氧化铅 | + | + | + |
| 碳酸铅 | — | + | + |
| 硫化铅 | — | — | + |

经过综合考虑，我们选择 固定醋酸铵为溶剂（15克醋酸铵溶于100ml水中），试验醋酸加入量对可溶性铅含量的浸出影响，数据见表2。

在15g醋酸铵中加入不同量的醋酸，标准合成样品A(0.00500g硫酸铅+0.00500g氧化铅+0.00500g碳酸铅+0.06000g硫化铅)

表2  醋酸加入量试验

| 醋酸加入量/mL | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH5.59 | pH5.36 | pH5.22 | pH5.00 | pH4.91 |
| 标准合成样品A回收率/% | 100.32 | 100.53 | 100.49 | 101.32 | 101.65 |
| 铅精矿2#/% | 1.79 | 1.92 | 1.95 | 1.91 | 2.05 |

试验表明，纯净的可溶性铅含量在醋酸铵体系中加入1~5ml醋酸很快溶解完全。随着醋酸加入量加大，酸度略升高，浸出率有所偏高；实际样品中，醋酸加入量为2ml-5ml时，结果基本稳定。

综合考虑，为了可溶性铅含量浸出率最高，其他杂质的溶出率最低，本方法选择100 mL浸出液中加入3mL醋酸。

  - 浸出液体积试验

其他条件不变，进行了不同体积的浸出液（3%醋酸+15%醋酸铵）试验，结果如表3：

表3 浸出液体积试验

| 浸出液加入量/mL | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准合成样品A回收率/% | 100.32 | 100.53 | 100.49 | 100.52 |
| 铅精矿2# / % | 1.77 | 1.89 | 1.92 | 1.93 |
| 铅精矿试验1# / % | 0.96 | 1.06 | 1.05 | 1.10 |

试验表明，纯净的可溶性铅含量在醋酸—醋酸铵体系中很快溶解完全。实际样品中，浸出液加入量为60ml~100ml时，结果基本稳定。综合考虑，本方法选择80mL~100 mL浸出液进行下一步的试验。

1.3、浸出温度的选择

试验了可溶性铅含量在醋酸—醋酸铵体系中的溶解度是否与温度有关

表4 浸出温度试验

| 温度/℃ | 室温（20℃左右） | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准合成样品A回收率/% | 100.12 | 100.35 | 100.25 | 101.12 | 100.56 |
| 铅精矿样2# | 1.82 | 1.86 | 1.95 | 1.89 | 1.91 |

数据表明，纯净的可溶性铅含量在醋酸—醋酸铵体系中很快溶解完全。

实际矿样中，温度低，结果略低。延长浸出时间后，结果稳定。考虑到南北温差大以及冬天气温低，浸出反应速度慢等情况，本反应温度选择20℃~50℃。

1.4、浸出时间的选择

可溶性铅含量在醋酸—醋酸铵体系中是一个选择性化学反应的过程，反应时间非常重要，我们试验样品和合成样品进行了时间试验，见表5。

表5 浸出时间试验

| 时间/min | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 4h | 18h以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准合成样品A回收率/%+0.025SnCl2 | 100.30 | 100.25 | 100.36 | 100.41 | 100.52 | 99.89 | 100.45 | 113.53 |
| 铅精矿2#/%+0.025SnCl2 | 1.72 | 1.79 | 1.83 | 1.85 | 1.92 | 1.87 | 1.96 | 3.66 |
| 铅精矿2# / %+2.5g抗坏血酸 | 1.75 | 1.81 | 1.93 | 1.96 | 1.89 | 1.94 | 1.95 | 2.45 |

数据表明，纯净的可溶性铅含量在醋酸—醋酸铵体系中很快溶解完全。

实际矿样中，浸出时间短，结果略低；反应时间30min ~4小时内结果比较稳定；放置时间太久的话，还原剂容易失效，其他铅的物相（如硫化铅）也会缓慢浸出，结果偏高。

因此本实验反应时间选用40 min，在4小时内将溶液过滤分离待测。

1.5称样量的选择

考虑到本试验是选择性浸出试验，并未将样品完全溶解，称样量不宜太多，否则难以浸出。按上述选定的条件，分别称取不同量的样品，试验称样量是否影响浸出率。结果如表6：

表6 称样量试验

| 称样量/g | 0.0700 | 0.1000 | 0.1200 | 0.1500 | 0.2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅精矿样2#/% | 1.93 | 1.82 | 1.84 | 1.97 | 1.71 |
| 铅精矿样6#/% | 9.86 | 10.15 | 9.98 | 9.69 | 9.53 |

数据表明，样品浸出率在0.07g~0.15 g基本稳定，随着称样量增大，有略微降低的趋势；考虑到称样量太少，样品均匀性不一定好，带来的误差也大。综合考虑：本实验选择称取0.10g样品。

1.5 样品粒径对浸出率的影响。

根据资料显示，在一定条件下，本来是很难溶解的物质，由于分散度增加，它的溶解率急剧增加，当矿石破碎至0.04mm 以下时，有可能硫化物也被浸出。基于以上理论的基础，本方法进行了粒度对浸出率的影响。

铅矿石破碎经球磨后，85%以上都能通过200目，但是经浮选后板结在一块，烘干后，正常铅精矿要求都能100%通过60目筛，其粒径范围如下表：

表7  样品粒径分布范围

| 样品名称/粒径占比 | <120目 | 120~100目 | 100~80目 | 80~60目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 某小矿山铅精矿 | 86% | 7% | 3% | 4% |
| 国内某铅精矿 | 95% | 3% | 1% | 1% |

将取得的浮选铅精矿样品烘干混匀后分为5等份，轻轻碾压分别全通过60目，80目，100目,120目,160目，浸出结果如下：

表8 样品粒径对浸出率的影响试验

| 样品全通过孔筛名称 | 160目 | 120目 | 100目 | 80目 | 60目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 某小矿山铅精矿 | 1.70 | 1.73 | 1.68 | 1.75 | 1.71 |
| 国内某铅精矿 | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.13 | 0.17 |

由表7，表8可知，矿石经球磨后，粒径都较细，优于铅精矿分析对粒径的要求。虽然经浮选后会板结结团，但是经过浸泡，又会散开，其粒径对浸出率无影响。

2 共存元素干扰

2. 1 共存元素

本方法最终测定时选用火焰原子吸收法进行测定，火焰原子吸收法测铅的选择性较高。因此本法主要考虑共存元素存在时，影响浸出率的因素。或在溶液中大量存在易水解产生沉淀而吸附铅离子的阳离子（如锑、铋、铌、钽等）。

铅精矿中主要成分除Pb(40%-70%)、Fe（<15%）、 Zn（<15%）三种元素外，还掺杂有SiO2（1~5%）、Cu(<7%)、Sb（<10%）、Ca(<5%)、As(<0.2%)、Cd（<0.2%）等杂质元素。

上述元素在pH≈5左右的醋酸—醋酸铵体系中，没有大量存在易水解的元素，所以本实验不考虑水解吸附的影响。且在后述实际样品中加标回收可看出是否有吸附影响。主要考虑影响浸出率的因素：

2.1.1根据资料显示，由于一些铁矿物的溶解导致硫化铅溶解导致结果偏高（注：其他氧化性物质存在时均以铁计）。

PbS↔Pb2++ S2-   ①

Fe3++S2-+H+→Fe2++SO42-   ②

三价铁离子的存在，促使反应①向右进行，使铅的结果偏高。为了防止三价铁的干扰，可加入少量掩蔽剂还原三价铁到二价铁，消除铁的干扰。

根据资料推荐，还原剂有二氯化锡，抗坏血酸，盐酸羟胺等。本实验选择二氯化锡和抗坏血酸两种还原剂进行比较如下表7：

2.1.2  掩蔽剂的选择及掩蔽剂用量试验

铅精矿中铁一般少于10%，极少数样品中铁达12~15%，最高不超20%，浮选出的铅精矿中铁大部分以硫化铁形式存在，不易被醋酸—醋酸铵浸出。部分铁在空气中长期暴露后被氧化，也会被浸出。

经过摸底分析，选择2个铁含量为15%左右，暴露在空气中一年左右时间的样品，浸出液中含铁分别为0.059%和0.13%

按样品中最高可能被浸出三价铁含量15%加入（正常选出的铅精矿不可能有这么高的铁被浸出，本试验是假设掺杂时捎带掺进去的铁大部分时以氧化物存在，被浸出了15mg左右的铁），分别加入不同量的抗坏血酸，二氯化锡，分析结果如下：

表7 铁的干扰及抗坏血酸加入量试验

| 抗坏血酸/g | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅精矿样2#/% | 8.96 | 3.89 | 2.98 | 2.87 | 2.53 | 1.95 | 1.83 |
| 标准合成样品A回收率/% | +0.2mg Fe3+ | 115.32 | ----- | 100.92 | 101.22 | 98.56 |  |  |
|  | +0.5mg Fe3+ | 118.36 | ----- | 101.22 | 101.69 | 100.31 |  |  |
|  | +1mg Fe3+ | 123.58 | ----- | 109.84 | 100.22 | 96.65 |  |  |
|  | +5mg Fe3+ | 125.69 | ----- | ----- | 116.39 | 110.69 | 100.32 | 100.29 |

表8 铁的干扰及二氯化锡加入量试验

| 二氯化锡/g | 0 | 0.005 | 0.01 | 0.018 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅精矿样2# | 8.96 | 3.67 | 2.59 | 2.09 | 2.02 | 1.95 | 1.92 | 1.90 | 1.99 |
| 标准合成样品A回收率/% | 2mg Fe3+ | 118.56 | ----- | ----- | ----- | 100.34 | ----- | 100.34 | ----- | ----- |
|  | 5mg Fe3+ | 125.14 | ----- | ----- | ----- | 100.26 | ----- | 100.26 | ----- | ----- |
|  | 10mg Fe3+ | 123.58 | ----- | ----- | ----- | 100.35 | ----- | 100.35 | ----- | ----- |
|  | 15mg Fe3+ | 125.69 | ----- | ----- | ----- | 100.67 | ----- | 100.67 | ----- | ----- |

从表7、表8可以看出，在测定标准合成样品时，用二氯化锡做还原剂时，0.02g即可掩蔽高达15%三价铁离子的干扰；用抗坏血酸做还原剂时需2.0g才能掩蔽0.5%三价铁离子的干扰。

在测定实际样品铅精矿样2#时，2.0 g～2.5 g抗坏血酸和0.018 g～0.15 g二氯化锡的效果基本一致，都能掩蔽高达15% Fe的干扰。

综合考虑，从节约试剂的角度出发，本试验选择0.020g～0.025 g二氯化锡做掩蔽剂来消除三价铁离子的干扰。

2.2  CuSO4及其他元素的干扰试验

调研了某公司15年-19年共1000份铅精矿样本，其中铜少于1%占85%，铜1%-2%占13%，铜2%-3%占2%，没有高于3%的铜。浮选出的铅精矿中铜大部分以硫化铜形式存在，不易被醋酸—醋酸铵浸出，不干扰测定。部分铜在空气中长期暴露后被氧化，也会被浸出。

根据资料显示，硫化铅的溶度积为9.04*10-29，硫化铜的溶度积为6*10-37，后者更小，所以从热力学上来说，可以发生CuSO4+PbS=PbSO4+CuS↓使结果偏高。但是从 动力学上说，因为硫化铅的溶度积已经很小了，是沉淀，并且生成的硫化铜也是沉淀，包在硫化铅的外面，所以反应速率非常慢，并且越反应越慢，几乎可以忽略不计。

本试验进行硫酸铜（正常选出的铅精矿不可能有这么高的铜被浸出，本试验是假设铜大部分时以氧化物存在）、氧化钙、氧化镁、氧化锰的干扰试验，结果如下：

表9 其他干扰离子的影响

| 干扰元素加入量 | 混合标准物质回收率（%） | 干扰元素加入量 | 混合标准物质回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| CuSO45H2O (4 mg) ≈1%Cu2+ | 99.21 | Fe3+(15mg) | 102.36 |
| CuSO45H2O (8 mg) ≈2% Cu2+ | 98.84 | CaO( 8mg) | 100.68 |
| CuSO45H2O (12 mg) ≈3% Cu2+ | 97.88 | MgO (8mg) | 99.26 |
| CuSO45H2O (20 mg) ≈5% Cu2+ | 100.68 | MnO2 (8mg) | 97.54 |
| 混合标准物质+CaO( 8mg)++MnO2 (8mg)+MgO (8mg) +Fe3+(15mg) + CuSO45H2O (40 mg) | 98.95 |  |  |

从表9可以看出，其他离子不影响可溶铅的浸出率。

3 测定条件的选择

3.1仪器性能

火焰原子吸收光谱仪，调到最佳状态后，应满足下列性能要求，才适合工作。

综合考虑到到仪器的灵敏度、稳定性和选择性等方面因素，本试验选择铅测定的最佳仪器条件，结果见表10。

表10 仪器工作条件

| 测定波长/nm | 灯电流/mA | 狭缝宽度/nm | 燃烧器高度/ mm | 乙炔流量 L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 283.3 | 3.0 | 0.2 | 8 | 1.5 |

3.1.1  检出限及特征浓度考察

在给定的仪器工作条件下，用空白溶液和标准溶液绘制工作曲线，并对空白溶液进行11次测量，计算出标准偏差，方法的检出限按下式计算DL=10×SA/S。其中SA为空白溶液标准偏差，S为工作曲线的斜率。

按公式（2）计算铅的特征质量浓度：

C0=（ρA×0.0044）÷ xA      ………………………(2)

式中 C0－被测元素的特征质量浓度，μg/mL；

ρA－被测元素标准溶液的质量浓度，μg/mL；

xA－被测元素标准溶液吸光度的平均值(n=11)与空白溶液吸光度的平均值(n=11)的差值。

测量数据见表11。

表11  检出限及特征浓度试验

| 波长/nm | 试液名称 | 吸光度 | 吸光度平均值（n=11） | 方法检出限(µg/mL) | 特征浓度(µg/mL) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283.3 | 铅标准空白 | 0.001,0.001,0.002,0.001, 0.001,0.001,0.001, 0.001,0.001,0.001,0.001 | 0.0011 | 0.36 | 0.146（特征浓度≤0.5为合要求） | 满足铅含量＞0.3%使用要求 |
|  | 铅标准溶液 1.00µg/mL | 0.029*2 0.031*3 0.030*6 | 0.030 |  |  |  |

3.1.2  精密度考察

用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高标准溶液平均吸光度的0.5%。测定数据见表12。

表12  精密度考察

| 波长 | 试液名称 | 吸光度 | 平均值 | 标准偏差 | 性能要求值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 283.3nm | 最低浓度铅标液1.0µg/m L | 0.029*2 0.031*3 0.030*6 | 0.030 | 0.000701 | ≤0.0015 | 精密度符合要求 |
|  | 最高浓度铅标液 10.0µg/mL | 0.305*2 0.301 0.303*4 0.300 0.302*3 | 0.303 | 0.0015 | ≤0.0030 |  |

3.1.3 工作曲线线性考察

将工作曲线按浓度等分成5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比不小于0.7。测定数据见表13。

表13  工作曲线

| 铅标（µg/mL） | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0.001 | 0.030 | 0. 060 | 0.122 | 0.190 | 0.245 | 0.301 | 0.95 |
| 工作曲线线性 | Y=0.0304x+0.0009 R2=0.9992 |

试验表明，工作曲线线性满足分析要求。

3.2醋酸-醋酸铵基体对铅测定的影响

考虑到本试验使用了大量盐（15g醋酸铵定容至250ml容量瓶），因此试验了盐基体存在时，对铅的吸光度的影响。

本试验配制1 ug/ml、2 ug/ml 、4.0 ug/ml、6.0 ug/ml铅标准溶液（1.2.6），分别加入不同量的醋酸-醋酸铵溶液，考察醋酸-醋酸铵基体对铅含量测定结果的影响，结果见表14。

表14  醋酸-醋酸铵基体的影响

| 醋酸铵浓度（g/100mL） | 0 | 3 | 7.5 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相当于在空白溶液中分取V醋酸-醋酸铵/100mL容量瓶 |  | 20 | 50 | 全量 |
| 1 ug/ml | 0.030 | 0.031 | 0.030 | 0.030 |
| 2 ug/ml | 0.060 | 0.061 | 0.060 | 0.062 |
| 4 ug/ml | 0.124 | 0.122 | 123 | 0.121 |
| 6ug/mL | 0.190 | 0.188 | 0.186 | 0.185 |

由表13可知，大量的醋酸-醋酸铵基体对铅标准溶液浓度≤4 ug/ml的测定无影响。

铅标准溶液浓度≥6 ug/ml，随着 醋酸-醋酸铵基体浓度变大，铅的吸光度有缓慢降低的趋势。（注：这种影响在测定新配制的标准溶液时较明显，放置1天后，影响不太明显）

考虑到不同仪器性能的差异可能产生的基体影响，方法选择在标准溶液中加入与测定试液中相同浓度的基体溶液，消除醋酸-醋酸铵基体的影响   。

4准确度实验

### 4.1  加标回收率实验

按试验方法，将硫酸铅、氧化铅、碳酸铅加入样品中进行回收试验，结果见表15：

表15 加标回收率试验

| 试样 | 试样量(g) | 加标成分 | 试样含铅量（mg） | 测定铅量 | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 0.1000 | 0.00500g硫酸铅（含铅3.42 mg） | 2.0 | 5.56 | 104.09 |
|  | 0.1000 | 0.00500g氧化铅（含铅4.64 mg） |  | 6.42 | 95.26 |
|  | 0.1000 | 0.00500g碳酸铅（含铅3.88 mg） |  | 5.78 | 97.42 |
|  | 0.1000 | 0.00500g硫酸铅+0.00500g氧化铅+0.00500g碳酸铅 |  | 13.78 | 98.66 |
| 6# | 0.1000 | 0.00500g硫酸铅（含铅3.42 mg） | 10.05 | 13.49 | 100.58 |
|  | 0.1000 | 0.00500g氧化铅（含铅4.64 mg） |  | 14.43 | 94.39 |
|  | 0.1000 | 0.00500g碳酸铅（含铅3.88 mg） |  | 13.84 | 97.68 |
|  | 0.1000 | 0.00500g硫酸铅+0.00500g氧化铅+0.00500g碳酸铅 |  | 21.73 | 97.82 |

4.2精密度实验：

按试验方法，对同一样品进行11次平均测定，结果见表16：

表16  精密度试验

| 样品编号 测定次数 | 1#（<0.5） | 2#(1.5-2.5) | 4#(4.5-5.5) | 5#(7.5-8.5) | 6#(9.5-10.5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0.34 | 1.99 | 5.1 | 7.62 |
| 2 | 2 | 0.33 | 2.15 | 5.5 | 7.85 |
| 3 | 3 | 0.33 | 2.06 | 4.89 | 7.72 |
| 4 | 4 | 0.35 | 1.88 | 5.08 | 7.87 |
| 5 | 5 | 0.36 | 1.92 | 4.77 | 7.65 |
| 6 | 6 | 0.34 | 2.26 | 5.13 | 8.02 |
| 7 | 7 | 0.33 | 2.05 | 4.51 | 7.19 |
| 8 | 8 | 0.35 | 1.64 | 4.95 | 7.96 |
| 9 | 9 | 0.31 | 2.15 | 4.72 | 7.94 |
| 10 | 10 | 0.35 | 2.14 | 5.01 | 7.77 |
| 11 | 11 | 0.33 | 2.14 | 4.79 | 7.57 |
| 平均值% | 平均值/% | 0.338 | 2.035 | 4.950 | 7.742 |
| 标准偏差 | 标准偏差/% | 0.0140 | 0.1718 | 0.2619 | 0.2347 |

5结论

本标准具有较强的适用性、科学性和可操作性，本标准规定的内容，完全满足国家现行的法律法的要求。建议本标准作为推荐性国家标准发布。

附件2：

铅精矿化学分析方法

第16部分  可溶性铅含量的测定  火焰原子吸收光谱法

精密度试验数据处理

1  背景

为了确定《铅精矿化学分析方法 第16部分  可溶性锌含量的测定  火焰原子吸收光谱法》中可溶铅量测定方法的重复性与再现性，16个实验室对5个水平的铅精矿样品进行了协同试验。根据国家标准GB/T 6379.2-2004确定标准测量方法的重复性和再现性的基本方法（ISO 5725-2：1994，IDT）的规定，对收到的全部数据进行了统计分析。

2  各实验室实验数据

|  | 试样编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室1 | 1 | 0.34 | 1.99 | 5.1 | 7.62 | 9.96 |
|  | 2 | 0.33 | 2.15 | 5.5 | 7.85 | 10.6 |
|  | 3 | 0.33 | 2.06 | 4.89 | 7.72 | 10.18 |
|  | 4 | 0.35 | 1.88 | 5.08 | 7.87 | 10.01 |
|  | 5 | 0.36 | 1.92 | 4.77 | 7.65 | 10.27 |
|  | 6 | 0.34 | 2.26 | 5.13 | 8.02 | 9.87 |
|  | 7 | 0.33 | 2.05 | 4.51 | 7.19 | 10.14 |
|  | 8 | 0.35 | 1.64 | 4.95 | 7.96 | 10.31 |
|  | 9 | 0.31 | 2.15 | 4.72 | 7.94 | 9.88 |
|  | 10 | 0.35 | 2.14 | 5.01 | 7.77 | 10.31 |
|  | 11 | 0.33 | 2.14 | 4.79 | 7.57 | 10.14 |
|  | 平均值/% | 0.338 | 2.035 | 4.950 | 7.742 | 10.152 |
|  | 标准偏差/% | 0.0140 | 0.1718 | 0.2619 | 0.2347 | 0.2182 |
| 实验室2 | 1 | 0.34 | 2.27 | 5.52 | 7.81 | 10.05 |
|  | 2 | 0.33 | 1.64 | 5.34 | 7.71 | 9.89 |
|  | 3 | 0.33 | 2.15 | 5.03 | 8.04 | 10.6 |
|  | 4 | 0.35 | 2.14 | 4.86 | 7.89 | 9.86 |
|  | 5 | 0.36 | 2.53 | 4.88 | 7.65 | 10.43 |
|  | 6 | 0.34 | 2.04 | 4.82 | 7.67 | 10.21 |
|  | 7 | 0.33 | 2.12 | 5.36 | 8.2 | 10.05 |
|  | 8 | 0.35 | 1.61 | 4.83 | 8.1 | 9.35 |
|  | 9 | 0.31 | 1.94 | 4.89 | 7.66 | 9.55 |
|  | 10 | 0.35 | 1.85 | 4.85 | 8.33 | 10.28 |
|  | 11 | 0.33 | 2.16 | 4.79 | 7.76 | 10.25 |
|  | 平均值/% | 0.338 | 2.041 | 5.015 | 7.893 | 10.047 |
|  | 标准偏差/% | 0.0140 | 0.2696 | 0.2623 | 0.2389 | 0.3697 |
|  | 试样编号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| 实验室3 | 1 | 0.41 | 2.24 | 4.68 | 6.97 | 9.9 |
|  | 2 | 0.41 | 2.08 | 4.73 | 6.94 | 9.9 |
|  | 3 | 0.4 | 2.17 | 4.67 | 6.94 | 9.92 |
|  | 4 | 0.43 | 2.17 | 4.9 | 6.92 | 9.73 |
|  | 5 | 0.42 | 2.14 | 4.83 | 7.11 | 9.62 |
|  | 6 | 0.48 | 2.09 | 4.91 | 7.03 | 9.83 |
|  | 7 | 0.44 | 2.11 | 4.75 | 7.09 | 9.81 |
|  | 平均值/% | 0.427 | 2.143 | 4.781 | 7.000 | 9.816 |
|  | 标准偏差/% | 0.0269 | 0.0559 | 0.0994 | 0.0770 | 0.1088 |
| 实验室6 | 1 | 0.34 | 1.77 | 4.62 | 7.86 | 10.24 |
|  | 2 | 0.33 | 1.76 | 4.75 | 7.82 | 10.21 |
|  | 3 | 0.33 | 1.75 | 4.88 | 7.74 | 10.35 |
|  | 4 | 0.35 | 1.73 | 4.77 | 7.78 | 10.27 |
|  | 5 | 0.36 | 1.75 | 4.87 | 7.82 | 10.35 |
|  | 6 | 0.34 | 1.73 | 4.88 | 7.58 | 10.41 |
|  | 7 | 0.33 | 1.74 | 4.9 | 7.79 | 10.04 |
|  | 8 | 0.35 | 1.72 | 4.83 | 7.69 | 10.21 |
|  | 9 | 0.31 | 1.79 | 4.89 | 7.73 | 10.06 |
|  | 10 | 0.35 | 1.76 | 4.85 | 7.84 | 10.08 |
|  | 11 | 0.33 | 1.76 | 4.79 | 7.76 | 10.14 |
|  | 平均值/% | 0.338 | 1.751 | 4.821 | 7.765 | 10.215 |
|  | 标准偏差/% | 0.0140 | 0.0202 | 0.0838 | 0.0795 | 0.1252 |
| 实验室7 | 1 | 0.388 | 1.87 | 4.93 | 7.85 | 10.09 |
|  | 2 | 0.377 | 1.95 | 4.77 | 7.83 | 10.1 |
|  | 3 | 0.367 | 1.88 | 4.85 | 7.66 | 10.26 |
|  | 4 | 0.372 | 1.98 | 4.82 | 7.72 | 10.05 |
|  | 5 | 0.394 | 1.9 | 4.86 | 7.71 | 10.27 |
|  | 6 | 0.4 | 1.96 | 4.93 | 7.88 | 10.16 |
|  | 7 | 0.39 | 1.92 | 4.81 | 7.64 | 10.21 |
|  | 8 | 0.413 | 1.97 | 4.9 | 7.88 | 10.24 |
|  | 9 | 0.383 | 2.01 | 4.79 | 7.88 | 10.14 |
|  | 10 | 0.41 | 1.95 | 4.89 | 7.68 | 10.19 |
|  | 11 | 0.401 | 1.91 | 4.82 | 7.59 | 10.3 |
|  | 平均值/% | 0.390 | 1.936 | 4.852 | 7.756 | 10.183 |
|  | 标准偏差/% | 0.0150 | 0.0439 | 0.0551 | 0.1095 | 0.0817 |
| 实验室8 | 1 | 0.335 | 1.853 | 3.624 | 6.123 | 8.222 |
|  | 2 | 0.347 | 1.989 | 3.799 | 5.886 | 8.002 |
|  | 3 | 0.34 | 1.816 | 3.785 | 5.833 | 8 |
|  | 4 | 0.357 | 1.898 | 3.871 | 6.2 | 8.308 |
|  | 5 | 0.387 | 1.718 | 4.216 | 6.384 | 8.306 |
|  | 6 | 0.369 | 1.777 | 3.772 | 6.581 | 7.909 |
|  | 7 | 0.383 | 1.82 | 3.838 | 6.548 | 8.006 |
|  | 8 | 0.381 | 1.931 | 3.827 | 6.028 | 8.177 |
|  | 9 | 0.385 | 1.916 | 3.887 | 6.133 | 8.216 |
|  | 10 | 0.408 | 1.91 | 3.789 | 6.569 | 8.439 |
|  | 11 | 0.385 | 2 | 3.661 | 6.372 | 8.014 |
|  | 平均值/% | 0.371 | 1.875 | 3.824 | 6.242 | 8.145 |
|  | 标准偏差/% | 0.0230 | 0.0874 | 0.1525 | 0.2684 | 0.1687 |
| 实验室9 | 1 | 0.39 | 2.08 | 4.93 | 7.8 | 10.39 |
|  | 2 | 0.36 | 2.13 | 5.01 | 7.84 | 10.46 |
|  | 3 | 0.38 | 2.06 | 4.77 | 7.65 | 9.68 |
|  | 4 | 0.41 | 2.26 | 4.93 | 7.7 | 9.97 |
|  | 5 | 0.44 | 2.18 | 5.11 | 7.89 | 10.24 |
|  | 6 | 0.41 | 2.21 | 4.83 | 7.79 | 10.41 |
|  | 7 | 0.45 | 2.26 | 5.11 | 7.79 | 10.46 |
|  | 平均值% | 0.406 | 2.169 | 4.956 | 7.780 | 10.230 |
|  | 标准偏差% | 0.0321 | 0.0813 | 0.1305 | 0.0812 | 0.2983 |
| 实验室10 | 1 | 0.34 | 2 | 4.55 | 7.68 | 10.15 |
|  | 2 | 0.36 | 1.95 | 4.65 | 7.88 | 10.04 |
|  | 3 | 0.38 | 1.95 | 4.56 | 7.71 | 9.95 |
|  | 4 | 0.36 | 1.91 | 4.54 | 7.66 | 9.94 |
|  | 5 | 0.38 | 1.94 | 4.64 | 7.73 | 10.04 |
|  | 6 | 0.43 | 1.94 | 4.51 | 7.65 | 10 |
|  | 7 | 0.42 | 1.99 | 4.63 | 7.7 | 10 |
|  | 8 | 0.39 | 2 | 4.51 | 7.69 | 10.23 |
|  | 9 | 0.37 | 2.02 | 4.57 | 7.62 | 9.84 |
|  | 10 | 0.42 | 1.99 | 4.84 | 7.45 | 9.72 |
|  | 11 | 0.38 | 1.9 | 4.53 | 7.63 | 9.86 |
|  | 平均值% | 0.385 | 1.963 | 4.594 | 7.673 | 9.979 |
|  | 标准偏差% | 0.0284 | 0.0395 | 0.0958 | 0.1018 | 0.1427 |
| 实验室11 | 1 | 0.453 | 2.1 | 5.23 | 7.99 | 10.38 |
|  | 2 | 0.495 | 2.15 | 5.2 | 8.06 | 10.58 |
|  | 3 | 0.493 | 2.08 | 5.28 | 8.09 | 10.51 |
|  | 4 | 0.503 | 2.15 | 5.18 | 8.13 | 10.64 |
|  | 5 | 0.495 | 2.14 | 5.23 | 8.06 | 10.56 |
|  | 6 | 0.493 | 2.13 | 5.21 | 8.19 | 10.36 |
|  | 7 | 0.473 | 2.16 | 5.4 | 8.19 | 10.39 |
|  | 平均值% | 0.486 | 2.130 | 5.247 | 8.101 | 10.489 |
|  | 标准偏差% | 0.0173 | 0.0294 | 0.0743 | 0.0736 | 0.1117 |
| 实验室12 | 1 | 0.351 | 1.994 | 5.065 | 7.892 | 10.041 |
|  | 2 | 0.331 | 2.115 | 4.901 | 7.978 | 9.882 |
|  | 3 | 0.338 | 2.045 | 5.128 | 8.362 | 10.032 |
|  | 4 | 0.354 | 1.834 | 5.06 | 8.285 | 9.894 |
|  | 5 | 0.335 | 1.811 | 5.16 | 8.019 | 9.978 |
|  | 6 | 0.321 | 1.874 | 5.339 | 8.204 | 9.944 |
|  | 7 | 0.334 | 1.957 | 5.338 | 8.003 | 9.867 |
|  | 8 | 0.345 | 2.006 | 5.233 | 8.182 | 9.904 |
|  | 9 | 0.356 | 1.958 | 5.357 | 8.056 | 10.01 |
|  | 10 | 0.33 | 1.987 | 5.292 | 7.878 | 10.061 |
|  | 11 | 0.337 | 2.023 | 5.125 | 8.065 | 10.121 |
|  | 平均值% | 0.339 | 1.964 | 5.182 | 8.084 | 9.976 |
|  | 标准偏差 | 0.0110 | 0.0919 | 0.1444 | 0.1563 | 0.0839 |
| 实验室13 | 1 | 0.34 | 1.87 | 4.9 | 7.67 | 10.2 |
|  | 2 | 0.34 | 1.9 | 4.83 | 7.66 | 10.18 |
|  | 3 | 0.3 | 1.87 | 4.88 | 7.77 | 10.41 |
|  | 4 | 0.31 | 1.93 | 4.93 | 7.78 | 10.4 |
|  | 5 | 0.31 | 1.86 | 5 | 7.59 | 10.04 |
|  | 6 | 0.33 | 1.9 | 5.02 | 7.8 | 10.04 |
|  | 7 | 0.31 | 1.89 | 4.86 | 7.59 | 10.32 |
|  | 平均值% | 0.320 | 1.889 | 4.917 | 7.694 | 10.227 |
|  | 标准偏差 | 0.0163 | 0.0241 | 0.0709 | 0.0892 | 0.1554 |
| 实验室15 | 1 | 0.33 | 1.99 | 4.78 | 7.5 | 9.65 |
|  | 2 | 0.34 | 1.87 | 4.48 | 7.23 | 10.4 |
|  | 3 | 0.36 | 1.78 | 4.64 | 7.62 | 10 |
|  | 4 | 0.37 | 1.83 | 4.68 | 7.46 | 9.88 |
|  | 5 | 0.35 | 1.82 | 4.62 | 7.71 | 10.21 |
|  | 6 | 0.41 | 1.82 | 4.53 | 7.53 | 9.69 |
|  | 7 | 0.32 | 1.93 | 4.81 | 7.42 | 9.85 |
|  | 8 | 0.39 | 1.97 | 4.78 | 7.65 | 9.97 |
|  | 9 | 0.37 | 1.92 | 4.59 | 7.55 | 9.86 |
|  | 10 | 0.33 | 1.85 | 4.68 | 7.61 | 10.1 |
|  | 11 | 0.42 | 1.8 | 4.73 | 7.36 | 10.05 |
|  | 平均值% | 0.363 | 1.871 | 4.665 | 7.513 | 9.969 |
|  | 标准偏差 | 0.0332 | 0.0711 | 0.1062 | 0.1397 | 0.2196 |
|  | 1 | 0.328 | 1.593 | 4.467 | 7.512 | 10.1 |
| 实验室16 | 2 | 0.335 | 1.538 | 4.417 | 7.596 | 10.042 |
|  | 3 | 0.328 | 1.632 | 4.443 | 7.711 | 10.265 |
|  | 4 | 0.325 | 1.618 | 4.52 | 7.666 | 10.112 |
|  | 5 | 0.333 | 1.606 | 4.536 | 7.696 | 10.077 |
|  | 6 | 0.316 | 1.604 | 4.495 | 7.566 | 9.881 |
|  | 7 | 0.329 | 1.636 | 4.354 | 7.592 | 9.99 |
|  | 8 | 0.327 | 1.627 | 4.452 | 7.764 | 10.063 |
|  | 9 | 0.316 | 1.538 | 4.537 | 7.76 | 10.021 |
|  | 10 | 0.33 | 1.586 | 4.536 | 7.47 | 9.943 |
|  | 11 | 0.323 | 1.566 | 4.464 | 7.766 | 10.127 |
|  | 平均值% | 0.326 | 1.595 | 4.475 | 7.645 | 10.056 |
|  | SD% | 0.0061 | 0.0350 | 0.0578 | 0.1045 | 0.1017 |

2、单元平均值的计算

由表2的数据，计算单元平均值如表3

表3  单元平均值

| 名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室1 | 0.338 | 2.035 | 4.950 | 7.742 | 10.152 |
| 实验室2 | 0.338 | 2.041 | 5.015 | 7.893 | 10.047 |
| 实验室3 | 0.427 | 2.143 | 4.781 | 7.000 | 9.816 |
| 实验室4 |  |  |  |  |  |
| 实验室5 | 0.552 | 1.959 | 5.005 | 8.020 | 10.571 |
| 实验室6 | 0.338 | 1.751 | 4.821 | 7.765 | 10.215 |
| 实验室7 | 0.390 | 1.936 | 4.852 | 7.756 | 10.183 |
| 实验室8 | 0.371 | 1.875 | 3.824 | 6.242 | 8.145 |
| 实验室9 | 0.406 | 2.169 | 4.956 | 7.780 | 10.230 |
| 实验室10 | 0.385 | 1.963 | 4.594 | 7.673 | 9.979 |
| 实验室11 | 0.486 | 2.130 | 5.247 | 8.101 | 10.489 |
| 实验室12 | 0.339 | 1.964 | 5.182 | 8.084 | 9.976 |
| 实验室13 | 0.320 | 1.889 | 4.917 | 7.694 | 10.227 |
| 实验室14 |  |  |  |  |  |
| 实验室15 | 0.363 | 1.871 | 4.665 | 7.513 | 9.969 |
| 实验室16 | 0.326 | 1.595 | 4.475 | 7.645 |  |

3、单元离散度的计算

表4  单元标准差

| 名称 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室1 | 0.01128 | 0.17184 | 0.26192 | 0.23473 | 0.21821 |
| 实验室2 | 0.01401 | 0.26961 | 0.26227 | 0.23892 | 0.36973 |
| 实验室3 | 0.02690 | 0.05589 | 0.09940 | 0.07703 | 0.10876 |
| 实验室4 |  |  |  |  |  |
| 实验室5 | 0.01716 | 0.05281 | 0.05165 | 0.07668 | 0.08549 |
| 实验室6 | 0.01401 | 0.02023 | 0.08384 | 0.07954 | 0.12517 |
| 实验室7 | 0.01496 | 0.04388 | 0.05510 | 0.10948 | 0.08174 |
| 实验室8 | 0.02301 | 0.08743 | 0.15254 | 0.26836 | 0.16869 |
| 实验室9 | 0.03207 | 0.08133 | 0.13049 | 0.08124 | 0.29833 |
| 实验室10 | 0.02841 | 0.03952 | 0.09584 | 0.10179 | 0.14265 |
| 实验室11 | 0.01735 | 0.02944 | 0.07432 | 0.07358 | 0.11172 |
| 实验室12 | 0.01099 | 0.09194 | 0.14439 | 0.15625 | 0.08392 |
| 实验室13 | 0.01633 | 0.02410 | 0.07088 | 0.08923 | 0.15543 |
| 实验室14 |  |  |  |  |  |
| 实验室15 | 0.03319 | 0.07106 | 0.10624 | 0.13972 | 0.21957 |
| 实验室16 | 0.00610 | 0.03497 | 0.05784 | 0.10449 | 0.10171 |

3  一致性和离群值的检查

3.1  柯克伦检验

对n=6，p=16，科克伦检验5%临界值为0.259，1%临界值为0.220（科克伦检验没有n=7时的临界值可查询，先按n=6时的临界值进行离群值的排除。）

表5  柯克伦检验

| 实验室i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smax实验室 | 13 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| S最大值= | 0.033193647 | 0.171835 | 0.2622733 | 0.268359 | 0.36973209 |
| S最大2= | 0.001101818 0.02952727 0.0687873 0.072017 0.136701818 | 0.001101818 0.02952727 0.0687873 0.072017 0.136701818 | 0.001101818 0.02952727 0.0687873 0.072017 0.136701818 | 0.001101818 0.02952727 0.0687873 0.072017 0.136701818 | 0.001101818 0.02952727 0.0687873 0.072017 0.136701818 |
| ∑S2 | 0.005954735 | 0.09897365 | 0.2555133 | 0.299515 | 0.465845503 |
| C=Smax2/∑S2 | 0.185032267 | 0.29833468 | 0.2692122 | 0.240444 | 0.293448831 |
| 离群值（Y/N） |  |  |  |  |  |
| 歧离值（Y/N） |  |  |  |  |  |

柯克伦检验显示，实验室 的水平 和水平 为歧离值，实验室 的水平 为歧离值，留用。

3.2  格拉布斯检验

表6  格拉布斯检验

| 实验室i | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均 | 0.3633 | 1.9769 | 4.9603 | 7.7918 | 10.0944 |
| S= | 0.064746 | 0.155593 | 0.352519975 | 0.48538 | 0.57193 |
| GP=（XP-X平）/S | 2.548890 | 1.395751 | 1.25140345 | 0.95838 | 0.84743 |
| G1=（X平-X1）/S | 1.037782 | 2.291195 | 2.78436307 | 2.87346 | 3.24955 |
| 歧离值（Y/N） |  |  |  |  |  |
| 离群值（Y/N） |  |  |  |  |  |
| p=16，格拉布斯检验，Gp或G1：5%临界值为2.585，1%临界值为2.852 |
| Gp-1，p= | 0.198595 | 0.689507 | 0.766999732 | 0.85127 | 0.94304 |
| G1，2= | 0.807744 | 0.378879 | 0.189739785 | 0.10362 | 0.08721 |
| 歧离值（Y/N） |  |  |  |  |  |
| 离群值（Y/N） |  |  |  |  |  |
| p=16， Gp-1,p或G1,2：5%临界值为0.3603，1%临界值为0.2767 |

进行格拉布斯检验，格拉布斯检验显示，实验室  水平 的平均值为离群值，留用。

4  R与r的计算

表7  精密度计算

|  | 水平1 | 水平2 | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平均m | 0.3633 | 1.9769 | 4.9603 | 7.7918 | 10.0944 |
| r | 0.05721 | 0.25078 | 0.40901 | 0.40213 | 0.56400 |
| R | 0.10460 | 0.41982 | 0.5721 | 0.58806 | 0.63981 |