计量规范征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜用紫外老化试验箱校准规范        承办人：郝雪龙

标准项目负责起草单位：国标（北京）检验认证有限公司  电话：13522961208       2020年2月17日填写

共2 页 第 1页

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 封面、 前言 | 封面及标准中存在格式不规范的问题。 | 天津新艾隆科技有限公司 | 采纳 | － |
|  | 封面 | 标题中英文格式需修改。 | 江阴恒兴涂料有限公司 | 采纳 |  |
|  | 标题 | 题目与标题一致，“紫外老化试验箱校准规范”与封面标准名不同； | 天津新艾隆科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 1.范围 | 1、“光波长集中在 365nm”更改为“波长365nm”； 2、“提高紫外老化试验产品性能检测数据的准确性和可靠性”更改为“提高产品紫外老化性能试验检测数据的准确性和可靠性”； 3、RT+10～100℃更改为“RT+10℃～100℃”； 4、更改“本规范适用于紫外老化试验箱的校准。” | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 采纳 |  |
|  | 2.引用文件 | 1、更改：“必不可少”； 2、删除“JJF 1001、JJG、JJG 598、JJF 1309、JJG603、JJG837、GAT1064”后续文本中未出现； | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 采纳 |  |
|  | 2 | 引用文件中所列标准没有用处 | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 4.1 | 应增加“转速计量”，旋转台应有转速和旋转误差两个计量项； | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 采纳 |  |
|  | 4.2 | 温度波动不带±号 | 汉唐 | 采纳 |  |
|  | 4.4 | “光强测量系统”，要考虑在仪器中能够有接口进行校准； | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.1 | 温度和湿度范围太宽泛，建议温度23℃±5℃，相对湿度＜70%。 | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2 | 缺少检测设备的技术要求 | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2.1 | 参照JJG 326 | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2.2 | 参照JJG 1101-2019（温度巡检仪是否可用于校准温度设备） | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2.2 | 数显游标卡尺 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2.3 | 校准光源中心和试样距离是约190mm，且未注明计量特性，建议删除此条。 | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2.4 | 参照 JJF 1660-2017 | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.1 | 表1的格式应修改为居中。 | 天津新艾隆科技有限公司 | 采纳 |  |
|  | 7.2 | 缺少校准方法细节描述或者参考的文件； 7.2.2样品台旋转误差未给出 7.2.3温度波动及偏差未给出 7.2.4辐照度最大允许误差未给出 | 山东南山铝业股份有限公司 | 采纳 | － |
|  | 10附录A | 1、“标准器信息”更改为“照度计信息”； 2、校准项目：增加单位。 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 采纳 |  |
|  | 10 | 标准器编号、准确度等级、证书编号和有效期未给出。 | 福建固美金属有限公司 | 采纳 |  |
|  | 11 | 校准依据JJG 1036-2008应删除。 | 广东永利坚铝业有限公司 | 采纳 |  |
|  | 12 | 表3中的温度100℃是否能达到，应删除。 | 天津新艾隆科技有限公司 | 不采纳 | 试验温度是累积过程，可达到100℃ |
|  | 12附录C | 引用文件JJF 1101－2003调整为JJF 1101－2019。调整表头序号和公式格式 | 天津新艾隆科技有限公司 |  | － |
|  |  | 回函同意，无意见 | 肇庆市彩信装饰材料有限公司 |  |  |
|  |  | 回函同意，无意见 | 浙江栋梁新材料股份有限公司 |  |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：10个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：8个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个；

（4）没有回函的单位数：2个。