标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：直流辉光放电质谱仪校准规范                                     承办人：胡芳菲

标准项目负责起草单位：国标（北京）检验认证有限公司  电话：18810641617       2020年4月30日填写

共 1 页 第 1页

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 质量轴校正，Ar40信号强度太强，不建议纳入质量轴校准 | 广东先导 | 采纳 |  |
| 2 | 5 | 仪器稳定性，建议加入内部重复性和外部重复性，并规定不同浓度梯度的RSD | 广东先导 | 部分采纳 | 添加重复性及不同含量的相对允许偏差，但外部重复性与本仪器校准规范无关。 |
| 3 | 7.2.2 | 建议采用纯铜标准样品，信号强度指标：Cu63+Cu65≥5.0×1010 | 包头稀土院 | 不采纳 | 不是每个实验室都有纯铜标准样品。 |
| 4 | 7.2.3 | 部分设备没有固定的低、中、高分辨率，没办法考察仪器固定分辨率模式下Cu63的分辨率。建议低、中、高分辨率分辨给出具体技术指标范围，仪器能达到不同分辨率模式下的技术指标范围即可。 | 包头稀土院 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：5个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：2个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2个；

（4）没有回函的单位数：3个。