JJF(有色金属) xxx─2020

直流辉光放电质谱仪校准规范

# Calibration Specification of DC Glow Discharge Mass Spectrometers

20××-××-××发布                    20××-××-××实施

归 口 单 位：中国有色金属行业计量技术委员会

主要起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

参加起草单位：

本规范条文由中国有色金属行业计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

刘  英（国标（北京）检验认证有限公司）

胡芳菲（国标（北京）检验认证有限公司）

陈雄飞（国标（北京）检验认证有限公司）

参加起草人：

XXX（XXX）

目   录

引言 .................................................................. ( Ⅱ )

1 范围	( 1 )

2 引用文件	( 1 )

3 术语和计量单位	( 1 )

3.1 质量轴	( 1 )

3.2 分辨率	( 1 )

3.3 灵敏度	( 1 )

3.4 仪器稳定性	( 1 )

4 概述	( 1 )

5 计量特性	( 2 )

6 校准条件	( 2 )

6.1 实验室环境条件	( 2 )

6.2 校准用标准物质	( 2 )

7 校准项目和校准方法	( 2 )

7.1 校准项目	( 2 )

7.2 校准方法	( 3 )

8 校准结果表达	( 3 )

9 复校、复测时间间隔	( 3 )

附录A 原始记录格式	( 4 )

附录B 校准证书格式	( 7 )

附录C 直流辉光放电质谱仪校准结果不确定度评定	( 9 )

引   言

本规范依据JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》编制。

本规范为首次发布。

# 直流辉光放电质谱仪校准规范

范围

本规范适用于直流辉光放电质谱仪的校准。

引用文件

JJF 1001—2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

GB/T 6041-2002 质谱分析方法通则

JJF 1159-2006 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范

JJF 1120-2004 热电离同位素质谱计校准规范

# 凡注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

术语和计量单位

# 3.1 质量轴 Mass Axis

# 仪器检出的某元素同位素质谱峰的对称轴，单位为原子质量单位u。

# 3.2 分辨率Resolution

# 分辨率表征质谱仪鉴别两个相邻质量离子束的能力，定义为在质谱仪的质量范围内某一特定质量M位置与M+△M位置的两个离子束分开的程度，并以M/△M表达质谱仪的分辨率。

# 3.3 灵敏度 Sensitivity

# 单位浓度的元素在质谱仪上检测器得到的信号响应（计数），单位cps。

# 3.4 法拉第因子 Faraday Factor

# 反映仪器检测器系统模式准确度的因子。

# 3.5 仪器稳定性 Instrument Stability

# 仪器连续测量同一样品的结果的稳定程度。一般以所测结果的相对标准偏差表示。

概述

# 直流辉光放电质谱仪（GD-MS）是利用辉光放电源作为离子源与质谱仪器联接进行质谱测定的一种分析方法。辉光放电离子源利用惰性气体（一般是氩气，压力10 Pa~1000 Pa）在上千伏特电压下电离产生的离子撞击样品表面使之发生溅射，溅射产生的样品原子扩散至等离子体中进一步离子化，进而被质谱分析器收集检测。GD-MS主要由辉光放电离子源、质量分析器、离子检测器、真空系统、供电系统、信号控制系统和数据处理系统等组成。

计量特性

表1规定了直流辉光放电质谱仪的各项主要技术指标，供校准时参考。

表1 直流辉光放电质谱仪的各项主要技术指标

| 序号 | 计量特性 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灵敏度 | ≥1×109cps或≥1×10-9amp |
| 2 | 分辨率 | 中分辨率≥3500；高分辨率≥8000或分辨率≥3000 |
| 3 | 质量轴/u | Ar40++++++：6.647~6.672； Ar40+++++：7.982-8.002； Ar40++++：9.978~10.003； C12+:11.997~12.002； Ar40+++：13.304~13.337； Ar40++：19.9803~19.9809； Al27+:26.947~27.015； Ar36+:35.922~36.012； Fe56+:55.864~56.004； Cu63+:62.850~63.008； As75+:74.827~75.015； Ar40Ar40+：79.9240~79.9244； Cu63Ar40+:102.763~103.020； Sn118+：117.9009~117.9013； Sn118Ar40+：157.8632~157.8634； Au197+:196.720~197.212； Pb208+：207.9759~207.9763； Pb208Ar40+：247.9383~247.9387 |
| 4 | 法拉第因子/离子效率 | 离子效率＞0.70 |
| 5 | 仪器稳定性 | 含量范围w/(mg/Kg) 相对允许偏差/% 0.005~0.1 100 >0.1~1 50 >1~10 30 >10~50 20 |

校准条件

6.1 实验室环境条件

根据仪器安装要求执行。

6.2 校准用样块

黄铜块。

钽块。

校准项目和校准方法

7.1 校准项目

直流辉光放电质谱仪校准项目见表2所示。

表2 直流辉光放电质谱仪的校准项目

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 外观检查 |
| 2 | 灵敏度校准 |
| 3 | 分辨率校准 |
| 4 | 质量轴校准 |
| 5 | 法拉第因子/离子效率校准 |
| 6 | 仪器稳定性校准 |

7.2 校准方法

7.2.1 外观检查

a）仪器应具有下列标识：仪器名称、型号、出厂编号、制造厂名、制造日期、额定工作电压及频率等。

b）被较仪器外形结构完好，所有紧固件均应安装牢固，无松动现象；各调节旋钮转动灵活，按键和开关均能正常工作，不应有影响仪器正常工作的机械损伤和缺陷。

c）被较仪器通电后各系统功能应正常，状态指示灯应指示正常。

7.2.2 灵敏度校准

在适当的放电条件下，考察钽块中Ta181的信号强度，强度不低于109cps或10-9amp。

7.2.3 分辨率校准

调谐仪器参数，在优化的放电条件下，中分辨率下钽块中Ta181主体峰的分辨率优于3500，高分辨下Ta181分辨率优于8000；对于没有中、高分辨率之分的辉光放电质谱仪，Ta181主体峰的分辨率优于3000。

7.2.4 质量轴校准

以黄铜块作样品，运行质量校正程序，分别对低、中、高分辨率下的质量轴进行校正。对于没有中、高分辨率之分的仪器，用钽作样品，进行质量轴校正。

7.2.5 法拉第因子/离子效率校准

以钽块作样品，运行法拉第校正程序。对于没有中、高分辨率之分的仪器，离子效率不小于0.70。

7.2.6 仪器稳定性校准

在优化的放电条件下，在合适的预溅射后，测试钽块中元素含量，不同含量范围的测试结果应不大于表3所列的相对允许偏差。

表3不同含量的相对允许偏差

| 含量范围w/(mg/Kg) | 相对允许偏差/% |
| --- | --- |
| 0.005~0.1 | 100 |
| >0.1~1 | 50 |
| >1~10 | 30 |
| >10~50 | 20 |
| >50~100 | 10 |

校准结果表达

按本校准规范要求校准的仪器，发给校准证书。证书包括封页和内页，每页及总页数的标识。封页包括标题（即校准规范证书），证书的标识（即编号），送校单位的名称和地址，被校对象的描述和标识，校准依据技术文件，校准使用的标准，校准证书签发人的签名等信息。内页包括校准项目，校准结果及其不确定度的说明等信息（校准规范证书格式见附录B）。

复校时间间隔

复校时间间隔由用户自定，建议不超过1年。在此期间，更换重要部件、维修、搬运或移动后，建议重新校准。

附录A

原始记录格式

- 基本信息                                                第    页  共    页

| 仪器名称 |  |
| --- | --- |
| 型号/规格 |  |
| 制造厂商 |  |
| 出厂编号 |  |
| 设备编号 |  |
| 委托单位 | 名 称 |  | 联系人 |  |
|  | 地 址 |  | 电 话 |  |
| 校准单位 | 名 称 |  | 校准人 |  |
|  | 地 址 |  | 校核人 |  |
| 校准依据 |  |
| 校准日期 |  |
| 证书编号 |  |

二、校准环境条件及测量设备

| 环境温度 |  | 环境湿度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其它环境条件 |  | 校准地点 |  |
| 计量标准 | 名 称 |  |
|  | 证书编号 |  |
|  | 标 准 值 |  |
|  | 不确定度 |  |
|  | 有效期至 |  |

三、校准结果

A.1 外观检查记录                                           第    页  共    页

| 检查项目 | 检查结果 |
| --- | --- |
| 1、仪器基本信息是否完整（包括仪器名称、型号、制造厂商、出厂编号、出厂日期、设备编号等） |  |
| 2、仪器配置是否齐全（包括仪器主机、辅助设备、配件等） |  |
| 3、仪器部件功能是否正常（包括按键开关、调节旋钮、指示灯等） |  |

A.2 质量轴校准记录

| 质量轴 | 理论质量数 | 实际质量数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 低分辨 | 中分辨 | 高分辨 |

A.3 分辨率校准记录

| 质量轴 | 分辨率 |
| --- | --- |
|  | 低分辨 | 中分辨 | 高分辨 |

A.4 灵敏度校准记录

| 质量轴 | 灵敏度/cps |
| --- | --- |
|  | 低分辨 | 中分辨 | 高分辨 |

第    页  共    页

A.5 法拉第因子/离子效率校准记录

| 法拉第因子/离子效率 |
| --- |
| 低分辨 | 中分辨 | 高分辨 |

A.6 仪器稳定性校准记录

| 质量轴 | 信号强度测定值/cps | RSD% |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

附录B

| 校 准 证 书 |
| --- |
| Calibration Certificate |
|  |  | 证 书 编 号: |  |  |
|  |  | Certificate No. |  |  |
|  | 委 托 单 位 |  |  |  |
|  | Client |  |  |  |
|  | 单 位 地 址 |  |  |  |
|  | Address of the Client |  |  |  |
|  | 器 具 名 称 |  |  |  |
|  | Description |  |  |  |
|  | 型 号/规 格 |  |  |  |
|  | Model/SPEC |  |  |  |
|  | 制 造 单 位 |  |  |  |
|  | Manufacturer |  |  |  |
|  | 出 厂 编 号 |  |  |  |
|  | Seial No. |  |  |  |
|  | 设 备 编 号 |  |  |  |
|  | Device No. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 批 准 人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Approved |  |  |
|  |  |  |  |  | 核 验 员 Checked |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 校 准 人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Calibrated |  |  |
| 校 准 日 期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |
| Calibration Date |  |  | Year |  | Month |  | Day |  |
| 建议在校准日期 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |
| Due Calibration Date |  |  | Year |  | Month |  | Day |  |
|  | 校准证书 |
|  | Calibration Certificate of |
|  | 证书编号: |  |
|  | Certificate No. |  |
|  | 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号: CHINA NATIONAL ACCREDITAION SERVICE FOR CONFORMITY ASSESSMENT LABORATORY CERTIFICATE: |
|  | 校 准 依 据 |  |
|  | Calibration Reference |  |
|  | 溯 源 性 说 明 |  |
|  | Traceability |  |
|  | 校 准 地 点 |  |
|  | Calibration Location |  |
|  | 环 境 条 件 | 室温(℃)： |  | 相对湿度(%)： |  | 其他： |  |
|  | Environmental conditions | temperature(℃) |  | Relative humidity(%) |  | Other |  |
|  | 本次校准所使用的主要计量标准器具 |
|  | Measurement Standards for Calibration |
|  | 名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
|  | Name | Measuring Range | Uncertainty/Accuracy Class/MPE | Certificate No. | Date of Expiry |
|  | 第2页 共3页 |

校准结果

外观检查 质量轴校准 分辨率校准 灵敏度校准 （5）法拉第因子/离子效率 （6）仪器稳定性 限制使用范围及条件： 以下空白

附录 C

直流辉光放电质谱仪校准结果不确定度评定

# C.1  概述

不确定度评定依据JJF 1059.1—2012，在符合本校准规范的测量条件下，可以直接使用本不确定度的评定结果。

# C.2  数学模型

# 在试验中，试验仪的各个参数通过仪表直接测量，被测量Y（即输出量）由N个其他量X1，X2，...XN,通过函数关系f来确定。如果测量量Y的估计值为y，输入量Xi的估计值为xi，则有：

| 测量参数 | 数学模型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 时间 |  | 直接测量 |
| 压力 |  |  |
| 流量 |  |  |
| 长度 |  |  |

# C.3  标准不确定度评定

# 测量不确定度有若干分量组成，每个分量用其概率分布的标准偏差估计值表征，称标准不确定度。标准不确定度表示的各分量用表示，根据分量测得值得到实验标准差的方法为A类评定，根据有关信息估计的先验概率分布得到实验标准差估计值的方法为B类评定。

# 的不确定度是y的不确定度的来源，来源包括测量仪器、传感器、管路因素、环境因素、测量人员、测量方法等。由随机效应导致的标准不确定度分量，其计算方法等同于不确定度的A类评定。

# 所测各量的不确定度分量认为是不相关或弱相关，不确定度评定中随机变量的置信概率为95 %，随机变量的概率分布为正态分布或t分布，计量特性不确定度均以相对不确定度表示，只对保证点的计量特性进行不确定度评定。

# C.3.1  的标准不确定度的A类评定

# A类不确定度估计值来源主要是各检验参量的测量不重复性，可以通过连续测量得到数据进行分析，连续测量21次。

# A类标准不确定度为：

# 其中：

# 为样本标准差

# 为n次独立测量的样本平均值

# C.3.2  的标准不确定度的B类评定

# 不确定度的B类评定又可称为B类不确定度的评定。B类不确定度的信息来源包括：试验仪技术资料，试验仪仪表量程配置、仪器说明书，检定、校准数据等。

# C.3.2.1  单一项B类不确定度

# 单一项指直接测量项，包括随机分量和系统分量，单一项B类不确定度考虑的分量为系统分量。

# C.3.2.1.1  根据检定、校准数据计算系统不确定度分量

# 依据标准JJF 1059.1—2012中4.5.3，若已知仪器的测量之值大部分可望的区间（合成扩展不确定度），同时明确给出了其合成扩展不确定度（或）与标准不确定度的比值（或k），既指明了包含因子（或k）的大小，标准B类相对不确定度可表示为：

# （C.1）

# C.3.2.1.2给出被测量x的精度等级（满量程示值误差）a计算系统不确定度分量。

# 依据标准JJF 1059.1-2012中4.3.3，被测量量分布的半区间为a，根据概率分布和要求的概率p确定k，则B类相对标准不确定度为：

# 式中：

# k——为扩展不确定度的倍乘因子，也称包含因子。按正态分布和95%的置信概率，k取值1.96。

# 例：转速测量仪表的精度为0.2级，则其相对B类标准不确定度为0.2/1.96。

# C.3.2.2  单一量B类标准不确定度的合成原则

# 采用直接测量法的参数，B类标准不确定度用其相关影响因素的B类标准不确定度的“方和根”法合成：

# （C.2）

# 式中：

# ——合成B类标准不确定度；

# ——各参数相关因素的的单项B类标准不确定度；

# n——相关因素数。

# C.4  合成标准不确定度的评定

# 不确定度合成方法符合JJF 1059.1—2012中4.4.4的规定。合成方法如下：

# 式中：

# ——合成标准不确定度；

# ——随机分量，不确定度的A类评定；

# ——系统分量，不确定度的B类评定。

# C.5  扩展不确定度的评定

# 扩展不确定度是被测量可能值包含区间的半宽度，扩展不确定度U按JJF 1059.1—2012中4.5.2的规定进行。

# 式中：

# k——包含因子，值取2，区间包含概率为95%。

# C.6  校准测量能力

# 校准测量能力是试验仪测量能力的体现，以试验仪测量参量不同试验方法下的扩展不确定度的最小值加以评定。

# Text boxes

发布

中华人民共和国工业和信息化部

直流辉光放电质谱仪

校准规范

Calibration Specification for

DC Glow Discharge Mass Spectrometers

JJF（有色金属）xxx—2020