JJF(有色金属) xxx─2020

铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜电动势耐腐蚀试验仪校准规范

（送审稿）

- Calibration Specification of Calibration Specification for Electromotive Force Corrosion Resistance Tester for Anodic Oxidation Films and Organic Polymer Films of Aluminum and Aluminum Alloys

××××-××-××发布                    ××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部

发布

铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜电动势耐腐蚀试验仪校准规范

Calibration Specification for

Electromotive Force Corrosion Resistance Tester for Anodic Oxidation

Films and Organic Polymer Films of Aluminum and Aluminum Alloys

JJF（有色金属）xxx—2020

归 口 单 位：中国有色金属工业协会

主要起草单位：国标（北京）检验认证有限公司

参加起草单位：国合通用测试评价认证股份公司

国家有色金属质量监督检验中心

本规范条文由中国有色金属工业协会负责解释

本规范主要起草人：

郝雪龙（xxx）

参加起草人：

xxx（xxx）

目录

引   言	I

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

3.1 腐蚀电位	1

3.2 腐蚀时间	1

3.3 表面温度	1

3.4 蠕动泵的转速	1

3.5 计量单位	1

4 概述	2

5 计量特性	2

5.1 试验仪试验台	2

5.2 电动势测量	2

5.3 加液系统	2

5.4性能曲线偏离	2

6 计量器具控制	3

6.1 环境条件	3

6.2 测量标准及其它设备	3

7 校准项目和校准方法	3

7.1 校准项目	3

7.2 校准方法	3

8 校准结果表达	3

9 复校周期	4

10 附录A 校准原始记录	5

11 附录B 校  准  证  书	6

12 附录 C 不确定度评定	9

引   言

本规范按JJF 1071—2010的要求编写。

- 电动势耐腐蚀试验仪校准规范

  - 范围

本校准规范适用于测量范围为转速（0～100）rpm、温度（室温～90）℃、电位（0～9.9）mV、电解池容积（0～5.5）mL的电动势耐腐蚀试验仪（以下简称试验仪）的校准，用于规范校准方法、提升专业计量测试水平、提高电动势耐腐蚀试验仪产品性能检测数据的准确性和可靠性。

其他类型电动势耐腐蚀实验仪可参照本校准规范参照执行。

  - 引用文件

下列文件对于本文件的应用必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

JB/T 871 模拟指示式转速表

JB/T5221 接触式手持数字转速表

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

JJF 1309 温度校准仪校准规范

JJF 1101 环境箱温湿度校准规程

JJG 123 直流电位差计检定规程

JJG 238 时间间隔测量仪检定规程

JJG 326 转速标准装置检定规程

GB/T 22773 机械秒表

GB/T 22778 液晶数字式石英秒表

  - 术语和计量单位

    - 腐蚀电位

- 试验过程中，试样被电解液腐蚀，与电解池之间产生一定电势（毫伏值）。

    - 腐蚀时间

- 试样经恒温腐蚀，腐蚀电位达到规定阈值所用时间。

    - 表面温度

- 使用加热板对试样进行加热，实际校准中校准试样表面温度。

    - 蠕动泵的转速

- 加液采用了蠕动泵自动控制进行，可通过控制蠕动泵转速调节试验的加液量。

    - 计量单位

- 毫伏（mV），秒（s），摄氏度（℃），转数/分（rpm）。

  - 概述

- 试验仪包括加液系统、温控系统、试验台、测量数据采集系统、综合分析系统和图像处理系统构成，用于评测铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜产品的耐腐蚀性能。通过测试绝缘膜开始试验到腐蚀击穿导通电位达1mV的时间评价膜层耐腐蚀性能，电动势耐腐蚀试验仪示意图如图1所示。

- 图1 电动势耐腐蚀试验仪示意图

  - 计量特性

- 5.1 试验仪试验台

- 试验仪试验台具有加热功能，温度控制为室温~90℃，温度数据实时上传控制系统。试验台上端垂直方向有上下移动的金属电解池，可以压住试验台上的样品，样品最大尺寸应不超过15cm、试验台应经过镀铬处理，具有较强的耐腐蚀性能。

- 5.2 电势测量

- 电动势测量采用了人工智能测试控制仪表，可实时测量并将数据传输到控制系统，采集速度为3点/s，并与阈值进行比较分析，当电势达到设定要求时迅速停止试验，并记录实验数据。

- 5.3 加液系统

- 加液采用蠕动泵自动控制进行，可通过调节蠕动时间或管路直径调节加液量和转速。为保证实验的准确性，应保持加液与腐蚀电位测试同步，蠕动泵的转速为（0~100）rpm可控。

- 5.4性能曲线偏离

- 试验仪各参数测量允差值（见表1）。

- 表1  保证点参数测量允差值

| - 测量参数 | - 允许偏差 - % |
| --- | --- |
| - 转速n | - ±2.0 |
| - 温度T | - ±5.0 |
| - 电位P | - ±2.0 |

  - 计量器具控制

    - 环境条件

- 试验应在（23±5）℃，湿度≤70%的条件下进行，校准过程中温度波动不大于3℃在常温条件下进行，适宜温度（25±3）℃。

    - 校准用标准器

- 6.2.1 转速表，符合JB/T 871或JB/T5221要求，用于校准蠕动泵的转速。

6.2.2 温湿度巡检仪，用于校准试验台表面温度。

6.2.3 直流毫伏发生器，用于校准电位。

6.2.4 电位差计，符合JJG 123要求，用于校准电位。

- 6.2.4 秒表，符合GB/T 22773或GB/T 22778要求，用于校准腐蚀时间。

  - 校准项目和校准方法

    - 校准项目

| - 序号 | - 校准项目 |
| --- | --- |
| - 1 | - 转速 |
| - 2 | - 温度 |
| - 3 | - 电位 |
| - 4 | - 腐蚀时间 |

    - 校准方法

      - 蠕动泵的转速

- 按JJG 326规定，使用转速表对蠕动泵的转速进行校准，蠕动泵转速误差为±2%。

      - 表面温度

- 按JJF 1309规定，使用温湿度巡检仪对试验台表面温度进行校准，应在试验位置选取5个点测量表面温度并求平均值，温度波动5%，温度偏差为±2℃。

      - 电位

- 按JJG 123规定，使用直流毫伏发生器校准数字表电位，电位误差为±1%。

      - 腐蚀时间

- 使用秒表对腐蚀时间进行校准，腐蚀时间误差为±1%。

  - 校准结果表达

校准原始记录应包含的内容见附录A。校准结果应记录在校准证书和校准报告上，校准证书的格式见附录B。

  - 复校周期

建议复校周期为2年。根据被校仪器的使用环境条件、频率等也可由用户自主决定复校时间间隔。

  - 附录A 校准原始记录

校准原始记录格式

中心编号/证书编号：                               校准日期：

送检单位：                                         校准依据：

| 被校设备信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器具名称 |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 型号/规格 |  |  |  | 设备编号 |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  | 制造厂 |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  | 环境条件 |  | ℃ %RH |  |
| 标准器信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 | 标准器型号 | 编号 | 准确度等级 |  | 证书编号 |  | 有效期 |

| 序号 | 校准项目 | 实测值 |  |  | 平均值 | 扩展不确定度 U/（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转速（rpm） |  |  |  |  |  |
| 2 | 表面温度（℃） |  |  |  |  |  |
| 3 | 电位（mV） |  |  |  |  |  |
| 4 | 腐蚀时间（s） |  |  |  |  |  |

- 校准人：                                                 核验人：

  - 附录B 校  准  证  书

| XXXX XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校 准 证 书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calibration Certificate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 证 书 编 号: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Certificate No. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 委 托 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Client |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单 位 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Address of the Client |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器 具 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Description |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型 号/规 格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Model/SPEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制 造 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manufacturer |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出 厂 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seial No. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 备 编 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Device No. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 批 准 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Approved |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 核 验 员 Checked |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 校 准 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Calibrated |  |  |  |  |
| 校 准 日 期 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |
| Date of Calibration |  |  |  | Year |  | Month |  | Day |  |

|  | XXXX校准证书 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Calibration Certificate of XXXX |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 证书编号: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certificate No. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书号: CHINA NATIONAL ACCREDITAION SERVICE FOR CONFORMITY ASSESSMENT LABORATORY CERTIFICATE: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校 准 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calibration Reference |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溯 源 性 说 明 |  | 本次校准所使用的标准器具的量值可溯源至国家基准 |  |  |  |  |  |
|  | Traceability |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 校 准 地 点 |  | XXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  | Calibration Location |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环 境 条 件 |  | 室温(℃)： |  | 相对湿度(%)： |  | 其他： | / |
|  | Environmental conditions |  | temperature(℃) |  | Relative humidity(%) |  | Other |  |
|  | 本次校准所使用的主要计量标准器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Measurement Standards for Calibration |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 | 测量范围 |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  | 证书编号 | 有效期至 |  |
|  | Name | Measuring Range |  | Uncertainty/Accuracy Class/MPE |  | Certificate No. | Date of Expiry |  |
|  | 第2页 共3页 |  |  |  |  |  |  |  |

证书编号：

| - 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 校准项目 | - 校准结果 | - 扩展不确定度 |
| 转速 |  |  |
| 表面温度 |  |  |
| 电位 |  |  |
| 腐蚀时间 |  |  |
| 以下空白 |  |  |

第3页  共3页

12 附录 C 不确定度评定

电动势耐腐蚀试验仪测量结果不确定度评定

- C.1  概述

不确定度评定依据JJF 1059.1—2012，在符合本校准规范的测量条件下，可以直接使用本不确定度的评定结果。

C.1.1 测量依据

依据《JJF1101－2003环境试验设备温度、湿度校准规范》对温湿度检定箱进行校准。

C.1.2 被测对象

选用电动势耐腐蚀试验仪为被测对象，其温度范围为（室温～90）℃。

C.1.3 测量方法及主要设备

采用直接比较法进行校准，参照《JJF 1101－2003环境试验设备温度、湿度校准规范》对环境试验设备的温湿度进行校准，并进行数据处理。

校准用标准器为温湿度巡检仪，其规格参数如下：

温度测量范围：（-60～1200）℃；

湿度测量范围：（20～95）%RH；

温度分辨力：0.1℃；

湿度分辨力：0.1%RH；

温度不确定度：U=(0.1～3)℃（k=2）；

湿度不确定度：U=1.1%RH（k=2）。

C.2 测量模型及不确定度来源分析

C.2.1 测量模型

温度偏差测量模型

Δtd=td−(to+Δt0)             （1）

式中：Δtd— 温度偏差，℃；

td— 被测设备温度示值算术平均值,℃；

to— 标准器在被测设备中心点温度示值算术平均值, ℃；

Δt0— 标准器温度示值修正值,℃。

C.2.2 测量结果不确定度的主要来源分析

环境试验设备温度偏差测量结果不确定度的主要来源：

（1）被测设备的温度测量重复性引入的不确定度uA (t)；

（2）被测设备温度示值分辨力引入的不确定度u B1 (t)；

（3）校准装置温度示值分辨力引入的不确定度u B2 (t)；

（4）校准装置温度修正值引入的不确定度u B3 (t)。

C.3 环境试验设备温度偏差测量不确定度的评定

C.3.1 测量重复性标准不确定度uA (t)

重复性可以通过连续测量得到测量值，采用A类方法进行不确定度的评定。

将温湿度巡检仪的温度传感器放入电动势耐腐蚀试验仪内，设定电动势耐腐蚀试验仪内控制温度为60℃，稳定后读温湿度巡检仪在试验仪内中心点处的温度示值和试验仪的温度示值。在重复条件下，连续测量15次，得到温度测量值如下表所示。

表C1  电动势耐腐蚀试验仪温度测量重复性实验结果

| 测量次数 | 标准读数（℃） | 被测读数（℃） | 测量次数 | 标准读数（℃） | 被测读数（℃） | 测量次数 | 标准读数（℃） | 被测读数（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60.1 | 60.0 | 6 | 60.2 | 60.0 | 11 | 60.3 | 60.0 |
| 2 | 60.2 | 60.0 | 7 | 60.2 | 60.0 | 12 | 60.3 | 60.0 |
| 3 | 60.2 | 60.0 | 8 | 60.3 | 60.0 | 13 | 60.3 | 60.0 |
| 4 | 60.3 | 60.0 | 9 | 60.3 | 60.0 | 14 | 60.3 | 60.0 |
| 5 | 60.1 | 60.0 | 10 | 60.3 | 60.0 | 15 | 60.2 | 60.0 |

单次测量算术平均值为：x=1ni=1nxi=60.24（℃）

单次测量实验标准偏差为：sx=i=1n(xi−x)2n−1=0.06（℃）

重复性测量引入的标准不确定度分量uA (t)=Sx =0.06（℃）

C.3.2 被测设备温度示值分辨力引入的标准不确定度分量u B1 (t)的评定

由于数字示值由依次排列的数字显示,不能用分度值的分数来细分示值，而模拟示值变为数字示值具有一个化整过程，即采取四舍五入的法则。这样数字示值与假设的模拟示值之间的差值为化整误差。这样数字示值分辨力δx就带入了测量不确定度。在进行环境试验设备的校准时，通过被测设备的数显温控仪来读取被测的温度示值，所以在测量过程中存在数字示值分辨力δx带来的测量不确定度。根据JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》中4.3.3条，数字示值分辨力δx的分布按均匀分布处理，其引入的测量不确定度可按照B类进行评定。

数字示值分辨力δx带来的测量不确定度u B1 (t)为：

u B1 (t)=δx23=0.29δx

式中：δx— 数字示值的分辨力，其为环境试验设备的温度示值末位有效数字的一个增量P，则电动势耐腐蚀试验仪的分辨力为δx=1×P=1×0.1℃=0.1℃

则u B1 (t)=0.29δx=0.029（℃）。

C.3.3 温湿度巡检仪温度示值分辨力引入的标准不确定度分量u B2 (t)的评定

如同3.2所述，温度巡检仪的温度示值分辨力δx=0.01℃

则：

u B2 (t)= 0.29δx=0.0029（℃）。

C.3.4 温湿度巡检仪温度修正值引入的标准不确定度分量u B3 (t)的评定

由修正值引入的标准不确定度u B3 (t)用B类标准不确定度评定。由温度巡检仪的校准证书可知，其扩展不确定度为：U=0.02℃(k=2)；

则：

u B3 (t)=0.022=0.01（℃）

C.3.5 温湿度巡检仪的B类测量不确定度uB (t)

由于B类测量不确定度各分量互不相关，则

uB (t)=uB12(t)+uB22(t)+uB32(t)

=0.0292+0.00292+0.012

=0.031（℃）

C.3.6 温湿度巡检仪温度的合成标准不确定度uC (t)

由于A类和B类测量不确定度互不相关，则

uC (t)= uA2(t)+u2(t)

=0.062+0.032

=0.07（℃）

C.3.7 温湿度巡检仪温度的扩展不确定度U

最终得到温湿度巡检仪温度部分的扩展不确定度U为：

U=k×uc(t)=2×0.07=0.14 （℃） （k=2）

C.3.8 扩展不确定度的汇总与表示

通过上述的分析和估算，可将不确定度按其来源、类型、不确定度数值、概率分布、包含因子等进行汇总，见表C2。

表C2 电动势耐腐蚀试验仪温度测量结果不确定度一览表

| 序号 | 不确定度来源 | 类型 | 不确定度（℃） | 概率分布 | 包含因子k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度测量重复性 | A | 0.06 | 正态 | - |
| 2 | 被测设备温度示值分辨力引入 | B | 0.029 | 均匀 | 3 |
| 3 | 温度巡检仪温度示值分辨力引入 | B | 0.0029 | 均匀 | 3 |
| 4 | 温度巡检仪温度修正值引入 | B | 0.01 | 均匀 | 3 |
| 5 | 电动势耐腐蚀试验仪 | 合成 | 0.07 | 正态 | - |
| 6 | 电动势耐腐蚀试验仪 | 扩展 | 0.14 | 正态 | 2 |

C.3.9 评定其他温度校准点的测量不确定度

同理分析，在其他温度点的不确定度评定可以重复上述过程，得到其扩展不确定度，详见下表所示：

表C3 各温度校准点扩展不确定度数据

| 测试点 | 扩展不确定度 |
| --- | --- |
| 20℃ | 0.1℃ |
| 40℃ | 0.1℃ |
| 60℃ | 0.2℃ |
| 80℃ | 0.3℃ |
| 100℃ | 0.4℃ |