计量规范征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：双联电解分析仪校准规范                                             承办人：陈雄飞

标准项目负责起草单位：国标（北京）检验认证有限公司  电话：18310532310       2020年4月20日填写

共2 页 第 1页

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.1，4.2 | PN——测得的被校仪器电压或电流的输出值和YX——测得被校仪器电压或电流的输出值是一个值吗？如是，建议用统一符号。 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 | － |
|  | 6.2.1 | a）、b）和c）“被较仪器”应为“被校仪器” | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
|  | 附录B 校准证书 | 删除“建议在校准日期”，理由：CNAS-CL01：2018 7.8.4.3 校准证书或校准标签不应包含校准周期的建议，除非已与客户达成协议。 | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
|  | 附录 C | 缺“测量不确定度报告” | 广东省工业分析检测中心 | 采纳 |  |
|  | 4.1，4.2 | 公式（2）中PN与公式（3）中YX均表示为测得被校仪器电压或电流的输出值，可统一符号。 | 中铝洛阳铜业检测技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 5.1.3 | 相对湿度≤75%不规范，缺少控制下限。若环境干燥因产生静电，对测量有干扰。可表述60%±15%。 | 中铝洛阳铜业检测技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2.1 | a)、b)、c)中被较仪器应为被校仪器。 | 中铝洛阳铜业检测技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2.2 | a）电解电流强度特定值应有描述选取特定值详细规则。比如选多少个基本点及基本点如何选取。 | 中铝洛阳铜业检测技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2.3 | a）电解电压强度特定值应有描述选取详细规则。比如选多少个基本点及基本点如何选取。 | 中铝洛阳铜业检测技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2.3 | a）采用直流电压电流表中电流应去掉。 | 中铝洛阳铜业检测技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 附录B | 校准证书中“建议在校准日期”应写成“建议复校时间间隔”：1年，送校单位也可按实际使用情况自主决定。 | 中铝洛阳铜业检测技术有限公司 | 部分采纳 | 去掉“建议再校准日期”内容 |
|  | 6.1 | 由于电解仪器在应用过程中需长时间电解，有些方法甚至电解时长达到17个小时，是否需要做电解仪器相关指标的稳定性。 | 中铝洛阳铜业检测技术有限公司 | 采纳 |  |
|  | 1 | 本规范适用于台式双联电解分析仪的校准。建议去掉“台式”，不用特指。 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 采纳 |  |
|  | 2 | 建议修改为： 凡注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范： JJF 1001—2011 通用计量术语及定义 ...... | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3 | 最终采用称量法进行精密的定量分析，修改为：采用重量法进行分析。 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2.3 | 电压示值误差，单位为伏特（V）。 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 采纳 |  |
|  | 6.2.3 | ——测得的电流输出值，单位为伏特（V）； | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 采纳 | － |
|  | 6.2.2 | ——测得的电流输出值，单位为安培（A）； | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 采纳 |  |
|  | 编制说明 | 成员单位：中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：5个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：3个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：3个；

（4）没有回函的单位数：2个。