ICS 77.120.99

H 68

YS/T ××××—202×

高纯锡化学分析方法

杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

Methods for chemical analysis of high purity rhodium

Determination of impurity elements content

Glow discharge mass spectrometry

（预审稿）

202×－××－××  发布　　　　　　　　　202×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部	发布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出和归口。

本标准负责起草单位：国合通用测试评价认证股份公司，国标（北京）检验认证有限公司。

本标准参加起草单位：金川集团股份有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、峨嵋半导体材料研究所、贵研铂业股份有限公司。

本标准主要起草人：刘红、刘英、 杨复光、陈雄飞、王长华、胡芳菲、刘鹏宇、李娜

高纯锡化学分析方法

杂质元素含量的测定

辉光放电质谱法

1	范围

本标准规定了高纯锡中杂质元素含量的测定方法，测定元素见附录A的附表A.1。

本标准适用于高纯锡中杂质元素含量的测定。各元素测定范围见附表A.1。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ASTM E 135 金属、矿石及相关材料中涉及分析化学的相关术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 背景空白样品:7N或者7N以上的锡样品（比被测杂质元素含量更低）作为背景空白样品，检测仪器的背景空白。

3.2质量校正标准样品：已知化学成分的黄铜合金材料，用于对辉光放电质谱仪进行精确质量校正。

# 3.3仪器检测器校正标准样品：高纯钽材料，进行仪器检测器校正。

4  方法提要

高纯锡样品作为放电阴极进行辉光放电，其表面原子被等离子体中带电粒子轰击发生溅射，溅射产生的原子被离子化后，离子束通过电场加速进入质谱仪进行测定。在每一待测元素选择的同位素质量处以预设的扫描点数和积分时间对应谱峰积分，所得面积为谱峰强度。无标准样品时，计算机根据仪器软件中的“典型相对灵敏度因子”自动计算出各元素的质量分数；有标准样品时，需通过与被测试样相同的分析条件、离子源结构以及测试条件下对标准样品进行独立测定获得相对灵敏度因子，应用该相对灵敏度因子计算出各元素的质量分数。

5  试剂或材料

除非另有说明，在分析中所使用的试剂均为优级纯；所用的水为一级水，其电阻率要求达到18.0MΩ·cm。

5.1  盐酸(ρ1.19g/mL)。

5.2  硝酸(ρ1.42g/mL)。

5.3  盐酸（1+1）。

5.4  硝酸（1+1）。

5.5  无水乙醇(ρ0.789g/mL)。

5.6 氮气（体积分数大于99.99%）。

5.7  高纯氩气（体积分数大于99.9995%）。

5.8 高纯锡标准物质：条件允许的情况下，利用有证或具有溯源性的高纯铝标准物质生成待测元素的相对灵敏度因子RSFx。

5.9 背景空白样品:6N或者6N以上的锡样品（比被测杂质元素含量更低）作为背景空白样品，检测仪器的背景空白。

5.10质量校正标准样品：已知化学成分的黄铜合金材料，用于对辉光放电质谱仪进行精确质量校正。5.11仪器检测器校正标准样品：高纯钽材料，能使仪器产生同时位于不同检测器线性动态范围内的稳定信号，用于在相同分析种使用不同的离子收集器测量离子流的情况下检定高分辨率辉光放电质谱仪检测系统的离子计数效率。

6  仪器设备

6.1  辉光放电质谱仪：质量分辨率大于9000。工作参数见附录A.3。

6.2  制样加工设备：能够将试样加工成满足仪器要求的形状和大小，并使其具有平坦光滑的表面，包括切割机、压片机、抛磨机、超声清洗机等。

7  试样

7.1试样具有均匀性和代表性。

7.2 试样不应采取母材的表面，将试样制备成为块状，要求至少有一个用于辉光放电的光滑平面；试样大小要求能放入辉光放电样品夹空腔内并且其光滑平面能覆盖住样品夹上的放电孔；试样的厚度要求将样品装入样品夹后不影响离子源室的闭合。

7.3在装样之前，试料的表面应通过腐蚀清洗：用乙醇(5.5)清洗样品表面上的油污，后用超纯水清洗，用盐酸(5.3)腐蚀10min，用超纯水反复冲洗后，在超声机中超声清洗10min，用水冲洗后，用高纯氮气(5.6)吹干，装载在片状样品池上进行测试。

8  试验步骤

# 8.1 仪器准备工作

# 8.1.1质量校正：使用黄铜标准样品（5.10）对辉光放电质谱仪进行精确质量校正，确定质量峰的位置。

# 8.1.2将辉光放电质谱仪调节到分析所需的质量分辨能力和合适的质量峰形状。

# 8.1.3如果该仪器在相同分析中使用不同的离子收集器测量离子流，则需要用仪器检测器校正标准样品（5.11）测定每个检测器相对于其他检测器的测量效率以确保检测系统性能正常。

# 8.2 空白试验

条件允许，应在与试样相同的条件下测量背景空白样品（5.9）。

# 8.3 测定

# 8.3.1试样装入

# 试样清洗吹干完毕后，应迅速装载到辉光放电离子源中，并使试样的清洁表面在实验室环境的暴露时间最小化。将制备好的试样装入到高分辨率辉光放电质谱仪离子源中，开启辉光放电。

# 8.3.2试样预溅射

在正式采集数据前进行一段时间的预溅射，然后将辉光放电离子源溅射条件调节到分析所需要的条件。调节GDMS (5.1)参数直到分析时所需的质量分辨率（中分辨率达到4000左右，在高分辨率达到9000左右），合适的信号强度和合适的基体质量扫描峰形状。

# 8.3.3同位素与分辨率的选择

对于GDMS 中多原子离子等干扰是确实存在的，为了得到准确的分析结果, 必须将影响准确测定离子强度的干扰排除或者减小到最低的程度。选择合适的质量数和选择合适的分辨率，如附表A.2所示：

8.3.4  相对灵敏度因子的测定

8.3.4.1半定量分析

半定量分析时，根据仪器软件中的“典型相对灵敏度因子”可用作被测元素的相对灵敏度因子。

8.3.4.2定量分析

定量分析时，使用锡标准物质（待测元素的含量比检出限大100倍且小于100mg/kg）进行实验，连续4次的测定数据满足表3要求时，取4次测定数据的平均值，按式（1）得出被测元素相对灵敏度因子(RSF)。

………………… (1)

式中：

RSF（X/Sn）       在特定辉光放电条件下测定Sn中元素X的相对灵敏度因子；

ω（X）          元素X的质量分数，单位为微克每千克（μg/kg）；

A（Xi）         元素X的i同位素丰度；

I（Snj）         元素Sn的j同位素谱峰强度；

ω（Sn）         基体元素Sn的质量分数定义为1.00×109， 单位为微克每千克（μg/kg）；

A（Snj）        基体元素Sn的j同位素丰度；

I（Xi）         元素X的i同位素谱峰强度；

表3相对灵敏度因子测定所需的相对标准偏差（RSD）

| 分析含量范围（mg/kg） | RSD % |
| --- | --- |
| 100-1000 | 5 |
| 1-100 | 10 |
| 0.1-1 | 20 |

# 8.3.5样品测量

8.3.5.1按照5. 1将仪器调节处在最佳状态，在预分析溅射条件下开始辉光放电。

8.3.5.2在确定相对灵敏度因子相同的分析条件下，测定样品中痕量元素的含量。最后三次测量数据的相对标准偏差应满足表4， 则应对测量数据进行确认，并计算最后三个测量数据的平均值。

表4：等离子体稳定性测试所需的相对标准偏差（RSD）

| 分析含量范围/(mg/kg) | 相对标准偏差/％ |
| --- | --- |
| 5~10 | 10 |
| 0.5~5 | 30 |
| 0.05~0.5 | 50 |
| 0.01~0.05 | 80 |
| 0.001~0.01 | 100 |

# 9结果分析

被测元素的含量以质量分数wx计，以µg/kg表示，按公式（1）计算：

……………………………… (1)

式中：

wx             待测元素质量分数，单位为微克每千克µg/kg

RSF(x/Sn)       在特定辉光放电条件下测定Sn中X元素的校正系数，即“典型相对灵敏度因子”

Ix             待测元素X的同位素谱峰强度，cps

ISn                      元素的同位素谱峰强度，cps

ASn            Sn元素的同位素丰度

Ax                        待测元素X的同位素丰度

WSn                      Sn的质量分数定义为1.00×109，µg/kg。

# 10精密度

# 10.1重复性

# 在同一实验室，由同一操作者使用相同设备，按照相同的方法，并在短时间内对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的相对偏差不超过表5所列的重复性条件下的允许相对偏差。

# 表5 重复性条件下的允许相对偏差

| 分析含量范围（mg/kg） | 允许相对偏差RD/% |
| --- | --- |
| 5~10 | 10 |
| 0.5~5 | 30 |
| 0.05~0.5 | 50 |
| 0.01~0.05 | 80 |
| 0.001-0.010 | 100 |

# 10.2 再现性

# 在不同的实验室，由不同的操作者使用不同的设备，按相同的测试方法，对同一被测对象相互独立进行测试获得的两次独立测试结果的相对偏差不超过表6所列的再现性条件下的允许相对偏差。

# 表6再现性条件下的允许相对偏差

| 分析含量范围（mg/kg） | 允许相对偏差RD/% |
| --- | --- |
| 5~10 |  |
| 0.5~5 |  |
| 0.05~0.5 |  |
| 0.01~0.05 |  |
| 0.001-0.010 |  |

# 11 报告

# 试验报告至少应包含以下内容：

# 试样名称；

# 本标准编号；

# 分析结果及其表示；

# 与基本分析步骤的差异；

# 测定中观察到的异常现象；

# 试验日期。

# 12质量保证和控制

应用标准样品或控制样品，根据日常样品检测工作量定期校核本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

附 录 A

（资料性附录）

表A.1  测定范围

| 元素 | 测定范围/ug/kg | 元素 | 测定范围/ug/kg | 元素 | 测定范围/ug/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 1~10000 | Zn | 1~10000 | Tb | 1~10000 |
| Be | 1~10000 | Ga | 5~10000 | Dy | 1~10000 |
| B | 1~10000 | Ge | 5~10000 | Ho | 1~10000 |
| F | 5~10000 | As | 5~10000 | Er | 1~10000 |
| Na | 1~10000 | Se | 5~10000 | Tm | 1~10000 |
| Mg | 1~10000 | Br | 5~10000 | Yb | 1~10000 |
| Al | 1~10000 | Rb | 1~10000 | Lu | 1~10000 |
| Si | 1~10000 | Sr | 1~10000 | Hf | 1~10000 |
| P | 1~10000 | Y | 1~10000 | Ta | 1~10000 |
| S | 50~10000 | Zr | 1~10000 | W | 1~10000 |
| Cl | 50~10000 | Nb | 1~10000 | Re | 1~10000 |
| K | 1~10000 | Mo | 1~10000 | Os | 1~10000 |
| Ca | 1~10000 | Ru | 1~10000 | Ir | 1~10000 |
| Sc | 1~10000 | Rh | 1~10000 | Pt | 1~10000 |
| Ti | 1~10000 | Pd | 1~10000 | Au | 1~10000 |
| V | 1~10000 | Ag | 1~10000 | Hg | 1~10000 |
| Cr | 1~10000 | Cd | 1~10000 | Tl | 1~10000 |
| Mn | 1~10000 | Sn | 基体 | Pb | 1~10000 |
| Fe | 1~10000 | Nd | 1~10000 | Bi | 1~10000 |
| Co | 1~10000 | Sm | 1~10000 | Th | 1~10000 |
| Ni | 1~10000 | Eu | 1~10000 | U | 1~10000 |
| Cu | 1~10000 | Gd | 1~10000 |  |  |

表A.2  测定元素及同位素表

| 元素 | 同位素 | 分辨率 | 元素 | 同位素 | 分辨率 | 元素 | 同位素 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li | 7 | 中 | Zn | 66 | 中 | Tb | 159 | 中 |
| Be | 9 | 中 | Ga | 69 | 中 | Dy | 163 | 中 |
| B | 11 | 中 | Ge | 70 | 中 | Ho | 165 | 中 |
| F | 19 | 中 | As | 75 | 中 | Er | 166 | 中 |
| Na | 23 | 中 | Br | 79，81 | 高 | Tm | 169 | 中 |
| Mg | 24 | 中 | Se | 77，82 | 高 | Yb | 172 | 中 |
| Al | 27 | 中 | Rb | 85 | 中 | Lu | 175 | 中 |
| Si | 28 | 中 | Sr | 88 | 中 | Hf | 178 | 中 |
| P | 31 | 中 | Y | 89 | 中 | Ta | 181 | 中 |
| S | 32 | 中 | Zr | 90 | 中 | W | 184 | 中 |
| Cl | 35 | 中 | Nb | 93 | 中 | Re | 187 | 中 |
| K | 39 | 高 | Mo | 95 | 中 | Os | 190 | 中 |
| Ca | 44 | 中 | Ru | 101 | 中 | Ir | 191 | 中 |
| Sc | 45 | 中 | Rh | 103 | 中 | Pt | 194 | 中 |
| Ti | 48 | 中 | Pd | 105 | 中 | Au | 197 | 中 |
| V | 51 | 中 | Ag | 109 | 中 | Hg | 202 | 中 |
| Cr | 52 | 中 | Cd | 111 | 中 | Tl | 205 | 中 |
| Mn | 55 | 中 | Sn | 120 | 中，高 | Pb | 208 | 中 |
| Fe | 56 | 中，高 | Nd | 146 | 高 | Bi | 209 | 中 |
| Co | 59 | 中 | Sm | 152 | 中 | Th | 232 | 中 |
| Ni | 58 | 中 | Eu | 151 | 中 | U | 238 | 中 |
| Cu | 63 | 中 | Gd | 155 | 中 | / | / |  |

表A.3 Element GD辉光放电质谱仪器主要工作参数

| 参数 Parameters | 数值 Value |
| --- | --- |
| Discharge Current/mA | 38 |
| Discharge Voltage/V | 900~1100 |
| Discharge Gas/(mL/min) | 470 |
| Extraction /V | -2000 |
| Focus/V | -986 |
| X-deflection /V | -0.96 |
| Shape/V | 128 |
| Y-deflection /V | -0.10 |

# Text boxes

YS

中华人民共和国有色金属行业标准