高铋铅化学分析方法

第7部分：铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

北矿检测技术有限公司

韩晓 孙计先 阮桂色

2020年6月

高铋铅化学分析方法

第7部分：铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

编制说明

一、工作简况

1.1 方法概况

1.1.1 项目的必要性

高铋铅是铅精矿、银精矿、含铋二次杂料等通过配矿，经火法冶炼得到的中间产品。随着冶炼技术的不断发展，为了最大限度地回收二次资源，减少排放，为了追求效率、利润的最大化，这种将杂料等混入铅精矿常规冶炼过程的冶炼方式日益普及。目前国内生产高铋铅的冶炼企业主要有昆明西科工贸有限公司、湖南金旺铋业股份有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、湖南宇腾有色金属股份有限公司、永兴县雄风有色金属有限责任公司等，这些企业高铋铅年产量大多在3～8万吨之间。目前，高铋铅一方面作为中间产品直接交易，另一方面，通过电解的方式进一步生产得到主产品电铅及副产品阳极泥等。因原料来源与成分、冶炼前的处理作业及处理的工艺流程等，各冶炼厂生产的高铋铅中Pb、 Bi、 Au、 Ag、 Cu 、Sb、 Sn、In等计价元素以及As、Fe、Ni、Cd、Zn等有害元素的成分波动较大。因此，准确、快速测定出高铋铅中各种成分，对市场贸易结算、指导后续冶炼生产，均具有很重要的现实性和必要性。

1.1.2 适用范围

本标准适用于高铋铅中铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋量的测定。各元素测定范围见表1。

表1  测定范围

| 元素 | 测定范围w/% | 元素 | 测定范围w/% |
| --- | --- | --- | --- |
| Cu | 0.10～5.00 | Fe | 0.001～0.10 |
| Ni | 0.001～0.10 | Cd | 0.001～0.050 |
| As | 0.50～7.00 | Sb | 0.50～5.00 |
| Bi | 1.00～7.00 |  |  |

1.1.3可行性

北矿检测技术有限公司为国家重有色金属质量监督检验中心、国家进出口商品检验有色金属认可实验室、中国有色金属工业重金属质检中心、科技成果检测鉴定国家级检测机构，在国内有色金属分析领域具有权威地位。公司拥有多台火焰原子吸收光谱仪、电感耦合等离子体原子发射光谱仪、电感耦合等离子体质谱仪，具备项目研究所需的仪器设备。标准起草人员多次参与有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。

目前国内市场上高铋铅年产量达数万吨，本标准的建立对企业在后续生产及市场交易提供有力的指导。本标准在起草、调研中得到了湖南金旺铋业股份有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司、湖南有色地质勘探研究院等企业的积极响应。

1.1.4 要解决的主要问题

目前国内尚无原子发射光谱测定高铋铅的化学分析方法，导致贸易有争议时得不到快速的解决。高铋铅中含有很多杂质元素，市场上比较关心的是此类物料中铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋的含量，因此建立原子发射光谱测定高铋铅的铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋的含量的检测分析方法，可为后续生产和市场交易提供依据。

1.2 任务来源

根据国家标准化管理委员会及工业和信息化部标准计划项目的安排要求，全国有色金属标准化技术委员会“关于印发《铜磁铁矿化学分析方法 第12部分：硫量的测定》等14项标准任务落实会会议的通知”（有色标秘[2019]21号）及相关会议纪要的文件精神，确定《高铋铅化学分析方法 第7部分：铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》由北矿检测技术有限公司负责起草。项目计划编号为工信厅科[2018]73号2018-2028T-YS。

协助起草单位包括湖南金旺铋业股份有限公司、广东省工业分析检测中心、金川集团股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、连云港出入境检验检疫局、郴州市金贵银业股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、福建紫金矿业测试有限公司、柿竹园有色金属有限责任公司、湖南有色地质勘探研究院、福建紫金铜业测试有限公司等。

1.3 本标准编制单位、起草人及所做工作

本标准由北矿检测技术有限公司负责起草，主要起草人为韩晓、孙计先、阮桂色，主要负责本标准的方法制定、资料收集、技术参数的确定及标准条款的编写工作。

本部分参与起草单位包括湖南金旺铋业股份有限公司、广东省工业分析检测中心、金川集团股份有限公司、西安汉唐分析检测有限公司、连云港出入境检验检疫局、郴州市金贵银业股份有限公司、株洲冶炼集团股份有限公司、福建紫金矿业测试有限公司、柿竹园有色金属有限责任公司、湖南有色地质勘探研究院、福建紫金铜业测试有限公司等。参与起草人为：万晟华、陈丽梅、曾龙、赵秀荣、庄梅、 宁宇梅、朱薇、任利华、喻生洁、孙云超、徐洪柳、张胜、赖秋祥等，主要负责本标准的验证工作。

1.4 主要工作过程

2019年3月27日～29日全国有色金属标准化技术委员会在湖南株洲市召开有色金属标准工作会议，会议确定了标准制定的起草单位和参与验证单位，落实了标准计划项目的进度安排和分工。在此期间各验证单位进行实验后，对本标准的主要修改意见如下：

1）铋和锑的母标中的酸度需加大，在稀释过程中会水解，应该在溶解后补加酸。（湖南柿竹园有色金属有限责任公司）。采纳。

2) 5#样品中的铁含量，验证结果差异较大，同一样品溶液采用AAS对照与ICP结果一致，为了查找原因，我们进行了多次分析，发现在最后一次分析时，Fe含量为0.013%。为了进一步确定是否为样品问题，我们同时称取两份样品（样品量剩余很少），第一份正常称取，第二份的筛下部分称取的大多为粉末，第一份铁结果为0.0029%，另一份为0.012%。试验结果表明：称取试样中的筛下物为粉末时 ，Fe含量高，该样品均匀性不好。（金川集团股份有限公司）。采纳。

3）从干扰实验来看，0.5g样品中的铅和铋对镍、铁、镉三种元素存在轻微负干扰，建议样品定容体积由50mL改为100mL，经计算0.001%相当于0.05mg/L，通过仪器检出限数据可知，镍、铁、镉三种元素的方法检出限可以满足测定要求。（金川集团股份有限公司）。不采纳（理由：干扰实验已经是提高了实际干扰基体的浓度来做的，0.5克样品的铅和铋并不影响镍、铁、镉的测定，而且定容到50毫升的容量瓶也是考虑到含量很低的一些元素的测定）。

4) 方法规定的样品中砷和铋的最高含量为7%，对应曲线的最高点为14g/mL，其他元素最高含量对应的曲线均为10g/mL，建议砷和铋的曲线最高点到20或15g/mL，其他元素最高点到10g/mL。（金川集团股份有限公司）。不采纳（实际分析样品中，根据样品的粗细等实际情况，称样量应比0.5克要多一些，所以标准曲线略微放宽不影响，并且元素配制浓度一致更加方便快捷）。

5) 检出限部分，表头为仪器检出限，条款为方法检出限，请按规范的检出限表述（金川集团股份有限公司）。采纳。

6）在方法文本中“表3分取试液体积”的“补加硝酸体积V/mL”数值是否需要那么精准？例如，“9.00 mL”、“24.50 mL”。是否控制在1mL的误差范围内？如是，则可表达成“9 mL”、“25 mL”。（紫金矿业集团股份有限公司）。采纳。

二、标准编制原则

本标准是根据GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则 第4部分：化学分析方法》的要求进行编写的。编制本标准的目的是以能满足高铋铅中铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋含量的准确快速测定要求为基础。编制本标准的原则是准确、具有一定的先进性和操作简单性。根据国情制订技术规范并力求与国外先进技术接轨。

三、标准主要内容的确定依据

3.1铜含量范围确定及使用检测手段确定

根据湖南有色金属研究院、郴州市金贵银业股份有限公司等单位提供的高铋铅试样以及在实际生产中遇到的样品，确定高铋铅中铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋量的测定范围。为了达到多元素同时检测的目的，以及出于相关元素检测范围的考虑，选择市场上应用广泛的电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

3.2干扰及消除

高铋铅中主要存在元素有Pb、Bi 、Sb、Sn、Fe、As、Zn、Au、Ag等元素。根据拟定高铋铅中各元素的干扰上限，按本方法最小稀释倍数（称样量为0.5000g，定容于50mL容量瓶）计算出测定溶液中各元素的干扰量详见实验报告说明。干扰元素实验结果说明溶液中各杂质元素对待测元素测定不干扰。

3.3重复性及再现性

高铋铅中铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋量测定的原始数据及原始数据统计检验过程见《实验数据及处理》第1部分至第3部分。剔除离群值后，重复性、再现性计算结果见表2。

表2 重复性和再现性

| Cu含量% | 0.18 | 0.71 | 1.43 | 2.67 | 5.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.19 |
| R | 0.03 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | 0.21 |
| Fe含量% | 0.002 | 0.004 | 0.037 | 0.10 |  |
| r | 0.0005 | 0.0007 | 0.004 | 0.01 |  |
| R | 0.0006 | 0.0008 | 0.006 | 0.02 |  |
| Ni含量% | 0.002 | 0.005 | 0.018 | 0.050 | 0.10 |
| r | 0.0005 | 0.0009 | 0.002 | 0.003 | 0.007 |
| R | 0.0008 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.011 |
| Cd含量% | 0.001 | 0.008 | 0.015 | 0.032 | 0.050 |
| r | 0.0002 | 0.0015 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
| R | 0.0004 | 0.0016 | 0.004 | 0.006 | 0.007 |
| As含量% | 0.42 | 2.39 | 3.65 | 5.15 | 7.45 |
| r | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.18 |
| R | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.20 |
| Sb含量% | 0.75 | 1.69 | 2.23 | 3.07 | 5.10 |
| r | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| R | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| Bi含量% | 0.85 | 1.47 | 2.35 | 4.78 | 7.03 |
| r | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| R | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.21 |

3.4样品加标回收率

用1#、3#、5#、6#、7#、8#、9#样品按分析步骤进行标准加入回收试验，其结果见表3。从表3中看样品加标回收率在91.5%~114. 6%之间，可作为行业标准方法推广使用。

表3 加标回收实验

| 元素及样品 |  | 称样量/g | 元素含量/% | 元素量/μg | 加入量/μg | 测得量/μg | 回收率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 9 | 0.5000 | 0.188 | 940 | 1000 | 1990.5 | 105.0 |
|  | 1 | 0.5000 | 1.437 | 7185 | 7000 | 14385.0 | 102.9 |
| Fe | 7 | 0.5000 | 0.0042 | 21 | 20 | 43.6 | 113.0 |
|  | 8 | 0.5000 | 0.041 | 205 | 200 | 431.3 | 113.2 |
| Ni | 7 | 0.5000 | 0.0051 | 25.5 | 20 | 44.1 | 93.1 |
|  | 8 | 0.5000 | 0.0189 | 94.5 | 100 | 190.5 | 96.0 |
| Cd | 5 | 0.5000 | 0.0164 | 82 | 100 | 184.5 | 102.5 |
|  | 8 | 0.5000 | 0.0344 | 172 | 200 | 401.2 | 114.6 |
| As | 1 | 0.5000 | 0.417 | 2085 | 2000 | 4091.0 | 100.3 |
|  | 8 | 0.5000 | 3.72 | 18600 | 20000 | 38152.0 | 97.6 |
| Sb | 5 | 0.5000 | 0.791 | 3955 | 4000 | 7806.1 | 96.2 |
|  | 3 | 0.5000 | 2.25 | 11250 | 12000 | 23390.8 | 101.2 |
| Bi | 6 | 0.5000 | 0.834 | 4170 | 4000 | 7831.2 | 91.5 |
|  | 1 | 0.5000 | 2.35 | 11750 | 12000 | 23348.9 | 96.7 |

四、标准水平分析

经过资料搜索，均无与高铋铅中铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋量测定相关的分析标准。本标准是首次制订，填补了国际、国内高铋铅中铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋量含量测定标准的空白。验证单位一致认为：《高铋铅化学分析方法》系列标准的编写符合GB/T 1.1-2009《标准化工作导则》的编制要求。该标准技术先进、可操作性强，结构合理、文字简练、条理清晰，达到了国内先进水平。

五、与现行法律、法规、强制性国家标准及相关标准协调配套的情况

本标准完全满足现行法律、法规等的要求，标准格式规范。

六、标准中涉及到的专利

无

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

建议该标准作为推荐性行业标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行有关标准的建议

本标准为首次起草，无废止/替代现行有关标准。

十一、其他应予说明的事项

本标准首次规定了高铋铅中铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋量的测定方法。本标准在制定过程中，调研了国内多家冶炼企业，标准技术先进，具有充分的可操作性、适用性，完全能够满足国内外用户、市场的需求。本标准为高铋铅中铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋量的测定提供依据，有利于企业提高对高铋铅的综合利用，实现资源循环利用及有价金属材料生产。