ICS 77.120.99

H 15

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T ××××—202×

钌化合物化学分析方法

铂、钯、铑、铱、金、银、铜、铁、镍、镁、锰、铅、锌、钙、钠含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of ruthenium compounds —

Determination of platinum, palladium, rhodium, iridium, gold, silver, copper, iron, nickel, magnesium, manganese, lead, zinc, calcium and sodium contents-Inductively  coupled  plasma  atomic  emission spectrometry

（预审稿)

202×－××－××  发布　　　　　　　　　202×－××－×× 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准负责起草单位：贵研检测科技（云南）有限公司、贵研铂业股份有限公司。

本标准参加起草单位：国标（北京）检验认证有限公司、金川集团股份有限公司、

广东省工业分析检测中心、江西省君鑫贵金属科技材料有限公司、  北矿检测技术有限公司

本准主要起草人：李秋莹、甘建壮、孙琪、王应进、方海燕、何姣、朱武勋、宋义运、杨红玉、符飞、方迪、候川、蔡成

、

钌化合物化学分析方法

铂、钯、铑、铱、金、银、铜、铁、镍、镁、锰、          铅、锌、钙、钠含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

  - 范围

- 本标准规定了钌化合物中铂、钯、铑、铱、金、银、铜、铁、镍、镁、锰、铅、锌、钙、钠含量的测定方法。

- 本标准适用于三氯化钌(RuCl3）、四氯化钌（RuCl4)、亚硝酰基硝酸钌（Ru(NO3)3NO)中铂、钯、铑、铱、金、银、铜、铁、镍、镁、锰、铅、锌、钙、钠含量的测定。测定范围见表1。

- 表1   测定范围

| - 测定元素 | - 测定范围 |
| --- | --- |
| - Pt、Pd、Rh、Ir、Au、Ag、Cu、Fe、Ni、Mg、Mn、Pb、Zn | - 0.00050%~0.050% |
| - Ca、Na | - 0.0010%~0.10% |

2  方法提要

三氯化钌、四氯化钌、亚硝酰基硝酸钌试料用水溶解，加高氯酸冒烟，使钌生成易挥发的四氧化钌分离钌基体，盐酸溶解盐类。在稀盐酸介质中，使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定各元素的量。

3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和相当纯度的水。

3.1 硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2 盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.3  过氧化氢（30%）。

3.4  盐酸(1+1)。

3.5 高氯酸（ρ1.66g/mL）。

3.6 铂标准贮存溶液：称取0.1000g金属铂（质量分数≥99.99%），置于聚四氟乙烯消化罐中，加入6mL盐酸（3.2），2mL硝酸（3.1），置于150℃±5℃烘箱中溶解8h，取出，冷却，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铂。

3.7 钯标准贮存溶液：称取0.1000g金属钯（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入6mL盐酸（3.2），2mL硝酸（3.1），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 钯。

3.8 铑标准贮存溶液：称取0.1000g 铑粉（质量分数≥99.99%），置于50 mL玻璃管中，加入8 mL盐酸（3.2），2 mL过氧化氢（3.3），封管。在150℃下溶解48 h，冷却、开管。将管内试液用盐酸（3.4）洗入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液 1mL含1.0 mg铑。

3.9  铱标准贮存溶液：称取0.1000g 铱粉（质量分数≥99.99%），置于硬质玻璃封管中，加入已用冰水冷却的8 mL盐酸（3.2）、2 mL过氧化氢（3.3），立即用汽油喷灯火焰熔化硬质玻璃封管的管口并密封，置于盛有煤油的钢弹中，盖上内盖，旋紧外盖，再置于马弗炉中升温至300 ℃±5 ℃，恒温溶解72 h。取出，冷却，置于冰箱中冷冻2 h。取出，立即用石英砂划开硬质玻璃封管的管口，将管内试液用盐酸（3.4）洗入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg铱。

3.10 金标准贮存溶液：称取0.1000g金属金（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入6mL盐酸（3.2），2mL硝酸（3.1），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 金。

3.11银标准贮存溶液：称取0.1000g金属银（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入4mL硝酸（3.1），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入70mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 银。

3.12 铜标准贮存溶液：称取0.1000g金属铜（质量分数≥99.99%），置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL硝酸（3.1），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铜。

3.13 铁标准贮存溶液：称取0.1000g金属铁粉（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铁。

3.14 镍标准贮存溶液：称取0.1000g金属镍（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（3.2），1mL硝酸（3.1），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 镍。

3.15 镁标准贮存溶液：称取0.1000g金属镁（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 镁。

3.16 锰标准贮存溶液：称取0.1000g金属锰（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL硝酸（3.1），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锰。

3.17铅标准贮存溶液：称取0.1000g金属铅（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL硝酸（3.1），盖上表面皿，低温加热溶解完全，用盐酸（3.4）移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 铅。

3.18 锌标准贮存溶液：称取0.1000g金属锌（质量分数≥99.99%）,置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL盐酸（3.2），盖上表面皿，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg 锌。

3.19钙标准贮备溶液：称取0.2812g碳酸钙（质量分数≥99.95%）,置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.2），低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg钙。

3.20钠标准贮备溶液：称取0.2541氯化钠（（质量分数≥99.95%））,置于100mL烧杯中，加入10mL水，低温加热溶解完全，移入100mL容量瓶，用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含1.0mg钠。

3.21 混合标准溶液A:分别移取5.00 mL标准贮存溶液（3.6～3.18），置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含50.0µg铂、钯、铑、铱、金、银、铜、铁、镍、镁、锰、铅、锌。

3.22混合标准溶液B:分别移取10.00mL标准贮存溶液(3.19～3.20)置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.2），用水稀释至刻度。混匀。此溶液1mL含100.0µg钙、钠。

3.23 氩气（质量分数≥99.99%）。

4  仪器设备

- 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

- ——在仪器的最佳工作条件下，用1.0µg/mL的铜标准溶液测量11次，其光强度的相对标准偏差不超过2.5%。

- ——仪器工作条件参见附录A工作参数见附录A。

5	试样

固体样直接称取，溶液样用移液管移取后称取。

6  试验步骤

- 6.1 试料

称取0.2 g试样，精确至0.0001 g。

- 6.2 平行试验

平行做两份试验，取其平均值。

- 6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1 将试料（6.1）置于50mL烧杯中，加入5mL水，1mL高氯酸（3.5），置于电热板上加热，加热冒高氯酸烟至近干。冷却后，加入2mL盐酸（3.2），盖上表面皿，低温溶解盐类，转入10mL容量瓶中，用水洗涤表面皿及杯壁，合并洗涤液至同一容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2 于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，在仪器运行稳定后，在选定的仪器工作条件下同条件下，用配制好的系列标准溶液（6.5.1）进行标准化或校准标准工作曲线，各元素工作曲线相关系数应在0.9995以上，否则需重新进行标准化或重新配制系列标准溶液进行标准化。

6.4.3测试分析试液（6.4.1）及空白试液，仪器根据标准工作曲线，自动进行数据处理，计算并输出各元素含量。

6.5工作曲线的绘制

6.5.1 分别移取一定体积的混合标准溶液（3.21）及（3.22）于二组100mL容量瓶中，加入15mL盐酸（3.2），以水稀释至刻度，混匀。配制成表2所列的混合标准级差溶液。

表2．被测元素标准溶液浓度                         μg/mL

| 序号 | 元素 | STD-0 | STD-1 | STD-2 | STD-3 | STD-4 | STD-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A组 | Pt、Pd、Rh、Ir、Au、Ag、Cu、Fe、Ni、Mg、Mn、Pb、Zn | 0.00 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 10.00 |
| B组 | Ca、Na | 0.00 | 0.20 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |

6.5.2 使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪，测量系列标准溶液的强度值，以各元素的浓度为横坐标，强度为纵坐标绘制工作曲线。

7  试验数据处理

铂、钯、铑、铱、金、银、铜、铁、镍、镁、锰、铅、锌、钙、钠的含量以铂、钯、铑、铱、金、银、铜、铁、镍、镁、锰、铅、锌、钙、钠质量分数w(X) 计：按公式（1）计算：

w(X)＝(ρ2−ρ1)×Vm×106×100…………………………………………(1)

式中：

——待测元素铂、钯、铑、铱、金、银、铜、铁、镍、镁、锰、铅、锌、钙、钠；

ρ2——试料溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——测定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

ρ1——空白溶液中被测元素的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

m——试料质量，单位为克（g）；

分析结果保留至两位有效数字。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表3给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表3采用线性內插法获得。

表3  重复性限

| Pt | 质量分数/% | 0.00099 | 0.0051 | 0.025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r/% | 0.00014 | 0.0005 | 0.003 |
| Pd | 质量分数/% | 0.0011 | 0.0050 | 0.025 |
|  | r/% | 0.0003 | 0.0004 | 0.003 |
| Rh | 质量分数/% | 0.0010 | 0.0050 | 0.025 |
|  | r/% | 0.0002 | 0.0005 | 0.002 |
| Ir | 质量分数/% | 0.0011 | 0.0048 | 0.024 |
|  | r/% | 0.0002 | 0.0005 | 0.002 |
| Au | 质量分数/% | 0.00098 | 0.0050 | 0.024 |
|  | r/% | 0.00012 | 0.0004 | 0.002 |
| Ag | 质量分数/% | 0.00099 | 0.0049 | 0.024 |
|  | r/% | 0.00011 | 0.0003 | 0.003 |
| Cu | 质量分数/% | 0.0011 | 0.0050 | 0.024 |
|  | r/% | 0.0002 | 0.0005 | 0.003 |
| Fe | 质量分数/% | 0.0011 | 0.0053 | 0.025 |
|  | r/% | 0.0002 | 0.0006 | 0.003 |
| Ni | 质量分数/% | 0.0011 | 0.0050 | 0.024 |
|  | r/% | 0.0003 | 0.0004 | 0.002 |
| Mg | 质量分数/% | 0.0012 | 0.0050 | 0.025 |
|  | r/% | 0.0003 | 0.0005 | 0.003 |
| Mn | 质量分数/% | 0.0011 | 0.0050 | 0.025 |
|  | r/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.003 |
| Pb | 质量分数/% | 0.0010 | 0.0050 | 0.024 |
|  | r/% | 0.0002 | 0.0004 | 0.002 |
| Zn | 质量分数/% | 0.0011 | 0.0049 | 0.025 |
|  | r/% | 0.0003 | 0.0005 | 0.003 |
| Ca | 质量分数/% | 0.0027 | 0.0070 | 0.029 |
|  | r/% | 0.0004 | 0.0006 | 0.003 |
| Na | 质量分数/% | 0.0078 | 0.011 | 0.030 |
|  | r/% | 0.0009 | 0.003 | 0.004 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在表4给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限(R)的情况不超过5%。再现性限(R)按表4采用线性內插法获得。

表4  再现性限

| Pt | 质量分数/% | 0.00099 | 0.0051 | 0.025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R/% | 0.00015 | 0.0005 | 0.004 |
| Pd | 质量分数/% | 0.0011 | 0.0050 | 0.025 |
|  | R/% | 0.0003 | 0.0004 | 0.004 |
| Rh | 质量分数/% | 0.0010 | 0.0050 | 0.025 |
|  | R/% | 0.0002 | 0.0005 | 0.004 |
| Ir | 质量分数/% | 0.0011 | 0.0048 | 0.024 |
|  | R/% | 0.0004 | 0.0008 | 0.005 |
| Au | 质量分数/% | 0.00098 | 0.0050 | 0.024 |
|  | R/% | 0.00013 | 0.0005 | 0.003 |
| Ag | 质量分数/% | 0.00099 | 0.0049 | 0.024 |
|  | R/% | 0.00011 | 0.0005 | 0.004 |
| Cu | 质量分数/% | 0.0011 | 0.0050 | 0.024 |
|  | R/% | 0.0003 | 0.0006 | 0.003 |
| Fe | 质量分数/% | 0.0011 | 0.0053 | 0.025 |
|  | R/% | 0.0004 | 0.0009 | 0.005 |
| Ni | 质量分数/% | 0.0011 | 0.0050 | 0.024 |
|  | R/% | 0.0003 | 0.0007 | 0.003 |
| Mg | 质量分数/% | 0.0012 | 0.0050 | 0.025 |
|  | R/% | 0.0006 | 0.0008 | 0.004 |
| Mn | 质量分数/% | 0.0011 | 0.0050 | 0.025 |
|  | R/% | 0.0005 | 0.0006 | 0.004 |
| Pb | 质量分数/% | 0.0010 | 0.0050 | 0.024 |
|  | R/% | 0.0004 | 0.0005 | 0.003 |
| Zn | 质量分数/% | 0.0011 | 0.0049 | 0.025 |
|  | R/% | 0.0004 | 0.0007 | 0.004 |
| Ca | 质量分数/% | 0.0027 | 0.0070 | 0.029 |
|  | R/% | 0.0005 | 0.0006 | 0.004 |
| Na | 质量分数/% | 0.0078 | 0.011 | 0.030 |
|  | R/% | 0.0009 | 0.004 | 0.005 |

- 9 试验报告

本章规定试验报告所包括的内容。至少应给出以下几个方面的内容：

- ——试样；

——使用的标准（包括发布或出版年号）；

- ——使用的方法（如果标准中包括几个方法）；

——分析结果及其表示；

- ——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

附录A

（资料性附录）

推荐的仪器工作条件

推荐仪器工作参数见表A.1，分析线见表A.2

表A.1 仪器工作参数

| 功率 （W） | 载气流速(L/min） | 观测高度 （mm） | 泵流量（mL/min） | 等离子体流量(L/min） | 辅助气体流量(L/min） | 积分时间(s） | 观测 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1300 | 0.55 | 15 | 1.50 | 15 | 0.2 | 5 | 轴向 |

表A.2 推荐的分析线

| 元素 | Pt | Pd | Rh | Ir | Au | Ag | Cu | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长/nm | 299.797 | 340.458 | 343.489 | 224.268 | 267.595 | 338.289 | 324.752 | 259.939 |
| 元素 | Ni | Pb | Mg | Mn | Zn | Ca | Na |  |
| 波长/nm | 231.604 | 283.306 | 285.213 | 257.610 | 213.857 | 396.847 | 589.592 |  |

注：当样品中Cu含量大于1ug/mL时，Ir谱线选择237.277。